ICS 77.120.10

H 30

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 575.23—20 XX

铝土矿石化学分析方法

第23部分 元素含量的测定—X射线荧光光谱法

Method for chemical analysis of aluminum ores

Part 23: Determination of elements content—X ray fluorescence spectrometry method

（预审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中国工业和信息化部 发布

YS

YS/T 575.23—20XX

前    言

YS/T575共分为24部分，本部分为第23部分。

——第1部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法

——第2部分：二氧化硅含量的测定  重量-钼蓝光度法

——第3部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝光度法

——第4部分：三氧化二铁含量的测定  重铬酸钾滴定法

——第5部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲光度法

——第6部分：二氧化钛含量的测定  二安替吡啉甲烷光度法

——第7部分：氧化钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分：氧化镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：氧化锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第11部分：三氧化二铬含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分：五氧化二钒含量的测定  苯甲酰苯胲光度法

——第13部分：锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分：稀土氧化物总量的测定  三溴偶氮胂光度法

——第15部分：三氧化二镓含量的测定  罗丹明B萃取光度法

——第16部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝光度法

——第17部分：硫含量的测定  燃烧—碘量法

——第18部分：总碳含量的测定  燃烧—非水滴定法

——第19部分：灼烧减量的测定  重量法

——第20部分：预先干燥试样的制备

——第21部分：有机碳含量的测定  滴定法

——第22部分：湿存水含量的测定  重量法

——第23部分：元素含量的测定—X射线荧光光谱法

——第24部分：碳和硫的测定 红外吸收法

- 本部分自实施之日起，同时代替YS／T 575.23-2009《 铝土矿石化学分析方法 第23部分 X射线荧光光谱法测定元素含量》。本部分与YS／T 575.23-2009相比，除编辑性修改外，主要技术差异如下：

——方法增加了灼烧基试样检测方法；

——方法增加了高硫含量铝土矿的检测方法；

——方法增加了校准曲线的建立

——方法修改了仪器漂移校准；

——方法修改了分析结果计算；

本部分附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： ——YS／T 575.23-2009

YS/T 575.23—20XX

铝土矿石化学分析方法

第23部分 元素含量的测定—X射线荧光光谱法

1 范围

本方法规定了铝土矿石中元素含量的测定方法，测定的元素种类及范围见表1。

表1

| 组分 | 含量范围/% | 组分 | 含量范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 30.00～80.00 | SiO2 | 1.0～50.00 |
| Fe2O3 | 0.30～30.00 | TiO2 | 0.50～8.00 |
| K2O | 0.050～3.00 | Na2O | 0.050～3.00 |
| CaO | 0.050～5.00 | MgO | 0.030～3.00 |
| P2O5 | 0.010～5.00 | S | 0.050～6.00 |
| MnO | 0.0030～0.20 | V | 0.008～0.40 |
| Ga | 0.002～0.050 | Zn | 0.0015～0.30 |

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS／T 575.19 铝土矿石化学分析方法 第19部分：灼减量的测定 重量法；

YS／T 575.20 铝土矿石化学分析方法 第20部分：预先干燥试样的制备。

3.方法原理

3.1用无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂熔融，加硝酸铵或硝酸锂作预氧化剂，加少量溴化锂或碘化铵溶液作脱模剂，在自动熔样机中熔融并浇铸成玻璃样片，用X射线荧光光谱仪测量样片荧光X射线强度，建立校准曲线，由校准曲线求出试样各元素含量。

3.2由于熔融玻璃片技术的通用性，允许使用各种熔剂和校准模式。但必须符合一定的再现性、灵敏度和准确度。若一个实验室自己的方法符合规定的条款，即可认定符合本方法。

4 试剂

4.1 熔剂

4.1.1无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂[Li2B4O7：LiBO2（质量比：12：22）]。

4.1.2无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂[Li2B4O7：LiBO2（质量比:67:33）] 。

4.1.3熔剂含有一定水分，应通过以下2中方法之一进行补偿。

a）在700℃灼烧2小时，置于干燥器中冷却备用。

b)每千克充分混合的熔剂取2份，一份按规定的熔融温度熔融10min，一份按规定的熔融时间熔融，取灼烧减量大者校正熔剂用量。熔剂应密封保存。每周或每千克测定一次灼烧减量。灼烧减量L以百分数表示，按公式（1）计算校正因子F:

……………………………………………………(1)

未烧熔剂量=F×规定的混合熔剂量

4.2 预氧化剂

4.2.1硝酸铵溶液（分析纯，500g/L）。

4.2.2.2 预氧化剂：硝酸锂（分析纯）。

4.4 脱模剂：溴化锂饱和溶液（分析纯）或碘化铵溶液（分析纯，300g/L）

4.5 监控样品：监控样品应是稳定的玻璃片，含有所有校准元素，其浓度应使其计数率的统计误差小于或等于校准元素的计数率统计误差。

5 仪器及器具

5.1铂-金合金坩埚（95%Pt+5%Au）。

5.2铂-金合金铸模（95%Pt+5%Au）。铸模材料底厚度约1mm，使其不易变形，铸模底面内壁应平整光滑。

注：熔样器皿和铸型模可合二为一，若试样在坩埚中熔融后直接成型，则要求坩埚底面内壁平整光滑。

5.3熔样机：自动火焰熔样机或高频电感熔样机。若用其它类型熔样机，温度不低于 1150 ℃， 且可控制温度，控温精度±15℃。

5.4波长色散X射线荧光光谱仪：端窗铑靶X射线管。

5.5烘箱，可控制温度105℃±5℃。

5.6 高温马弗炉，可控温度：600℃以上±25℃。

6 试样

6.1 灼烧基试样：试样应符合YS／T 575.19中的要求，即：试样粒度应小于150μm，并按照YS/T575.19要求，在1075℃±25℃下，将试样灼烧至恒重，测量灼减后，置于干燥器中备用。

6.2 干燥基试样：试样应符合YS／T 575.20中的要求，即：试样粒度应小于150μm，预先在110℃±5℃的烘箱中干燥2h，置于干燥器中，冷却至室温后备用。

7. 分析步骤

7.1 测定次数

称取二份试样，进行平行测定，取其平均值。

7.2试料称量及预处理

7.2.1 灼烧基试样称量及预处理

灼烧基试样的称量方法可选用下列方法之一：

a)将灼烧后的试样（6.1），按照试样：熔剂的质量比1:8~1:10的比例，准确称量混合熔剂（4.1.1）和试样（6.1）于铂-金合金坩埚（5.1）中，精确到0.1mg，用玻璃棒搅拌均匀后加入1滴饱和溴化锂溶液（4.4）。

b)按照YS/T575.19要求测量试样灼烧减量，将干燥基试样（6.2）按照公式（2）换算称样量：

…………………………………………………………（公式2）

式中：

m— 干燥基试样的称量质量，单位为g；

m0—预称量的灼烧基试样的质量，单位为g；

L—灼烧减量，单位为%。

按照m0与混合熔剂（4.1.1）的质量比为1:8~1:10的比例准确称量混合熔剂（4.1.1）和试样（6.2）于坩埚中，精确到0.1mg,用玻璃棒搅拌均匀后加入5滴饱和溴化锂溶液（4.4）,2.5ml硝酸铵溶液（4.2.1），置于700℃高温炉预氧化5min。

7.2.2干燥基试样称量及预处理

a)常规试样的称量：按照试样（6.2）和熔剂（4.1.1）的质量比1:8~1:10的比例准确称量试样（6.2）和熔剂（4.1.1）于铂-金合金坩埚(5.1)内，搅拌均匀，加入2ml硝酸铵（4.2.1）溶液，加入5滴饱和溴化锂溶液（4.4），置于700℃高温炉预氧化5min。

b)高硫含量试样的称量：按照试样（6.2）:熔剂（4.1.2）：预氧化剂（4.2.2）为10:1:1.5的质量比准确称量各物质于坩埚内，用玻璃棒搅拌均匀，加入5滴饱和溴化锂溶液（4.4），置于600℃马弗炉（5.6）中预氧化15min。

注：使用干燥基样品测量方法时应注意不同种类铝土矿烧失量的差异，如荧光仪软件具有烧失量校正功能，可直接按照上述方法进行样品制备，并将样品烧失量输入软件中参与校正；如不使用仪器的烧失量校正功能，则必须考虑不同种类铝土矿烧失量的差异，并将铝土矿样品分类建立工作曲线与测量。

7.3 熔融

将预处理后的试样（7.2）放入熔样机，于1070℃～1150℃熔融10 min～15min，熔融过程要转动坩埚，使粘在坩埚壁上的小熔珠和样品进入熔融体中。每隔一定时间，熔样机自动摇动坩埚，将气泡赶尽，并使熔融物混匀。

7.4 浇铸

将熔融试样（7.3）在铸模（5.2）中浇铸成型。将坩埚内熔融物倾入已加热至800℃的铸模（5.2）中。将铸模（5.2）移离火焰，冷却。已成型的玻璃圆片与铸模剥离。试样在坩埚中熔融后直接成型的应在冷却前摇动坩埚，赶出气泡。

7.5 样片的保存

取出样片，在非测量面贴上标签，置于干燥器内保存，防止吸潮和污染。测量时，只能拿样片的边缘，以避免测量面的沾污。

7.6 测量条件

测量条件：测量条件取决于设备，附录A可作为指导依据。

7.7 校准

7.7.1 校准样品的选择：可选择国家级标准物质作为校准样品，每个元素都应有一个具有足够的含量范围又有一定梯度的标准系列。如上述标准样品不能满足时，应加配适当的人工配制校准样品补充之，高硫含量铝土矿可通过添加国家级黄铁矿标准样品的方式来获得人工配制的校准样品。

7.7.2 干扰谱线的校准：对有谱线重叠干扰的元素，需进行谱线重叠干扰校正。

7.7.3 校准曲线的建立：将选定的校准样品按7.2~7.4步骤制备成待测玻璃样片，按照选定的测量条件测量校正样品的荧光强度，以y轴表示荧光X射线净强度（I），x轴表示元素质量浓度（w）来绘制校准曲线，并根据校正曲线情况选取理论α系数或基本参数法校准元素间的吸收增强效应，经过校正后的曲线由简写的公式3表示。

………………………………… (公式3)

式中：

Wi——被测元i的质量浓度（%）；

Di——校准曲线截距（%）；

Ei——校准曲线斜率；

I——元素i的荧光净强度（KCPS）；

M——基体校正系数。

7.7.4 仪器漂移校准：定期使用监控样品进行仪器漂移校正。监控样品首次测量荧光强度应与校准样品为同一次开机测量，以保证漂移校正的有效性。

7.8 测量

启动定量分析程序，测量与样品同批次制备的标准样品，若标准样品中元素的分析结果满足表2规定的重复性要求，则输入样品名称，测量样品；若标准样品中元素的分析结果不能满足表2规定的重复性要求，则需要测量监控样品，进行仪器漂移校正，或查找原因，直至满足表2规定的重复性要求后，再进行样品测量。

7.9 分析结果

根据未知样品的荧光X射线强度，由计算机软件按照校准曲线计算未知样品质量浓度。

如灼烧基样品需要以干燥基来表示结果时，按公式（6）对测量结果进行换算：

C干燥基=C灼烧基×（100-L）×0.01   ………………………………………(公式6)

式中：

C干燥基——为干燥基样品质量浓度，单位为%，

C灼烧基——为灼烧基样品质量浓度，单位为%。

L——为灼烧减量，单位为%。

分析结果应保留两位有效数字。

8 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用内查法求得。

表2

| 组分 | 含量% | 重复性限（r）/% | 组分 | 含量% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 36.95 | 0.30 | SiO2 | 5.74 | 0.074 |
|  | 50.54 | 0.38 |  | 14.06 | 0.12 |
|  | 70.16 | 0.42 |  | 46.77 | 0.38 |
| Fe2O3 | 0.27 | 0.0029 | TiO2 | 0.39 | 0.012 |
|  | 4.92 | 0.034 |  | 2.57 | 0.017 |
|  | 16.20 | 0.046 |  | 3.57 | 0.032 |
|  | 21.23 | 0.094 |  | 7.68 | 0.048 |
| K2O | 0.15 | 0.0085 | Na2O | 0.021 | 0.0060 |
|  | 0.73 | 0.012 |  | 0.044 | 0.012 |
|  | 1.73 | 0.018 |  | 0.32 | 0.025 |
|  | 2.77 | 0.025 |  | 1.44 | 0.043 |
| CaO | 0.048 | 0.018 | MgO | 0.10 | 0.011 |
|  | 0.15 | 0.024 |  | 0.25 | 0.023 |
|  | 0.57 | 0.025 |  | 0.38 | 0.059 |
|  | 2.22 | 0.048 |  | 2.39 | 0.086 |
| P2O5 | 0.012 | 0.0029 | S | 1.86 | 0.092 |
|  | 0.12 | 0.020 |  | 3.69 | 0.10 |
|  | 0.95 | 0.046 |  | 6.00 | 0.18 |
| MnO | 0.0031 | 0.0015 | V | 0.0034 | 0.0020 |
|  | 0.028 | 0.0035 |  | 0.023 | 0.0048 |
|  | 0.16 | 0.012 |  | 0.032 | 0.0051 |
| Ga | 0.0035 | 0.0006 | Zn | 0.0017 | 0.00057 |
|  | 0.0077 | 0.0012 |  | 0.012 | 0.00057 |
|  | 0.0091 | 0.0012 |  | 0.015 | 0.00085 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值不大于表3所列允许差。

表3

| 组分 | 含量% | 允许差/% | 组分 | 含量% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 30.00～50.00 | 0.50 | SiO2 | ≤5.00 | 0.20 |
|  | ＞50.00～60.00 | 0.60 |  | ＞5.00～15.00 | 0.30 |
|  | ＞60.00～80.00 | 0.70 |  | ＞15.00～25.00 | 0.40 |
|  | — | — |  | ＞25.00 | 0.50 |
| Fe2O3 | ≤10.00 | 0.20 | TiO2 | ≤1.00 | 0.080 |
|  | ＞10.00～20.00 | 0.30 |  | ＞1.00～5.00 | 0.12 |
|  | ＞20.00～30.00 | 0.40 |  | ＞5.00～8.00 | 0.20 |
| K2O | ≤0.10 | 0.030 | Na2O | ≤0.10 | 0.030 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.050 |  | ＞0.10～0.50 | 0.050 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.070 |  | ＞0.50～1.00 | 0.070 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.10 |  | ＞1.00～2.00 | 0.10 |
|  | ＞2.00～3.00 | 0.20 |  | ＞2.00～3.00 | 0.20 |
| CaO | ≤0.10 | 0.030 | MgO | ≤0.080 | 0.020 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.040 |  | ＞0.080～0.50 | 0.040 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.060 |  | ＞0.50～1.00 | 0.060 |
|  | ＞1.00～5.00 | 0.20 |  | ＞1.00～3.00 | 0.10 |
| P2O5 | ≤0.050 | 0.010 | S | ≤0.10 | 0.020 |
|  | ＞0.050～0.010 | 0.020 |  | ＞0.10～0.50 | 0.050 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.040 |  | ＞0.50～1.00 | 0.080 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.080 |  | ＞1.00～3.00 | 0.15 |
|  | ＞1.00～3.00 | 0.15 |  | ＞3.00～6.00 | 0.25 |
| MnO | ≤0.010 | 0.003 0 | V | ≤0.010 | 0.002 0 |
|  | ＞0.010～0.050 | 0.005 0 |  | ＞0.010～0.050 | 0.005 0 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
|  | ＞0.10～0.20 | 0.020 |  | ＞0.10～0.40 | 0.020 |
| Ga | ≤0.005 0 | 0.000 8 | Zn | ≤0.010 | 0.002 0 |
|  | ＞0.005 0～0.010 | 0.002 0 |  | ＞0.010～0.050 | 0.006 0 |
|  | ＞0.010～0.050 | 0.005 0 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
|  | — | — |  | ＞0.10～0.30 | 0.020 |

9质量保证与控制

应用国家标准样品或行业标准样品或内控标准样品，使用时至少每半年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

根据设备，在真空条件下，各元素测量条件见表A

表A

| 分析线 | 准直器 | 探测器 | 晶体1） | 2θ角（度） | 电压/KV | 电流/mA | 干扰谱线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlKα | 粗 | F 2) | PET（PE） | 145 | 25 | 100 | BrLα1 |
| SiKα | 粗 | F | PET（PE）或 SbIn | 109 145 | 25 | 100 |  |
| FeKα | 粗或细 | F | PX10或 LiF200 | 57 | 50 | 50 |  |
| TiKα | 粗或细 | F | LiF200 | 86 | 50 | 50 |  |
| KKα | 粗 | F | LiF200 | 137 | 25 | 100 |  |
| NaKα | 粗 | F | PX1或 TIAP | 28或 55 | 25 | 100 | ZnLβ1 |
| CaKα | 粗 | F | LiF200 | 113 | 25 | 100 |  |
| MgKα | 粗 | F | PX1或 TIAP | 23或 45 | 25 | 100 | CaKα |
| PKα | 粗 | F | Ge(111)4) | 141 | 25 | 100 |  |
| SKα | 粗 | F | Ge(111) | 110 | 25 | 100 |  |
| MnKα | 粗 | F | LiF200 | 63 | 50 | 50 | Cr Kβ1 |
| VKα | 粗 | F | LiF200 | 77 | 50 | 50 | TiKβ1 |
| GaKα | 粗或细 | S3) | LiF200 | 39 | 50 | 50 | PbL1 |
| ZnKα | 粗或细 | S3) | LiF200 | 42 | 50 | 50 |  |

注：1）已有2d值更大的人工合成多层膜晶体用于分析轻元素。

2) 流气正比计数管。

3）闪烁式正比计数管。

4) 对PKα线推荐采用不反射二级线的Ge（111）晶体，若用 PET晶体，应扣除CaKαⅡ线对PKα线干扰。