ICS 77.040

H17

团体标准

T/CNIA XXX—XXXX

多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Determination of impurities content in activated carbon for purification of tail gas from polysilicon production—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会                       中国有色金属学会

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本标准起草单位：内蒙古神舟硅业有限责任公司、 。

本标准主要起草人：

多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本标准规定了多晶硅生产尾气净化用活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量的测定方法。

本标准适用于多晶硅生产尾气净化用活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量的测定。各元素测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数 % | 元素 | 质量分数 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.00010～0.10 | 铁 | 0.00010～0.50 |
| 磷 | 0.00020～0.10 | 镍 | 0.00020～0.10 |
| 铝 | 0.00050～0.10 | 铜 | 0.00010～0.10 |
| 铬 | 0.00010～0.10 | 锌 | 0.00010～0.10 |

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

方法原理

试样置于铂金坩埚中，加入盐酸后煮沸，冷却后过滤，定容。试样溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的测定条件下，测定试液中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌的含量。

干扰因素

样品粉碎过程中应避免采用铁料钵，避免铁污染导致样品中铁含量偏高。

洗涤活性炭时应采用高于60℃的热水，防止盐酸浸制沸液中的杂质再次吸附。

试剂

除非另有说明，本标准中所用试剂和水均指确认为优级纯的试剂和GB/T 6682-2008规定的二级水或相当纯度的水。

盐酸，质量分数37%。

盐酸(1+9)。

硼标准贮存溶液，1000 μg/mL。

磷标准贮存溶液，1000 μg/mL。

铝标准贮存溶液，1000 μg/mL。

铬标准贮存溶液，1000 μg/mL。

铁标准贮存溶液，1000 μg/mL。

镍标准贮存溶液，1000 μg/mL。

铜标准贮存溶液，1000 μg/mL。

锌标准贮存溶液，1000 μg/mL。

硼标准溶液：移取10.00 mL硼标准贮存溶液（5.3）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg硼。

磷标准溶液：移取10.00 mL磷标准贮存溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg磷。

铝标准溶液：移取10.00 mL铝标准贮存溶液（5.5）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg铝。

铬标准溶液：移取10.00 mL铬标准贮存溶液（5.6）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg铬。

铁标准溶液：移取10.00 mL铁标准贮存溶液（5.7）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1mL含100 μg铁。

镍标准溶液：移取10.00 mL镍标准贮存溶液（5.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg镍。

铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准贮存溶液（5.9）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1mL含100 μg铜。

锌标准溶液：移取10.00 mL锌标准贮存溶液（5.10）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg锌。

硼、铬、镍、铜、锌标准混合溶液：分别移取10.00 mL硼标准溶液（5.11）、10.00 mL铬标准溶液（5.14）、10.00 mL镍标准溶液（5.16）、10.00 mL铜标准溶液（5.17）、10.00 mL锌标准溶液（5.18）于100 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（5.1），以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含硼、铬、镍、铜、锌均为10 μg（用时稀释）。

仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配备耐氢氟酸系统，使用功率750 W～1750 W。仪器的推荐工作条件见表2。

表2  推荐工作条件

| 功率 W | 辅助气 L/min | 雾化器压力 MPa | 泵速 r/mi | 长波 s | 短波 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 0.5 | 0.20～0.24 | 50 | 5～10 | 8～15 |

分析天平，感量为0.1 mg。

铂金坩埚，100 mL。

PFA容量瓶，100 mL。

试验步骤

试料

称取经粉碎至粒度≤71μm（通过200目筛）的干燥试样1.00 g试样，精确至0.0001 g。

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料（7.1）置于100 mL铂金坩埚中，加入盐酸（5.2）25 mL，缓和煮沸5 min，稍冷过滤于100 mL容量瓶中，并用高于60℃热水洗涤残渣3次～5次，滤液和洗液合并，冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

系列标准溶液的配制

在一组100 mLPFA容量瓶中加入适量的硼、铬、镍、铜、锌标准混合溶液（5.19）、磷标准溶液（5.12）、铝标准溶液（5.13）和铁标准溶液（5.15），其介质和酸度与试料溶液一致，以水稀释至刻度，摇匀。以不加标准溶液作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。

测定

7.6.1  各待测元素的推荐分析线见表3。

表3  待测元素的推荐分析线

| 元素 | 分析线 nm | 元素 | 分析线 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 182.5 | 铁 | 259.9 |
| 磷 | 177.4 | 镍 | 234.6 |
| 铝 | 396.1 | 铜 | 324.7 |
| 铬 | 205.5 | 锌 | 202.5 |

7.6.2  根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

7.6.3  将系列标准溶液（7.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的分析线处，测定系列标准溶液中各元素的强度。以测定元素的谱线强度为纵坐标，测定元素的质量浓度为横坐标，绘制工作曲线。

7.6.4  当工作曲线的线性相关系数不小于0.999时，即可进行分析试液（7.4）的测定。根据谱线强度和质量浓度的关系，计算机自动计算出试料中各元素的含量。

试验数据处理

各待测元素的含量以其质量分数ω(x)计，按式（1）计算，计算数值的修约应符合GB/T 8170的要求。

……………………（1）

式中：

ω(x)——待测元素的含量；

c——分析试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

F——稀释系数；

m——试料的质量，单位为克（g）。

精密度

重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%。重复性限（ｒ）按表4数据采用线性内插法求得。

表4  重复性限

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 待测元素质量分数 % | 0.00010 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 |
| 重复性限ｒ % | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0040 | 0.010 | 0.030 |

再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得。

表5  再现性限

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 待测元素质量分数 % | 0.00010 | 0.00050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 |
| 再现性限R % | 0.00005 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0040 | 0.010 | 0.030 |

质量保证和控制

每月用自制控制标样（如有国家级或行业级标样时，应优先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

试样；

本标准编号；

分析结果及其表示；

测定中观察到的异常现象；

试验者和试验日期。

# Text boxes

发布