YS

- YS/T XXXXX-XXXX

高纯金化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

The chemical analysis of high purity gold

Determination of impurities in high purity gold                                                     Glow discharge mass spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准起草单位:金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司、新疆众和股份有限公司。

本标准主要起草人：

高纯金化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

- 1 范围

本标准规定了高纯金中杂质元素的测定方法，测定元素见表1。

本标准适用于高纯金中杂质元素含量的测定，各元素测定范围为0.1µg/kg～100000µg/kg。

- 2方法原理

试样作为阴极进行辉光放电，其表面原子被溅射而脱离试样进入辉光放电等离子体中,在等离子体中离子化后被导入质谱仪，在每一元素同位素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度。无标样时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各待测元素的质量分数；有标样时，需通过在与被测样品相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得灵敏度因子，应用该灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

通过应用每个杂质元素X与基体元素M的比值即相对灵敏度因子（RSF)，可以从质谱图中计算出试验样品的组分含量。相对灵敏度因子（RSF）是通过在与试验样品相同的分析条件、离子源结构以及测试方案下对参比材料进行独立分析得到的。

选择适当的同位素丰度因子A（Xi）、A(Yj)和相对灵敏度因子(RSF)，并根据质谱图中的相关同位素离子强度I（Xi）和I（Yj）计算离子束比（IBR），并对元素“X”和“Y”的相对质量分数进行计算。I(Xi)和I(Yj)是指根据元素种类“X”和“Y”的同位素Xi和Yj分别测量的离子强度，具体如下：

(X)(Y)=RSF(XM)×A(Yj)×I(Xi)RSF(YM)×A(Xi)×I(Yj)

式中：(X)／(Y)为元素种类“X”与种类“Y”的质量分数比。如果种类“Y”是基体（RSF（M／M）=1.0），则（X）为“X”的绝对杂质质量分数（对于纯元素基体，仅有非常小的误差）。

- 3  试剂与材料

- 除非另有说明，试验中所用的试剂均为优级纯；所用的水为一级水。

- 3.1冰醋酸（纯度大于99.5%）

- 3.2无水乙醇（ρ0.789g/mL）。

- 3.3 高纯金标准物质。

- 4 仪器

4.1高质量分辨率辉光放电质谱仪：

4.1.1 中分辨率模式下质量分辨率大于3500，高分辨率模式下质量分辨率大于8000。

4.1.2 测定同位素及分辨率见表1，测定时要求基体同位素197Au在中分辨率下的谱峰强度不小于1×109cps，峰形符合分辨率要求。

表1

| 元素 | 质量数 | 分辨率 | 元素 | 质量数 | 分辨率 | 元素 | 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中分辨率 | As | 75 | 中分辨率 | Nd | 146 | 中分辨率 |
| Be | 9 | 中分辨率 | Br | 79 | 高分辨率 | Sm | 152 | 中分辨率 |
| B | 11 | 中分辨率 | Se | 82 | 中分辨率 | Eu | 153 | 中分辨率 |
| F | 19 | 中分辨率 | Rb | 85 | 中分辨率 | Gd | 158 | 中分辨率 |
| Na | 23 | 中分辨率 | Sr | 88 | 中分辨率 | Tb | 159 | 中分辨率 |
| Mg | 24 | 中分辨率 | Y | 89 | 中分辨率 | Dy | 162 | 中分辨率 |
| Al | 27 | 中分辨率 | Zr | 90 | 中分辨率 | Ho | 165 | 中分辨率 |
| Si | 28 | 中分辨率 | Nb | 93 | 中分辨率 | Er | 167 | 中分辨率 |
| P | 31 | 中分辨率 | Mo | 98 | 中分辨率 | Tm | 169 | 中分辨率 |
| S | 32 | 中分辨率 | Ru | 102 | 中分辨率 | Yb | 174 | 中分辨率 |
| Cl | 35 | 中分辨率 | Rh | 103 | 中分辨率 | Lu | 175 | 中分辨率 |
| K | 39 | 高分辨率 | Pd | 105 | 中分辨率 | Hf | 178 | 中分辨率 |
| Ca | 44 | 中分辨率 | Ag | 107 | 中分辨率 | Ta | 181 | 中分辨率 |
| Sc | 45 | 中分辨率 | Cd | 114 | 中分辨率 | W | 184 | 中分辨率 |
| Ti | 48 | 中分辨率 | In | 115 | 中分辨率 | Re | 187 | 中分辨率 |
| V | 51 | 中分辨率 | Sn | 119 | 中分辨率 | Os | 189 | 中分辨率 |
| Cr | 52 | 中分辨率 | Sb | 121 | 中分辨率 | Ir | 193 | 中分辨率 |
| Mn | 55 | 中分辨率 | I | 127 | 中分辨率 | Pt | 195 | 中分辨率 |
| Fe | 56 | 中分辨率 | Te | 128 | 中分辨率 | Hg | 201 | 中分辨率 |
| Co | 59 | 中分辨率 | Cs | 133 | 中分辨率 | Tl | 205 | 中分辨率 |
| Ni | 60 | 中分辨率 | Ba | 138 | 中分辨率 | Pb | 208 | 中分辨率 |
| Cu | 63 | 中分辨率 | La | 139 | 中分辨率 | Bi | 209 | 中分辨率 |
| Zn | 66 | 中分辨率 | Ce | 140 | 中分辨率 | Th | 232 | 中分辨率 |
| Ga | 69 | 中分辨率 | Pr | 141 | 中分辨率 | U | 238 | 中分辨率 |
| Ge | 74 | 中分辨率 |  |  |  |  |  |  |

4.2机械加工设备，能够将样品制备成所需的几何形状（块状或棒状）。

- 5  试料

5.1 制样

试料尺寸要求能放入辉光放电离子源内并且能够稳定地进行放电,块状样品需待测面平整光滑。

5.2 试料的预处理

将加工好的试料分别用冰醋酸（3.1）和无水乙醇（3.2）清洗，自然晾干，装入辉光放电离子源中。

- 6 分析步骤

- 6.1 相对灵敏度因子的测定

- 若有高纯金标准样品（3.3），则使用高纯金标准样品（3.3）得出被测元素的相对灵敏度因子；若没有高纯金标准样品（3.3），则使用仪器软件中的相对灵敏度因子。

- 6.2 测定

- 6.2.1选择适当的电流进行10min～20min的预溅射，以清除试料表面的污染。

- 6.2.2将辉光放电离子源溅射条件调节到分析所需的条件，进行测量。连续采集3次测量数据，仪器直接给出待测元素的平均含量，含量以µg/kg表示，一般取两位有效数字或小数点后保留一位数字。

- 7 精密度

- 实验室内与实验室间在重复性条件和再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其相对偏差应不大于表2所列允许相对偏差，超过允许相对偏差的情况不超过5％：

- 表2 允许相对偏差

| - 含量范围(µg/kg) | - 实验室内允许相对偏差(%) | - 实验室间允许相对偏差(%) |
| --- | --- | --- |
| - ≥0.1～1 | 250 | - 300 |
| ≥1～10 | 200 | - 250 |
| ≥10～100 | 150 | - 200 |
| ≥100～1000 | 60 | - 150 |
| ≥1000～10000 | 40 | - 100 |
| ≥10000～100000 | 20 | - 40 |

- 8 试验报告

试验报告至少应包含以下内容：

——试样名称及编号；

——使用的标准；

——分析结果；

——与基本分析步骤的差异（若有）；

——测定中观察到的异常现象（若有）；

——检测日期。

__________________________

附录A

（资料性附录）

辉光放电质谱仪ELEMENT GD工作参数

辉光放电质谱仪ELEMENT GD测定高纯金中杂质元素含量的工作参数见表A1。

表A1 ELEMENT GD工作参数

| 放电电流 | 35.0mA |
| --- | --- |
| 放电电流 | ≤1200V |
| 辉光气体流量 | 431mL/min |
| 高分辨控制压力 | 5.66bar |
| 提取电压 | -2000V |
| 聚焦电压 | -1037V |
| X方向聚焦电压 | -7.59V |
| Y方向聚焦电压 | 4.22V |
| 整形电压 | 131V |
| 滤质透镜电压 | 4.00V |

注：仪器参数因检测器状况、更换透镜等原因，不能做到在以后的每次测量中都能够保持一致，表格中的工作参数可以作为示例参数。

__________________________