ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—202×

YS

高纯铑化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of high purity rhodium

Determination of impurity elements content

Glow discharge mass spectrometry

（讨论稿）

202×－××－××  发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、有研亿金新材料有限公司、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司

本标准参加起草单位：金川集团股份有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督中心、贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准主要起草人：刘红、李娜、董超波、刘朝芳、董亭义、刘英、刘鹏宇、胡芳菲、杨复光、赵景鑫

高纯铑化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

1	范围

本文件规定了高纯铑中杂质元素含量的测定方法，测定元素见附录A的附表A.1。

本文件适用于高纯铑中杂质元素含量的测定。各元素测定范围见附表A.1。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ASTM E 135 金属、矿石及相关材料中涉及分析化学的相关术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 背景空白样品:7N或者7N以上的铑样品（比被测杂质元素含量更低）作为背景空白样品，检测仪器的背景空白。

3.2质量校正标准样品：已知化学成分的黄铜合金材料，用于对辉光放电质谱仪进行精确质量校正。

- 3.3仪器检测器校正标准样品：高纯钽材料，进行仪器检测器校正。

4  方法提要

高纯铑样品作为放电阴极进行辉光放电，其表面原子被等离子体中带电粒子轰击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中所使用的试剂均为优级纯；所用的水为一级水，其电阻率要求达到18.0MΩ·cm。

5.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

5.2  硝酸(ρ1.42g/mL)。

5.3  无水乙醇(ρ0.789g/mL)。

5.4  高纯氩气（体积分数大于99.9995%）。

5.5  仪器检测器校正样品：高纯钽片或钽棒（钽质量分数≥99.99%），能使仪器产生同时位于不同检测器线性动态范围内的稳定信号，用于在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流的情况下检定高分辨率辉光放电质谱仪检测系统的离子计数效率。

6  仪器设备

6.1  辉光放电质谱仪：质量分辨率大于4000。工作参数见附录A.2。

6.2  制样加工设备：能够将试样加工成满足仪器要求的形状和大小，并使其具有平坦光滑的表面，包括切割机、压片机、抛磨机、超声清洗机等。

7 试样

7.1试样具有均匀性和代表性。

7.2 试样不应采取母材的表面，将试样制备成为块状，要求至少有一个用于辉光放电的光滑平面；试样大小要求能放入辉光放电样品夹空腔内并且其光滑平面能覆盖住样品夹上的放电孔；试样的厚度要求将样品装入样品夹后不影响离子源室的闭合。

7.3在装样之前，试料的表面应通过腐蚀清洗：用乙醇(5.5)清洗样品表面上的油污，后用超纯水清洗，用盐酸(5.3)腐蚀10min，用超纯水反复冲洗后，在超声机中超声清洗10min，用水冲洗后，用高纯氮气(5.6)吹干，装载在片状样品池上进行测试。

试样应均匀且具有代表性。尺寸要求能放入辉光放电离子源内并且能够稳定地进行辉光放电。

8  试验步骤

- 8.1 仪器准备工作

- 8.1.1质量校正：使用黄铜标准样品（5.10）对辉光放电质谱仪进行精确质量校正，确定质量峰的位置。

- 8.1.2将辉光放电质谱仪调节到分析所需的质量分辨能力和合适的质量峰形状。

- 8.1.3如果该仪器在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流，则需要用仪器检测器校正标准样品（5.11）测定每个检测器相对于其他检测器的测量效率以确保检测系统性能正常。

- 8.2 空白试验

条件允许，应在与试样相同的条件下测量背景空白样品（5.9）。

- 8.3 测定

- 8.3.1试样装入

- 试样清洗吹干完毕后，应迅速装载到辉光放电离子源中，并使试样的清洁表面在实验室环境的暴露时间最小化。将制备好的试样装入到辉光放电质谱仪离子源中，开启辉光放电。

- 8.3.2试样预溅射

在正式采集数据前进行一段时间的预溅射，然后将辉光放电离子源溅射条件调节到分析所需要的条件。调节GDMS (5.1)参数直到分析时所需的质量分辨率（中分辨率达到4000左右，在高分辨率达到9000左右），合适的信号强度和合适的基体质量扫描峰形状。

- 8.3.3同位素与分辨率的选择

对于GDMS 中多原子离子等干扰是确实存在的，为了得到准确的分析结果, 必须将影响准确测定离子强度的干扰排除或者减小到最低的程度。选择合适的质量数和选择合适的分辨率，如附表A.2所示：

8.3.4  相对灵敏度因子的测定

8.3.4.1半定量分析

半定量分析时，根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”可用作被测元素的相对灵敏度因子。

8.3.4.2定量分析

定量分析时，使用铑标准物质（待测元素的含量比检出限大100倍且小于100mg/kg）进行实验，连续4次的测定数据满足表1要求时，取4次测定数据的平均值，按式（1）得出被测元素相对灵敏度因子(RSF)。

………………… (1)

式中：

RSF（X/Rh）       在特定辉光放电条件下测定Rh中元素X的相对灵敏度因子；

ω（X）          元素X的质量分数，单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Xi）         元素X的i同位素丰度；

I（Rhj）         元素Rh的j同位素谱峰强度；

ω（Rh）         基体元素Rh的质量分数定义为1.00×109， 单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Rhj）        基体元素Rh的j同位素丰度；

I（Xi）         元素X的i同位素谱峰强度；

表1相对灵敏度因子测定所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围（mg/kg） | RSD/ % |
| --- | --- |
| 100-1000 | 5 |
| 1-100 | 10 |
| 0.1-1 | 20 |

- 8.3.5样品测量

8.3.5.1按照5. 1将仪器调节处在最佳状态，在预分析溅射条件下开始辉光放电。

8.3.5.2在确定相对灵敏度因子相同的分析条件下，测定样品中痕量元素的含量。最后三次测量数据的相对标准偏差应满足表2， 则应对测量数据进行确认，并计算最后三个测量数据的平均值。

表2：等离子体稳定性测试所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围/(mg/kg) | 相对标准偏差/％ |
| --- | --- |
| 5~10 | 10 |
| 0.5~5 | 30 |
| 0.05~0.5 | 50 |
| 0.01~0.05 | 80 |
| 0.001~0.01 | 100 |

9  分析结果的计算

被测元素的含量以质量分数ω(X/Rh)计,按式(1)计算：

ω(X/Rh)=RSF(X/Rh)(I X·ARh) / (IRh·A X)  ·ωRh…………………..……….(1)

式中：

ω(X/Rh)——待测元素的质量分数，单位为微克每千克（µg/kg）；

RSF(X/Rh)——待测元素的相对灵敏度因子；

I X——待测元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

IRh——Rh元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

A X——待测元素的同位素丰度；

ARh——Rh元素的同位素丰度；

ωRh ——Rh元素的质量分数定义为1.00109，单位为微克每千克（µg/kg）。

分析结果由计算机直接给出。元素含量一般以µg/kg表示，结果如小于1µg/kg，取小数点后一位有效

数字；如大于1µg/kg并小于100µg/kg，取两位有效数字；如大于100µg/kg并小于50000µg/kg，取整数位

有效数字。

10 精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。（表3暂略）

- 10.2  允许差

实验室内与实验室间在重复性条件和再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其相对标准偏差应不大于表4所列允许相对标准偏差。

表4  允许相对标准偏差

| 元素含量范围/µg/kg | 实验室内允许相对标准偏差/% | 实验室间允许相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- |
| ≥1～100 | 200 | 400 |
| ≥100～1000 | 150 | 300 |
| ≥1000～10000 | 100 | 200 |
| ≥10000～50000 | 50 | 100 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样名称及编号；

使用的标准（包括发布或出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异（若有）；

测定中观察到的异常现象（若有）；

试验日期。

附 录 A

（资料性附录）

表A.1 测定范围

| 元素 | 测定范围/ug/Kg | 元素 | 测定范围/ug/Kg | 元素 | 测定范围/ug/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 1~10000 | Se | 5~10000 | Eu | 1~10000 |
| Be | 1~10000 | Rb | 1~10000 | Gd | 1~10000 |
| B | 1~10000 | Sr | 1~10000 | Tb | 1~10000 |
| Na | 1~10000 | Y | 1~10000 | Dy | 1~10000 |
| Mg | 1~10000 | Zr | 1~10000 | Ho | 1~10000 |
| Al | 1~10000 | Nb | 1~10000 | Er | 1~10000 |
| Si | 1~10000 | Mo | 1~10000 | Tm | 1~10000 |
| P | 1~10000 | Ru | 1~10000 | Yb | 1~10000 |
| K | 5~50000 | Rh | 基体 | Lu | 1~10000 |
| Ca | 1~10000 | Pd | 1~10000 | Hf | 1~10000 |
| Sc | 1~10000 | Ag | 1~10000 | Ta | 1~10000 |
| Ti | 1~10000 | Cd | 1~10000 | W | 1~10000 |
| V | 1~10000 | In | 1~10000 | Re | 1~10000 |
| Cr | 1~10000 | Sn | 1~10000 | Os | 1~10000 |
| Mn | 1~10000 | Sb | 1~10000 | Ir | 1~10000 |
| Fe | 1~10000 | I | 5~10000 | Pt | 1~10000 |
| Co | 1~10000 | Te | 1~10000 | Au | 1~10000 |
| Ni | 1~10000 | Cs | 1~10000 | Hg | 1~10000 |
| Cu | 1~10000 | Ba | 1~10000 | Tl | 1~10000 |
| Zn | 1~10000 | La | 1~10000 | Pb | 1~10000 |
| Ga | 5~10000 | Ce | 1~10000 | Bi | 1~10000 |
| Ge | 5~10000 | Pr | 1~10000 | Th | 1~10000 |
| As | 5~10000 | Nd | 1~10000 | U | 1~10000 |
| Br | 5~10000 | Sm | 1~10000 |  |  |

表A.2  同位素及分辨率

| 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中 | Se | 82 | 高 | Eu | 153 | 中 |
| Be | 9 | 中 | Rb | 85 | 中 | Gd | 158 | 中 |
| B | 11 | 中 | Sr | 88 | 中 | Tb | 159 | 中 |
| Na | 23 | 中 | Y | 89 | 中 | Dy | 164 | 中 |
| Mg | 24 | 中 | Zr | 90 | 中 | Ho | 165 | 中 |
| Al | 27 | 中 | Nb | 93 | 中 | Er | 166 | 中 |
| Si | 28 | 中 | Mo | 95 | 中 | Tm | 169 | 中 |
| P | 31 | 中 | Ru | 101 | 中 | Yb | 174 | 中 |
| K | 39 | 高 | Rh | 103 | 中，高 | Lu | 175 | 中 |
| Ca | 44 | 中 | Pd | 105 | 中 | Hf | 178 | 中 |
| Sc | 45 | 中 | Ag | 109 | 中 | Ta | 181 | 中 |
| Ti | 48 | 中 | Cd | 111 | 中 | W | 184 | 中 |
| V | 51 | 中 | In | 115 | 中 | Re | 187 | 中 |
| Cr | 52 | 中 | Sn | 119 | 中 | Os | 189 | 中 |
| Mn | 55 | 中 | Sb | 121 | 中 | Ir | 191 | 中 |
| Fe | 56 | 中 | I | 127 | 中 | Pt | 195 | 中 |
| Co | 59 | 中 | Te | 128 | 中 | Au | 197 | 中 |
| Ni | 60 | 中 | Cs | 133 | 中 | Hg | 202 | 中 |
| Cu | 63 | 中 | Ba | 138 | 中 | Tl | 205 | 中 |
| Zn | 66 | 中 | La | 139 | 中 | Pb | 208 | 中 |
| Ga | 69 | 高 | Ce | 140 | 中 | Bi | 209 | 中 |
| Ge | 70 | 高 | Pr | 141 | 中 | Th | 232 | 中 |
| As | 75 | 高 | Nd | 142 | 中 | U | 238 | 中 |
| Br | 79 | 高 | Sm | 152 | 中 | / | / |  |

表A.3 Element GD辉光放电质谱仪器主要工作参数

| 放电电流 | 35mA | 聚焦电压 | -986V |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电电压 | 900~1100V | X-偏转电压 | -0.96V |
| 放电气体流速 | 470mL/min | Shape | 128V |
| 提取电压 | -2000V | Y-偏转电压 | -0.10V |

表A.4 Nu Astrum辉光放电质谱仪器主要工作参数

| 放电电流 | 2.00mA | 垂直方向源电压 | 52V |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电电压 | 1200V | 水平方向源电压 | -36.5V |
| 放电气体流速 | 0.385sccm | 电子倍增器电压 | 2325V |
| 离子源正极电压 | 6009.4V | 离子提取电压 | 4700V |