标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 再生锌原料化学分析方法  第13部分：铊量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法

承办人：左鸿毅                                                 共2页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

联系电话：0751-8398247                                      2020年4月29日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 当铊含量较高时，需要进行稀释，耗时长。建议对标准曲线进行调整，提高标准溶液浓度至100ug/L | 紫金矿业集团股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心 | 不采纳 | - 盐浓度大，对仪器污染大。稀释后对仪器影响较小。 - 标准曲线延长，对高低点测定结果有影响。 |
| 2 | 试验报告 | 1、按照GB/T 27417-2017的要求，方法检出限和方法定量限的确定应该是对流程空白溶液连续测定11次后计算各元素的标准偏差（s），再以3s对应的质量浓度为各元素的方法检出限（LOD），并以3倍的LOD为方法定量限（LOQ）。本单位在方法验证过程中确定方法检出限和方法定量限时用了该方法。 | 中色桂林矿产地质所研究院测试中心 |  | 见试验报告2.3 |
| 3 | 试验报告 | 4、原文2.10部分中，表16对1#、4#样品测得绝对量及加标量计算错误，本单位在试验验证时根据样品实际情况作出调整，详细结果见本单位验证报告2.10部分表16。 | 中色桂林矿产地质所研究院测试中心、广西壮族自治区分析测试研究中心 | 采纳 | 见试验报告 |
| 4 | 试验报告 | 样品前处理过程需要多次加入试剂且量大，操作比较繁琐，不利于批量样品的分析测定，且残余.氟化氢铵对仪器进样系统有腐蚀作用，因此进行了样品前处理方法对比，采用盐酸+硝酸+氢氟酸+高氯酸消解体系对1#~5#样品进行前处理后再测定，试验结果见附表 样品的精密度与本文方法并无太大差异，而且试剂种类少，操作相对简单，建议考虑采用盐酸+硝酸+氢氟酸+高氯酸消解体系进行样品前处理（HCl：HNO3：HF：HClO4=5:5:5:1）。 | 中色桂林矿产地质所研究院测试中心 | 不采纳 | 1. 再生锌中铅最高达20%，如无铅沉锭步骤，对测定有干扰。见试验报告2.8.1 2. 高氯酸是管控试剂，不亦多用。 3.氟化氢与氢氟酸氢氨效果等同。结果良好 4、残余少量氟化铵，通过稀释后，影响可忽略不计。见试验报告2.7.3 |
| 标准征求意见稿意见汇总处理表 标准项目名称： 再生锌原料化学分析方法 第13部分：铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 承办人：左鸿毅 共2页 第2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 5 | 标准文本2.3 | 2.3仪器中“205Tl同位素的响应值＞105”未标明Tl浓度。 | 中色桂林矿产地质所研究院测试中心 | 采纳 | 1 ng/mL 205Tl同位素的响应值＞104 |
| 6 |  | 整个试验报告都是围绕曲线最低点和最高点展开试验，带来的问题是最低点0.1ng/L一般测定的结果偏差比较大，数据不一定能说明问题，而最高点2.0ng/L，在进行条件试验的时候，要么数据超出曲线，要么就得稀释后再测定，这样可不可以理解为有些条件也被稀释了呢？ | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 不采纳 | 最低点和最高点满足分析要求，中间点肯定满足。 所有的条件，都是最小稀释倍数（即最浓溶液进行）如干扰元素的最大存在量就是按稀释后最大可能存在进行试验 |
| 7 |  | 检出限0.0018ug/L太低了，建议了解水质相关标准。 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  | 各家仪器不同，灵敏度不一样，满足分析要求即可 |
| 8 |  | 没有规范性引用文件 | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 | 见试验报告 |
| 9 |  | 试验报告封面的英文字母大小写有错误 | 郴州市商品质量监督检验所 | 采纳 | 见试验报告 |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 贵州省分析测试研究院 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 11 个；     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 11  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；        (4）没有回函的单位数： 0 个。