中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.13—202X

再生锌原料化学分析方法

第13部分：铊含量的测定

电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of regenerated zinc material—

Part 13：Determination of thallium content—

Inductively coupled plasma mass spectrometry and

inductively  coupled  plasma-atomic emission spectrometry

(送审稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.60

CCS H 13

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件是YS/T 1171《再生锌原料化学分析方法》的第13部分。

YS/T 1171 已经发布了以下部分：

——第1部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氟量的测定 离子选择电极法；

——第5部分：氟量和氯量的测定 离子色谱法；

——第6部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第7部分：砷量和锑量的测定 原子荧光光谱法；

——第8部分：汞量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法；

——第9部分：镉量的测定 原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第11部分：锗含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第12部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件方法1负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

本文件方法2负责起草单位：北矿检测技术有限公司。

本文件方法1起草单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、水口山有色金属有限责任公司、郴州市产商品质量监督检验所、山东恒邦冶炼股份有限公司。

本文件方法2起草单位：北矿检测技术有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、深圳市中南岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、紫金矿业集团股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、山东恒邦冶炼股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、昆明冶金研究院有限公司。

本文件方法1主要起草人：黄祖飞、廖桂平、左鸿毅、伏志宏、师世龙、古行乾、张征莲、周元敬、谢磊、肖刘萍、马晓敏、黄一帆、韦猛、XX、XX、XX、XX

本文件方法2主要起草人：孙计先、苏春风、阮桂色 、赵欢娟、李日平 唐荣明 谢芳彩 梁俊生、唐碧玉、苏利明、黄一帆 韦猛、XX、谢磊、杨华东、XX、叶玲玲、黄其宗、刘英波、闫豫昕、罗舜。

再生锌原料化学分析方法 第13部分：铊含量的测定

电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

- １　范围

本文件规定了再生锌原料中铊含量的测定方法。

本文件适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料等，不包括废锌电池、废涂层等）中铊含量的测定。方法1测定范围： 0.00005 %～0.010 %；方法2测定范围：0.0041%~0.21%。本部分测定范围重叠区间的仲裁方法为方法1。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4　方法1 电感耦合等离子体质谱法

- 4.1 方法提要

试料用氟化物、盐酸、硝酸、硫酸分解，用氢溴酸赶锑锡等杂质。以193Ir为内标，于电感耦合等离子体质谱仪上测定，用标准曲线法计算试料中的铊量。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 4.2.1 盐酸（ρ =l.19 g/mL）。

- 4.2.2 硝酸（ρ=l.42 g/mL) 。

- 4.2.3 硫酸（ρ=l.84 g/mL）。

- 4.2.4 氢溴酸（ρ=l.49 g/mL）。

- 4.2.5 硫酸（1+1）。

- 4.2.6 硝酸-硫酸混合酸（1+1）：向500 mL硝酸（4.2.2)中边搅拌边加入500 mL硫酸（4.2.3），冷却后使用。

- 4.2.7 氟化氢铵溶液（100g/L），储于聚乙烯瓶中。

- 4.2.8铊标准储备溶液：

- 称取0.2795 g 三氧化二铊（wTl2O3≥99.99％）置于200 mL烧杯中，盖上表面皿，缓慢加入25 mL 硝酸（4.2.2）低温溶解，驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，用水洗涤表面皿及杯壁，移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铊。

- 4.2.9 铊标准溶液a：将铊标准储备溶液（4.2.8）稀释至铊浓度为100 ng/mL，以硝酸(2+98)为介质。

- 4.2.10 铊标准溶液b：将铊标准溶液a稀释至铊浓度为10 ng/mL，以硝酸(2+98)为介质。

4.2.11内标溶液：10 ng/mL 193Ir溶液，以硝酸(2+98)为介质。

4.2.12 氩气：wAr ≥99.996％。

- 4.3　仪器

- 电感耦合等离子体质谱仪：分辨率0.1 amu～1 amu ；1 ng/mL 205Tl同位素的响应值＞104。

- 4.4　试样

试样粒度应不大于100 μm。试样在100 ℃±5 ℃烘箱烘干1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

- 4.5  试验步骤

- 4.5.1 试料

称取0.10 g试样，精确至0.0001 g。

- 4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 4.5.4测定

- 4.5.4.1　将试料（4.5.1）置于300 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2.1），盖上表面皿于电热板上加热溶解5 min，加入2 mL氟化氢铵(4.2.7)，加入5mL硝酸（4.2.2），继续加热至体积约为10 mL时，加入4 mL硫酸（4.2.5），继续加热至冒浓白烟，［若杯壁出现大量黑色碳粉状物质时可沿杯壁小心加入约1 mL～ 2mL硝酸硫酸混合酸(3.2.6)去除］，取下稍冷，加入10mL氢溴酸（4.2.4），继续加热至氢溴酸烟冒尽，待硫酸挥发近近干时取下稍冷，。用水吹洗表面皿及杯壁至体积约50 mL，加入2 mL硝酸（4.2.2）,加热至微沸10 min，取下冷却至室温，移入100 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

3.5.4.2　按表1分取试液至100 mL容量瓶，加入1 mL硝酸（4.2.2），用水稀释至刻度，混匀。

| 铊含量 % | 分取试液 mL |
| --- | --- |
| 0.00005～0.00050 | 20.00 |
| >0.0005～0.0020 | 5.00 |
| >0.0020～0.010 | 2.00 |

4.5.4.3以193Ir为内标，于电感耦合等离子体质谱仪选定的工作条件下，测定试液及随同试料空白溶液205Tl同位素的响应值，用标准曲线法计算铊的含量。

- 4.5.5标准曲线的绘制

- 4.5.5.1 分别移取0 mL、1.00mL、2.00 mL、5.00 mL铊标准工作溶液b（4.2.10），1.00 mL、2.00 mL铊标准工作溶液a（4.2.9），于一组100 mL容量瓶中，加入1 mL硝酸(4.2.2)，用水稀释至刻度，混匀。

- 4.5.5.2  在与测量试料溶液相同的条件下，以193Ir为内标，于电感耦合等离子体质谱仪上，测量系列标准溶液中205Tl同位素的响应值，减去系列标准溶液中“零”浓度的响应值，以铊的质量浓度为横坐标，205Tl同位素的响应值为纵坐标，绘制工作曲线。仪器依据工作曲线计算出铊的质量浓度。

- 4.6 分析结果的计算

铊含量以铊的质量分数计，，按公式（1）计算：

wTl=（ρ−ρ0）⋅V2⋅V×10−9m⋅V1×100……………………（1）

式中：

ρ——测定试液中铊的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0——测定空白溶液中铊的质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至两位有效数字。

- 4.7  精密度

- 4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表 2 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 2  重复性限

| wTl / % | 0.000046 | 0.00044 | 0.0019 | 0.0055 | 0.0094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.000016 | 0.00006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 |

- 4.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%，再现性限(R)按表 3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 3  再现性限

| wTl / % | 0.000046 | 0.00044 | 0.0019 | 0.0055 | 0.0094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.000020 | 0.00012 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 |

5 方法2：电感耦合等离子体原子发射光谱法

5.1 方法提要：

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸和高氯酸分解，用稀盐酸溶解盐类；在稀盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定铊的发射强度，按标准工作曲线法计算铊的质量浓度。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 5.2.1  盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

5.2.2  硝酸（ρ =1.42 g/mL）。

5.2.3  氢氟酸（ρ= 1.15 g/mL）。

5.2.4  高氯酸（ρ =1.67 g/mL）。

5.2.5  盐酸（1+1）。

5.2.6  硝酸（1+1）。

5.2.7 铊标准贮存溶液：称取0.2795 g 三氧化二铊（wTl2O3>99.99%），缓缓加入50 mL 硝酸（5.2.6），低温加热溶解，加热驱除氮的氧化物后冷却，移入250 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg铊。

5.2.8 铊标准溶液：移取10.00 mL铊标准贮存溶液（5.2.7）于200mL容量瓶，加入40mL硝酸（5.2.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铊。

5.3  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，铊元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——推荐波长190.794 nm。

5.4  试样

试样粒度应不大于100 μm。试样在100 ℃±5 ℃烘箱烘干1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

5.5  试验步骤

5.5.1  试料

称取试料0.20g，精确至0.0001g。

5.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1 将试料（5.5.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL硝酸（5.2.2），10 mL盐酸（5.2.1）、5 mL氢氟酸（5.2.3）、3 mL高氯酸（5.2.4），盖上聚四氟乙烯盖，低温加热冒浓白烟至湿盐状，取下稍冷，加入20mL盐酸（5.2.5），用少量水冲洗聚四氟乙烯盖及杯壁，加热溶解可溶性盐类，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 5.5.4.2 在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（5.5.4.1）及随同试料空白溶液（5.5.3）中铊的发射强度，从工作曲线上查得铊的质量浓度。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1 分别移取0.00 mL、0.20 mL 、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、8.00mL、10.00mL铊标准溶液（5.2.8）于一组100 mL容量瓶中，加入20mL盐酸（5.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的分析谱线处，测量系列标准溶液中铊的发射强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液中铊的发射强度，以铊的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  试验数据的处理

铊量以铊的质量分数计，按公式（2）计算：

……………………（2）

式中：

ρTl——试液中铊的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中铊的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留两位有效数字。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表4  重复性限

| wTl/% | 0.0040 | 0.026 | 0.076 | 0.16 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |

5.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5  再现性限

| wTl/% | 0.0040 | 0.026 | 0.076 | 0.16 | 0.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0007 | 0.006 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |

6  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

——使用的标准YS/T1171.13-202X；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。