标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：混合铅锌精矿化学分析方法 第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑含量的测定

承办人:马丽  共3页 第 1 页

标准项目负责起草单位:北矿检测技术有限公司  电话: 010-59069616     2020年7月 28日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究报告2.7 | 共存元素干扰部分，欠缺铅锌基体和铁共存，对待测元素的干扰试验。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 | 已补充，混合基体对待测元素无干扰。 |
| 2 |  | 铜元素的范围测定范围较宽，铜元素标准溶液的浓度范围跨度较大，不知是不是合理？ | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 光谱线性范围宽，铜标准曲线线性较好，不影响数据重复性和准确性 |
| 3 |  | 无意见 | 富民薪冶工贸有限公司 |  |  |
| 4 | 文本 5试剂 | 加上一条，以上标准溶液可使用有证市售标准溶液按照GB/T602要求稀释至需要的浓度。因为现在各家单位实际上使用的就是市售标准溶液 | 广东先导稀材股份有限公司 | 不采纳 | 在保证标准溶液浓度准确的情况下，各单位灵活使用即可。 |
| 5 | 文本8.1试料 | 称样量0.1g太少，没有代表性，可称取0.25g，定容于250毫升容量瓶中 | 广东先导稀材有限公司 | 不采纳 | 对于矿石样品中杂质元素的测定， 0.1g样品具有较好的代表性 |
| 6 | 文本5.7 | 砷标准溶液的配制建议用三氧化二砷基准试剂进行配制。 | 云南省云锡控股集团有限责任公司冶炼分公司 | 采纳 |  |
| 7 | 文本5.13 | 锑标准储存溶液配制酸度低，容易水解，放置时间短。 | 云南省云锡控股集团有限责任公司冶炼分公司 | 采纳 | 补加盐酸至20%以上酸度 |

标准名称：混合铅锌精矿化学分析方法 第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑含量的测定

承办人:马丽  共3页 第 2页

标准项目负责起草单位:北矿检测技术有限公司  电话: 010-59069616     2020年7月 28日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 无意见 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 9 | 封面及其它 | “电感耦合等离子体”与“原子发射光谱法”之间没有“-”的 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 正文 | “数字”与“单位”之间有一空格的 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 文本1 范围 表1 | 测定范围的有效数字需要统一规定 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 文本5试剂 | “试剂”改成“试剂及材料” | 浙江华友钴业股份有限公司 | 不采纳 | 参照标准编写规则 |
| 13 | 文本6仪器设备 | “谱线”改成“推荐谱线” | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 文本8.2 | “平行做两份试验”改成“平行做两份试验，取其平均值。” | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 文本8.5.1 | “于一组100mL的容量瓶中，加入5mL硝酸（5.1），分别移取铜标准贮存溶液....”改为“按表3分别移取铜标准.........配制标准系列，用水稀释至刻度，混匀。” | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 文本9试验数据处理 | ρ0——空白溶液测得砷、.....； 计算结果表示至两位有效数字。 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 部分采纳 | “分析结果”已改为“计算结果” |

标准名称：混合铅锌精矿化学分析方法 第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑含量的测定

承办人:马丽  共3页 第 3 页

标准项目负责起草单位:北矿检测技术有限公司  电话: 010-59069616     2020年7月 28日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 实验报告 | 不要提及仪器生产厂家 推荐测量参数 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 不采纳 | 文本中未提及厂家，实验报告中提及厂家和参数方便验证单位参考。 |
| 18 | 7 | 分析结果保留至2位有效数字可否改为分析结果保留至2位有效数字，若质量分数小于0.001%表示至小数点后4位。 | 五矿铜业（湖南）有限公司 | 不采纳 | 下线均高于0.001% |
| 19 | 2.5 | 试样分解方法的选择 方案3：硝酸15mL低温加热溶解10min，加盐酸10mL，氢氟酸2mL，高氯酸1mL，低温加热溶解样品 对于某些特殊难溶的样品，高氯酸1mL的量是否充足？ | 大冶有色设计研究院有限公司 | 不采纳 | 样品称样量较少，总的酸量和溶样时间能确保样品完全溶解。 |
| 20 | 2.6 | 酸度的影响 试验选择体积分数5% H NO3作为测定介质。 因为考虑到铅的影响，As、Sb在样品处理中损失，用H NO3 作为测定介质。但是如果样品中铁含量高，H NO3 作为测定介质就不合适。是否考虑用王水作为测定介质。 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 不采纳 | 样品用四酸溶解冒烟至湿盐状，硝酸介质不影响浸取，且Fe不是测定元素。 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 8 ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6  ；

（4）没有回函的单位数： 0 。