ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第5部分：硫酸根含量的测定

硫酸钡比浊法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide    — Part 5：Determination of sulfate content                           —Barium sulfate turbidimetry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020-07-23） 在在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T XXXX《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》的第5部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第5部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：北矿检测技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳清华大学研究院、清远佳致新材料研究院有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本文件主要起草人：周航、明帮来、左鸿毅、秦群、徐华、王玉娇、林翠芳、田勇、付海阔、何海梅、谢柏华、黄晓婷等。

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第5部分：硫酸根含量的测定                                      硫酸钡比浊法

- 范围

本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中硫酸根含量的测定方法。

本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中硫酸根含量的测定。测定范围：0.10 %～1.00 %。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试样用盐酸溶解，加入氯化钡、甘油-乙醇混合稳定剂生成细微的硫酸钡沉淀悬浊液，在一定时间内，于分光光度计波长440 nm处测定其吸光度，扣除试剂空白，从工作曲线查得硫酸根的质量浓度。

- 试剂或材料

除非另有说明，本文件所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级及以上纯度的水。

  - 盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

  - 盐酸（2+1）。

  - 氯化钡溶液：称取60 g氯化钡置于500 mL烧杯中，加入100 mL水搅拌溶解，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静止过夜，过滤。

  - 甘油-乙醇混合稳定剂溶液：将100 mL甘油100 mL和200 mL 99%乙醇分别与水混合均匀，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静止过夜，过滤。

  - 硫酸根标准贮存溶液：称取0.9075 g优级纯硫酸钾（预先在105℃ ~ 110 ℃烘2h并置于干燥器中冷却至室温）置于250 mL 烧杯中，加水溶解，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg硫酸根。

  - 硫酸根标准溶液：移取10.00 mL硫酸根标准贮存溶液（5.5）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg硫酸根。

- 仪器

分光光度计，附3 cm或5 cm比色皿。

- 样品

  - 样品粒度应不大于0.150 mm。

  - 样品分析前应在105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取1.0 g样品，精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），摇匀，于电热板上低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用中速滤纸干过滤，弃去初滤液，保留中段滤液。

    - 移取5.00 mL滤液（8.4.1）两份，分别置于2个50 mL容量瓶中，其中一份加入5 mL甘油-乙醇混合稳定剂溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀，为试剂空白溶液；另一份依次加入5 mL甘油-乙醇混合稳定剂溶液（5.4）和5 mL氯化钡溶液（5.3），用水稀释至刻度，混匀，为待测样品。

    - 将部分试液（8.4.2）移入比色皿中，以试剂空白作为参比，于分光光度计波长440 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应硫酸根的含量。

- 注：定容、混匀后需立即测定，10分钟内测量完毕。

  - 工作曲线的绘制

- 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL硫酸根离子标准溶液（5.6），分别置于6个50 mL容量瓶中，依次加入5 mL甘油-乙醇混合稳定剂溶液（5.4）、5 mL氯化钡溶液（5.3），用水稀释至刻度，混匀。将部分溶液移入比色皿中，以试剂空白作为参比，于分光光度计波长440 nm处测量其吸光度。以硫酸根含量为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 试验数据处理

- 硫酸根含量以硫酸根（SO42-）的质量分数ω计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ω=ρ1−ρ2⋅V1⋅V3×10−6m⋅V2×100.................................... (1)

式中：

ρ1 ——待测样品溶液中硫酸根的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ2 ——试剂空白溶液中硫酸根的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1 ——定容的体积，单位为毫升(mL)；

V3——测定的体积，单位为毫升(mL)；

m——试料的质量，单位为克(g)；

V2 ——分取的体积，单位为毫升(mL)；

计算结果按GB/T 8170的规定进行修约，表示到小数点后两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表1  重复性限

| ωNi/% | 0.20 | 0.43 | 0.83 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.03 | 0.05 | 0.07 |

  - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

- 表2  再现性限

| ωNi/% | 0.20 | 0.43 | 0.83 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.06 | 0.09 | 0.13 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——试验结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________