ICS 77.120.99

H 15

YS/T ××××—202×

高纯铂化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of high purity platinum

Determination of impurity elements content

Glow discharge mass spectrometry

（预审稿）

202×－××－××  发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督中心、有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：马媛、杨晓滔、李楷中、xxx

高纯铂化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

1	范围

本标准规定了高纯铂中杂质元素含量的测定方法，测定元素见表1。

本标准适用于高纯铂中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～10µg/g。

2  方法提要

将高纯铂试样安装到辉光放电质谱仪的样品室中作为阴极进行辉光放电，其表面原子被惰性气体（例如：高纯氩气）在高压下产生的离子撞击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

3  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.2  硝酸(ρ1.42g/mL)。

3.3  无水乙醇(ρ0.789g/mL)。

3.4  高纯氩气（体积分数大于99.995%）。

3.5  液氮（-170℃）。

3.6  仪器检测器校正样品：高纯钽片或钽棒（钽质量分数≥99.99%），能使仪器产生同时位于不同检测器线性动态范围内的稳定信号，用于在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流的情况下检定高分辨率辉光放电质谱仪检测系统的离子计数效率。

3.7  粉末样品粘接剂：高纯铟（铟质量分数≥99.99999%）。

4  仪器设备

4.1  辉光放电质谱仪：质量分辨率大于4000。测定元素及同位素见表1。工作参数见附表A。

4.2  制样加工设备：能够将试样加工成满足仪器要求的形状和大小，并使其具有平坦光滑的表面，包括切割机、压片机、抛磨机、超声清洗机等。

表1  测定元素及同位素

| 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 锂 | 7 | Se | 硒 | 82 | Eu | 铕 | 153 |
| Be | 铍 | 9 | Rb | 铷 | 85 | Gd | 钆 | 158 |
| B | 硼 | 11 | Sr | 锶 | 88 | Tb | 铽 | 159 |
| Na | 钠 | 23 | Y | 钇 | 89 | Dy | 镝 | 164 |
| Mg | 镁 | 24 | Zr | 锆 | 90 | Ho | 钬 | 165 |
| Al | 铝 | 27 | Nb | 铌 | 93 | Er | 铒 | 166 |
| Si | 硅 | 28 | Mo | 钼 | 95 | Tm | 铥 | 169 |
| P | 磷 | 31 | Ru | 钌 | 101 | Yb | 镱 | 174 |
| K | 钾 | 39 | Rh | 铑 | 103 | Lu | 镥 | 175 |
| Ca | 钙 | 44 | Pd | 钯 | 105 | Hf | 铪 | 178 |
| Sc | 钪 | 45 | Ag | 银 | 109 | Ta | 钽 | 181 |
| Ti | 钛 | 48 | Cd | 镉 | 111 | W | 钨 | 184 |
| V | 钒 | 51 | In | 铟 | 115 | Re | 铼 | 187 |
| Cr | 铬 | 52 | Sn | 锡 | 119 | Os | 锇 | 189 |
| Mn | 锰 | 55 | Sb | 锑 | 121 | Ir | 铱 | 191 |
| Fe | 铁 | 56 | I | 碘 | 127 | Au | 金 | 197 |
| Co | 钴 | 59 | Te | 碲 | 128 | Hg | 汞 | 202 |
| Ni | 镍 | 60 | Cs | 铯 | 133 | Tl | 铊 | 205 |
| Cu | 铜 | 63 | Ba | 钡 | 138 | Pb | 铅 | 208 |
| Zn | 锌 | 66 | La | 镧 | 139 | Bi | 铋 | 209 |
| Ga | 镓 | 69 | Ce | 铈 | 140 | Th | 钍 | 232 |
| Ge | 锗 | 70 | Pr | 镨 | 141 | U | 铀 | 238 |
| As | 砷 | 75 | Nd | 钕 | 142 | / | / | / |
| Br | 溴 | 79 | Sm | 钐 | 152 | / | / | / |

5  试样

试样应均匀且具有代表性。尺寸要求能放入辉光放电离子源内并且能够稳定地进行辉光放电。

6  试验步骤

6.1  试料的预处理

常规样品指棒状或片状金属样品，制备成直径约2mm~3mm、长约22mm的细棒，或者厚度约1mm ~20 mm、直径约12mm~40mm的片状，保持样品表面光洁和平整，测试前用15mL盐酸浸泡30min，加入5mL硝酸继续浸泡10min，用水反复冲洗酸残留液，用无水乙醇冲洗，吹干后，装载在针状或片状样品池上进行测试。

粉末样品不用腐蚀和清洗，可以采用压片机将粉末压成片状，也可以采用铟粘附法来辅助装载样品：将高纯铟压成片状，依次使用硝酸、超纯水、无水乙醇来浸泡和冲洗，吹干，再将高纯铂粉末置于铟片的中间位置，压实压紧避免粉末脱落，装载在片状样品池上进行测试。

6.2  测定

将辉光放电离子源溅射条件调节到合适的工作状态开始辉光放电，对棒状或片状金属样品进行预溅射20min，对粉末状金属样品进行预溅射5min，进一步去除表面沾污。测定同位素选择如表1所示，调出编辑好的方法，开始采集试样的测量数据，测定次数不少于3次，当连续3次的测定数据满足表2 的要求时，取其平均值作为测量结果。

7  分析结果的计算

被测元素的含量以质量分数ω(X/Pt)计,按式(1)计算：

ω(X/Pt)=RSF(X/Pt)(I X·APt) / (IPt·A X)  ·ωPt…………………..……….(1)

式中：

ω(X/Pt)——待测元素的质量分数，单位为微克每克（µg/g）；

RSF(X/Pt)——待测元素的相对灵敏度因子；

I X——待测元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

IPt——Pt元素的同位素谱峰强度，以每秒计数（cps）表示；

A X——待测元素的同位素丰度；

APt——Pt元素的同位素丰度；

ωPt ——Pt元素的质量分数定义为1.00106，单位为微克每克（µg/g）。

分析结果由计算机直接给出。元素含量一般以µg/g表示，结果小于0.1µg/g，取小数点后一位有效

数字；大于等于10µg/g，取整数位有效数字；其它取两位有效数字。

8  允许差

分析结果之间的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差

| 元素含量范围ω/（µg/g） | 允许差/（µg/g） |
| --- | --- |
| ≥0.001～0.01 | 0.01 |
| ≥0.01～0.10 | 0.10 |
| ≥0.10～1.0 | 1.0 |
| ≥1.0～10 | 10 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样名称及编号；

使用的标准（包括发布或出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异（若有）；

测定中观察到的异常现象（若有）；

试验日期。

附 录 A

（资料性附录）

表A 辉光放电质谱仪器主要工作参数

| 放电电流 | 2.00mA | 垂直方向源电压 | -100~+100V |
| --- | --- | --- | --- |
| 放电电压 | 900~1100V | 水平方向源电压 | -100~+100V |
| 放电气体流速 | 100~800mL/min | 电子倍增器电压 | 2000~3000V |
| 离子源正极电压 | 5999.90V | 离子提取电压 | 4400~4800V |