高纯钯化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

编制说明

（预审稿）

贵研铂业股份有限公司

二O二零年七月

高纯钯化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

1 工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

高纯贵金属通常应用于高科技精密仪器制造等特殊行业，比如在半导体制造及航天航空等高精尖科技领域中常用到高纯贵金属铂、钯、钌、铱等及其合金。但是国内高纯贵金属提纯技术、加工制造技术等与发达国家相比，尚有一定差距，这与需要不断提升高纯贵金属分析检测能力是密切相关的。关键基础材料技术提升与产业化是近期国家重点研发专项，“超高纯稀有/稀贵金属检测评价技术与标准研究”已被列入2017年国家重点研发项目《超高纯稀有/稀贵金属制备技术》中，项目编号：2017YFB0305405。高纯钯杂质元素含量测定辉光放电质谱法行业标准分析方法的研究，可补充我国高纯贵金属化学分析检测领域的研究内容，有助于提升我国高纯贵金属研究、制备技术突破和产业化生产的技术水平，提升中国高纯贵金属行业国际核心竞争力，对高纯贵金属的研发、生产、贸易及促进该领域的技术进步有着重要的意义。

1.1.2 适用范围

本标准适用于高纯钯中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～10µg/g。

1.1.3可行性

高纯贵金属杂质检测中遇到的难溶解特点，使其在溶液进样的分析技术GFAAS、ICP-AES、ICP-MS等应用中遇到瓶颈，近年来，随着GD-MS的发展和应用，其对固体样品直接进样以及优异的痕量、超痕量分析能力，为贵金属纯度分析提供了技术支撑。

贵研铂业股份有限公司自2016年引进英国NU仪器公司ASTRUM型辉光放电质谱仪，积极开展高纯金属杂质元素检测GD-MS方法研究。标准起草人员具有丰富的方法研究经验和标准起草经验。

1.1.4 要解决的主要问题

检索到目前为止的国内外现行发布标准中，未见高纯钯中杂质元素的GD-MS检测标准方法。文献报道纯钯中杂质的测定方法有直流电弧原子发射光谱法（AES）、电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）等。产品标准GB/T 1420-2015海绵钯，要求测定三个牌号SM-Pd99.9、SM-Pd99.95、SM-Pd99.99的18个杂质元素，测定方法其一采用《YS/T 362-2006 纯钯中杂质元素的发射光谱分析》，其二采用《附录A 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。其中直流电弧发射光谱法需要用钯基体配制粉末标样，需要消耗大量的钯基体且钯基体制备方法困难，目前此方法已很少被使用。液体进样检测的ICP-AES法满足不了高纯钯所需检测下限范围，ICP-MS法检测限较低，但对试剂、环境要求较高，易被污染，同时基体浓度也不宜太高，干扰因素多。辉光放电质谱法（GD-MS）是20世纪后期发展起来的一种重要无机质谱分析技术，作为目前被公认对固体材料直接进行痕量及超痕量元素分析最有效的分析手段之一，GD-MS的应用主要在于高纯度材料的杂质元素分析，已成为国际上高纯金属材料、高纯合金材料、稀贵金属、溅射靶材等材料中杂质分析的重要方法。制定相应的高纯钯辉光放电质谱法测定杂质元素含量标准分析方法，可以较好地完善贵金属材料产品检验表征及评价方法技术体系。

1.2 任务来源

贵研铂业股份有限公司于2017年10月向上级主管部门提出制定高纯钯中杂质元素含量的测定方法行业标准计划，2018年9月工业和信息化部以工信厅科[2018]73号文下达该标准的制订任务，标准计划号为2018-2052T-YS。项目起止时间为2019年～2020年。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准主要起草单位为贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。主要起草人：马媛、甘建壮、任传婷、杨晓滔、鲁瑞智、王应进、李玉萍、朱武勋、李秋莹。主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本标准参与起草单位包括国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限

公司、金川集团股份有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督中心、有研亿金新材料有限公司。参与起草人：刘红、胡芳菲、秦方明、蒋威、高岩，主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

本标准于2019年4月由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在浙江省桐乡市

召开了任务落实会，根据任务落实会会议精神和17名与会专家的意见，开展了后续工作。在本标准的试验过程中，考虑高纯金属中部分元素含量低于仪器检测限，不能给出具体数值，无法统计重复性限和再现性限，以各单位一起对同一验证试样进行测试的标准偏差为依据，并考虑辉光放电质谱法分析测试误差的共识后协商给出方法的允许差。于2020年7月提交标准稿、编制说明、验证报告、试验报告。2020年8月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在xx省xx市召开了讨论会，共有x个单位的x名代表参加了会议。会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。对本标准的主要修改意见如下：略。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

三、标准主要内容的确定依据

3.1 样品的制备技术

常规样品制备指将棒状或片状金属样品，制备成直径约2mm～3mm、长约22mm的细棒，或厚度约1mm～20 mm、直径约12mm～40mm的片状，保持样品表面光洁和平整，测试前依次用盐酸、硝酸浸泡5分钟，用超纯水反复清洗酸残留液，用无水乙醇冲洗，吹干。装载在针状或片状样品池上进行样品分析。

粉末样品无法直接装载在针状或片状样品池上，可以采用压片机将粉末压成片状，也可以采用铟粘附法来辅助装载样品：将高纯铟(7N)压成片状，依次使用硝酸、超纯水、无水乙醇来浸泡、超声清洗、吹干，再将高纯钯粉末置于铟片的中间位置，压实压紧避免粉末脱落，装载在片状样品池上进行样品分析。

3.2 测定技术

将制备好的样品置于样品架上，推入辉光放电室中，将辉光放电离子源溅射条件调节到适当的工作状态开始辉光放电，对棒状或片状金属样品进行预溅射20min，对粉末状金属样品进行预溅射5min，进一步去除表面沾污。调出编辑好的方法，开始收集待测元素的离子信号，在每一处元素质量数处以扫描时间对质谱峰积分，所得面积为谱峰强度，被测元素含量(将单元素基体元素含量近似设为1)可以由下式给出：

CX/M=RSFX/MIX/IM

式中：IX 、IM分别是待测元素和基体元素的同位素丰度校正后的离子强度， RSFX/M为相对灵敏度因子。

3.3 分析元素同位素选择及分辨率

分析元素同位素首选同位素丰度高、干扰少的。大多数元素质谱干扰可以在中分辨率4000的条件下得到降低。此外，放电部分使用低温液氮冷却离子源的方式，在-170℃放电池中可以将气体杂质尽可能地冷却在池壁上，减少其离子碰撞和电离的机会，降低干扰。各测定元素同位素选择见表1。分辨率均在大于4000条件下测定。

表1. 测定元素及同位素

| 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 锂 | 7 | Se | 硒 | 82 | Gd | 钆 | 158 |
| Be | 铍 | 9 | Rb | 铷 | 85 | Tb | 铽 | 159 |
| B | 硼 | 11 | Sr | 锶 | 88 | Dy | 镝 | 164 |
| Na | 钠 | 23 | Y | 钇 | 89 | Ho | 钬 | 165 |
| Mg | 镁 | 24 | Zr | 锆 | 90 | Er | 铒 | 166 |
| Al | 铝 | 27 | Nb | 铌 | 93 | Tm | 铥 | 169 |
| Si | 硅 | 28 | Mo | 钼 | 95 | Yb | 镱 | 172 |
| P | 磷 | 31 | Ru | 钌 | 101 | Lu | 镥 | 175 |
| K | 钾 | 39 | Rh | 铑 | 103 | Hf | 铪 | 178 |
| Ca | 钙 | 44 | Ag | 银 | 109 | Ta | 钽 | 181 |
| Sc | 钪 | 45 | Cd | 镉 | 113 | W | 钨 | 184 |
| Ti | 钛 | 48 | In | 铟 | 115 | Re | 铼 | 185 |
| V | 钒 | 51 | Sn | 锡 | 119 | Os | 锇 | 189 |
| Cr | 铬 | 52 | Sb | 锑 | 121 | Ir | 铱 | 191 |
| Mn | 锰 | 55 | I | 碘 | 127 | Pt | 铂 | 195 |
| Fe | 铁 | 56 | Te | 碲 | 130 | Au | 金 | 197 |
| Co | 钴 | 59 | Cs | 铯 | 133 | Hg | 汞 | 202 |
| Ni | 镍 | 60 | Ba | 钡 | 137 | Tl | 铊 | 205 |
| Cu | 铜 | 63 | La | 镧 | 139 | Pb | 铅 | 207 |
| Zn | 锌 | 66 | Ce | 铈 | 140 | Bi | 铋 | 209 |
| Ga | 镓 | 69 | Pr | 镨 | 141 | Th | 钍 | 232 |
| Ge | 锗 | 70 | Nd | 钕 | 142 | U | 铀 | 238 |
| As | 砷 | 75 | Sm | 钐 | 152 | / | / | / |
| Br | 溴 | 79 | Eu | 铕 | 153 | / | / | / |

3.4 仪器参数选择

考察了GD-MS测定技术方面的以下主要影响因素：放电气体氩气的流速Gas（mL/min）、放电电流I(mA)、放电电压U(V)等重要仪器工作调试参数。

将仪器参数调节至表2所示的值，用钽片或钽棒对仪器放电条件进行调节，放电气体流量为2.00mA，放电电压在900～1100V之间，分辨率大于4000。使钽基体同位素181Ta的信号强度即法拉第电流值达到10-10A以上。测定电子倍增器与法拉第杯检测器离子计数效率ICE值必须大于75%。并进行质量峰位置校正。

表2 主要工作参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 放电电流/mA | 2.00 |
| 放电电压/V | 900~1100 |
| 放电气体流速/(mL/min) | 100~800 |
| 离子源正极电压/V | 5999.90 |
| 离子提取电压/V | 4400~4800 |
| 垂直方向源电压/V | -100~+100 |
| 水平方向源电压/V | -100~+100 |
| 电子倍增器电压/V | 2000~3000 |
| 放电池温度/℃ | -170 |

3.5  预溅射时间

在一定的仪器条件下，考察高纯钯粉压片制得样品，其预溅射时间对常见易污染元素钠、镁、铝、硅、铁、钙的含量测定影响情况。实验结果表明，引入的常见污染元素，至少预溅射20min可进一步去除表面污染；对于粉末状样品，不清洗，预溅射时间5min，否则易掉粉短路，电压下降而中断测定。

3.6 方法比对

将片状纯钯管理样品进行GD-MS测定和ICP-AES测定，结果见表3。实验表明，GDMS 测定结果与ICP-AES测定结果相比较，结果一致性好，GD-MS具有固体进样、准确度好、分析速度快、检测下限低等优势。

表3. 钯样品GD-MS与ICP-AES分析结果

| 元素 | GD-MS测定值 /µg/g | ICP-AES测定值 /µg/g | 元素 | GD-MS测定值 /µg/g | ICP-AES测定值/µg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 13 | 7.3 | Cu | 16 | 9.9 |
| K | 0.41 | <1 | Zr | 12 | 10 |
| Mg | 20 | 14 | Nb | 9.0 | 7.6 |
| Al | 43 | 32 | Mo | 11 | 7.8 |
| Ca | 54 | 50 | Te | 7.6 | 7.6 |
| Ti | 13 | 8.7 | Ba | 5.0 | 10 |
| V | 13 | 9.0 | W | 7.9 | 8.4 |
| Mn | 14 | 10 | Pb | 9.1 | 13 |
| Fe | 22 | 13 | Bi | 8.8 | 8.5 |
| Co | 10 | 8.0 | Au | 7.5 | 8.0 |
| Ni | 15 | 9.8 | Ru | 13 | 10 |

3.7  精密度

3.7.1  重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象进行测试获得的三次独立测试结果的极差不超过表4所列允许差。

3.7.2  再现性

在不同的实验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象进行测试获得的两次独立测试结果的差值不超过表4所列允许差。

表4  允许差

| 元素含量范围ω/（µg/g） | 允许差/（µg/g） |
| --- | --- |
| ≥0.001～0.01 | 0.01 |
| ≥0.01～0.10 | 0.10 |
| ≥0.10～1.0 | 1.0 |
| ≥1.0～10 | 10 |

四、标准水平分析

目前并未检索到国内相关国家标准或行业标准。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

附录

各单位数据的平均值