YS

中华人民共和国有色金属行业标准

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第2部分：铬含量的测定

硫酸亚铁铵滴定法

Methods for chemical analysis of CoCrW alloyed powders—

Part 2:Determination of chromium content—

Ammonium ferrous sulfate titration

（讨论稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

YS/T XXXX.2—202X

××××-××-××发布

20XX-××-××实施

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》的第2部分：

YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》共分为 8个部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 钨含量的测定  重量法；

——第4部分： 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法；

——第5部分： 硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分： 铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第8部分： 氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融—红外吸收法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省工业分析检测中心、中金岭南有色金属股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司

本文件主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx xxx、xxx、xxx

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第2部分：铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

- 范围

本文件规定了钴铬钨系（CoCrW）合金粉末中铬含量的测定方法。

本文件适用于钴铬钨系（CoCrW）合金粉末中铬含量的测定。测定范围20.00 %～35.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

试料于聚四氟乙烯高压罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸高压溶解。在硫酸-磷酸介质中，以硝酸银为催化剂，用过硫酸铵将铬氧化成六价，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定，计算出钴铬钨系（CoCrW）合金粉末中铬的含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级水。

5.1盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

    - 5.2硝酸(ρ=1.42 g/mL)。

    - 5.3氢氟酸(ρ=1.15 g/mL）。

    - 5.4磷酸(ρ1=.66 g/mL)。

    - 5.5硫酸(1+1)。

    - 5.6硫酸(5+95)。

    - 5.7硝酸银溶液(10 g/L):称取1.0 g硝酸银溶于100 mL水中，滴加数滴硝酸，贮存于棕色瓶中。

    - 5.8过硫酸铵溶液(200 g/L):用时现配。

    - 5.9氯化钠溶液(50 g/L)。

5.10硫酸锰溶液(20 g/L)。

    - 5.11铬标准溶液：称取5.6578 g预先经150 ℃烘1 h后，置于干燥器中冷却至室温的重铬酸钾（基准试剂）于烧杯中，用水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 mg铬。

    - 5.12硫酸亚铁铵标准滴定溶液(c[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]≈0.05 mol/L)。

    - 5.12.1配制：称取19 g硫酸亚铁铵溶于硫酸(5.6)中，并用硫酸(3.6)稀释至1000 mL，混匀，此溶液浓度约为0.05 mol/L。

5.12.2标定：于4个500 mL锥形瓶中加20 mL硫酸(5.5)和10 mL磷酸(5.4)，加热蒸发至冒硫酸烟，稍冷，加水50 mL，冷却至室温，分别移取15.00 mL铬标准溶液(5.11)，用水稀释至200 mL，加3 滴苯代邻氨基苯甲酸指示剂(5.13)，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液由玫瑰红色变为亮绿色为终点，记下所消耗的体积。

再加15 mL的铬标准溶液(5.11)，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液由玫瑰红色转变为亮绿色为终点。两者消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积的差值，即为3滴苯代邻氨基苯甲酸溶液的校正值。将此值加入滴定所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积中再进行计算。平行标定4份，结果保留4位有效数字，其极差值不超过1.25×10-4  mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度以c计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

c=ρ⋅VM⋅V1        ……………………………………………（1）

式中：

ρ——铬标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

V ——移取铬标准溶液的体积数，单位为毫升(mL)；

M ——铬的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为52.00;

V1 ——滴定所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积(包括指示剂校正值)的平均值，单位为毫升(mL)。

5.13苯代邻氨基苯甲酸溶液(2 g/L)：称取0.2 g苯代邻氨基苯甲酸置于200 mL烧杯中，加0.2 g无水碳酸钠，加20 mL水加热溶解，用水稀释至100 mL，混匀。

- 仪器

6.1 微波消解仪。

- 样品

样品应加工成屑状或粉末状。

8 分析步骤

8.1试料

称取0.10 g样品，精确至0.0001 g。

8.2 测定次数

平行做两次测定，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4测定

8.4.1 将试料（8.1）置于消解罐内胆中，加入10mL盐酸（5.1）,3mL硝酸（5.2）和2mL氢氟酸（5.3），装入高压消解罐中，再放入微波消解仪，加热至200 ℃待试样溶解完全，冷却后取下，转入250mL塑料王烧杯中。加入20mL硫酸（5.6）和10mL磷酸（5.4），蒸发至冒硫酸烟，取下冷却，用少量水吹洗杯壁，加热至沸，使可溶盐类溶解。

8.4.2待溶液冷却后，将溶液转入500 mL锥形瓶用水稀释至200mL，加入5mL硝酸银溶液（5.7），15mL过硫酸铵溶液（5.8），加入3滴硫酸锰溶液（5.10），加热煮沸至溶液呈深红色，铬全部氧化为止。煮沸溶液12-15min，分解过硫酸铵，稍冷却，加入10mL氯化钠溶液（5.9），再煮至红色褪去，氯化银沉淀出现，继续煮沸5-10min，取下，流水冷却至室温。将得到的试液用硫酸亚铁铵标准滴定溶液（5.12）滴定至溶液呈浅黄色，加3滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂（5.13），继续滴定至溶液由玫瑰红色转变为亮黄绿色为终点。

9  试验数据处理

铬的含量以铬的质量分数wCr计，数值以百分数表示，按公式(2)计算：

W(Cr)=C(V2−V0)Mm×100 ………………………………(2)

式中：

c——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V2——滴定试样时消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积(包括指示剂校正值)，单位为毫升(mL)；

V0——滴定样品空白所消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液体积(包括指示剂校正值)，单位为毫升(mL)；

M——铬的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为52.00；

m——试料的质量，单位为克(g)；

计算结果表示到小数点后两位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| wCr/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| wCr/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。