YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.6—202X

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第6部分：铁、锰含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of CoCrW alloyed powders—

Part 6: Determination of iron,manganese contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(讨论稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》的第6部分。

YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》共分为 8个部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 钨含量的测定  重量法；

——第4部分： 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法；

——第5部分： 硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分： 铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第8部分： 氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融—红外吸收法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本文件主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx xxx、xxx、xxx

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第6部分：铁、锰含量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了钴铬钨系合金粉末中铁、锰含量的测定方法。

本文件适用于钴铬钨系合金粉末中铁、锰含量的测定。测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| Fe | 0.50～4.00 |
| Mn | 0.50～2.00 |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

试料置于聚四氟乙烯高压罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸微波消解，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定各元素发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级水。

5.1  盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

5.2  硝酸（ρ= 1.42 g/mL）。

5.3  氢氟酸（ρ= 1.15 g/mL）。

5.4  盐酸（1+1）。

5.5  硝酸（1+1）。

5.6  王水：3体积盐酸（5.1）加1体积硝酸（5.2）（用时现配）。

5.7  铁标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铁（wFe≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（5.5），低温溶解，滴加几滴盐酸（5.1），继续加热至完全溶解并除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入30 mL盐酸(5.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

5.8  锰标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.99%）置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸(5.5)，低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

- 5.9  混合标准溶液：分别移取3.7～3.8的标准贮存溶液各10.00 mL于100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL王水（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 g铁、锰。

- 6  仪器

6.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——各元素推荐的分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐谱线

| 元素 | Fe | Mn |
| --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 259.940 259.837 | 257.610 279.482 |

6.2 微波消解仪

7  样品

样品为粉末状。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.20g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  测定次数

平行做两次测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于聚四氟乙烯高压罐中，加入10 mL王水（5.6）和2 mL氢氟酸（5.3）。放入微波消解仪（6.2），加热至200 ℃。试样消解完全后，取下冷却，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并分取10.00 mL溶液到100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（8.4.1）及随同试料空白溶液（8.3）中各待测元素的发射强度。从工作曲线上查得各被测元素的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、8.00 mL、10.00 mL混合标准溶液（5.9）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL王水（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的铁、锰的发射强度。分别以被测元素质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

被测元素的量以被测元素的质量分数wx计，数值以百分数表示，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100……………………………（1）

式中：

wx——被测元素铁、锰的含量，单位为质量百分数（%）；

ρx——自工作曲线上查得的试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  重复性限

| w Fe/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |
| w Mn/% |  |  |  |
| r/% |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  再现性限

| w Fe/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R /% |  |  |  |
| w Mn/% |  |  |  |
| R /% |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。