×

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  xxx.7—202X

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第 7 部分：碳含量的测定

高频燃烧红外吸收法

Methods for chemical analysis of cobalt-chromium-tungsten alloy—

Part 7: Determination of carbon content—

High frequency combustion- infrared absorption method

(讨论稿)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》的第7部分：

YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》共分为 8个部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 钨含量的测定  重量法；

——第4部分： 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法；

——第5部分： 硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分： 铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第8部分： 氧含量的测定  惰气熔融红外法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。、

本文件起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司、广西分析测试研究中心、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北矿新材科技有限公司。

本文件起草人：

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第7部分：碳含量的测定

高频燃烧红外吸收法

- 范围

本文件规定了钴铬钨系合金粉末中碳含量的测定方法。

本文件适用于钴铬钨系合金粉末中碳含量的测定。测定范围：0.20%～4.00%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试料在助熔剂和氧气流存在下，于高频感应炉中燃烧，生成的二氧化碳由氧气载至红外线检测池进行检测。

- 试剂及材料

5.1  纯铁助熔剂：wFe≥99.8%，粒度≤1.25mm。

5.2  钨锡助熔剂：粒度0.4mm～1.0mm。

5.3  陶瓷坩埚：900℃～1100℃灼烧2小时，冷却后保存在干燥器中备用。

5.4  氧气：纯度>99.5%。

5.5  高氯酸镁：无水，粒状。

5.6  烧碱石棉：粒状。

5.7  石英棉。

5.8  三氧化硫吸收剂。

5.9  镀铂硅胶：粒状。

5.10  标准物质（或标准样品）：与待测试料碳量相近的物质。

- 仪器及设备

高频感应－红外吸收定碳仪：包括高频感应炉、进气净化试剂管、检测气催化剂加热器、三氧化硫吸收管、红外线检测器、电脑及软件控制系统。

- 分析步骤

7.1　仪器预热

仪器分析前要充分预热，按仪器使用说明书调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。

7.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

7.3  空白试验

依次称取0.3g纯铁助熔剂（5.1）、1.2g钨锡助熔剂（5.2）于坩埚（5.3）内，钳取坩埚置于炉台座上，按仪器说明书操作，进行分析。重复足够次数直至得到低而比较稳定的读数，极差不大于0.0002%，取三次计算平均值，并对空白进行校准。

7.4  仪器校准

称取与待测试料含碳量相近的标准物质（或标准样品）（5.10）按7.5.3进行测定，以此校准方法，再取另一标准物质（或标准样品）（5.10）验证校准，测得结果应在认定值的不确定度范围内，否则应找出原因并重新校准。

7.5  试样分析

7.5.1  试料

称取0.30g试样，精确至0.0001g。

7.5.2  测定次数

平行做两次测定，取其平均值。

7.5.3  测定

将称取的试料置于预先盛有0.3g纯铁助熔剂（5.1）的坩埚（5.3）内，覆盖1.2g钨锡助熔剂（5.2），钳取坩埚置于炉台座上，开始分析并读取结果。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限                                 ％

| wC | 0.546 | 1.181 | 2.737 |
| --- | --- | --- | --- |
| r |  |  |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差                                  ％

| 碳的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试样；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。