×

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  xxx.8—202X

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第 8 部分：氧含量的测定

惰气熔融红外法

Methods for chemical analysis of cobalt-chromium-tungsten alloy—

Part 7: Determination of oxygen content—Inert gas fusion-infrared method

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T xxx-202x《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》的第8部分。

YS/T xxx-202x《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》共分为 8个部分：

——第1部分：钴含量的测定 电位滴定法；

——第2部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分：钨含量的测定 重量法；

——第4部分：镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法；

——第5部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第6部分：铁、锰含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法。

——第8部分：氧含量的测定 惰气熔融红外法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北矿新材科技有限公司。

本文件起草人：

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第8 部分：氧含量的测定

惰气熔融红外法

- 范围

本文件规定了钴铬钨系合金粉末中氧含量的测定方法。

本文件适用于钴铬钨系合金粉末中氧含量的测定。测定范围：0.0050%～0.50%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

将试样与助熔剂加入高温脱气石墨坩埚中，在惰性气体（氦气）保护下加热熔融，试样中氧与石墨坩埚中碳结合形成一氧化碳和少量二氧化碳，混合气体被载气载带进入红外检测器，一氧化碳直接检测或经加热的稀土氧化铜转化成二氧化碳后被检测，二氧化碳直接检测，计算系统通过与标准样品氧含量比对给出试样氧含量。

- 试剂和材料

5.1  丙酮，分析纯。

5.2  石墨套坩埚，高纯。

5.3  氦气：体积分数不小于99.995%。

5.4  镍箔或镍囊：氧含量小于0.0030%。

5.5  高氯酸镁。

5.6  碱石棉。

5.7  氧化铜。

5.8  纯铜丝。

5.9  标准样品：选择与试样成分、含量相近的有证标准样品或其他适用标准样品。

- 仪器设备

惰气熔融红外检测系统：包括电极炉、载气净化和分析气流转化系统、一氧化碳检测器、二氧化碳检测器、冷却系统、吸尘装置、电脑及软件控制系统。

7  试验步骤

7.1　仪器预热

仪器分析前要充分预热，确认各仪器参数处于正常范围内，检查设备各连接件已处于工作状态。

7.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

7.3  空白校准

不加样品，加入与试样分析（7.5.1）质量相同的镍箔或镍囊（5.4），按7.5.1、7.5.2测定氧含量，重复测定得到稳定的空白值，极差<0.0003%，取平均值，利用仪器软件进行空白校准。

7.4  仪器校准

称取标准样品（5.9），加入与试样分析（7.5.1）质量相同的镍箔或镍囊（5.4），按7.5.1、7.5.2测定氧含量，计算平均值，进行方法校准，单个测定值应在标准样品不确定度范围内。

注：选择块状标准样品进行校准时，视情况可不加镍箔或镍囊。

7.5  试样分析

7.5.1  称取0.10g～0.30g试样，精确至0.0001g，输入试样质量，用镍箔或镍囊（5.4）包裹并排出空气。

7.5.2  将包裹好的试料（7.5.1）投入加样器中，打开电极炉，将石墨套坩埚（5.2）置于下电极，按操作键使分析自动进行，测试完毕自动显示氧含量结果。

注：选择块状标准样品不加镍箔或镍囊进行方法校准时，手动减去空白值得到试料中氧含量，按式（1）计算，氧含量以氧的质量分数wO计，数值以%表示。

wO=w2−m1×w1m2×100…………………（1）

式中：

w1——镍箔或镍囊中氧的质量分数平均值（7.3），以%表示；

w2——镍箔或镍囊和试料中氧的质量分数（7.5.2），以%表示；

m1——测定空白时输入的镍箔或镍囊质量，单位为克（g）；

m2——试料的质量，单位为克（g）；

7.6  测定次数

平行做两次测定，取其平均值。

8   精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| wo/% | 0.010 | 0.042 | 0.21 | 0.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差

| wo | 0.010 | 0.042 | 0.21 | 0.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告应包括以下内容：

——试样；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。