行业标准《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》              （预审稿）编制说明

- 工作简况

- 项目的必要性简述

碳作为半导体材料中的主要杂质之一，其严重影响产品的电学性能，使硅器件的击穿电压降低，对大功率可控硅器件危害很大，同时碳与氧共同作用，使杂质对材料和器件性能的影响复杂化，导致其使用寿命缩短，此外多晶硅中高浓度的碳会促进氧沉淀的形成，氧沉淀形成会诱发位错、 曾错等二次缺陷，些缺陷会使硅器件漏电流增加，降低了成品率。多晶硅作为半导体的原材料，多晶硅中的碳杂质含量必须严格控制，按国标GB/T 12963-2014 电子级多晶硅规定，电子三级碳浓度要求小于等于 1.5*1016atoms/cm3，为达到指标要求，生产中要做好各个环节的控制。

为控制成品多晶硅中的碳含量，需对生产过程中的氯硅烷严格控制。目前的YST 987-2014《氯硅烷中碳杂质的测定方法 甲基二氯氢硅的测定》方法，一方面缺少其它甲基氯硅烷的检测，另一方面部分操作欠佳，因此为YS/ 987更为完善，从而更好地满足多晶硅生产行业发展的需要，特对此标准进行修订。

2、适用范围

规定了适用于氯硅烷中甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷的测定。

3、任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2019] 126号）的要求，《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》由亚洲硅业（青海）股份有限公司牵头负责修订，计划编号：2019-0399T-YS，要求于2021年完成。

4、承研单位简况

亚洲硅业（青海）股份有限公司秉承“推广光伏产业、发展绿色能源”的时代责任感，利用青海当地丰富的水电和光照资源，扎根西部，以降低光伏发电成本，提高光伏产品质量为己任，引进国际先进的改良西门子法，建设年产20000多吨高纯多晶硅生产项目。公司“工艺创新为核心，持续提高产品质量的质量管理模式”与2018年7月获得青海省政府质量奖。并公司所属分析中心拥有三十万级、十万级、千级、局部百级的洁净分析环境。检测设备齐全，在化学检测领域拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、红外碳硫分析仪、手持式X荧光光谱仪、单点少子寿命测试仪、正置金相显微镜、自动烟尘（气）测试仪等先进的进口检测设备为公司的原料、中控样品及成品的检测和质量保证提供了可靠性及先进的硬件保障。同时分析中心在2013年5月被青海省政府授予“青海省多晶硅重点实验室”并于同年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。因此亚洲硅业（青海）股份有限公司具备该标准修订及相关实验条件和分析能力。

5、主要工作过程

自任务下达后，2018年10月亚洲硅业（青海）股份有限公司分析中心成立了《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》标准起草小组，项目小组根据标准制定遵循的原则，立即开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量氯硅烷中碳含量的测定分析方法的实验工作，初步确立了操作步骤的优化、操作的改进，以提升分析结果的稳定性，进一步对标准进行修订。最终按照方法标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，编制完成《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》行业标准讨论稿。

2019年8月15日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在新疆省石河子市召开《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》讨论会，共有新疆大全新能源股份有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等10家单位11位专家参加了本次会议。与会专家对该标准送审资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。会后编制组根据专家意见修改后，形成了征求意见稿，并广泛发函相关单位征求意见，具体见意见汇总处理表。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、制样要求、试验步骤、试验数据处理等技术内容。

该方法原理是采用1，2-二氯乙烷作为内标物，利用气相色谱质谱仪（GC-MS）测定氯硅烷中的碳杂质。气相色谱质谱仪通过极性毛细管色谱柱将氯硅烷主体和碳杂质分开，进一步测量氯硅烷中甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷的含量。

- 方法检测范围确认

通过与鄂尔多斯多晶硅业有限公司、黄河水电公司新能源分公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新特能源股份有限公司企业沟通，4家企业仅检测甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷。3家企业对上述两种甲基氯硅烷检测外还检测二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷，但含量较低。多晶硅生产过程中的氯硅烷经过提纯，三氯氢硅、四氯化硅中主要存在甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷，但二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷在生产过程中也部分存在于氯硅烷中，为使标准的检测更为全面，因此本标准选取对甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷进行检测。

- 检出限确认

气相色谱检出限定义为：检测器恰能产生二倍于噪声信号时的单位时间引入检测器的样品量(单位：g)，或单位体积(单位：cm3)载气中需含的样品量。

对仪器进行空运行进行噪声确认，提取离子后噪声为50丰度。配制1ppm的甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷标样进行检测，提取离子后丰度为100左右，恰为两倍的噪声。因此检出限制定为0.0001%。

- K值检测操作的优化确认：分别使用三种操作进行K值的检测，然后对同一质控样品进行重复检测，比对数据的稳定性，确定试验的操作规程。

3.1在色谱进样瓶中加4ml正辛烷，用微量进样器依次加入2µL的1,2-二氯乙烷和甲基二氯硅烷，混匀，检测甲基二氯硅烷K值，同样的操作检测甲基三氯硅烷K值。后进行质控样品的重复检测。检测数据见表1。

表1

| 测定次数 | 甲基二氯硅烷mg/kg | 甲基三氯硅烷mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18.64 | 35.42 |
| 2 | 20.27 | 38.28 |
| 3 | 18.52 | 36.64 |
| 4 | 20.81 | 36.17 |
| 5 | 19.77 | 35.81 |
| 6 | 19.64 | 37.49 |
| 7 | 18.29 | 37.93 |
| X（平均值） | 19.42 | 36.82 |
| SD（标准偏差） | 0.959 | 1.099 |
| RSD% | 4.94 | 2.98 |

3.2将1,2-二氯乙烷、甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷分别使用正辛烷稀释至20%的溶液，然后在色谱进样瓶中加4ml正辛烷，用微量进样器依次加入10µL的1,2-二氯乙烷和甲基二氯硅烷，混匀，检测甲基二氯硅烷K值，同样的操作检测甲基三氯硅烷K值。后进行质控样品的重复检测。检测数据见表2。

表2

| 测定次数 | 甲基二氯硅烷mg/kg | 甲基三氯硅烷mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19.37 | 36.45 |
| 2 | 20.27 | 38.18 |
| 3 | 19.74 | 36.22 |
| 4 | 19.65 | 37.24 |
| 5 | 20.57 | 37.34 |
| 6 | 20.26 | 36.91 |
| 7 | 19.49 | 36.75 |
| X（平均值） | 19.91 | 37.01 |
| SD（标准偏差） | 0.457 | 0.651 |
| RSD% | 2.29 | 1.76 |

3.3在2ml的色谱进样瓶中加1ml正辛烷，用微量进样器依次加入2µL的1,2-二氯乙烷和甲基二氯硅烷，混匀，检测甲基二氯硅烷K值，同样的操作检测甲基三氯硅烷K值。后进行质控样品的重复检测。检测数据见表3。

表3

| 测定次数 | 甲基二氯硅烷mg/kg | 甲基三氯硅烷mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19.26 | 36.45 |
| 2 | 19.85 | 38.18 |
| 3 | 19.93 | 36.22 |
| 4 | 19.84 | 37.24 |
| 5 | 19.33 | 37.34 |
| 6 | 19.40 | 36.91 |
| 7 | 19.16 | 36.75 |
| X（平均值） | 19.54 | 37.01 |
| SD（标准偏差） | 0.323 | 0.651 |
| RSD% | 1.65 | 1.76 |

综合表1、表2、表3试验数据，表1、表2、表3的RSD%分别为4.94%、2.29%、1.65%，在3.3的操作中使用2ml的色谱进样瓶，加入1ml正辛烷的操作数据的稳定性更好，因此试验方法采用此种操作更优。

4.方法的精密度验证

- 4.1重复性限验证

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 重复性限

| 各甲基氯硅烷的质量浓度/% | 重复性限r/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲基二氯硅烷 | 甲基三氯硅烷 | 二甲基一氯硅烷 | 二甲基二氯硅烷 | 三甲基一氯硅烷 |
| 0.00010～0.0010 | 0.000074 | 0.000079 | 0.000084 | 0.000057 | 0.000064 |
| 0.0010～0.010 | 0.00041 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00052 | 0.00048 |
| 0.010～0.10 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0046 |
| 0.10～1.00 | 0.018 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.048 |

按照试验方法对不同浓度的试样进行11组平行测定。检测数据见表5、表6、表7、表8、表9。

表5 甲基二氯硅烷重复性检测数据

| 测定次数 | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000829 | 0.00856 | 0.0782 | 0.856 |
| 2 | 0.000842 | 0.00892 | 0.0763 | 0.869 |
| 3 | 0.000867 | 0.00887 | 0.078 | 0.871 |
| 4 | 0.000912 | 0.00866 | 0.0764 | 0.867 |
| 5 | 0.000894 | 0.00859 | 0.0776 | 0.864 |
| 6 | 0.000905 | 0.00872 | 0.0749 | 0.853 |
| 7 | 0.000884 | 0.00849 | 0.0751 | 0.865 |
| 8 | 0.000883 | 0.0087 | 0.0786 | 0.858 |
| 9 | 0.000867 | 0.00844 | 0.0792 | 0.865 |
| 10 | 0.000891 | 0.00863 | 0.0775 | 0.867 |
| 11 | 0.000850 | 0.00862 | 0.077 | 0.874 |
| X（平均值） | 0.000875 | 0.00865 | 0.0772 | 0.865 |
| SD（标准偏差） | 0.000026 | 0.00015 | 0.00138 | 0.006 |
| 重复性限 | 0.000074 | 0.00041 | 0.0039 | 0.018 |

表6 甲基三氯硅烷重复性检测数据

| 测定次数 | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000934 | 0.00914 | 0.0876 | 0.976 |
| 2 | 0.000954 | 0.00943 | 0.0902 | 0.968 |
| 3 | 0.000902 | 0.00961 | 0.0916 | 0.955 |
| 4 | 0.000917 | 0.00924 | 0.0887 | 0.947 |
| 5 | 0.000930 | 0.00905 | 0.0867 | 0.985 |
| 6 | 0.000976 | 0.00927 | 0.0903 | 0.958 |
| 7 | 0.000962 | 0.00934 | 0.0914 | 0.983 |
| 8 | 0.000911 | 0.00935 | 0.0892 | 0.977 |
| 9 | 0.000976 | 0.00928 | 0.0897 | 0.953 |
| 10 | 0.000983 | 0.00952 | 0.0873 | 0.976 |
| 11 | 0.000945 | 0.00940 | 0.0889 | 0.944 |
| X（平均值） | 0.000945 | 0.00933 | 0.0892 | 0.966 |
| SD（标准偏差） | 0.000028 | 0.00016 | 0.00161 | 0.015 |
| 重复性限 | 0.000079 | 0.00045 | 0.0045 | 0.041 |

表7 二甲基一氯硅烷重复性检测数据

| 测定次数 | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000835 | 0.00796 | 0.0855 | 0.864 |
| 2 | 0.000866 | 0.00841 | 0.0876 | 0.829 |
| 3 | 0.000801 | 0.00837 | 0.0834 | 0.844 |
| 4 | 0.000878 | 0.00816 | 0.0829 | 0.873 |
| 5 | 0.000895 | 0.00839 | 0.0843 | 0.824 |
| 6 | 0.000817 | 0.00834 | 0.0842 | 0.836 |
| 7 | 0.000806 | 0.00847 | 0.0864 | 0.839 |
| 8 | 0.000846 | 0.00829 | 0.0857 | 0.861 |
| 9 | 0.000864 | 0.00832 | 0.0837 | 0.850 |
| 10 | 0.000829 | 0.00799 | 0.0829 | 0.842 |
| 11 | 0.000854 | 0.00811 | 0.0851 | 0.865 |
| X（平均值） | 0.000845 | 0.00826 | 0.0847 | 0.848 |
| SD（标准偏差） | 0.000030 | 0.00017 | 0.00151 | 0.016 |
| 重复性限 | 0.000084 | 0.00049 | 0.0042 | 0.045 |

表8 二甲基二氯硅烷重复性检测数据

| 测定次数 | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000916 | 0.00838 | 0.0827 | 0.908 |
| 2 | 0.000873 | 0.00874 | 0.0843 | 0.912 |
| 3 | 0.000853 | 0.00872 | 0.0867 | 0.886 |
| 4 | 0.000878 | 0.00837 | 0.0828 | 0.873 |
| 5 | 0.000905 | 0.00867 | 0.0863 | 0.915 |
| 6 | 0.000910 | 0.00821 | 0.0829 | 0.909 |
| 7 | 0.000892 | 0.00863 | 0.0818 | 0.894 |
| 8 | 0.000857 | 0.00854 | 0.0845 | 0.892 |
| 9 | 0.000891 | 0.00827 | 0.0866 | 0.873 |
| 10 | 0.000886 | 0.00862 | 0.0834 | 0.881 |
| 11 | 0.000882 | 0.00841 | 0.0826 | 0.872 |
| X（平均值） | 0.000886 | 0.00851 | 0.0841 | 0.892 |
| SD（标准偏差） | 0.000020 | 0.00019 | 0.00176 | 0.017 |
| 重复性限 | 0.000057 | 0.00052 | 0.0049 | 0.046 |

表9 三甲基一氯硅烷重复性检测数据

| 测定次数 | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000884 | 0.00923 | 0.0863 | 0.816 |
| 2 | 0.000856 | 0.00906 | 0.0854 | 0.857 |
| 3 | 0.000897 | 0.00887 | 0.0856 | 0.846 |
| 4 | 0.000923 | 0.00907 | 0.0849 | 0.822 |
| 5 | 0.000916 | 0.00869 | 0.0872 | 0.839 |
| 6 | 0.000904 | 0.00883 | 0.0837 | 0.827 |
| 7 | 0.000873 | 0.00918 | 0.0829 | 0.858 |
| 8 | 0.000892 | 0.00902 | 0.0864 | 0.843 |
| 9 | 0.000918 | 0.00876 | 0.0872 | 0.829 |
| 10 | 0.000875 | 0.00898 | 0.0823 | 0.865 |
| 11 | 0.000863 | 0.00885 | 0.0844 | 0.864 |
| X（平均值） | 0.000891 | 0.00896 | 0.0851 | 0.842 |
| SD（标准偏差） | 0.000023 | 0.00017 | 0.00166 | 0.017 |
| 重复性限 | 0.000064 | 0.00048 | 0.0046 | 0.048 |

4.2  再现性限验证

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表10数据采用线性内插法求得。

表10  再现性限

| 各甲基氯硅烷的质量浓度/% | 再现性限R/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲基二氯硅烷 | 甲基三氯硅烷 | 二甲基一氯硅烷 | 二甲基二氯硅烷 | 三甲基一氯硅烷 |
| 0.00010～0.0010 | 0.000079 | 0.000084 | 0.000090 | 0.000061 | 0.000069 |
| 0.0010～0.010 | 0.00070 | 0.00076 | 0.00052 | 0.00056 | 0.00052 |
| 0.010～0.10 | 0.0091 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0050 |
| 0.10～1.00 | 0.027 | 0.044 | 0.048 | 0.050 | 0.052 |

因目前的氯硅烷样品中主要含有甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷，因此与青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司进行再现性试验验证。二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷为我单位检测数据的3倍标准偏差计算。检测数据见表11、表12、表13、表14、表15。

表11 甲基二氯硅烷再现性检测数据

|  | 测定次数 | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% | 甲基二氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚硅 | 1 | 0.000442 | 0.00270 | 0.0312 | 0.154 |
|  | 2 | 0.000463 | 0.00253 | 0.0336 | 0.131 |
|  | 3 | 0.000424 | 0.00264 | 0.0334 | 0.149 |
|  | 4 | 0.000416 | 0.00262 | 0.0308 | 0.151 |
|  | 5 | 0.000435 | 0.00287 | 0.0317 | 0.132 |
|  | 6 | 0.000409 | 0.00279 | 0.0305 | 0.141 |
| 黄硅 | 1 | 0.000450 | 0.00243 | 0.0272 | 0.138 |
|  | 2 | 0.000466 | 0.00227 | 0.0264 | 0.132 |
|  | 3 | 0.000448 | 0.00217 | 0.0260 | 0.138 |
|  | 4 | 0.000497 | 0.00218 | 0.0263 | 0.138 |
|  | 5 | 0.000343 | 0.00249 | 0.0260 | 0.137 |
|  | 6 | 0.000234 | 0.00231 | 0.0262 | 0.139 |
| X（平均值） |  | 0.000445 | 0.00250 | 0.0291 | 0.140 |
| SD（标准偏差） |  | 0.000026 | 0.000234 | 0.00303 | 0.0075 |
| 再现性限 |  | 0.000079 | 0.00070 | 0.0091 | 0.023 |

表12 甲基三氯硅烷再现性检测数据

|  | 测定次数 | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% | 甲基三氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚硅 | 1 | 0.000934 | 0.00216 | 0.0472 | 0.976 |
|  | 2 | 0.000954 | 0.00247 | 0.0493 | 0.968 |
|  | 3 | 0.000902 | 0.00235 | 0.0503 | 0.955 |
|  | 4 | 0.000917 | 0.00208 | 0.0471 | 0.947 |
|  | 5 | 0.000930 | 0.00231 | 0.0464 | 0.985 |
|  | 6 | 0.000976 | 0.00229 | 0.0485 | 0.958 |
| 黄硅 | 1 | 0.000962 | 0.00233 | 0.0495 | 0.983 |
|  | 2 | 0.000911 | 0.00269 | 0.0488 | 0.977 |
|  | 3 | 0.000976 | 0.00282 | 0.0523 | 0.953 |
|  | 4 | 0.000983 | 0.00187 | 0.0521 | 0.976 |
|  | 5 | 0.000945 | 0.00220 | 0.0522 | 0.944 |
|  | 6 | — | 0.00236 | 0.0510 | — |
| X（平均值） |  | 0.000945 | 0.00233 | 0.0496 | 0.966 |
| SD（标准偏差） |  | 0.000028 | 0.000254 | 0.00206 | 0.0148 |
| 再现性限 |  | 0.000084 | 0.00076 | 0.0062 | 0.044 |

备注：第一列第三列均为亚硅重复性检测。

表13 二甲基一氯硅烷再现性检测数据

| 测定次数 | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% | 二甲基一氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000835 | 0.00796 | 0.0855 | 0.864 |
| 2 | 0.000866 | 0.00841 | 0.0876 | 0.829 |
| 3 | 0.000801 | 0.00837 | 0.0834 | 0.844 |
| 4 | 0.000878 | 0.00816 | 0.0829 | 0.873 |
| 5 | 0.000895 | 0.00839 | 0.0843 | 0.824 |
| 6 | 0.000817 | 0.00834 | 0.0842 | 0.836 |
| 7 | 0.000806 | 0.00847 | 0.0864 | 0.839 |
| 8 | 0.000846 | 0.00829 | 0.0857 | 0.861 |
| 9 | 0.000864 | 0.00832 | 0.0837 | 0.850 |
| 10 | 0.000829 | 0.00799 | 0.0829 | 0.842 |
| 11 | 0.000854 | 0.00811 | 0.0851 | 0.865 |
| X（平均值） | 0.000845 | 0.00826 | 0.0847 | 0.848 |
| SD（标准偏差） | 0.000030 | 0.00017 | 0.00151 | 0.016 |
| 再现性限 | 0.000090 | 0.00052 | 0.0045 | 0.048 |

表14 二甲基二氯硅烷再现性检测数据

| 测定次数 | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% | 二甲基二氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000916 | 0.00838 | 0.0827 | 0.908 |
| 2 | 0.000873 | 0.00874 | 0.0843 | 0.912 |
| 3 | 0.000853 | 0.00872 | 0.0867 | 0.886 |
| 4 | 0.000878 | 0.00837 | 0.0828 | 0.873 |
| 5 | 0.000905 | 0.00867 | 0.0863 | 0.915 |
| 6 | 0.000910 | 0.00821 | 0.0829 | 0.909 |
| 7 | 0.000892 | 0.00863 | 0.0818 | 0.894 |
| 8 | 0.000857 | 0.00854 | 0.0845 | 0.892 |
| 9 | 0.000891 | 0.00827 | 0.0866 | 0.873 |
| 10 | 0.000886 | 0.00862 | 0.0834 | 0.881 |
| 11 | 0.000882 | 0.00841 | 0.0826 | 0.872 |
| X（平均值） | 0.000886 | 0.00851 | 0.0841 | 0.892 |
| SD（标准偏差） | 0.000020 | 0.00019 | 0.00176 | 0.017 |
| 再现性限 | 0.000061 | 0.00056 | 0.0053 | 0.050 |

表15 三甲基一氯硅烷再现性检测数据

| 测定次数 | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% | 三甲基一氯硅烷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000884 | 0.00923 | 0.0863 | 0.816 |
| 2 | 0.000856 | 0.00906 | 0.0854 | 0.857 |
| 3 | 0.000897 | 0.00887 | 0.0856 | 0.846 |
| 4 | 0.000923 | 0.00907 | 0.0849 | 0.822 |
| 5 | 0.000916 | 0.00869 | 0.0872 | 0.839 |
| 6 | 0.000904 | 0.00883 | 0.0837 | 0.827 |
| 7 | 0.000873 | 0.00918 | 0.0829 | 0.858 |
| 8 | 0.000892 | 0.00902 | 0.0864 | 0.843 |
| 9 | 0.000918 | 0.00876 | 0.0872 | 0.829 |
| 10 | 0.000875 | 0.00898 | 0.0823 | 0.865 |
| 11 | 0.000863 | 0.00885 | 0.0844 | 0.864 |
| X（平均值） | 0.000891 | 0.00896 | 0.0851 | 0.842 |
| SD（标准偏差） | 0.000023 | 0.00017 | 0.00166 | 0.017 |
| 再现性限 | 0.000069 | 0.00052 | 0.0050 | 0.052 |

三、标准水平分析

通过文献检索，网上查询，国际无相关标准，本标准属于首次修订，规定了氯硅烷中碳含量检测方法，达到国内先进水平。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准属于多晶硅生产行业氯硅烷中碳含量的分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议及其理由

本标准为氯硅烷中碳含量的测定方法标准，适用于多晶硅生产过程中氯硅烷中碳含量的测定，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准为氯硅烷中碳含量的测定方法标准，适用于多晶硅生产过程中氯硅烷中碳含量的测定，为使标准能更好地发挥作用，提高生产过程中氯硅烷中碳含量的检测控制。建议针对标准《氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在多晶硅生产过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

八、代替或废止现行有关标准的建议

本标准是对YST 987-2014《氯硅烷中碳杂质的测定方法 甲基二氯氢硅的测定》的修订替换。

标准编制组

2020年8月10日