ICS 77.040.30

H17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 987—XXXX

代替YS/T 987-2014

氯硅烷中碳含量的测定  气相色谱质谱联用法

Determination of carbon content in chlorosilane—Gas chromatography-mass spectrometry

(预审稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 987-2014《氯硅烷中碳杂质的测定方法  甲基二氯氢硅的测定》，与YS/T 987-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了标准的检测范围（甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷）；

——增加了规范性引用文件GB/T 8170；

——增加了甲基氯硅烷的术语定义；

——增加了甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷化学试剂；

——修改了K值混合标液的制备过程；

——增加了甲基氯硅烷的特征离子；

——试验数据处理中删除了1,2-二氯乙烷的计算公式，将1,2-二氯乙烷的计算公式与甲基氯硅烷的计算公式进行了合并；

——增加了其他甲基氯硅烷的重复性限和再现性限；

——删除了第2部分：四氯化硅中甲基二氯氢硅的测定方法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：亚洲硅业（青海）股份有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司……

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历史版本发布情况为：

—— YS/T 987-2014。

- 氯硅烷中碳含量的测定  气相色谱质谱联用法

- 范围

本文件描述了气相色谱质谱联用法测定氯硅烷中碳杂质含量的方法。

本文件适用于氯硅烷中甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷的测定，测定范围（质量分数）：0.00010%～1.00%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4844  纯氦、高纯氦和超纯氦

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

甲基氯硅烷  methylchlorosilane

甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷的统称。

- 方法原理

采用1，2-二氯乙烷作为内标物，利用气相色谱质谱仪（GC-MS）测定氯硅烷中的碳杂质。气相色谱质谱仪通过极性毛细管色谱柱将氯硅烷主体和碳杂质分开，进一步测定氯硅烷中甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷的含量。

- 试剂

5.1  正辛烷，色谱纯。

5.2  甲基二氯硅烷，色谱纯。

5.3  甲基三氯硅烷，色谱纯。

5.4  二甲基一氯硅烷，色谱纯。

5.5  二甲基二氯硅烷，色谱纯。

5.6  三甲基一氯硅烷，色谱纯。

5.7  1,2-二氯乙烷，色谱纯。

5.8  高纯氦气，应符合GB/T 4844的规定。

- 仪器设备

  - 在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标的气相色谱-质谱仪均可使用：

- a）气相色谱温度控制范围：优于20 ℃～300 ℃；

- b）气相色谱程序升温：优于10阶；

- c）质谱范围：优于1.5 amu～1090 amu；

- d）质谱分辨率：优于2M单位质量分辨。

  - 极性毛细管色谱柱。

  - 分析天平，感量为0.0001 g。

  - 微量进样器，10 µL。

  - 注射器，2 mL。

  - 色谱进样瓶，2mL。

- 试验条件

  - 环境温度：18℃～25℃。

  - 环境湿度：<60%RH。

- 试验步骤

  - 参考分析条件

    - 进样口温度：180 ℃。

    - 接口温度：200 ℃。

    - 离子源温度：200 ℃。

    - 柱温（程序升温）：初始温度35 ℃，保持2 min；以10 ℃/min的速度上升至70 ℃，保持2 min；再以40 ℃/min的速度上升至150 ℃，保持3 min。

  - K值的确定

    - 甲基氯硅烷混合标准溶液的制备

- 在2mL色谱进样瓶中加入1.5 mL正辛烷（5.1），用微量进样器依次加入2 µL的各甲基氯硅烷（5.2～5.6）和2 µL的1,2-二氯乙烷（5.7），混匀，备用。

    - K值的测定

- 将2 µL甲基氯硅烷混合标准溶液（8.2.1）用微量进样器注入气相色谱-质谱仪进行测定，测出各甲基氯硅烷和1,2-二氯乙烷的离子峰面积，以确定各甲基氯硅烷与内标物1，2-二氯乙烷的相对灵敏系数K的值。K值按式（1）计算：

K=Y1×A2Y2×A1……………………………………………(1)

式中：

K——甲基氯硅烷与内标物1，2-二氯乙烷的相对灵敏系数；

Y1——混合液中甲基氯硅烷的含量，单位为克每克（g/g）；

Y2——混合液中1，2-二氯乙烷的含量，单位为克每克（g/g）；

A1——甲基氯硅烷的离子峰面积；

A2——1,2-二氯乙烷的离子峰面积。

根据GB/T 8170进行数值修约，计算结果保留小数点后两位。

    - 特征离子

- K值测定中各物质的特征离子见表1。

表1  各物质的特征离子

| 名称 | 特征离子 |
| --- | --- |
| 1,2-二氯乙烷 | 62 |
| 甲基二氯硅烷 | 113 |
| 甲基三氯硅烷 | 135 |
| 二甲基一氯硅烷 | 93 |
| 二甲基二氯硅烷 | 113 |
| 三甲基一氯硅烷 | 93 |

    - K值的确定

- 重复8.2.2步骤至少3次，取其平均值作为各甲基氯硅烷的K值。

  - 样品测定

    - 在2mL的色谱进样瓶空瓶中加入1mL正辛烷，称其重量为m1，再加入2 μL 1,2-二氯乙烷（5.7）称其重量为m2，最后再加入氯硅烷样品0.5 mL，称重为m3。

    - 将2 µL样品混合液用微量进样器注入气相色谱-质谱仪进行测定，测出各甲基氯硅烷和1,2-二氯乙烷的离子峰面积，分别为S1和S2。

    - 根据峰面积和重量计算甲基氯硅烷的含量。

- 试验数据处理

  - 甲基氯硅烷的含量以质量分数计，按式（2）计算，数值以%表示：

C1=K×S1×（m2-m1）S2×（m3−m2）∗100………………………………(2)

式中：

C1——甲基氯硅烷的质量分数；

S1——甲基氯硅烷的离子峰面积；

m2——进样瓶空瓶加正辛烷、1,2-二氯乙烷的质量，单位为克（g）；

m1——进样瓶空瓶加正辛烷的质量，单位为克（g）；

S2——1,2-二氯乙烷的离子峰面积；

m3——进样瓶空瓶加正辛烷、1,2-二氯乙烷、氯硅烷的质量，单位为克（g）。

根据GB/T 8170进行数值修约，计算结果保留小数点后两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2  重复性限

| 各甲基氯硅烷的质量浓度/% | 重复性限r/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲基二氯硅烷 | 甲基三氯硅烷 | 二甲基一氯硅烷 | 二甲基二氯硅烷 | 三甲基一氯硅烷 |
| 0.00010～0.0010 | 0.000074 | 0.000079 | 0.000084 | 0.000057 | 0.000064 |
| 0.0010～0.010 | 0.00041 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00052 | 0.00048 |
| 0.010～0.10 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0046 |
| 0.10～1.00 | 0.018 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.048 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

- 表3  再现性限

| 各甲基氯硅烷的质量浓度/% | 再现性限r/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲基二氯硅烷 | 甲基三氯硅烷 | 二甲基一氯硅烷 | 二甲基二氯硅烷 | 三甲基一氯硅烷 |
| 0.00010～0.0010 | 0.000079 | 0.000084 | 0.000090 | 0.000061 | 0.000069 |
| 0.0010～0.010 | 0.00070 | 0.00076 | 0.00052 | 0.00056 | 0.00052 |
| 0.010～0.10 | 0.0091 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0050 |
| 0.10～1.00 | 0.023 | 0.044 | 0.048 | 0.050 | 0.052 |

- 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- 样品名称和编号；

- 仪器型号；

- 测试环境；

- 测试结果；

- 本标准编号；

- 操作者、测试日期、测试单位。

_________________________________