中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

硅碳复合负极材料化学分析方法

第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical Analysis of Silicon-Carbon Composite Anode Materials

Part 3: Determination of iron, nickel, zirconium, calcium, lead, aluminium and hafnium

Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

(征求意见稿)

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

H 24

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXXX 《硅碳复合负极材料化学分析方法 》分为3个部分：

——第1部分：硅含量的测定  重量法和分光光度法

——第2部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法

——第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX 的第3部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、XX

本部分主要起草人：XX

硅碳复合负极材料化学分析方法

第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定硅碳复合负极材料中铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的方法。

本标准适用于硅碳复合负极材料中铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定。测定范围见表1 。

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0005~0.050 | Ca | 0.0005~0.050 |
| Fe | 0.0005~0.050 | Ni | 0.0005~0.050 |
| Hf | 0.0005~0.050 | Zr | 0.0005~0.50 |
| Pb | 0.0005~0.050 |  |  |

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

称取适量的试样，放入马弗炉中将碳灼烧除尽，灼烧后的试样用氢氟酸-硝酸溶解，采用工作曲线法，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于所推荐的分析线波长处测定铁镍锆钙铅铝铪的发射强度，按标准工作曲线计算各元素的质量分数。

4 试剂和材料

除非另有说明，实验用水应符合GB/T 6682-2008中规定的一级水的要求。

4.1 氢氟酸（ρ=1.16g/mL），优级纯。

4.2 硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯。

4.3 单元素标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度均为1000μg/mL。

4.4 混合标准溶液：分别移取10.00mL铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪单元素标准贮存溶液（4.3）置于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（4.2），加水稀释至刻度，摇匀，此溶液中各元素含量均为100μg/mL。

5 仪器

5.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30 kW。

——分辨率：200nm时光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

——仪器稳定性：在仪器的最佳工作条件下，用1 mg/mL的铜标准溶液测量11次，其光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——配耐氢氟酸系统

5.2 电子天平：感量0.0001g。

5.3 电热板：工作温度可达到200℃。

5.4 马弗炉：工作温度700℃~950℃。

6 试样

样品粒度应不大于0.074mm。

7 分析步骤

7.1试料

称取1g~5g试样，精确值0.0001g。

7.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  试料处理

7.4.1 Fe、Ni、Zr、Ca、Al、Hf含量的测定

将试料（7.1）置于铂金皿中并轻轻摇动使其铺平，置于900℃马弗炉中灼烧4.0h，至无黑色斑点。取下冷却至室温，向铂金皿中加入5mL氢氟酸（4.1），置于电热板低温加热溶解，滴加6~8滴硝酸（4.2）至溶液清亮，取下冷却。移入50mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

当Hf、Zr质量分数为 0.05%~0.5%时，分取10.00mL试液于50mL塑料容量瓶中，补加5mL氢氟酸（4.1），用水稀释至刻度，摇匀。

7.4.2  Pb含量的测定

将试料（7.1）置于铂金皿中并轻轻摇动使其铺平，置于750℃马弗炉中，灼烧6.0h~10.0h，至无黑色斑点。取下冷却至室温，向铂金皿中加入5mL氢氟酸（4.1），置于电热板低温加热溶解，滴加6~8滴硝酸（4.2）至溶液清亮，取下冷却。移入50mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

7.5  工作曲线的制备

分别移取0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液（4.4），置于一系列100mL塑料容量瓶中，补加5mL氢氟酸（4.1），用水稀释至刻度，摇匀。根据实际情况可适当增加或调整标准曲线的标准点。

7.6 测定

7.6.1 各待测元素的推荐分析线见表2

表2各待测元素的推荐分析线。

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 259.940 | 钙 | 396.817，422.673 |
| 镍 | 231.604 | 铅 | 220.353 |
| 锆 | 343.823 | 铝 | 396.152 |
| 铪 | 264.141，277.336 |  |  |

7.6.2 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的波长处，测定工作曲线溶液（7.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（7.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出各元素的质量浓度。

8 分析结果的计算

被测元素的含量以质量分数wχ计，按式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

c—测得试料溶液中杂质元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

c0—测得空白试液中杂质元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V—试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

9 精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r情况不超过5%，重复性限r按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

10 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号、名称及所用的方法；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。