ICS 77.120.99

H 12

YS/T XXX.2-202X

（预审稿）

硅碳复合负极材料化学分析方法

第2部分 碳含量的测定

高频加热红外吸收法

Chemical analysis method of silicon - carbon composite anode materials

Part 2：Determination of carbon content

High Frequency Induction Combustion-Infrared Absorption Spectroscopy

202X－XX－XX 发布                         202X－XX－XX实施

- 前    言

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

YS/T XXXX-202X硅碳复合负极材料化学分析方法分为3个部分：

——第1部分：硅含量的测定  重量法和分光光度法

——第2部分：碳量的测定  高频感应燃烧-红外吸收光谱法

——第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-202X的第2部分。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

硅碳复合负极材料化学分析方法

第2部分：　碳含量的测定 高频加热红外吸收法

1  范围

本部分规定了硅碳复合负极材料中碳含量的测定方法。

本部分适用于硅碳复合负极材料中碳含量的测定。测定范围：60%~98%。

2　方法提要/原理

- 助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试样在高温下燃烧，试样中碳以CO和CO2的形式释放，并随载气氧气经过氧化铜氧化为二氧化碳，气流经过CO2红外检测池时，检测池通过能量的变化检测到CO2的浓度。

3  试剂与材料

3.1 无水高氯酸镁，颗粒。

3.2 碱石棉，粒状。

3.3 玻璃棉。

3.4钨助熔剂（C<0.002%）。

3.5纯铁助熔剂（C<0.002%）。

3.6锡助熔剂（C<0.002%）。

3.7 氮气（>99.5%）

3.8 氧气（>99.5%）

3.9瓷坩埚（24mm*24mm），使用前在马弗炉内1000℃灼烧2h，冷却至室温，放入干燥器中待用（两天内有效）。

3.10 坩埚钳。

3.11标准物质：与待测试样碳量相近的物质。

4   仪器及设备

4.1 高频红外碳硫分析仪。

4.2 仪器指标：达到鉴定要求 。

4.3电子天平（感量：0.00001 g）。

5 试样

5.1 试样粒度不应大于0.074mm。

5.2试样需在105~110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温备用。

5.3 试样不应有油、油脂及其他污染物。

6 分析步骤

6.1试料

称取0.005~0.05 g试样（5），精确至 0.0000 1 g 。

6.2测定次数

独立地进行两次试验，取其平均值。

6.3仪器调节

按照仪器说明书调节仪器，使其处于最佳分析状态。

6.4 空白校正

在预先盛有0.3g锡助熔剂（3.6）的坩埚（3.9）中，依次覆盖1.5g钨助熔剂（3.4）和0.8g铁助熔剂（3.5），输入重量1.0000克，于同一通道或量程，按6.6进行测定。重复足够次数，直至得到低而比较一致的读数，记录3~5次，取其平均结果作为空白值扣除。

6.5 校准程序

称取与待测试样碳量相近的标准物质（3.11，碳含量较低的）至少3份，按6.6进行，测定2份，按仪器说明书的校准程序作单点校准。测定第3份验证校准。称取2份另一标准物质（3.11，碳含量较高的）进行测定，作线性校准确认。测得结果应在认定值的不确定度范围内，否则应找出原因重新校准。

6.6 试样分析

称取适量试样（5），置于预先盛有0.3g锡助熔剂（3.6）的坩埚（3.9）中，依次覆盖1.5g钨助熔剂（3.4）和0.8g铁助熔剂（3.5），将坩埚（3.9）放于炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的分析步骤操作，仪器自动扣除空白之后给出碳的测定值，以百分含量表示，结果保留到小数点后第二位。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| WC/% | 60.89 | 82.11 | 93.06 | 96.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 3.4 |
| 注：重复性限r为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| WC/% | 60.89 | 82.11 | 93.06 | 96.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
| 注：重复性限R为2.83×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |

8 质量保证与控制

分析时，定期用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9 实验报告