国家标准《硅片薄膜厚度测试 光学反射法》

（讨论稿）编制说明

- 工作简况

- 标准简况：

集成电路产业是信息技术产业的核心，是国家重要的基础性、先导性和战略性产业，是推动国民经济和信息化发展的主要高新技术。近10年来，我国的集成电路产业发展迅猛，随着高端集成电路市场在国内的兴起，对硅衬底抛光片中金属的要求越来越高，为了取得更洁净的表面，引入了背面长多晶的吸杂工艺；同时对外延用重掺抛光片，为了防止在外延过程中的自掺杂，通常会在硅片背表面生产一层氧化膜作为背封膜。这两种工艺要求已经成为抛光片重掺产品中非常常见的要求。因此规范这类背封膜和多晶层的厚度测试及质量评估变得尤为重要，膜厚及其均匀性以对多晶层的质量及均匀性会直接影响集成电路后续工艺的成品率。

目前薄膜的厚度测试方法主要是用椭偏仪方法进行测试。和椭偏仪方法比较，本方法设备简单、成本低，对于不需要非常精度很高的膜厚及多晶层的测试更便捷，且同样可以达到测试和监控的目的。本方法同时也可以用于工艺过程中对其他薄膜的厚度测量。

本方法适用于硅抛光片上各种半透明薄膜厚度的测试，目前被广泛用于重掺硅衬底生长的氧化膜厚度和背面多晶硅厚度的监控样片测试， 硅片产品最终用于大规模集成电路和功率半导体器件。

本方法的适用范围为在硅衬底上生长的150À至100μm的氧化膜或多晶层厚度，以及所有光滑、半透明的和低吸收系数的薄膜，包括电解质和半导体材料。本方法通过对膜层顶部、底部的反射光谱进行分析得到膜的厚度、折射率和消光系数。

对硅衬底背面生长的氧化膜厚度和背面多晶硅厚度的监控是采用在生产氧化膜或背面多晶时，在工艺过程中加入一个抛光陪片的方法完成的。

2.任务来源

根据国标委综合？文件《    》，由有研半导体材料有限公司主要负责起草的国家标准《硅片薄膜厚度测试 光学反射法》的制定工作。

3.项目承担单位概况

有研半导体材料有限公司，原名有研半导体材料股份有限公司。是由北京有色金属研究总院（简称“有研总院”）作为独家发起人设立的股份有限公司，成立于1999年3月，并在上海证券交易所挂牌上市（股票简称“有研硅股”），主营半导体材料。2014年3月，有研总院决定将主营业务扩展为半导体材料、稀土材料、高纯/超高纯金属材料以、光电材料的研发、生产和销售，因此更名为有研新材料股份有限公司。2014年11月，根据有研总院的决定，硅材料板块的全部资产和业务从有研新材料股份有限公司中剥离到有研总院控股的有研半导体材料有限公司，继续硅材料的生产、研发和销售，至此更名为：有研半导体材料有限公司。

该公司的前身是有研总院下属的硅材料研究室，建国以来，一直致力于硅材料的研发、生产，并承担了“九五”、“十五”“十一五”期间国家硅材料领域多项重大攻关任务和产业化工程，并支撑和带动了国内相关配套产业和技术发展。现已形成具有一系列具有自主知识产权的技术体系和产品品牌，目前主要生产5-8英寸硅单晶及抛光片，并一直开展12英寸抛光片的研发和生产。产品可用于集成电路、分立器件、太阳能等多个领域，远销美国、日本、西班牙、韩国、台湾、香港等地，在国内外市场具有较高的知名度和影响力。

4.主要工作过程

本项目在下达计划后，我们组织了专门的标准编制小组，进行了设备、用户要求、相关标准应用等方面的调研和收集；结合多年来国内外用户对硅片薄膜厚度的要求和测试实践，制定了本标准。

2019年5月16日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在浙江省宁波市召开《硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法》标准第一次工作会议（讨论会），共有南京国盛、浙江金瑞泓、江苏中能等28个单位36位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。现将会议讨论结果纪要如下：

- 范围中第一段最后“方法”两个字删掉，第二段例如后的范围内容需要精简；

- 规范性引用文件中的ASTM E 135和ASTM E 691删掉；

- 方法原理中“可得到各种不同膜层结构测量的需要”改为“可满足各种不同膜层结构测量的需要”；

- 方法原理中的图重新绘制并简化；

- 6.1膜厚测厚仪进行描述；

- 6.1中温湿度要求列为章节7环境要求，且温度由“20℃-26℃”改为“23±3℃”，相对湿度由“20%-50%”改为“35%±15%”，后面章节编号依次类推；

- 6.2中“操作系统”改为“控制系统”；

- 7中“二氧化硅薄膜样品”和“多晶硅薄膜样品”后面加冒号；

- 确认7.2中作为隔离层的二氧化硅薄膜厚度是否有要求；

- 确认8.4中准确度的监控频次；

- 确认9.3中针对多晶硅薄膜测试是否进行相同操作；

- 9.4中添加5点位置的示意图；

- 试验报告中增加标准编号；

- 由上海合晶、浙江金瑞泓、中环领先、浙江海纳进行样品校验。

根据与会专家意见，《硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法》标准编制组，会后我们完成了标准稿的修改工作，同时组织了巡回测试，形成试验报告。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 编制原则

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2、确定标准主要内容的依据

- 标准水平分析

本标准水平建议为国际   水平。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

《硅片薄膜厚度测试 光学反射法》与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据。

无

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

本标准为新颁布标准。

- 其他需要说明的事项

无

- 预期效果

本标准的制定将有利于薄膜测试的简化和规范薄膜厚度的评价标准，有利于行业的统一和对产品质量的把控，也有利于与国际先进水平产品接轨，该标准的制定与实施也将有助集成电路国有化的研究与发展。

《硅片薄膜厚度测试 光学反射法》国家标准编制小组

2020.8.5