XB

ICS 77.120.99

H 65

XB

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—201X

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体

Cerium doped gadolinium gallium aluminum garnet multicrystal scintillator

（修改稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、宁波虔东科浩光电科技有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司

本标准主要起草人：秦海明、江浩川、龚斌、姚南红、王新佳、刘道斌、蒋俊、罗朝华、任国浩、王绍华、陈俊锋、丁栋舟、毛日华、赵长玉、江亚林、朱晓婷、钟亮。

- 铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体

- 范围

本标准规定了铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的技术要求、检测方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体，主要用于供高能物理、核医学成像、安全检查、核辐射探测、工业无损探测用材料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 3979 物体色的测量方法

GB/T 4960.6 核科学技术术语

GB/T 7896 人造光学石英晶体试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 11293 固体激光材料名词术语

GB/T 13181 闪烁体性能测量方法

GB/T 13182 碘化钠(铊)闪烁体和碘化钠(铊)闪烁探测器

GB/T 21389 游标、带表和数显卡尺

GB/T 29420 掺钕钒酸盐激光单晶元件

GB/T 37418 硅酸镥、硅酸钇镥闪烁单晶

JC/T 2018 高能粒子探测用掺铊碘化铯晶体

- 术语和定义

JC/T 2018-2010、GB/T 4960.6-2008、GB/T 11293-1989、GB/T 13182-2007界定的下列术语和定义适用于本文件。

  - 闪烁体 scintillator

用一定数量的闪烁物质做成适当形状的闪烁探测元件。

[GB/T 4960.6-2008 定义2.3.10]

  - 多晶 multicrystal

由大量结晶学方向不同的单晶体组成的结晶形态。

  - 包裹体  inclusions

晶体中出现的组分或者结构异于基质的生长缺陷，通常可以分为固态包裹体和气态包裹体。

[JC/T 2018-2010 定义3.5]

  - 光输出  light output

闪烁体发射光子的总数与该闪烁体吸收的入射辐射能量之比。

注：单位为photons/MeV，简写为ph/MeV，用L.O.表示。

[GB/T 4960.6-2008 定义2.3.19]

  - 余辉  afterglow

停止辐射辐照后闪烁体发光的延续，其发光寿命远大于闪烁衰减时间。用辐射停止后、规定时间点处的发光强度（Vt）与辐射停止前闪烁体发光强度的最大值（Vmax）的百分比表示。

  - 闪烁衰减时间  scintillation decay time

闪烁体受单次激发后，发射光的强度下降到其最大值1/e所需的时间。

注: e=2718…

[GB/T 4960.6-2008，定义2.3.5]

  - 透过率  transmittance

由光学介质出射的光强与同波长的入射光强之比。

[GB/T 11293-1989，定义75]

  - 能量分辨率 energy resolution

对于某一给定的能量，能分辨的两个粒子能量之间的最小相对差值的量度。

注：在一般应用中，能量分辨率用谱仪测得的单能粒子能量分布曲线的峰的半高宽与峰位所对应的能量之比计算，当能量用脉冲幅度表示时，其比值为脉冲幅度分辨率。

[GB/T 13182-2007，定义3.1.16]

- 技术要求

  - 概述

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体根据性能的不同，产品分为A、B两个牌号。

产品标识由闪烁体名称/商标名称、牌号、序号、出库年月日组成，示例如下：

示例：GGAG-A-001-20200101

示例标识：“2020年1月1日”出库的序号为“001”的“A”牌号“GGAG”闪烁体。

  - 外观

产品为块状烧结体，断面呈黄绿色。

产品表面洁净，无肉眼可见的包裹体、裂纹、划痕和崩边。

  - 尺寸

应符合用户的需要或图纸要求，且同时满足尺寸公差不超过±0.1 mm，平行度偏差不超过30″，垂直度偏差不超过30″。

  - 透过率

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体在550 nm的透过率应满足表1的规定（样品尺寸10 mm×10 mm×2 mm，表面粗糙度Ra＜0.005 μm）。

注：测试光程为 2 mm。

表1 透过率指标

| 检测波长 | 牌号 | 透过率 |
| --- | --- | --- |
| 550 nm | A | ≥50% |
|  | B | ≥40% |

  - 光输出

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的光输出应满足表2规定（使用137Cs作为放射源，样品尺寸10 mm×10 mm×2 mm）。

注：耦合面为10 mm×10 mm面。

表2 铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的光输出

| 牌号 | 光输出L.O. （ph/MeV） |
| --- | --- |
| A | 46000≤L.O.≤63000 |
| B | L.O.＞63000 |

  - 余辉

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的余辉应满足表3规定。

表3 铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体在20 ms时余辉

| 牌号 | 余辉@20 ms |
| --- | --- |
| A | ＜0.02% |
| B | ＜0.05% |

  - 闪烁衰减时间

A和B牌号的铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体闪烁衰减时间快分量均不大于100 ns，比例不低于60%（使用137Cs作为放射源）。

  - 能量分辨率

A和B牌号的铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体能量分辨率均不大于15%（使用137Cs作为放射源）。

- 检测方法

  - 检验总则

    - 概述

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的性能测量通过匹配相应光电倍增管/光电二极管等光探测器的光子核电子学测试系统实现，实验结果为与标准样品比较后的相对值，或者是扣除了光电倍增管/光电二极管影响后的数值。

    - 检测条件

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体按照GB/T 13181-2002中4.1规定的参考条件或标准检测条件进行性能检测，检测条件如表4所示。

表4 铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的检测条件

| 影响量 | 参考条件 | 标准检测条件 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度/℃ | 20 | 20（1±1%） |
| 相对湿度/% | 65 | 50-75 |
| 大气压/kPa | 101.3 | 86-106 |
| 交流供电电压/V | 220 | 220（1±1%） |
| 交流供电频率/Hz | 50 | 50（1±1%） |
| 交流供电波形 | 正弦波 | 波形总畸变＜5% |
| 环境γ辐射/（μGy/h） | 空气吸收剂量率0.1 | 空气吸收剂量率≤0.25 |
| 外磁场干扰 | 可忽略 | 铅屏蔽 |
| 放射性沾染 | 可忽略 | 铅屏蔽 |
| 注：在不影响铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体性能测试的前提下，允许与表4所列出的相近条件下进行 |  |  |

  - 外观检测

产品洁净度采用目测法进行检测。

包裹体按照GB/T 7896-2008中的6.2规定进行。

裂纹、划痕和崩边按GB/T 29420-2012中5.3.8方法进行。

颜色采用GB/T 3979-2008测量方法检测。

  - 尺寸公差

产品外形尺寸采用GB/T 21389中1（范围）规定的精度为0.02 mm或0.01 mm的游标卡尺测量，平行度、垂直度和粗糙度分别参照GB/T 37418-2019中5.14、5.12和5.11的规定。

  - 透过率

采用分光光度计测量，分光光度计的波长范围为300 nm-700 nm，精度±0.5%，取550 nm波长处数值。

  - 光输出

参照GB/T 13181-2002中5.1的测量规定进行。

  - 余辉

采用137Cs/160 KV的X射线球管激发闪烁体，实现稳定激发1秒以上后将射线截止。测试射线截止前后的光输出，取射线截止后特定时间点的光输出数值与射线截止前光输出数值的比例。

  - 闪烁衰减时间

测试原理、测试装置、测试步骤和数据处理参照GB/T 13181-2002中10.2直接示波法的测量规定进行。

  - 能量分辨率

参照GB/T 13181-2002中第7章的测量规定进行。

  - 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

- 检测规则

  - 检测分类

检测项目为型式检验和出厂检测。

  - 检测项目

    - 型式检测

型式检验项目如表5所示，在正式生产前、工艺技能和原料等因素发生变化时，应进行型式检验；不改变工艺技术情况下，每六个月至少进行一次型式检验。

    - 出厂检测

出厂检测应符合表5规定

  - 组批

每批产品应由同一时段、同一批原料、相同工艺条件下连续生产、同时提交验收的一组产品组成。

  - 抽样

铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体的检测项目和抽样项目见表5。

表5 铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体检测项目和抽样方法

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 章条号 | 检测方法 章条号 | 检验类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式检测 | 抽样方案 | 出厂检测 | 抽样方案 |
| 1 | 外观 | 4.2 | 5.2 | • | 全部 | • | 全部 |
| 2 | 尺寸公差 | 4.3 | 5.3 | • | 全部 | • | 全部 |
| 3 | 透过率 | 4.4 | 5.4 | • | 抽样3件 | • | 抽样不少于1件 |
| 4 | 光输出 | 4.5 | 5.5 | • | 抽样3件 | • | 抽样不少于1件 |
| 5 | 余辉 | 4.6 | 5.6 | • | 抽样3件 | • | 抽样不少于1件 |
| 6 | 闪烁衰减时间 | 4.7 | 5.7 | • | 抽样3件 | • | 抽样不少于1件 |
| 7 | 能量分辨率 | 4.8 | 5.8 | • | 抽样3件 | • | 抽样不少于1件 |
| 注：“•”为必检项目 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 判定规则

    - 型式检测

若有一项指标未符合规定要求时，则判定型式检测不合格。

    - 出厂检测

产品的各项性能全部符合要求时，则出厂检验合格；若有一项指标未符合规定要求时，则判定这批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存及质量说明书

  - 标志

每袋（盒）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 规格；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样 。

  - 包装

产品之间通过海绵等柔软的材料隔开，排列于塑料袋/塑料盒/纸板盒等内包装中，再将袋（盒）置于外包装铁桶（木箱，纸箱或塑料箱内），外包装箱内的内包装盒之间应有软泡沫塑料等材料填实，保障在运输途中不相互摩擦与碰撞。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

  - 运输、储存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

  - 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。