标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第7部分 砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

承办人：林叶                                                共2页   第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8399912                                          2020年8月6日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5 | 配置硝酸-氯酸钾溶液（200g/L）时，氯酸钾未能完全溶于硝酸中，本试验中实际使用的是硝酸-氯酸钾饱和溶液 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 2 | 8.4.2 | 本试验采用硝酸-氯酸钾、高氯酸和硫酸溶解，待试样蒸干冒烟后用盐酸溶解，仍有部分灰白色不溶物。需静置几小时后取上层清液或过滤后测定。 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 | 本试验室是过滤后分取的，在文本中忘记描述 |
| 3 | 5.5 | 方法中用到的硝酸-氯酸钾溶液（200g/L），我们将200g氯酸钾加入1L硝酸中24小时都无法全部溶解，因此我们在分析中用的是硝酸-氯酸钾饱和溶液。 | 湖南有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 8.4.3 | 按0.2g试样量、250mL初始定容体积计算，建议可适当调整样品的稀释倍数及曲线范围，减少稀释误差。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 不采纳 | 铅冶炼分银渣中离子浓度大，干扰大，确定为测定稀释液。因铅冶炼分银渣中砷含量基本上都大于0.5%，只有少数样品低于0.5%，考虑到灵敏度问题，对低于0.5%的样品分取10mL测定，其他的分取5 mL测定。 |
| 5 |  | 对于部分含锑等干扰较少的高含量样品，是否可增加滴定法。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 不采纳 | 铅冶炼分银渣中元素含量分布广，如果为了部分建立一个方法没必要 |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 湖南桂阳银星股份有限公司 |  |  |

共2页   第2页

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第7部分 砷含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

承办人：林叶                                                共2页   第2页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8399912                                          2020年8月6日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 中国有色桂林地质研究院有限公司 |  |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 贵研铂业股份有限公司 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 富民薪冶工贸有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数： 0  个。