铜冶炼烟尘化学分析方法

第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

编制说明

铜陵有色金属集团控股有限公司、

大冶有色设计研究院有限公司

2020年9月

中华人民共和国有色金属行业标准

铜冶炼烟尘化学分析方法

第2部分：铅量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

编制说明

(计划编号：工信厅科【2018】31号2018-0528T-YS )

1 工作简况

1.1方法概况

1.1.1 项目的必要性

铜冶炼烟尘中含有大量的铜、铅、锌、银、铟等有价金属，若不处理直接弃置或者处理不恰当，将会造成资源的大量浪费，而且铜烟灰中还含有砷、镉等有害元素，还会造成严重的环境污染；如果直接返回冶炼系统进行处理，会导致炉内反应条件恶化、杂质成分的恶性积累，严重影响生产，同时造成炉料中有害成分增多，有害杂质的积累会直接影响电铜或粗铜的质量。

目前国内铜冶炼企业烟尘的年产量在20万吨以上。若不对其进行有效的处理，其产生的环境危害要远大于其带来的经济效益本身；同时，面对如今越来越紧缺的矿产资源，各铜冶炼企业纷纷把烟尘作为新的原料提取其中有价金属。实现既增加经济效益，又保护环境的“双赢”局面。随着环境压力和环保要求的提高，对回收利用单位资质要求越来越严，没有资质的公司纷纷将其出售，铜冶炼烟尘的贸易越来越频繁。

准确检测出铜冶炼烟尘中主要元素的含量，对企业确定回收工艺、提高烟尘的综合利用率并减轻对环境的污染及进行贸易的双方都有着巨大的推动作用。目前，在冶炼企业化验室和第三方检测机构中，对铜烟尘的分析都没有相应的检测方法，只能参考各元素精矿的分析方法并结合自己的经验进行检测，分析人员工作经验将直接影响分析结果的准确性。由于不同时间、不同冶炼厂的铜烟尘，元素和含量存在较大的差异，实验室采用各自的方法进行检测，数据争议有时在所难免。研究制定出准确的检验方法，不但给冶炼厂带来良好的经济效益，有利于有价金属的回收利用，对资源再生利用提供技术支撑，同时也规范了实验室检验过程，满足市场的需求。

1.1.2 适用范围

本部分适用于铜冶炼烟尘中铅含量的测定。方法1火焰原子吸收光谱法 测定范围：0.50 %~5.00 %；方法2 Na2EDTA滴定法 测定范围：5.00 %～52.00 %。

1.1.3可行性

铜陵有色金属集团控股有限公司下属检测研究中心拥有CMA、CAL省级资质认定和CNAS国家实验室认可三个资质，属于面向社会服务第三方专业检测机构；主持和参与100多项国家、行业标准的起草工作，拥有丰富工作经验的技术人员和科研团队，具有较强的检测分析操作经验和深入的标准研究能力，拥有制定该方法必需的环境、设备；标准研制人员已参加过国家和行业标准制定的培训，熟料掌握标准制定规则，有利于资料整理、归纳及标准编制。

大冶有色设计研究院有限公司（以下简称公司）是大冶有色金属有限责任公司的全资子公司，独立法人，是国家认定的高新技术企业，是大冶有色金属集团控股有限公司技术中心的主体。主要从事矿产品分析测试、环保检测、安全检测等业务，拥有CNAS和CMA资质。大冶有色设计研究院有限公司积极参与国际、国内和行业标准的起草，主持起草的国际标准铜、铅、锌精矿中砷和镉量的测定4项，国家标准铜精矿分析方法和银化学分析方法系列标准2大项，行业系列标准6大项，参加起草的分析检测方面的标准达30多项。其中国际标准《铜、铅、锌精矿化学分析方法 砷量的测定》（含两个标准）、《矿冶痕量检测技术与标准研究及应用》获得中国有色金属工业科学技术一等奖，铜及铜合金化学分析方法获得了省部级一等奖，银化学分析方法、铜阳极泥化学分析方法、银精矿化学分析方法、粗铜化学分析方法获得了省部级二等奖，铜渣精矿化学分析方法获得工业协会三等奖；实验室拥有丰富工作经验的技术人员和科研团队，具有较强的检测分析操作经验和深入研究的能力，拥有制定该方法必需的环境、设备。2015年被中国有色标准化技术委员会确定为“国际标准创新研发示范基地”。

准确测定铜冶炼烟灰中的铅含量，建立检测方法，对市场贸易结算，指导冶炼生产，具有很重要的现实性和必要性。对企业确定回收工艺、提高烟尘的综合利用率并减轻对环境的污染及进行贸易的双方都有着积极的指导意义和巨大的推动作用。

1.1.4 要解决的主要问题

国内测定铅含量的现行国家标准有GB/T 8152.1-2006《铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法》（适用于铅含量在50%～80%的硫化铅精矿，不适用于钡含量大于1%的铅精矿）、GB/T 8152.2-2006《铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀-EDTA返滴定法》（适用于铅含量在10%-80%的硫化铅精矿）、GB/T 8151.5-2012《锌精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》（测定范围 0.50 %～6.00 %）等。行业标准有YS/T 248.2-2007《粗铅化学分析方法 铅量的测定 EDTA滴定法》（测定范围 ≥ 90%）、YS/T 990.6-2014《冰铜化学分析方法 铅量的测定 原子吸收光谱法和EDTA滴定法》（方法1火焰原子吸收光谱法 测定范围 0.20% - 5.00 %；方法2 Na2EDTA滴定法 测定范围 5.00% - 10.00%）等。铜冶炼烟尘中铅含量和组成成分与上述产品完全不同，无法直接使用上述标准。

1.2任务来源

根据有色标秘[2018]41号文和中国有色金属工业协会“关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知”（有色标委[2018] 33号文）文件要求，《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅量的测定》（计划编号为2018-0528T-YS）方法1火焰原子吸收光谱法 由铜陵有色金属集团控股有限公司负责起草，紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、江西铜业股份有限公司为一验单位，中色桂林矿产地质研究院有限公司、山东祥光铜业有限公司、北方铜业股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、紫金铜业有限公司为二验单位。

方法2 Na2EDTA滴定法 由大冶有色设计研究院有限公司负责起草，北矿检测技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、江西铜业股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、中色桂林矿产地质研究院有限公司负责其一验，由铜陵有色金属集团控股有限公司、山东祥光铜业有限公司、山东恒邦股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、防城港东途矿产检测有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司负责其二验。要求于2019年8月底前，起草单位完成验证报告；2019年9月预审，2019年11月审定，计划完成年限2020年。

1.3 本标准编制单位、起草人

本部分方法1火焰原子吸收光谱法 由铜陵有色金属集团控股有限公司负责起草，主要起草人：XX；主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。参与起草单位为紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、江西铜业股份有限公司、中色桂林矿产地质研究院有限公司、山东祥光铜业有限公司、北方铜业股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、紫金铜业有限公司，起草人为：XX；主要负责本标准的验证工作。

本部分方法2 Na2EDTA滴定法 由大冶有色设计研究院有限公司负责起草；主要负责本方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分方法2 Na2EDTA滴定法 一验（独立实验室验证）单位为北矿检测技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、江西铜业股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、中色桂林矿产地质研究院有限公司；二验单位为铜陵有色金属集团控股有限公司、山东祥光铜业有限公司、山东恒邦股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、防城港东途矿产检测有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司。

1.4 主要工作过程

2018年7月26日-27日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了有色金属标准工作会议。会议对有色金属行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅量的测定》进行了任务落实，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

1.4.1 调研与实验工作简介

1.4.1.1 2018年8月11日，铜陵有色金属集团控股有限公司和大冶有色设计研究院有限公司接收任务后，组建《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅含量的测定》行业标准起草小组，主要由单位技术人员组成。

1.4.1.2  由于该标准为首次制定，2018年9月标准起草小组查阅了国内外烟灰相关资料和标准，以及国内几家铜冶炼生产和使用单位意见，最终确定了测定方法，形成了标准草案。标准草案完成后，在起草小组及公司内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的讨论稿。

1.4.1.3  2018年10月至2019年6月，起草小组进行试验验证，形成试验报告，并将试验报告和文本讨论稿发送至各验证单位，各单位开始验证工作。

1.4.2  工作会议

1.4.2.1 方法1 火焰原子吸收光谱法

1.4.2.1.1  2019年6月至10月期间，各验证单位（紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、富民薪冶工贸有限公司、江西铜业股份有限公司、中色桂林矿产地质研究院有限公司、山东祥光铜业有限公司、北方铜业股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、紫金铜业有限公司）进行该方法进行了验证。

同时，向广东省工业分析测试中心、北矿检测技术有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、广东先导稀材股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司等14家发出了讨论稿的征求意见函，均无回函。

验证单位对本标准提出的主要修改意见，汇总如下：

1）1.1.1中仅用于配制液体试剂的固体不需单列（中金岭南）。采纳。

2）1.1.9中铅标准储备液改为铅标准贮存溶液（中金岭南）。采纳。

3）1.3.2 表1中试液分段太多，可分2段（中金岭南）。采纳。

4）1.3.5中计算结果保留至小数点后2位（中金岭南）。采纳。

5）建议加标回收试验选低中高三个样品做回收率试验（中金岭南）。不采纳：4#、5#试样做回收率试验，加标量为试样含量0.5倍时，总含量超过方法的测定上限。

1.4.2.1.2  2019年11月27日-29日，全国有色金属标准化技术委员会在广东省深圳市召开有色金属标准工作会议，会上对行业标准行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分 铅含量的测定 原子吸收光谱法》进行了预审。，参会专家对标准中的文字表述、部分操作细节等提出宝贵建议。

会后，根据会议精神，标准编制小组对征求意见稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了送审稿、意见汇总表及编制说明。

同时向长沙矿冶研究院等12家单位发出征求意见，均为回函。

1.4.2.1.3 审定会

1.4.2 .2  方法2  Na2EDTA滴定法

1.4.2.2.1  2019年8月就《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅含量的测定》方法2  Na2EDTA滴定法 试验报告，给广东省工业分析测试中心、湖南有色金属研究院、金贵银业股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、江铜富冶和鼎铜业有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、广东先导稀材股份有限公司、西北有色金属研究院、株洲冶炼集团股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司发出征求意见函，均无意见。根据各家验证情况，提出部分修改意见，汇总如下：

(1)  3.17.2  建议标定与样品滴定条件一致，加入1～2mL巯基乙酸溶液（3.16）, 不采纳, 对结果不影响；

(2) 6.4.4建议将乙酸乙酸钠缓冲溶液（3.15）的用量由30mL改为50mL，采纳；

（3）若滤液中铅含量较低时，铅的吸光度较低，建议可以提供217.0nm作为Pb的备选波长（因其强度较高），并采用氘灯扣背景。采纳，根据不同型号的设备，都选择不同的合适的波长；

（4）4.2.4.1因部分烟尘样品中铜、铅等共存元素含量可能较高，草案稿6.4.5节中用AAS测定滤液时，建议加入与试样相当的铜、铅量，以保持基体匹配。不采纳

（5）部分冒浓白烟1min～2min取下冷却以后，加5mL硝硫混酸，此处加硝硫混酸的目的是赶掉剩余的氢溴酸，加1～2mL硝硫混酸即可，后面还要继续加热至体积1mL，加1～2mL硝硫混酸可以节省时间且对测定无影响。部分采纳，硝硫混酸改至用硫酸，用量为5mL；

（6）3.8.4砷元素对测定铅含量的干扰试验增加一个70mgAs未加氢溴酸的干扰试验结果，证明结论“大量砷的存在对测定铅有影响”，采纳，详情见补充实验。

1.4.2.2.2预审会

2019年11月27日-29日，全国有色金属标准化技术委员会在广东省深圳市组织召开了有色金属标准工作会议。来自十几家单位的四十多名代表参加了会议，会议对协会标准《铜冶炼烟灰化学分析方法 第2部分：铅含量的测定》进行了预审，参会专家对标准中的文字表述、部分操作细节等提出宝贵建议。建议如下：

(1) 若滤液中铅含量较低时，铅的吸光度较低，建议可以提供217.0nm作为Pb的备选波长（因其强度较高），并采用氘灯扣背景；

（2）因部分烟尘样品中铜、铅等共存元素含量可能较高，草案稿6.4.5节中用AAS测定滤液时，建议加入与试样相当的铜量、铅量，以保持基体匹配。处理意见要求更改为：样品中的铅已经形成硫酸铅沉淀，滤液中的铅量很低。烟尘灰中的铜量不超过5%，可以不考虑铜的影响。

（3）实验部分3.8.4砷元素对铅含量的干扰，要求增加实验，从表中加入15mg砷，不加HBr酸，回收率达到99.2，影响不明显，要求提高砷的加入量。3.8.3表11，3.8.5表13，从数据上看影响不明显，要求进一步增加实验或者再次确定。专家要求对砷锑对铅测定影响，增加实验。

- 1号样品，部分单位反应反色明显，要求进一进确定原因。

- 加入5mL硫酸（3.2.5），改为加入10mL硫酸（1+1）；

- 沿杯壁加入10mL酒石酸（3.2.13），若样品中加入氢溴酸冒烟2次，已经不含锑可去掉；

- 3.5.4.3删除“倾泻法”；

（8）3.5.4.4“用温水将沉淀转入原烧杯中，加入50mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.15），盖上表面皿低温煮沸，待硫酸铅完全溶解后，取下，将滤纸浸入溶液中，搅拌捣碎”，改为“将滤纸和沉淀放入原烧杯中，加入50mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.15），盖上表面皿低温煮沸，待硫酸铅完全溶解后，取下”；

（9） 3.5.4.5 “加热保留的滤液和洗液（3.5.4.3）至体积为100mL，加入10mL盐酸（3.2.8）”，改为“滤液加热煮沸3-5min,加入10mL硝酸”；

（10）3.5.4.5 “加入5mL盐酸（3.2.8）”，改为“加入5mL硝酸”，删除5mL硫酸。

会后，根据会议精神，标准编制小组对征求意见稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了送审稿、意见汇总表及编制说明。

2、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足铜冶炼烟尘中铅的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

3、标准主要内容的确定依据

3.1铅含量范围确定及使用检测手段确定

通过前期对铜冶炼烟尘的样品普查，发现其含量主要范围分布在0.5 %~52 %左右。

因此，确定其含量范围在0.50 %~5.00 %的样品，用方法1原子吸收光谱法测定，该方法是测定低含量铅的常用方法，具有选择性强、灵敏度高、分布范围广、抗干扰能力强、精密度高等优点，即使样品成分比较复杂，也可通过加酸溶解等一系列操作完成样品的分解工作；

方法2 Na2EDTA滴定法 含量范围为：5.00 %～52.00 %，用Na2EDTA滴定法测定，操作简便快速，相对标准偏差小，且Na2EDTA滴定法是经典的检测分析方法，故高含量铅采用Na2EDTA滴定法测定铅含量。

3.2 条件实验

3.2.1方法1 火焰原子吸收光谱法

3.2.1.1共存元素的最高含量

普查铜冶炼烟尘中杂质元素的最高含量见表3。

表3    各元素最高含量

| 元素 | Cu | Pb | Zn | Bi | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高含量 | 65 % | 50 % | 25 % | 15 % | 30 % |
| 元素 | In | Cd | Au | Ag | Sb |
| 最高含量 | 1000 g/t | 16 % | 50 g/t | 1500 g/t | 5 % |
| 元素 | Fe | Al2O3 | SiO2 | Ca | Mg |
| 最高含量 | 22 % | 3 % | 20 % | 1.50 % | 1 % |
| 元素 | Sn | Se | Te | / | / |
| 最高含量 | 3 % | 1 % | 0.10 % | / | / |

3.2.1.2 单个共存元素对铅测定的影响

根据拟定各元素的干扰上限，按本办法最小稀释倍数（0.1g，定容于100mL容量瓶），计算出测定溶液中各单个元素的干扰量见表4。

表4 各共存元素对铅测定的影响

| 共存元素及加入量（干扰量） |  | Pb浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 μg/mL | 5 μg/mL |
| —— |  | 2.01 2.03 2.01 | 5.01 5.02 5.00 |
| Cu | 80mg | 2.02 2.03 2.04 | 4.98 5.04 4.98 |
| Zn | 30mg | 1.99 2.00 2.02 | 4.98 5.04 4.99 |
| Bi | 20mg | 2.02 1.99 2.03 | 5.00 5.00 5.01 |
| As | 30mg | 2.01 2.00 1.98 | 5.03 5.04 5.03 |
| In | 0.2mg | 2.03 2.00 2.02 | 5.02 5.03 4.98 |
| Cd | 20mg | 1.99 2.01 2.00 | 4.97 4.99 5.02 |
| Au | 0.001mg | 2.02 2.01 2.02 | 5.02 5.00 4.99 |
| Ag | 0.3mg | 2.00 2.02 2.01 | 5.03 4.97 5.03 |
| Sb | 5mg | 2.04 2.02 2.00 | 5.02 5.02 4.98 |
| Fe | 30mg | 2.03 2.04 2.01 | 4.96 5.00 5.02 |
| Al | 3mg | 2.01 2.03 2.01 | 4.99 5.00 5.02 |
| Ca | 2mg | 2.00 2.01 2.01 | 5.05 4.99 5.03 |
| Mg | 1mg | 2.03 2.00 2.02 | 5.03 4.97 5.00 |
| Sn | 3mg | 2.03 2.00 1.99 | 4.99 4.98 5.03 |
| Se | 1mg | 2.01 2.00 2.03 | 5.00 5.01 4.97 |
| Te | 0.1mg | 2.02 2.00 2.01 | 5.06 4.97 5.03 |

由表4可知，100mL测定溶液中存在以上含量范围内的各共存元素对铅的测定无影响。

3.2.1.3 混合共存元素对铅测定的影响

根据拟定各元素的干扰上限，按本办法最小稀释倍数（0.1g，定容于100mL容量瓶），计算出测定溶液中混合元素的干扰量见表5。

表5 混合共存元素对铅测定的影响

| 共存元素加入量 | 铅浓度μg/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2μg/mL | 6μg/mL | 10μg/mL |
| —— | 2.03 | 5.98 | 10.01 |
|  | 1.99 | 6.03 | 9.97 |
|  | 2.02 | 6.01 | 10.03 |
| Cu 50mg、Zn 20mg、Bi 10mg、As 1mg、In 0.1mg、Cd 1mg、Au 0.001mg、Ag 0.2mg、Sb 2.5mg、Fe 20mg、Al 1.5mg、Si 10mg、Ca 2mg、Mg 1mg、Sn 3mg、 Se 1mg、Te 0.1mg | 2.03 | 6.01 | 9.96 |
|  | 2.04 | 6.05 | 10.00 |
|  | 2.03 | 6.04 | 9.96 |

由表5可知，测定溶液中同时存在以上含量范围内的共存元素不影响铅的测定。

3.2.1.4 样品回收率实验

为了考察方法的准确度，选取1#、2#、3#试样，分别加入不同的铅量，按试验步骤进行分解试样、测定，结果见表6。

表6  加标回收实验

| 样品编号 | 样品含铅量/mg | 加入铅量/mg | 测得铅量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.6955 | 1.0 | 1.6834 | 98.8 |
|  | 0.6907 |  | 1.7117 | 102.1 |
|  | 0.6983 |  | 1.7164 | 101.8 |
|  | 0.7110 | 2.0 | 2.7563 | 102.3 |
|  | 0.7061 |  | 2.7471 | 102.1 |
|  | 0.6998 |  | 2.7658 | 103.3 |
| 2# | 1.5034 | 1.0 | 2.5269 | 102.4 |
|  | 1.5213 |  | 2.5017 | 98.0 |
|  | 1.5265 |  | 2.5532 | 102.7 |
|  | 1.4915 | 2.0 | 3.5532 | 103.1 |
|  | 1.5228 |  | 3.4766 | 97.7 |
|  | 1.5094 |  | 3.5624 | 102.7 |
| 3# | 2.9078 | 1.0 | 3.8879 | 98.01 |
|  | 2.9291 |  | 3.9013 | 97.2 |
|  | 2.8825 |  | 3.8934 | 101.1 |
|  | 2.8780 | 2.0 | 4.8677 | 99.5 |
|  | 2.8171 |  | 4.7499 | 96.6 |
|  | 2.9242 |  | 5.0137 | 104.5 |

从表16中可以看出，本实验选取的3只样品，铅的加标回收率在96.6%～104.5%，满足铜冶炼烟尘中铅量的测定。

3.2.2 方法2  Na2EDTA滴定法

3.2.2.1铋元素对测定铅含量的干扰试验

按试验方法进行操作，分别加入不同量的铋，对铋与硫酸铅共沉淀规律进行考察。测定结果见表6。

表6  铋元素对测定铅含量的干扰试验（n=3）

| 加入Pb量（mg） | 加入不同量的铋标准溶液后测得铅量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.00mg | 2.00mg | 4.00mg | 8.00mg |
| 15.00 | 14.91 | 15.11 | 15.26 | 15.38 |
| 50.00 | 50.02 | 50.01 | 51.55 | 50.56 |
| 100.00 | 100.30 | 100.62 | 100.43 | 100.58 |

由表6可知，当样品中铅的含量一定时，与硫酸铅共沉淀的铋量随铋含量的增加而增加，结果偏高。

加入巯基乙酸为掩蔽剂，可使铋与其反应生成稳定络合物，从而消除其对铅测定时的干扰，分取10.00mL铅标准贮存溶液于一组300mL烧杯中，按试验方法进行测定，在滴定时，分别加入不同量的巯基乙酸溶液，测定结果见表7。

表7 巯基乙酸消除铋的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | Bi加入量（mg） | 巯基乙酸加入量（ml） | 测得Pb量（mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 30 | 0.5 | 50.13 |
| 50.00 | 30 | 1.0 | 50.07 |
| 50.00 | 30 | 2.0 | 50.03 |
| 50.00 | 30 | 3.0 | 50.15 |
| 50.00 | 30 | 4.0 | 50.04 |

由表7可见，铋干扰铅的测定可以用巯基乙酸来消除铋的干扰。实验过程发现，加入大于或等于3mL巯基乙酸时，溶液变浑浊，影响终点的观察，而加入0.5ml巯基乙酸达不到掩蔽效果，当加入1mL巯基乙酸时，掩蔽完全，故本方法选择加入1～2 ml巯基乙酸。

3.2.2.2锡元素对测定铅含量的干扰试验

按试验方法进行测定，分别加入不同量的锡，在硫酸冒烟时加入氢溴酸，并改变氢溴酸的用量，测定结果见表8。

表8  锡元素对测定铅含量的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | Sn加入量（mg） | HBr加入量（mL） | 测得Pb量（mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 5.00 | 0 | 50.08 |
| 50.00 | 10.00 | 0 | 49.92 |
| 50.00 | 15.00 | 0 | 49.62 |
| 50.00 | 20.00 | 0 | 49.55 |
| 50.00 | 20.00 | 5 | 49.89 |
| 50.00 | 20.00 | 10 | 50.09 |

由表8可见，高含量的锡在溶解样品的过程中水解，影响铅含量的测定。当称取的试样中锡量大于10mg时，不加氢溴酸，干扰铅的测定。本方法用加氢溴酸加热挥发溴化锡的方法消除大部分的锡。

3.2.2.3 锑元素对测定铅含量的干扰试验

按试验方法进行测定，分别加入不同量的锑，在硫酸冒烟时加入氢溴酸，并改变氢溴酸的用量，测定结果见表9。

表9 锑元素对测定铅含量的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | Sb加入量（mg） | HBr加入量（mL） | 测得Pb量（mg） | 滤液中Sb量（mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 5.00 | 0 | 49.82 | 4.0 |
| 50.00 | 10.00 | 0 | 49.72 | 7.2 |
| 50.00 | 15.00 | 0 | 49.50 | 10.8 |
| 50.00 | 20.00 | 0 | 49.30 | 14.0 |
| 50.00 | 30.00 | 5 | 49.72 | 8.4 |
| 50.00 | 30.00 | 10 | 49.92 | 2.1 |

由表9可见，高含量的锑在溶解样品的过程中水解，影响铅含量的测定。锑量大于15mg时，不加氢溴酸，干扰铅的测定。本方法采用加氢溴酸加热挥发溴化锑的方法消除大部分的锑，剩余的锑采用加入酒石酸络合的方法消除。

3.2.2.4砷元素对测定铅含量的干扰试验

按试验方法进行测定，分别加入不同量的砷，在硫酸冒烟时加入氢溴酸，并改变氢溴酸的用量，测定结果见表10。

表10  砷元素对测定铅含量的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | As加入量（mg） | HBr加入量（mL） | 测得Pb量（mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 5.00 | 0 | 49.68 |
| 50.00 | 10.00 | 0 | 49.60 |
| 50.00 | 15.00 | 0 | 49.62 |
| 50.00 | 70.00 | 5 | 49.86 |
| 50.00 | 70.00 | 10 | 49.93 |

由表10可见，大量砷的存在对测定铅有影响。故本文采用加入10mL氢溴酸消除砷的干扰。

3.2.2.5 铁元素对测定铅含量的干扰试验

按试验方法进行测定，分别加入不同量的铁，测定结果见表11。

表11  铁元素对测定铅含量的干扰试验（n=3）

| Pb加入量（mg） | Fe加入量（mg） | 抗坏血酸加入量（g） | 测得Pb量（mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 10.00 | 0 | 49.90 |
| 50.00 | 20.00 | 0 | 49.94 |
| 50.00 | 50.00 | 0.1 | 50.05 |
| 50.00 | 100.00 | 0.3 | 49.77 |
| 50.00 | 200.00 | 0.5 | 49.62 |
| 50.00 | 500.00 | 1.0 | 49.40 |

大量铁的存在干扰铅的测定。由表11可见，对于铁的消除问题，在过滤时要用硫酸洗液洗至无铁离子存在，少量的铁在滴定时加抗坏血酸掩蔽。

3.2.2.6 其余元素的混合干扰试验

根据前期对国内铜冶炼企业烟灰的调研，烟灰中其余主要元素最高含量为：Cu：45%、Zn：25% 、Au：0.003%、Ag：0.045%、Cd：16.0%。分取10.00mL铅标准贮存溶液于一组300mL烧杯中，分别加入上述元素的最大量，按试验方法进行测定，测定结果见表12。

表12  其余主要元素的混合干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se 1 mg | 14.95 |
| 50.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se 1 mg | 50.16 |
| 100.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se 1 mg | 100.08 |

由表12可见，按本试验方法进行，上述元素均不干扰测定。

加入所有的主要共存元素，按照本文拟定的分析步骤进行测定，结果见表13。

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se1mg 、As10mg、Sb10mg、Bi10mg、Fe20mg、 Sn5mg | 15.06 |
| 50.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se1mg 、As10mg、Sb10mg、Bi10mg、Fe20mg、 Sn5mg | 50.08 |
| 100.00 | Zn 50 mg 、Cu 90 mg、 MgO 10 mg Al 5 mg、CaO 10 mg、Cd 35 mg、In 2 mg Ni 2 mg、Si 2 mg、Te 0.5 mg、Au 0.2 mg、Ag 0.2 m、Se1mg 、As10mg、Sb10mg、Bi10mg、Fe20mg、 Sn5mg | 100.10 |

表13 共存元素的干扰试验（n=3）

由表13可见，按本文拟定的分析步骤处理后，上述共存元素均不干扰测定，该方法满足铜冶炼烟尘中铅含量5.00%～52.00%的测定。

3.2.2.7 加标回收试验

对烟灰系列样品1#、3#、5#加入一定量的铅标准溶液，按本文拟定的分析步骤进行铅的加标回收试验，考察方法的准确度，结果见表17。

表17 加标回收试验（n=5）

| 样品编号 | 原样品含铅量（mg） | 加入铅量（mg） | 测得总铅量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#(5.75%) | 17.25 | 10mg | 27.68 | 104.3 |
|  |  |  | 27.23 | 99.8 |
|  |  |  | 27.31 | 100.6 |
|  |  |  | 27.22 | 99.70 |
|  |  |  | 27.37 | 101.2 |
|  |  | 20mg | 37.61 | 101.8 |
|  |  |  | 37.15 | 99.50 |
|  |  |  | 37.31 | 100.3 |
|  |  |  | 37.37 | 100.6 |
|  |  |  | 37.03 | 98.90 |
| 3#(27.21%) | 54.42 | 20mg | 74.66 | 101.2 |
|  |  |  | 74.19 | 98.85 |
|  |  |  | 74.74 | 101.6 |
|  |  |  | 74.88 | 102.3 |
|  |  |  | 74.14 | 98.6 |
|  |  | 50mg | 104.57 | 100.3 |
|  |  |  | 104.17 | 99.50 |
|  |  |  | 106.22 | 103.6 |
|  |  |  | 104.77 | 100.7 |
|  |  |  | 103.87 | 98.9 |
|  |  |  | 105.17 | 101.5 |
| 5#(51.62%) | 103.24 | 50mg | 153.84 | 101.2 |
|  |  |  | 154.2 | 101.92 |
|  |  |  | 152.8 | 99.12 |
|  |  |  | 152.6 | 98.72 |
|  |  |  | 153.5 | 100.52 |

由表17可知，本方法的回收率在98.6%～104.3%之间，测定结果准确、可行。

3.2.2.8 预审会后补充试验

针对专家提出的意见，进行了一系列的补充实验

意见一：1号样品，部分单位反应反色明显，要求进一进确定原因。

表1  1#样品中所含主要元素

| 1# | Zn/% | Ni/% | MgO/% | Al/% | Ca/% | As/% | Sb/% | Bi/% | SiO2/% | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.29 | 0.016 | 0.85 | 1.28 | 36.03 | 3.79 | 0.032 | 1.35 | 2.08 | 5.75 |
|  | Fe/% | Cd/% | In/% | Sn/% | Se/% | Te/% | Ba/% | Au/% | Ag/% | Cu/% |
|  | 1.92 | 4.31 | 0.0066 | 0.04 | 0.16 | 0.059 | 0.11 | 0.17 | 0.063 | 4.91 |

对1号样品进行分析，主要元素如表1如示，其中Ca的百分含量为36.03%，通过查阅文献可知，10%左右的Ca不影响测定。对高含量的Ca对铅的影响进行了实验。分取15.00mL铅标准贮存溶液（3.1.20）于一组300mL烧杯中，分别加入一定量的Ca，调节pH值，直接进行滴定，测定结果见表2。

表2   Ca的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | Ca 30 mg | 15.04～15.15 |
| 15.00 | Ca 60 mg | 15.02～15.28 |
| 15.00 | Ca 100 mg | 15.02～15.43 |

通过实验，在滴定铅时加入一定量的Ca，当溶液中Ca含量高时，滴定时有突变，但终点亮黄色不是很明显，对终点判断存在误差，会使测定结果偏高。但实际情况，高含量Ca会形成硫酸钙，是否对实验产生影响，进一步进行了实验。结果见表3

表3   Ca的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | Ca 100 mg | 14.95～15.49 |
| 15.00 | Ca 150mg | 15.02～15.58 |

通过实验，当溶液中钙含量过高时，形成絮状沉淀，滴定终点颜色有突变，黄色，但并不是亮黄色，影响终点判断，可以增加过滤后清洗沉淀的次数，溶液中的钙盐会大部分溶解进入滤液中，沉淀的形状也会发生改变。对滴定钙含量高的样品，在滴定终点附近要慢滴快搅。

意见二  实验部分3.8.4砷元素对铅含量的干扰，要求增加实验，从表中加入15mg砷，不加HBr酸，回收率达到99.2，影响不明显，要求提高砷的加入量。3.8.3表11，3.8.5表13，从数据上看影响不明显，要求进一步增加实验或者再次确定。专家要求对砷锑对铅测定影响，增加实验。取15.00mL铅标准贮存溶液（3.1.20）于一组300mL烧杯中，分别加入一定量的砷锑锡，调节pH值，直接进行滴定，测定结果见表4。

表4   As Sb Sn的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | As 3 mg | 15.01 |
| 15.00 | As 10 mg | 15.00（有少量反色现象） |
| 15.00 | As 15 mg | 15.02（有少量反色现象） |
| 15.00 | Sb 3 mg | 14.98（有少量反色现象） |
| 15.00 | Sb 15 mg | 15.04（有少量反色现象） |
| 15.00 | Sn 3 mg | 15.54 |

通过实验，在滴定时加入一定量的As 、Sb，当As 、Sb含量高时，对滴定结果影响不大，但滴定时终点变色后又返回红色。Sn含量高时，滴定终点酒红色变为黄色，亮黄色终点不明显，滴定结果偏高。但实际情况，高含量As Sb Sn在实际溶样过程中易发生水解，是否对实验产生影响，进一步进行了实验。结果见表5

表5   As Sb Sn的干扰试验（n=3）

| Pb量（mg） | 加入的干扰元素及量 | 测得铅量 |
| --- | --- | --- |
| 15.00 | As 5 mg | 15.05 |
| 15.00 | As 15mg | 14.99 |
| 15.00 | As 50mg | 14.84 |
| 15.00 | As 100 mg | 14.66 |
| 15.00 | Sb 15 mg | 14.70 |
| 15.00 | Sb 50 mg | 14.55 |
| 15.00 | Sn 10mg | 15.02 |
| 15.00 | Sn 20mg | 15.27 |

由于铅冶炼原料中一般会伴生等元素，而锑元素在低酸度下易水解，夹杂于硫酸铅沉淀中，因此，硫酸冒烟后，剩余的硫酸量应不少于5mL以确保足够的酸度，沉淀硫酸铅的酸度在3%-20%之间对铅的沉淀影响不大，实验时通常采用10%左右的硫酸介质。砷，锑的质量分数大于0.5%时，会对铅产生干扰。锑在溶液中产生乳白色浑浊物，特别是质量分数达到2%以上时，由于浑浊物对杂质元素的吸附导致沉淀洗涤效果差，且滴定时终点变色后又返回红色，多数情况结果偏低，而锡易水解，夹杂在硫酸铅沉淀中不易除去，部分锡和硫酸铅会一起存在于滴定缓冲体系中参与反应，使测定结果偏高

因此排除干扰的方法是：在硫酸冒烟后，分2～3次加入氢溴酸，冒烟挥发除去砷、锑。并适当增加沉淀硫酸铅的酸度。

2.2.3 预审会后（补充实验）意见汇总

一验五家单位都做了补充试验部分，结论与起草方一致

3.3 重复性及再现性

3.3.1 方法1 火焰原子吸收光谱法

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对11家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限 见下表。

表    重复性限r和再现性限R/ %

| 水平j | 水平1 （P=11） | 水平2 （P=10） | 水平3 （P=10） | 水平4 （P=10） | 水平5 （P=9） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.70 | 1.47 | 2.85 | 3.76 | 4.86 |
| T1 | 91.4584 | 161.429 | 312.038 | 412.278 | 476.239 |
| T2 | 63.86352182 | 236.9637815 | 885.5855527 | 1546.009891 | 2314.497209 |
| T3 | 131 | 110 | 110 | 110 | 98 |
| T4 | 1431 | 1210 | 1210 | 1210 | 1068 |
| T5 | 0.007343041 | 0.017967455 | 0.048337273 | 0.111369091 | 0.127415818 |
| sr2 | 0.000061192 | 0.000179675 | 0.000483373 | 0.001113691 | 0.001431638 |
| sL2 | 0.000089146 | 0.000598352 | 0.004244152 | 0.007973936 | 0.001876637 |
| sR2 | 0.000150338 | 0.000778026 | 0.004727525 | 0.009087627 | 0.003308276 |
| sr | 0.007822532 | 0.013404273 | 0.021985739 | 0.033372008 | 0.037836998 |
| sR | 0.012261239 | 0.027893124 | 0.068756999 | 0.095329045 | 0.05751761 |
| r | 0.022 | 0.038 | 0.062 | 0.093 | 0.106 |
| R | 0.034 | 0.078 | 0.193 | 0.267 | 0.161 |
| r（调整后） | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| R（调整后） | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.19 |

3.3.2 方法2  Na2EDTA滴定法

铜冶炼烟尘中铅量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》第1部分至第3部分。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果方法2Na2EDTA滴定法见表15。

表15 重复性限和再现性限计算

| 统计量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 735.513 | 2666.752 | 3781.744 | 4293.297 | 6605.313 |
| T2 | 4226.905318 | 53876.27 | 102890.7 | 144005.3619 | 340864.0987 |
| T3 | 128 | 132 | 139 | 128 | 128 |
| T4 | 1380 | 1452 | 1501 | 1380 | 1380 |
| T5 | 0.893222753 | 1.499768 | 1.470848 | 1.648398494 | 1.853334909 |
| sr2 | 0.007506074 | 0.012193 | 0.011228 | 0.013736654 | 0.015444458 |
| sL2 | 0.00353094 | 0.005102 | 0.011469 | 0.017734602 | 0.028064578 |
| SR2 | 0.011037014 | 0.017295 | 0.022697 | 0.031471256 | 0.043509036 |
| Sr | 0.086637599 | 0.110423 | 0.105962 | 0.117203473 | 0.124275732 |
| SR | 0.105057194 | 0.131511 | 0.150656 | 0.177401399 | 0.208588197 |
| m | 5.746195313 | 20.20267 | 27.20679 | 33.54138281 | 51.60400781 |
| r | 0.245184405 | 0.312497 | 0.299871 | 0.331685829 | 0.351700322 |
| R | 0.297311859 | 0.372177 | 0.426357 | 0.502045959 | 0.590304596 |
| r（调整后） | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| R（调整后） | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |

4、标准水平分析

4．1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准

4．2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准

4．3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，与现有标准及制定中的标准无重复交又情况。

5、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

6、标准中涉及到的专利

无

7、重大分歧意见的处理经过和依据

无

8、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

9、贯彻标准的要求和措施建议

生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本标准内容。

10、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

11、其他应予说明的事项

无