ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—202×

NiPt合金化学分析法

氧含量和氮含量测定

脉冲-红外吸收法和热导检测法

Chemical analysis of NiPt alloys

Determination of oxygen and nitrogen contents

Pulse-infrared absorption and thermal conductivity

detectionetry

（预审稿）

202×－××－××  发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司、有研亿金新材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北京有色金属与稀土应用研所、西安汉唐分析检测有限公司。

本标准主要起草人：杨晓滔、马媛、XXX、XXX

- NiPt合金化学分析方法

- 氧含量和氮含量测定

- 脉冲-红外吸收法和热导检测法

- 警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能

- 的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1	范围

- 本文件规定了NiPt合金中氧含量和氮含量的测定方法。

- 本文件适用于NiPt合金中氧含量和氮含量的测定。测定范围：0.0010％～0.02％。

2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 17684-2008  贵金属及其合金术语

- YS/T  371  贵金属合金化学分析方法总则及一般规定

3  术语和定义

常规化学分析方法界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  原理

- 预先制好的样品直接在加热的石墨坩埚中熔融，氧与碳反应生成CO2，进入红外检测池测定CO2吸收峰，氮形成N2由氦气载入热导池，测定热导率，计算机换算出氧和氮的质量分数。

- 5  试剂和材料

- 5.1  高纯氦气（w(He)≥99.995%）。

- 5.2  动力气：工业氮气或压缩空气。

- 5.3  丙酮（分析纯）。

- 5.4  石墨坩埚。

- 5.5  标准样品：选用不少于2个氧氮含量在0.0010％～0.02％范围内的氧氮分析国家标准。

- 6  仪器设备

- 6.1 氧氮测定仪。氧、氮检出限为0.1ppm，仪器1h内稳定性（RSD）小于2.0％。

- 6.2 电子天平：感量0.1mg。

- 7  样品

- 轧片，用丙酮擦洗，风干后剪成细丝。再用丙酮浸泡5min，自然风干,混匀，待测。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

称取约0.1g样品，精确至0.0001g。

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 8.2  空白试验

仪器预热30min，参考附录A进行条件优化后设定参数。

进行不少于3次空白分析，至仪器的氧、氮空白值<0.00005%。

- 8.3  仪器的校准

用国家标准进行仪器校准，确定校正系数，所用氧氮标准应与被测试样氧氮含量相近，也可以控制试料的质量，使被测试料中氧氮质量绝对值与标准物质中氧氮质量绝对值相近。

- 8.4  测定

- 按照仪器操作规程，用氧氮测定仪按编好的程序测定试料（6.1），计算机给出样品中氧、氮的质量分数。所得结果保留两位有效数字。

9．分析结果的计算

由计算机自动算出氧的质量分数。所得结果保留小数点后两位有效数字。

同一试样两次独立分析结果差值的绝对值不大于重复性线r，则取算术平均值作为分析结果。如果两次独立分析结果差值的绝对值大于重复性线r,则按照附录A的规定追加测量次数并确定分析结果。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限(r)，大于重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表1. 重复性限

| WO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |
| WN/% |  |  |  |
| r/% |  |  |  |

- 10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表2. 再现性限

| WO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |
| WN/% |  |  |  |
| R/% |  |  |  |

- 11 试验报告

- 试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- 试验对象；

- 使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ──使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附录A.仪器测定条件

(资料性附录)

电极炉脱气功率6.0 kW，分析功率5.0kW。

分析时间：冲洗30s，脱气15s，氧积分延迟10s，氮积分延迟15s，氧最小积分时间35s，氮最小积分时间45s。

分析比较器水平：氧20%，氮5%。