中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 426.5—××××

代替YS/T 426.5-2000

锑铍芯块化学分析方法                          第5部分:硅含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—             Part 5：Determination of Silicon content—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.120.99

H 14

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 426《铍锑芯块化学分析方法》第5部分。YS/T 426已经发布了以下部分：

——第1部分： 氟化钾滴定法测定铍量；

——第2部分： 溴酸钾滴定法测定锑量；

——第3部分： 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量；

——第4部分： 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量；

——第5部分： 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量；

——第6部分： 溴甲醇法测定氧化铍量；

——第7部分： 高频-红外吸收法测定碳量。

本文件代替YS/T 426.5-2000《铍锑芯块化学分析方法 第5部分 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量》。

本文件与YS/T 426.5-2000相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法，由电感耦合等离子体-摄谱法修改为电感耦合等离子体发射光谱法；

——扩大了测定范围，测定范围由0.010％～0.30％修改为0.010％～0.50％（见第1章，2000年版的第1章）；

——增加了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——增加了样品条款（见第7章）；

——增加了精密度条款（见第10章）；

——增加了试验报告条款（见第11章）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司。

本文件主要起草人：×××、×××

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 426.5-2000。

引    言

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，芯块中的杂质元素，是影响芯块质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此精确控制其含量是保证锑铍芯块产品质量的关键。

本标准由七部分组成。

——第1部分： 氟化钾滴定法测定铍量

——第2部分： 溴酸钾滴定法测定锑量

——第3部分： 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量

——第4部分： 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量

——第5部分： 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量

——第6部分： 溴甲醇法测定氧化铍量

——第7部分： 高频-红外吸收法测定碳量

本标准填补了国内外在锑铍芯块检验领域的空白，对提升锑铍芯块在核工业的应用提供有力支撑。

本次对YS/T 426.5的修订，重点考虑了YS/T 426.5-2000的方法适用性，明确了该方法标准所采用的仪器设备的更新类型，进一步提升该方法标准检测能力和测定范围。

锑铍芯块化学分析方法                                                第5部分:硅含量的测定                                               电感耦合等离子体发射光谱法

  - 范围

本文件规定了铍锑芯块中硅含量的测定方法。

本文件适用于铍锑芯块中硅含量的测定。测定范围：0.010％～0.50％。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解，在酒石酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

- 5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

- 5.1  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.2  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 5.3  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

- 5.4  酒石酸溶液（10 g/L）。

- 5.5  硅标准贮存溶液：准确称取2.1393 g二氧化硅（wSi≥99.99％，预先于850 ℃灼烧1 h）于铂坩埚中，加入10 g碳酸钠和5 g碳酸钾，混匀，在酒精喷灯上熔融至熔体透明持续10 min,冷却。用热水浸出后，移入100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg硅。

- 5.6  硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（5.5）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg硅。

- 5.7  硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准溶液（5.6）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10μg硅。

- 5.8  硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准溶液（5.7）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0μg硅。

- 5.9  氩气（体积分数不小于99.99％）。

- 6  仪器设备

- 6.1  电感耦合等离子体发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006 nm（200 nm处）。

- 6.2  推荐分析线波长：Si 250.690 nm或251.611 nm。

- 7   样品

碎屑状或粉状，粒度一般≤75μm。

- 8   分析步骤

- 8.1 试料

准确称取样品0.10 g，精确至0.0001 g。

- 8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

随同试料作空白试验。

- 8.4 分析试液的制备

- 将试料(8.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，缓慢分次加入5 mL盐酸(5.1)和1 mL硝酸(5.2)，在水浴（ 温度60 ℃～65 ℃)上加热至试料完全溶解。冷却至室温后，加入0.2 mL氢氟酸(5.3)，放置2 h。加入10 mL酒石酸溶液(5.4)，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 8.5 工作曲线的绘制

- 于一组100 mL塑料容量瓶中依次加入0 mL、10.00 mL硅标准溶液（5.8）、5.00 mL硅标准溶液（5.7）、10.00 mL硅标准溶液（5.7）、5.00 mL硅标准溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

- 8.6 测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白溶液（8.3）与试料试液（8.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

- 9 试验数据处理

硅量以硅(Si)的质量分数wSi 计，数值以％计，按公式（1）计算:

wSi=ρ1−ρ0×V×10−6m0×100%

………………………………（1）

式中：

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留至小数点后两位有效数字。

- 10  精密度

- 10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1 重复性限

| 硅的质量分数/ ％ | 0.018 | 0.11 | 0.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/％ | 0.002 | 0.01 | 0.02 |

- 10.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

- 表2 允许差

| 硅的质量分数/ ％ | 允许差/ ％ | 硅的质量分数/ ％ | 允许差/ ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| >0.010～0.10 | 0.002 | >0.10～0.50 | 0.02 |

- 11  试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本标准编号（包括发布或出版年号）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。