铲平

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××× —××××

铌钨合金化学分析方法                钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛、铜量的测定

Methods for chemical analysis of niobium-tungsten alloy－                                 Determination of tungsten,molybdenum,zirconium,tantalum,               silicon,iron,aluminum,titanium and copper contents

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、广东致远新材料有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

铌钨合金具有耐高温、优异的加工性能、抗腐蚀性优良以及良好的焊接性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在航空航天姿轨控发动机推力室领域。钨、钼、锆作为铌钨合金中的合金化元素，钽、硅、铁、铝、钛和铜作为铌钨合金中的微量杂质元素，是影响产品质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此在日常生产过程中精确控制其含量是保证铌钨合金产品质量的关键。

本文件填补了国内外在铌钨合金检验领域的空白，提高铌钨合金的生产能力具有积极的指导意义。

铌钨合金化学分析方法                                          钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛、铜量的测定

  - 范围

本文件规定了铌钨合金中的钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛和铜含量的测定方法。

本文件适用于铌钨合金中的钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛和铜含量的测定。测定范围见表1。

表1 铌钨合金中各元素含量测定范围

| 元素 | 测定范围 % |
| --- | --- |
| 钨 | 1.00～7.00 |
| 钼 | 0.50～3.00 |
| 锆 | 0.50～3.00 |
| 钽 | 0.010～0.60 |
| 硅、铁、铝、钛、铜 | 0.0050～0.10 |

  - 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

  - 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

    - 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

    - 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

    - 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

    - 金属铌（wNb≥99.99%，单一的其他被测元素含量wX≤0.0001%）。

    - 金属钨（wW≥99.99%）。

    - 金属钼（wMo≥99.99%）。

    - 金属锆（wZr≥99.99%）。

    - 钨标准溶液：称取1.2611 g预先在110 ℃烘干l h并置于干燥器中冷却至室温的三氧化钨(wWO3≥99.99%)于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入20 mL 200 g/L氢氧化钠溶液，加热使其溶解，冷却后移人l000 mL聚乙烯容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。

    - 钼标准溶液：称取2.0431 g钼酸铵(w (NH4)2MoO4≥99.99%）于300 mL烧杯中，以水溶解，移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。

    - 锆标准溶液：称取3.5326 g氯氧化锆（wZrOCl2·8H2O≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL水，搅拌至溶解，移入1000 mL容量瓶中，补加10 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锆。

    - 钽标准贮存溶液：准确称取1.0000 g金属钽（wTa≥99.99%）置于250 mL聚乙烯烧杯中，加入10 mL氢氟酸（5.1），逐滴加入10 mL硝酸（5.3），盖上聚乙烯盖，于80 ℃水浴上溶解，待溶解完全后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钽。贮存于聚乙烯试剂瓶中。

    - 钽标准溶液：移取10.00 mL钽标准溶液（5.11）于100 mL聚乙烯容量瓶中，加2 mL氢氟酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钽。

    - 硅标准贮存溶液：称取0.2139 g二氧化硅（wSiO2≥99.99%）于铂坩埚中，加入2 g无水碳酸钠（wNa2CO3≥99.995%），混匀，于1000 ℃加热完全熔融，冷却，溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg硅。贮存于聚乙烯试剂瓶中。

    - 硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准溶液（5.13）于100 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg硅。

    - 铁标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铁（wFe≥99.99%）于300 mL烧杯中，用30 mL硝酸（1+1）溶解完全后，加热除去二氧化氮，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

    - 铁标准溶液：移取10.00 mL铁标准溶液（5.15）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铁。

    - 铝标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铝（wAl≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入20 mL水，加入3 g氢氧化钠，低温加热至溶解完全后，用盐酸（1+1）慢慢中和至出现沉淀，并过量20 mL，加热使其溶解并不断搅拌，冷却后将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

    - 铝标准溶液：移取10.00 mL铝标准溶液（5.17）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铝。

    - 钛标准贮存溶液：称取1.0000 g金属钛(wTi≥99.99%)，置于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水，分次滴加5 mL氢氟酸（5.1），低温加热至样品溶解完全，再滴加硝酸（1+1）将低价钛完全氧化使溶液清亮，加热除去硝酸烟，取下冷却后，转移至1000 mL聚乙烯容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钛。

    - 钛标准溶液：移取10.00 mL钛标准溶液（5.19）于100 mL容量瓶中，加入2 mL氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含100 μg 钛。

    - 铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜（wCu≥99.99%）于300 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（1+1），低温加热至溶解完全，取下冷却后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

    - 铜标准溶液：移取10.00 mL铜标准溶液（5.21）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铜。

    - 氩气（体积分数不小于99.99%）。

  - 仪器

    - 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006 nm（200 nm处）。

    - 推荐各元素的分析线波长见表2。

表2 各元素推荐的分析线波长

| 元素 | 分析线波长 nm | 元素 | 分析线波长 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 钨 | 209.475 | 铁 | 238.204 |
| 钼 | 203.844 | 铝 | 394.403 |
| 锆 | 339.198 | 钛 | 336.121 |
| 钽 | 240.063 | 铜 | 219.226 |
| 硅 | 250.690 | — | — |

  - 样品

从铸锭顶部10 cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

  - 试验步骤

    - 试料

称取0.200 g样品（7），精确至0.0001 g。

    - 平行试验

平行作两份试验，取其平均值。

    - 空白试验

      - 空白试验A

称取与试料质量相当的金属铌（5.4）、金属钨（5.5）、金属钼（5.6）和金属锆（5.7），随同试料做空白试验。

      - 空白试验B

称取与试料质量相当的金属铌（5.4），随同试料做空白试验。

    - 分析试液的制备

      - 分析试液A的制备

- 将试料（6.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水湿润，加入5 mL氢氟酸（5.1），然后缓慢滴加3 mL硝酸（5.3），待剧烈反应停止后，水浴加热至溶解完全，取下冷却至室温。将溶液移入100 mL聚乙烯容量瓶中，补加2 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

      - 分析试液B的制备

用聚乙烯移液管移取10.00 mL分析试液A（8.4.1）于100 mL聚乙烯容量瓶中，加入2 mL氢氟酸（5.1）和2 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

    - 工作曲线的绘制

      - 工作曲线A的绘制

- 同时称取0.184 g金属铌（5.4）、0.010 g金属钨（5.5）、0.004 g金属钼（5.6）和0.002 g金属锆（5.7）于一组150 mL聚四氟乙烯烧杯中，按8.4.1条将其溶解完全，冷却至室温后，移入一组100 mL聚乙烯容量瓶中，按表3分别加入钽标准溶液（5.12）、硅标准溶液（5.14）、铁标准溶液（5.16）、铝标准溶液（5.18）、钛标准溶液（5.20）和铜标准溶液（5.22），用水稀释至刻度，混匀。

      - 工作曲线B的绘制

称取0.184 g金属铌（5.4）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，按8.4.1条将其溶解完全，冷却至室温后，移入100 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取10.00 mL于一组聚乙烯容量瓶中，按照表3加入钨标准溶液（5.8）、钼标准溶液（5.9）和锆标准溶液（5.10），分别加入2 mL氢氟酸（5.1）和2 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

表3 工作曲线中各元素标准溶液的加入量

| 元素 | 加入量 mL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| W | 0 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 |
| Mo | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| Zr | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| Ta | 0 | 0.20 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| Si | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Fe | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Al | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Ti | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Cu | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |

    - 测定

仪器优化后，按选定的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白溶液（8.3）与试料试液（8.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

  - 试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wM计，按公式（1）计算：

Error: Reference source not found    …………（1）

式中：

wM——试料中被测元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定溶液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

当wM＜1.00%时，所得结果保留两位有效数字；wM≥1.00%时，所得结果保留至小数点后两位。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不应超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法获得。

表4 重复性限

| 元素 | wM % | r % |
| --- | --- | --- |
| W | 1.34 | 0.04 |
|  | 4.26 | 0.11 |
|  | 6.03 | 0.15 |
| Mo | 0.54 | 0.03 |
|  | 1.71 | 0.07 |
|  | 2.52 | 0.10 |
| Zr | 0.62 | 0.03 |
|  | 1.33 | 0.05 |
|  | 2.52 | 0.09 |
| Ta | 0.088 | 0.005 |
|  | 0.26 | 0.01 |
|  | 0.47 | 0.02 |
| Si | 0.022 | 0.003 |
|  | 0.040 | 0.004 |
|  | 0.061 | 0.005 |
| Fe | 0.022 | 0.002 |
|  | 0.049 | 0.003 |
|  | 0.077 | 0.004 |
| Al | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.033 | 0.003 |
|  | 0.077 | 0.004 |
| Ti | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.039 | 0.003 |
|  | 0.078 | 0.005 |
| Cu | 0.010 | 0.002 |
|  | 0.033 | 0.003 |
|  | 0.079 | 0.006 |

    - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不应超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 再现性限

| 元素 | wM % | R % |
| --- | --- | --- |
| W | 1.34 | 0.06 |
|  | 4.26 | 0.12 |
|  | 6.03 | 0.17 |
| Mo | 0.54 | 0.04 |
|  | 1.71 | 0.08 |
|  | 2.52 | 0.11 |
| Zr | 0.62 | 0.06 |
|  | 1.33 | 0.08 |
|  | 2.52 | 0.10 |
| Ta | 0.088 | 0.006 |
|  | 0.26 | 0.02 |
|  | 0.47 | 0.03 |
| Si | 0.022 | 0.003 |
|  | 0.040 | 0.005 |
|  | 0.061 | 0.007 |
| Fe | 0.022 | 0.003 |
|  | 0.049 | 0.004 |
|  | 0.077 | 0.005 |
| Al | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.033 | 0.004 |
|  | 0.077 | 0.006 |
| Ti | 0.013 | 0.002 |
|  | 0.039 | 0.004 |
|  | 0.078 | 0.006 |
| Cu | 0.010 | 0.002 |
|  | 0.033 | 0.004 |
|  | 0.079 | 0.007 |

  - 试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本标准号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。