中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.8—201×

铪化学分析方法

第8部分：钠量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 8：Determination of sodium content —

Flame atomic absorption spectrometry

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

H14

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件是YS/T XXXX《铪化学分析方法》的第8部分。

YS/T XXXX《铪化学分析方法》分为以下部分：

——第1部分：铅量的测定

——第2部分：铀量的测定

——第3部分：硼量的测定

——第4部分：氯量的测定

——第5部分：镉量的测定

——第6部分：磷量的测定

——第7部分：硅量的测定

——第8部分：钠量的测定

——第9部分：氢量的测定

——第11部分：碳量的测定

——第10部分：氧氮量的测定

——第12部分：痕量杂质元素的测定

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省工业分析检测中心、西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

铪化学分析方法

第8部分：钠量的测定

1  范围

本文件规定了铪中钠含量的测定方法。

本文件适用于铪中钠含量的测定。测定范围：0.0010%~0.020%。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

试样以氢氟酸、硝酸溶解。在稀硝酸介质中，以饱和硼酸掩蔽氟离子，于原子吸收光谱仪波长589.0 nm处，使用空气-乙炔火焰，测量钠的吸光度。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

5.3  铪基体（wHf≥99.95%，wNa≤0.0001%）。

5.4  硼酸饱和溶液(用热水溶解足量硼酸，充分搅拌一定时间，自然冷却后，取上清液)。

5.5  钠标准贮存溶液：准确称取2.5421 g基准氯化钠（预先在450 ℃-500 ℃的马弗炉中灼烧到无爆裂声）置于300 mL聚乙烯烧杯中，加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含1 mg钠。

5.6  钠标准溶液A：移取20.00 mL钠标准贮存溶液（5.5）于200 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含100 µg钠。

5.7  钠标准溶液B：移取20.00 mL钠标准溶液（5.6）于200 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含10 µg钠。

6仪器

原子吸收光谱仪，附钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，钠的特征浓度应不大于0.015µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

7  样品

将试样加工成长度不大于5 mm的碎屑。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.250 g样品（5），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试样做空白试验。

8.4  分析步骤

8.4.1  将试料（8.1）置于聚四氟乙烯杯中，以少许水润湿，加入1 mL硝酸（5.1）、0.5 mL氢氟酸（3.2），低温加热至试料溶解完全，取下冷却。 加入10 mL硼酸饱和溶液（5.4）。将溶液移入50 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪589.0 nm波长处，以水调零，于系列标准溶液平行，测量钠的吸光度，减去随同试料空白试验的吸光度。从工作曲线上分别查出相应的钠的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  称取6份与试料量相当的铪基体（5.3）分别置于一组聚四氟乙烯杯中，加入0 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL的钠标准溶液（5.7），以下按8.4.1-8.4.2操作。

8.5.2  在与测量试液（8.4.2）相同条件下，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中零浓度溶液的吸光度值，以钠的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  分析结果的计算

钠含量以质量分数wNa计，按公式（1）计算：

wNa=(ρ1−ρ0)⋅V×10−6m×100 %  ……………………………（1）

式中：

ρ1——从工作曲线上查得的试液中钠的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得的空白溶液中钠的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，按表（1）给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| wNa/% | 0.0012 | 0.010 | 0.018 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.001 | 0.002 |

- 8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，按表（2）在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| wNa/% | 0.0012 | 0.010 | 0.018 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0002 | 0.001 | 0.002 |

9  试验报告

试验报告应包含以下几方面内容：

——试样；

——本标准编号（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。