YS

YS/T XXXX.5—202X

富锂锰基正极材料化学分析方法

第5部分：氯含量的测定

比浊法

Methods for chemical analysis of lithium-riched manganese cathode material—

Part 5：Determination of chlorine content—

Silver chloride Comparison of turbidity method

（预审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

中华人民共和国有色金属行业标准

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件是YS/T XXXX-202X《富锂锰基正极材料化学分析方法 》的第5部分。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江特锂电池材料有限公司、深圳清华大学研究院、国合青岛、广西壮族自治区分析测试研究中心、清远佳致新材料研究院有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、北京当升材料科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美、国联汽车动力电池研究院有限责任公司

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

富锂锰基正极材料化学分析方法

第5部分：氯含量的测定

氯化银比浊法

1  范围

本部分规定了富锂锰基正极材料中氯含量的测定方法。

本部分适用于富锂锰基正极材料中氯含量的测定。测定范围：0.010%～0.15%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

试料用硝酸、双氧水溶解，加入硝酸银形成悬浊液，于370nm处测定吸光度，扣除试料空白，从工作曲线上查得氯的质量浓度。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1  氯化钠（工作基准试剂）。

5.2  双氧水（30%，V/V）

5.3  硝酸(ρ=1.42 g/mL)

5.4  硝酸(1+1)。

5.5  丙三醇（1+1）。

5.6  硝酸银溶液（17 g/L）：8.5 g硝酸银溶解于500 mL水中。储于棕色瓶中，如有浑浊则过滤使用。

5.7  氯标准贮存溶液:称取1.6485 g经500℃～600℃灼烧至恒重的基准氯化钠（5.1）于250 mL烧杯中,加150 mL水溶解，移入l000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氯。

5.8  氯标准溶液：移取氯标准贮存溶液（5.7）10.00 mL于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg氯。

6  仪器

6.1  分光光度计。

6.2  水浴锅。

6.3  天平。

6.4  恒温干燥器。

7  试样

- 7.1  样品粒度不大于0.150 mm。

- 7.2  分析样品预先按供需双方协商的条件烘干，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

- 8  分析步骤

- 8.1  试料

- 按表1称取试料，精确至0.0001 g。

- 表1 称取试样量及分取试液体积

| 氯含量/% | 试料量/g | 定容体积/mL | 分取量/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.01～0.05 | 0.50 | 100 | 20 | 50 |
| ＞0.05～0.15 | 0.25 | 100 | 20 | 50 |

- 8.2  测定次数

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

- 8.3  空白试验

- 随同试料做试剂空白试验。

8.4  测定

8.4.1  按表1称取试料，精确至0.0001 g，将试料置于150 mL烧杯中，在不断搅拌下缓慢加入10 mL硝酸(5.4)，加入1 mL双氧水（5.2），继续搅拌。在100℃水浴中加热至试料完全溶解，冷却,转移至100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。按表1同时分取试液2份。

8.4.2  一份溶液加入2.0 mL丙三醇（5.5），按表1用水定容至刻度，混匀后作为样品空白溶液。

8.4.3  另一份溶液补加2 mL硝酸（5.4），加水至40 mL左右，加入2.0 mL丙三醇（5.5），加入2.0 mL硝酸银（5.6）[每加一种试剂均需摇匀]。用水定容至刻度，混匀，于暗处放置5 min。

8.4.4  移取溶液（8.4.2和8.4.3）于2 cm吸收皿，以水为参比，随同试剂空白溶液于分光光度计波长370 nm处测量吸光度，待测样品（8.4.3）吸光度减去样品空白溶液（8.4.2）吸光度即为实际样品吸光度，从工作曲线上查得相应的氯的质量浓度（溶液侧定保证在30 min内完成）。

- 8.4.5  工作曲线的绘制

用移液管分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯标准溶液(5.8)于一组50 mL容量瓶中，加入4 mL硝酸(5.4)，与试料溶液8.4.3“加水至40 mL左右”开始同步操作，将部分溶液移入于2 cm吸收皿，以水为参比测定吸光度（溶液测定保证在30 min内完成）。以氯的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 9 分析结果的计算

氯的含量以氯的质量分数ωCl计，按公式(1)计算：

ωCl=（ρ1−ρ0）⋅V0⋅V2×10   -  6m0⋅V1×100%……………………………………（1）

式中：

ρ0——试样溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ1——空白溶液中氯的质量浓度的数值，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V0——定容体积，单位为毫升(mL);

V1——分取量，单位为毫升(mL);

V2——分取后定容体积，单位为毫升(mL);

m0——试料的质量，单位为克(g)；

计算结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| WCl / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| WCl / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果与表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。