中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.2—20XX

铪化学分析方法

第2部分：铀量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 2: Determination of uranium content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第2部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、中国检验认证集团湖南有限公司、瑞士万通中国有限公司。

- 本文件主要起草人：刘厚勇、汉唐、白焕焕（宝钛）、汉唐、左栋梁（湖南）、车轩（瑞士）、薛志伟（二〇三）、杨万彪（湖南）、李剑（宝钛）。

- 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本文件填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

- 铪化学分析方法

- 第2部分：铀量的测定

- 1  范围

本文件规定了铪中铀含量的测定方法。

本文件适用于铪中铀含量的测定。测定范围：0.0001 % ~ 0.0005 %。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解。在硝酸介质中用磷酸三丁酯-甲苯萃取铀。在铜铁试剂存在下，用极谱仪测定铀含量。

- 5  试剂或材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

5.1  氢氟酸（ρ=l.13 g/mL）。

5.2  硝酸（ρ=l.42 g/mL）。

5.3  高氯酸（ρ=1.68 g/mL）。

5.4  硝酸（1+1）。

5.5  硝酸（1+3）。

5.6  乙二胺四乙酸二钠溶液（100 g/L），分析纯。

5.7  硝酸铵溶液（700 g/L），分析纯。

5.8  磷酸三丁酯-甲苯萃取剂：将60 mL 磷酸三丁酯与500 mL 甲苯混合于l000 mL 分液漏斗中，每次加入120 mL 硝酸铵溶液（50 g/L），萃取二次，加入120 mL 水萃取一次，加入120 mL 硝酸（5.4）萃取一次。每次萃取需振荡3 min，待静置分层，弃去水相。将有机相贮存于磨口试剂瓶中。

5.9  洗涤液：称取13 g 乙二胺四乙酸二钠，溶于500 mL 热水中，加入135 g 硝酸铵，溶解后再加入120 mL 硝酸（5.4），用水稀释至1000 mL，混匀。

5.10  混合底液：称取47.6 g 乙酸钠，12.5 g 乙二胺四乙酸二钠、3 g 草酸铵，加热溶于400 mL 水中，冷却后加入20 mL 冰乙酸，以水稀释至500 mL 体积，混匀。

5.11  铜铁试剂溶液（0.5 g/L）：称取0.05 g 铜铁试剂溶于100 mL 水中，现用现配。

5.12  铀标准贮存溶液：称取0.1179 g 经105℃烘干1 h 并冷却至室温的八氧化三铀（wU3O8≥99.95%）于100 mL烧杯中，加入10 mL 硝酸（5.4）加热至完全溶解，冷却后移入1000 mL 容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1 mL 含100 μg 铀。

5.13  铀标准溶液B：移取10.00 mL 铀标准贮存溶液（5.12）于1000 mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含1 μg 铀。

5.14  氮气（体积分数≥99.99%）。

- 6  仪器设备

极谱仪：附滴汞电极、汞池阳极或三电极体系；仪器的检测下限对Cd2+不大于1 ×10-7 mol/L，分辨率不大于35 mV。

- 7 样品

宜将样品加工成厚度不大于5 mm的碎屑。

- 8 试验步骤

- 8.1  试料

称取0.50 g 样品（7），精确至0.0001 g。

- 8.2  平行试验

平行做两份试验，试验结果取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  分析试液的制备

8.4.1  将试料（8.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，以5 mL水润湿。加入2 mL氢氟酸（5.1），0.5 mL 硝酸（5.2），低温加热至试料溶解完全。

8.4.2  将溶液加热蒸干，加入2 mL硝酸（5.2）润湿盐类，再蒸干。加入12 mL硝酸（5.5），加热至盐类完全溶解。冷却后移入100 mL分液漏斗中，用少量水洗净聚四氟乙烯烧杯，使溶液总体积约20 mL。

8.4.3  加入10 mL硝酸（5.4），5 mL乙二胺四乙酸二钠溶液（5.6 ），5 mL硝酸铵溶液（5.7），混匀。加入15 mL磷酸三丁酯-甲苯萃取剂（5.8），振荡3 min，待静置分层，弃去水相。加入15 mL 洗涤液（5.9），需振荡洗涤1 min，待静置分层，弃去水相。

8.4.4  加入15 mL 水，振荡反萃取3 min。待静置分层后，将水相放入50 mL烧杯中。再以15 mL水反萃取1次，合并水相，弃去有机相。

8.4.5  将水相加热蒸干，加入4 mL 高氯酸（5.3），加热冒烟并蒸至近干，冷却。

8.4.6  加入5.00 mL 混合底液（5.10）溶解盐类，加入0.50 mL铜铁试剂溶液（5.11），混匀。

- 8.5  工作曲线的配制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL铀标准溶液（5.13），分别置于一组l00 mL分液漏斗中，加入12 mL硝酸（5.4），加水至溶液总体积约20 mL。以下按8.4.3 ~ 8.4.6条进行。

- 8.6  测定

将工作曲线溶液倒入预先加汞的电解池中，通氮气（5.14）5 min。使用极谱仪进行阴极化扫描，起始电位-0.20 V。以适当的电流倍率测量铀的一次导数波高，减去工作曲线中零浓度溶液的波高，以铀量为横坐标，波高为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线线性相关系数不小于0.999时，进行待测试液（8.4.6）的测定，减去随同试料空白试验溶液的波高，从工作曲线上查得相应的铀量。

- 9  试验数据处理

铀含量以铀的质量分数wU计，按式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

wU——试料中铀元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

m1——自工作曲线上查得的铀量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后四位。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| wU/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| wU/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2019年由5家实验室对铀含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铀含量在重复性条件下独立测定7次～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| U | 1 | 0.00009 | 0.00033 | 0.00046 |
|  |  | 0.00010 | 0.00032 | 0.00047 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00051 |
|  |  | 0.00010 | 0.00034 | 0.00049 |
|  |  | 0.00009 | 0.00035 | 0.00048 |
|  |  | 0.00009 | 0.00036 | 0.00052 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00050 |
|  |  | 0.00010 | 0.00031 | 0.00050 |
|  |  | 0.00009 | 0.00033 | 0.00049 |
|  |  | 0.00010 | 0.00036 | 0.00054 |
|  |  | 0.00011 | 0.00030 | 0.00056 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00050 |
|  |  | 0.00011 | 0.00030 | 0.00051 |
|  |  | 0.00010 | 0.00031 | 0.00049 |
|  |  | 0.00009 | 0.00030 | 0.00050 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00049 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00051 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00049 |
|  |  | 0.00010 | 0.00031 | 0.00048 |
|  |  | 0.00011 | 0.00029 | 0.00051 |
|  |  | 0.00010 | 0.00031 | 0.00050 |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 元素 | 实验室 | 水平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| U | 3 | 0.00009 | 0.00028 | 0.00049 |
|  |  | 0.00009 | 0.00030 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00045 |
|  |  | 0.00010 | 0.00028 | 0.00048 |
|  |  | 0.00011 | 0.00029 | 0.00049 |
|  |  | 0.00009 | 0.00027 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00029 | 0.00055 |
|  |  | 0.00009 | 0.00030 | 0.00048 |
|  |  | 0.00009 | 0.00033 | 0.00046 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00051 |
|  |  | 0.00010 | 0.00028 | 0.00049 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.00027 | 0.00052 |
|  |  | 0.00011 | 0.00030 | 0.00046 |
|  |  | 0.00012 | 0.00031 | 0.00047 |
|  |  | 0.00012 | 0.00032 | 0.00048 |
|  |  | 0.00009 | 0.00034 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00029 | 0.00050 |
|  |  | 0.00010 | 0.00032 | 0.00048 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.00031 | 0.00047 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00052 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00046 |
|  |  | 0.00011 | 0.00034 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00031 | 0.00048 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00033 | 0.00047 |
|  |  | 0.00012 | 0.00032 | 0.00047 |
|  |  | 0.00011 | 0.00031 | 0.00048 |
|  |  | 0.00010 | 0.00030 | 0.00047 |
|  |  | 0.00012 | 0.00032 | 0.00046 |