中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.11—20XX

铪化学分析方法

第11部分：碳量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 11: Determination of carbon content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第11部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、东方钽业、宝钛集团有限公司、湖南火神仪器有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、国核宝钛锆业股份公司、北矿检测技术有限公司。

- 本文件主要起草人：郑伟、汉唐、汉唐、王长华（北京）、陈彩霞（北京）、付鹏飞（北京）、杨维维（宝钛）、李剑（宝钛）、徐晓艳（北矿）、张俊峰（东方）、李瑞（国核）、尚筱迪（新锆）、荣金相（火神）。

- 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本文件填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

铪化学分析方法

第11部分：碳量的测定

- 1  范围

本文件规定了铪中碳含量的测定方法。

本文件适用于铪中碳含量的测定。测定范围：0.001 % ～ 0.10 %。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

在氧气气氛中，试料中的碳在高频感应炉内被氧化成CO和CO2，混合气体随载气（氧气）进入红外检测器，检测器输出信号，计算系统根据样品质量计算碳含量，结果以质量分数显示。

- 5  试剂或材料

5.1  丙酮或其他有机试剂。

5.2  铁屑。

5.3  锡粒。

5.4  钨粒。

5.5  标准物质/样品：选择与试料成分相似、碳含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

5.6  坩埚和坩埚盖：使用前在马弗炉中约1000°C灼烧至少2h，灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

5.7  载气：氧气（体积分数≥99.99 %）。

5.8  动力气：氮气、氩气或压缩空气等。

- 6  仪器设备

高频感应炉燃烧红外检测系统（包括高频感应炉、吸尘装置、载气净化及分析气流转化系统、红外检测系统、电脑及软件控制系统）。

- 7  样品

7.1  样品为小块状、屑状或粉末状，其中小块状和屑状试样需经丙酮或其他有机溶剂（5.1）清洗，取出后冷风吹干。

7.2  处理好的样品在分析检测前不能有任何污染。检测过程中应使用干净的镊子进行夹取。

- 8  试验步骤

- 8.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气（5.7）、动力气（5.8）。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

- 8.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值，使仪器处于正常稳定状态。

- 8.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助设备确定仪器无漏气现象。

- 8.4  空白检测

空白值包括坩埚和助熔剂的空白。助熔剂为铁锡钨混合助溶剂 [0.5 g铁屑（5.2），0.1 g锡粒（5.3）和1.2 g钨粒（5.4）]或其他适用助熔剂。将助熔剂放入坩埚中，盖好盖，平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值不大于：0.0005 %。

- 8.5  仪器校准

平行测试3 ～ 5个标准物质/样品（5.5），计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个测定值不应超出标准物质/样品证书给定的不确定度范围。

- 8.6  样品分析

8.6.1  称取0.3 g ～ 0.5 g样品（5），精确到0.0001g，放入瓷坩埚（5.6），加入助熔剂，盖好坩埚盖（5.6）。

8.6.2  将装有助熔剂和试料的坩埚置于坩埚支座上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中的碳含量。

- 9 精密度

- 9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按照以下表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| wC/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| wC/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。