中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.7—20XX

铪化学分析方法

第7部分：硅量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 7: Determination of silicon content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第7部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宝钛集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、北矿检测技术有限公司。

- 本文件主要起草人：罗琳、汉唐、汉唐、张俊峰（东方）、于红燕（东方）、康琼（宝钛）、中金、党翠玉（国核）、郝俊（北矿）。

- 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本文件填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

- 铪化学分析方法

- 第7部分：硅量的测定

- 1  范围

本文件规定了铪中硅含量的测定方法。

本文件适用于铪中硅含量的测定。测定范围：0.0010% ~ 0.050%。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解，以硼酸饱和溶液络合氟离子。在硝酸介质中，硅离子与钼酸铵生成黄色的硅钼杂多酸，再用还原剂将其还原为硅钼蓝。于分光光度计波长800 nm 处测量其吸光度。

- 5  试剂或材料

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

5.1  氢氟酸（1+4）。

5.2  硝酸（1+1）。

5.3  硼酸饱和溶液。

5.4  高锰酸钾溶液（1 g/L）。

5.5  钼酸铵溶液（100 g/L）。

5.6  酒石酸溶液（200 g/L）。

5.7  还原剂溶液：称取20 g 亚硫酸钠溶于160 mL水中，再加入0.4 g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，以水稀释至200 mL，混匀。用时现配。

5.8  硅标准贮存溶液：称取1.0697 g预先在1000 ℃下灼烧30 min并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）并置于30 mL铂坩埚中，加入5 g碳酸钠、5 g碳酸钾，混匀。在1000 ℃高温炉中熔融20 min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含1 mg硅。

5.9  硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（5.8）于1000 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含10 μg 硅。

- 6  仪器设备

分光光度计。

- 7  样品

- 宜将样品加工成厚度不大于5 mm的碎屑。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

按表1称取样品（7），精确至0.0001 g。

- 表1  试料量

| 硅的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.0010 ~ 0.010 | 1.00 |
| >0.010 ~ 0.020 | 0.50 |
| >0.020 ~ 0.050 | 0.20 |

- 8.2  平行试验

平行做两份试验，试验结果取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于200 mL聚乙烯瓶中，加入10 mL氢氟酸（5.1），盖上聚乙烯瓶盖，溶解试料，待反应停止后，加入1.0 mL硝酸（5.2），于50 ℃ ~ 70 ℃水浴中，继续加热至溶液清亮，冷却至室温。

8.4.2  加入60 mL硼酸饱和溶液（5.3），滴加高锰酸钾溶液（5.4）至微红色，混匀，加入5 mL钼酸铵溶液（5.5），混匀。置于25 ℃ ~ 30 ℃水浴中，放置15 min。

8.4.3  加入6 mL酒石酸溶液（5.6）、5 mL还原剂溶液（5.7），每加入一种试剂均需混匀。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置15 min。

8.4.4  移取部分溶液于1 cm比色皿中，以随同试料空白试验溶液为参比，于分光光度计波长800 nm处，测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的硅量。

- 8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00 mL、10.00 mL硅标准溶液（5.9）分别置于一组100 mL聚乙烯容量瓶中，各加入1.0 mL硝酸（5.2），用水稀释至约10 mL体积。以下按8.4.2 ~ 8.4.3条进行。

8.5.2  移取部分溶液于1 cm比色皿中，以工作曲线中零浓度溶液为参比，于分光光度计波长800 nm处，测量其吸光度。以硅量为横坐标，吸收度为纵坐标绘制工作曲线。

- 9  试验数据处理

硅含量以硅的质量分数wSi计，按公式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

wSi——试料中硅元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

m1——自工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  重复性限

| wSi/% | 0.0011 | 0.0080 | 0.017 | 0.043 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3  再现性限

| wSi/% | 0.0011 | 0.0080 | 0.017 | 0.043 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。