国家标准《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.立项目的和意义

碳化硅材料是继硅和砷化镓之后发展起来的宽禁带半导体，具有禁带宽、高击穿电场、高热导率、高饱和电子漂移速度等独特的物理与电学特性，特别适合制备高电压、高功率、高频和高温半导体电子器件，在微波通讯、雷达、电力电子等领域具有广阔的应用前景，对国民经济和国防建设具有重要意义。进入90年代，美国国防部、能源部都把碳化硅集成电路列为重点项目，支持碳化硅项目的机构包括美国陆军研究所、美国空军科学研究办公室（AFOSR）、美国国防部先进研究项目局（DARPA）、美国能源部高级项目研究局（ARPA-E）等；日本几乎是全民研发碳化硅的典型国家，日本先进科学和技术创新研发资助计划（FIRST计划）和NEXT计划（Next Generation World-Leading Researchers）等从碳化硅单晶材料、外延生长、器件设计等各方面支持碳化硅大功率器件的研发工作，极大的推动了碳化硅宽禁带半导体材料与应用的发展。

鉴于碳化硅材料重要的战略地位，在我国也受到极大的关注，国家在碳化硅材料科研及产品产业化都投入了非常大的力量，近两年在国家重点研发计划项目中都布局了碳化硅专项。已经形成碳化硅材料产品规范GB/T 30656-2014《碳化硅单晶抛光片》，以及系列的测试方法，例如GB/T 30866-2014《碳化硅单晶片直径测试方法》、GB/T 30867-2014《碳化硅单晶片厚度和总厚度变化测试方法》、GB/T 31351-2014《碳化硅单晶抛光片微管密度无损检测方法》、SJ/T 11499-2015《碳化硅单晶电学性能的测试方法》、SJ/T 11500-2015《碳化硅单晶晶向的测试方法》等，已基本覆盖了碳化硅材料的关键技术指标。但是碳化硅中杂质元素含量对碳化硅材料的研制生产起着非常重要的作用，特别是半绝缘碳化硅中氮杂质元素的含量是其半绝缘性能的直接判定依据。硼、铝是P型杂质，氮是N型杂质，为了获得高纯半绝缘特性的碳化硅晶体，必须严格控制这两类杂质，所以对这些杂质的精确测量是必不可少的。目前许多生产和使用碳化硅材料的企业都对碳化硅中杂质含量测试提出了需求，但是尚无相关测试方法的标准或可借鉴的测试方法。

2.任务来源

根据《国家标准委关于下达2020年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委发[2020]37号）的要求，由中国电子科技集团公司第四十六研究所负责制定了《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定  二次离子质谱法》，计划编号为20202826-T-469，要求完成时间2021年。

3.标准承研单位概况

中国电子科技集团公司第四十六研究所是中国主要的半导体材料研发生产单位，经过几十年的发展，研究方向几乎涵盖全部半导体材料，包括硅、锗、碳化硅、氮化镓等，建立了多条主流半导体材料晶体生产线，其中包括硅单晶片、锗单晶片、GaAs单晶片等。中国电子科技集团公司第四十六研究所质检中心始建于1988年，现有工作人员38人，本科以上学历人员占90%以上，获得计量认证证书、国家实验室资质授权证书、实验室认可证书。质检中心长期从事电子材料的物理性能、化学成分、结构与表面特性的测试工作。在不断强化技术实力和科研工作的基础上，质检中心也十分重视标准化研究以及国家、行业标准的制修订工作，积极承担标准化项目。质检中心拥有两台二次离子质谱仪，是国内唯一能够提供全面的二次离子质谱测试技术的单位，有丰富的操作、试验经验，可以为《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》标准的制定提供充分的验证报告。质检中心拥有一批高素质的专业人才，曾制（修）订二次离子质谱相关的标准10余项，有丰富的制（修）订标准的经验。

4.主要工作过程

本标准的制定工作由中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》项目通过了计划公示后，起草单位即组织成立了标准起草工作组，讨论并形成了制定工作计划及任务分工。2019年11月，起草工作组完成国家标准《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定  二次离子质谱法》的讨论稿，并提交给全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

2019年11月20日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在东莞主持召开了《碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法》的第一次工作会（讨论会），中科院半导体所、北京三平泰克、东莞中镓半导体、云南锗业等23家单位的近30人参与了本次讨论会，提出了“范围中适用于“碳化硅材料”修改为“碳化硅单晶材料”、“增加环境条件”、“增加精密度和再现性数据”等共9条修改意见”，均予以采纳。

会后，编制组根据讨论会的意见形成了本标准的征求意见稿，并发函相关生产、使用、科研院所等单位广泛征求意见。

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1、编制原则

1) 本标准编制主要依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的统一规定和要求进行编写。

2) 考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求。

3) 考虑国内生产企业的生产、测试现状及技术发展趋势。

2、确定标准主要内容的依据

2.1 范围的确定

本标准规定了碳化硅单晶中硼、铝、氮等杂质含量的二次离子质谱测试方法。根据文献资料以及多年的试验经验得出，使用该方法测试的硼含量不小于5×1013cm-3、铝含量不小于5×1013cm-3、氮含量不小于5×1015cm-3。根据二次离子质谱相对灵敏度因子法定量的原理，元素浓度超过1%就与计数率不再成线性比例关系，也就不能采用本标准中的方法定量了，所以规定测定元素浓度不高于1%。

其他仪器设备开展碳化硅单晶中杂质含量测试的还有飞行时间二次离子质谱仪（TOF-SIMS），但是该仪器适用于表面分析，而非体浓度分析，并且仪器的检出限也远远达不到二次离子质谱仪的硼含量不小于5×1013cm-3、铝含量不小于5×1013cm-3、氮含量不小于5×1015cm-3。

2.2 规范性引用文件的规定

将本标准中直接引用到的文件GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 22461《表面化学分析  词汇》列入了第二章。

2.3 术语和定义

本标准中引用了GB/T 14264《半导体材料术语》、GB/T 22461《表面化学分析  词汇》中关于一次离子、二次离子、相对灵敏度因子、光栏等术语的定义。

2.4干扰因素的说明

本标准中干扰因素包括环境、样品架、标准样品的标称浓度、测试样品的状态、真空度等因素，说明如下：

2.4.1二次离子质谱仪存在记忆效应，所以二次离子质谱仪（SIMS）样品室内存在高浓度的硼、铝、氮，也会吸附到样品表面，干扰硼、铝、氮的测试。

2.4.2本方法的检出限受仪器本身的性能影响很大，所以仪器型号不同或者仪器的状态（例如电子倍增器效率、光圈大小、一次束束流大小、聚焦状态等）不同都会影响本方法的检出限。

2.4.3样品在放入样品架之前的各个环节，例如在单晶生长、切、磨、抛光工艺中都有可能引入沾污，可能影响测试结果。制样环境不需要对洁净度有要求，这是因为将样品放置到仪器中后，利用大束流、大面积的一次离子对样品表面进行扫描，以除去样品表面自然氧化层及表面沾污，从而保证了测试区域的洁净。

2.4.4 样品架窗口面如果变形，导致窗口内的样品表面不平整，分析时其表面与离子收集光学系统的倾斜度会发生变化，则会降低测试的准确度和精密度。

2.4.5二次离子质谱法的特点是测试低含量（优于ppm水平）的杂质浓度，所以要求样品分析面必须进行抛光以除去表面沾污，通常表面粗糙度越大，表面沾污越厉害，对测试的准确度和精密度的影响越大。

2.4.6 因为二次离子质谱的定量法是采用相对灵敏度因子法，通过标准样品的硼、铝、氮含量和相对灵敏度因子，计算待测样品中硼、铝、氮的含量，所以标准样品中硼、铝、氮的含量标称值直接影响待测样品的含量测试值，同时标准样品的不均匀性会直接影响待测样品测试结果的准确性。

2.4.7 因为空气的主要成分就是氮，所以样品室的真空度会直接影响氮的测试结果。

2.5仪器及设备说明

本方法主要采用二次离子质谱仪（SIMS）进行检测，通常电负性小的元素宜采用氧离子源作为一次离子源，电负性大的元素宜采用铯离子源作为一次离子源，本方法中两种电负性的元素都覆盖了，所以要求仪器必须配备氧一次离子源和铯一次离子源两种离子源。

本方法氮元素的测试中，真空度对氮的检出限影响较大，所以要求仪器真空度优于5×10-7 Pa，而且碳化硅中的硅元素的质量数对氮元素的质量数产生极大的干扰，为了将其分辨开，分辨率至少4000以上，所以仪器的质量分辨率优于4000。

2.6 样品

2.6.1  标准样品

碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质的含量通常在1×1020 cm-3以下，而作为标样通常要高于检出限1个数量级以上，硼、铝的检出限在5×1013 cm-3左右，氮的检出限在5×1015 cm-3左右，所以规定标准样品中硼、铝含量（原子数）范围为5×1014 cm-3～1×1020 cm-3、氮含量（原子数）范围为5×1016 cm-3～1×1020 cm-3比较合适，且分布不均匀性越小对待测样品的测试结果影响越小，规定硼、铝、氮含量的分布不均匀性在5%以内即能满足测试要求，且容易制备得到。硼、铝、氮含量的不均匀性一般通过测试样片中心及距中心半径的1/2的互相垂直的两直线上各点的各元素含量，如图1，用计算得到的相对标准偏差作为不均匀性结果。

图1 标准样品各元素含量不均匀性测试点示意图

标准样品一般通过离子注入法制备，用二次离子质谱法测出离子注入样品中硼、铝、氮含量的高斯分布曲线，根据注入剂量，溅射总深度计算出峰值浓度，作为标准样品中硼、铝、氮的含量。也可以利用已知的标准样品二次标定一个新的标准样品。

二次离子质谱法的特点是测试低含量（优于ppm水平）的杂质，所以要求样品分析面必须进行抛光以除去表面沾污，表面粗糙度Ra=2nm时表面沾污基本都能去除，但表面粗糙度越小，SIMS深度剖析的深度分辨率越高，所以规定表面粗糙度Ra≤2nm。

2.6.2  空白样品

通常需要一块所测元素含量低的样品作为空白样品以确定仪器和方法背景。因为经试验验证本方法中硼的检出限为5×1013cm-3、铝的检出限为5×1013cm-3、氮的检出限为5×1015cm-3，所以规定空白样品中硼含量低于5×1013cm-3、铝含量低于5×1013cm-3、氮含量低于5×1015cm-3。

2.6.3  测试样品

测试样品的要求与标准样品相同，分析面应平坦光滑，表面粗糙度Ra不大于2 nm。典型尺寸的样品为边长5 mm～10 mm的近似正方形，厚度为0.5 mm～2.0 mm。

如果碳化硅样品导电性差，测试时就容易产生电荷积累，电压发生畸变。为了增加其导电性，消除荷电效应引起的测试误差，应该对样品测试面进行蒸金处理。

2.7 测试条件的选择

碳化硅单晶材料中硼、铝、氮含量的测试，通常要先除去表面自然氧化层中的硼、铝、氮，这就要求大束流、大面积扫描，这样就能保证在最短的时间内去除表面沾污，且确保需要分析测试的区域干净。根据仪器指导手册建议，扫描面积通常选择几百微米×几百微米，典型条件是：250μm×250μm 。

为了进一步测试晶体内的杂质含量且降低仪器检出限，需要选择较小的扫描面积继续溅射，根据经验，典型的扫描条件是50μm×50μm。

剖析结束后，记录电子倍增器上杂质元素的计数率和法拉第杯检测器上主元素的计数率，因为一般都是低含量，如果只记录最后一个周期的结果，误差会较大，所以规定对最后20个周期的结果进行平均。

2.8试验数据的处理

二次离子质谱定量方法一般采用相对灵敏度因子法。

当试样和标样的主要基体成分相同的前提下，各种低含量元素的浓度即使在ppb到1%范围内变化也不影响相对灵敏度因子的恒定性，所以采用相对灵敏度因子法定量。同时分别给出了碳化硅中硼、铝、氮的相对灵敏度因子及碳化硅样品中硼、铝、氮杂质元素含量的计算公式。

空白样品主要用于得出该方法的检出限，公式中无需体现，也不需要扣除。空白样品可当作一个待测样品测试，只是已知其中的硼、铝、氮含量较低。

2.9精密度的计算

因为SIMS测试是一个破坏性的测试，所以不能对同一个样品的同一个较小区域反复测试，只能对同一个样品（不均匀性小于等于5%）的10个比较接近的区域分别进行硼、铝、氮含量的测试得出精密度，因此本标准中未进行再现性的试验验证。

因为再现性要求在不同实验室间进行，而二次离子质谱仪国内保有量比较少，而且做痕量分析，仪器有记忆效应，有些单位仪器测试过其他样品，再测试碳化硅材料误差大，并且测试费用非常高，测试周期长，因此本方法只与EAG开展了实验室间比对测试，未给出再现性结果。

从两组验证结果中得出本方法的重复性（相对标准偏差）小于10%，具体见“三、主要试验和验证的分析、综述”。

该方法单一实验室B、Al、N的测量精密度均小于10%(RSD)。

三、主要试验和验证的分析、综述

3.1 同一实验室两台不同型号的二次离子质谱仪对SiC中B、Al、N含量的测试

用标准中描述的方法对取自两片SiC样品（1#和2#)中的B、Al、N杂质进行了测试，试验条件相同：B、Al使用O2+一次离子束，N使用Cs+一次离子束，引出能量为15kev，使用第一扫描面积250µm×250µm，除去样品表面自然氧化层及表面沾污，从而保证了测试区域的洁净，再使用第二扫描面积50µm×50µm进行测试。标准样品由离子注入法获得，B、Al、N的峰值浓度（原子数）分别为5.0×1017 cm-3、1.25×1017 cm-3、1.5×1018 cm-3。按照标准中所述公式计算出每个样品中B、Al、N含量值，分别计算得出B、Al、N含量的平均值、标准偏差、相对标准偏差（RSD）等，详见表1、表2和表3。测得的空白样品中B、Al、N的最低含量（原子数）为2.6×1013cm-3、2.2×1013 cm-3、4.8×1015 cm-3，检出限较低。

表1 编号为1#SiC和2#SiC样品中B含量测试结果汇总表

| 测试位置 | IMS-4f型 二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  | IMS-4fe7型二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 1 | 5.24×1015 | 1.04 ×1016 | 5.06×1015 | 8.77×1015 |
| 2 | 5.42×1015 | 8.91×1015 | 4.92×1015 | 8.91×1015 |
| 3 | 5.16×1015 | 1.02×1016 | 5.26×1015 | 1.03×1016 |
| 4 | 5.63×1015 | 1.13×1016 | 5.35×1015 | 1.11×1016 |
| 5 | 5.21×1015 | 9.96×1015 | 5.54×1015 | 8.22×1015 |
| 6 | 5.15×1015 | 9.02×1015 | 4.83×1015 | 9.43×1015 |
| 7 | 5.58×1015 | 9.63×1015 | 5.47×1015 | 9.68×1015 |
| 8 | 5.08×1015 | 9.31×1015 | 5.01×1015 | 9.52×1015 |
| 9 | 5.31×1015 | 1.11×1016 | 5.11×1015 | 1.03×1016 |
| 10 | 5.72×1015 | 1.05×1016 | 4.98×1015 | 9.42×1015 |
| 平均值 | 5.35×1015 | 1.00×1016 | 5.15×1015 | 9.57×1015 |
| 标准偏差 | 2.25×1014 | 8.23×1014 | 2.40×1014 | 8.41×1014 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 4.2 | 8.2 | 4.7 | 8.8 |
| 空白样品浓度 | 2.6×1013 | 2.6×1013 | 2.6×1013 | 2.6×1013 |

表2 编号为1#SiC和2#SiC样品中Al含量测试结果汇总表

| 测试位置 | IMS-4f型 二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  | IMS-4fe7型二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 1 | 1.45×1015 | 7.58 ×1015 | 1.47×1015 | 7.63×1015 |
| 2 | 1.62×1015 | 8.09×1015 | 1.62×1015 | 7.42×1015 |
| 3 | 1.41×1015 | 7.62×1015 | 1.55×1015 | 7.38×1015 |
| 4 | 1.33×1015 | 8.05×1015 | 1.73×1015 | 7.49×1015 |
| 5 | 1.37×1015 | 7.93×1015 | 1.59×1015 | 7.58×1015 |
| 6 | 1.64×1015 | 7.71×1015 | 1.82×1015 | 7.88×1015 |
| 7 | 1.51×1015 | 7.81×1015 | 1.69×1015 | 7.73×1015 |
| 8 | 1.42×1015 | 8.12×1015 | 1.66×1015 | 7.93×1015 |
| 9 | 1.58×1015 | 8.21×1015 | 1.48×1015 | 7.95×1015 |
| 10 | 1.71×1015 | 7.42×1015 | 1.53×1015 | 8.04×1015 |
| 平均值 | 1.50×1015 | 7.85×1015 | 1.61×1015 | 7.70×1015 |
| 标准偏差 | 1.28×1014 | 2.66×1014 | 1.13×1014 | 2.38×1014 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 8.5 | 3.4 | 7.0 | 3.0 |
| 空白样品浓度 | 2.2×1013 | 2.2×1013 | 2.2×1013 | 2.2×1013 |

表3 编号为1#SiC和2#SiC样品中N含量测试结果汇总表

| 测试位置 | IMS-4f型 二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  | IMS-4fe7型二次离子质谱仪 测试结果(cm-3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 1 | 5.22×1015 | 6.19 ×1016 | 5.16×1015 | 6.23×1016 |
| 2 | 5.08×1015 | 6.16×1016 | 5.72×1015 | 6.58×1016 |
| 3 | 5.63×1015 | 6.36×1016 | 5.58×1015 | 6.39×1016 |
| 4 | 5.77×1015 | 6.25×1016 | 5.42×1015 | 6.68×1016 |
| 5 | 5.48×1015 | 6.71×1016 | 5.39×1015 | 6.52×1016 |
| 6 | 5.36×1015 | 6.24×1016 | 5.63×1015 | 6.41×1016 |
| 7 | 5.29×1015 | 6.33×1016 | 5.77×1015 | 6.86×1016 |
| 8 | 5.56×1015 | 6.78×1016 | 5.64×1015 | 6.82×1016 |
| 9 | 5.14×1015 | 6.47×1016 | 5.26×1015 | 6.14×1016 |
| 10 | 5.49×1015 | 6.52×1016 | 5.18×1015 | 6.71×1016 |
| 平均值 | 5.40×1015 | 6.40×1016 | 5.48×1015 | 6.53×1016 |
| 标准偏差 | 2.22×1014 | 2.15×1015 | 2.24×1014 | 2.42×1015 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 3.7 |
| 空白样品浓度 | 4.8×1015 | 4.8×1015 | 4.8×1015 | 4.8×1015 |

3.2同一实验室两台不同型号的二次离子质谱仪对SiC中B、Al、N含量的测试比对分析

用标准中描述的方法对取自两片SiC样品（1#和2#)中的B、Al、N杂质进行了测试，测试仪器为：中国电子科技集团公司第四十六研究所的IMS-4f和IMS-4fe7型二次离子质谱仪，两台仪器分别由不同的试验人员操作。对比结果见表4。

表4 同一实验室不同型号的二次离子质谱仪测试的同一SiC片结果汇总

| 仪器型号 | 1#（(cm-3) |  |  | 2#（(cm-3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Al | N | B | Al | N |
| IMS-4f型 | 5.35×1015 | 1.50×1015 | 5.40×1015 | 1.00×1016 | 7.85×1015 | 6.40×1016 |
| IMS-4fe7型 | 5.15×1015 | 1.61×1015 | 5.48×1015 | 9.57×1015 | 7.70×1015 | 6.53×1016 |
| 平均值 | 5.25×1015 | 1.56×1015 | 5.44×1015 | 9.79×1015 | 7.78×1015 | 6.47×1015 |
| 标准偏差 | 1.41×1014 | 7.78×1013 | 5.66×1013 | 3.04×1014 | 1.06×1014 | 9.19×1013 |
| 相对标准偏差 RSD（%） | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 1.4 |

结果表明：采用不同仪器，用二次离子质谱法测试SiC 中B、Al、N杂质含量的方法可行，且精密度（RSD）小于10%，结果重复性好。

3.3不同实验室间不同型号二次离子质谱仪对同一SiC样品中B、Al、N含量的比对

选取两片掺杂B、Al、N元素的碳化硅单晶样品，测试B、Al、N元素含量。实验分别在埃文思材料科技上海公司（EAG）和中国电子科技集团公司第四十六研究所完成。选取两个碳化硅单晶样品，分别编号为1#和2#，1#样品N元素含量接近仪器的检出限，2#样品N元素含量高于检出限1~2个数量级，比对样品中心位置B、Al、N元素含量。

通常情况下，两个实验室的测量结果与其不确定度的一致性用归一化偏差En进行评价。依据GB/T 28043-2011《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》，利用En值评价实验室间比对的能力验证，见公式（1）。

……………………………………（1）

其中：

x—实验室1的测试结果；

X—实验室2的测试结果；

—实验室1的扩展不确定度；

—实验室2的扩展不确定度。

根据两个实验室的测试结果及测试扩展不确定度值，计算En值，若En≤1，则判定参加者的比对结果为满意。

表5 不同实验室测试同一SiC片样品（1#）中B、Al、N含量的比较

| 实验室 |  | EAG实验室 | 四十六所 | 平均值 | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | B | 5.02×1015 | 5.35×1015 | 5.19×1015 | =0.50 |
|  | Al | 1.54×1015 | 1.50×1015 | 1.52×1015 | =0.09 |
|  | N | 5.1×1015 | 5.40×1015 | 5.25×1015 | =0.46 |

表6 不同实验室测试同一SiC片样品（2#）中B、Al、N含量的比较

| 实验室 |  | EAG实验室 | 四十六所 | 平均值 | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验结果 | B | 1.15×1016 | 1.00×1016 | 1.08×1016 | =0.50 |
|  | Al | 7.74×1015 | 7.85×1015 | 7.80×1015 | =0.11 |
|  | N | 6.10×1016 | 6.40×1016 | 6.25×1016 | =0.42 |

结果分析：两个实验室的实验结果基本一致，见表5和表6，En值均小于1，表明比对结果满意。

四、标准水平分析

本标准为首次制定，鉴于碳化硅单晶对国民经济和国防建设的重要意义，碳化硅的发展非常迅速，碳化硅中杂质元素含量对碳化硅材料的研制生产起着非常重要的作用，特别是半绝缘碳化硅中氮杂质元素的含量是其半绝缘性能的直接判定依据。硼、铝是P型杂质，氮是N型杂质，为了获得高纯半绝缘特性的碳化硅晶体，必须严格控制这两类杂质，所以对这些杂质的精确测量是必不可少的。目前许多生产和使用碳化硅材料的企业都对碳化硅中杂质含量测试提出了需求，而目前国内外尚无碳化硅单晶中杂质元素测试的标准方法，本标准的制定对碳化硅单晶制备技术的提高，规范碳化硅产业的发展起到巨大的推动作用。本标准为推荐性国家标准，达到国内先进水平。

五、与现行法律、法规及强制性国家标准协调配套情况

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，与现行的国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准编制过程中，没有出现重大分歧意见。

七、作为推荐性或强制性标准的建议

建议将本标准作为推荐性标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，建议由归口单位、主编单位组织标准宣贯会，对标准文本进行解读，促进标准的有效实施。

九、废止现行有关标准的建议

由于国家标准体系中以前没有此类标准，所以本标准颁布后，无需废止任何现行有关标准。

十、其他应予说明的事项

本标准是测试碳化硅单晶中的杂质元素，与杂质的化学和电学特性无关，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。

标准编制组

2020年9月