团体标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》（送审稿）编制说明

一、工作简况

1 项目背景和立项意义

近年来随着极大规模集成电路产业的发展，高纯硝酸的使用范围越来越广，使用量也越来越大，集成电路产业对硝酸的纯度要求也越来越高。高纯硝酸作为清洗半导体材料的重要原料，其阳离子含量如钠、镁、铝、钾、钙、铬、铁、镍、铜、钴、锌、锡、钛、钒、铅、锂、锰等会对半导体材料的品质造成严重的影响。目前国内生产硝酸的厂家很多，且产能也在不断的扩大，但每个厂家对硝酸的技术指标规定不统一，执行标准也不一致，已不能满足极大规模集成电路产业发展的需求，因此，急需建立一个适用于集成电路产业用高纯硝酸杂质元素检测的技术标准和检测方法标准，促使国内企业提高高纯硝酸的产品质量，统一高纯硝酸的技术规格和检测标准，为高纯硝酸的生产、销售、采购及使用提供参考依据，对促进我国极大规模集成电路产业发展具有重要的意义。

目前国外先进标准有目前国外先进标准有SEMI C35-0708《Specifications and Guideline for Nitric Acid》，国内标准有GB/T 337.1-2014《工业硝酸 浓硝酸》、GB/T 337.2-2014《工业硝酸 稀硝酸》、GB/T 626-2006《化学试剂 硝酸》，这些标准中规定的技术规格较低，已不能满足国内极大规模集成电路产业发展的需求。

2 任务来源

根据中国有色金属工业协会《关于下达2019年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]17号）的要求，《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》由青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司牵头负责起草，计划编号：2019-009-T/CNIA，要求于2020年完成。

3 标准项目编制单位简况

青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司为青海黄河上游水电开发有限责任公司的内部核算单位，负责电子级多晶硅项目的生产运营、市场销售及技术研发管理，目前公司已建成年产2500吨电子级多晶硅的改良西门子法工艺生产线。

我公司实验室为CNAS认可实验室，实验室总建筑面积1543平方米，实验室由公共服务区和10个功能实验室组成，实验室严格按照SEMI标准设计，按照ISO 4、ISO 5、ISO 8级标准建设了10个洁净检测室。具有多种先进的测试手段和检测能力，积累了丰富的生产和研究经验。设备力量雄厚，测试经验丰富，2018年11月被授予“青海省新能源材料与技术重点实验室”。多年来我们承担了工信部关于《多晶硅行业准入测评》过程中几十家企业的硅材料产品样本的检测工作，工信部“十一五”电子信息产业发展基金《多晶硅生产副产物循环利用技术研发及产业化》项目的研发工作，国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02专项）电子级多晶硅材料研发项目，是目前国内唯一一家实现电子级多晶硅国产化销售且产品应用于集成电路行业的多晶硅企业。

分公司先后参加了多项国家标准、行业标准和协会标准的编制工作，具备了本标准编制及相关实验条件和分析能力。

4 主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司成立了协会标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》编制组，确定了编制组成员的任务分工和实验计划。编制组开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量高纯硝酸中痕量杂质元素含量的实验工作，结合实际情况和具体的实验结果，对拟定制定标准所涉及的内容、范围、适用性、可操作性、科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进。通过试验，初步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。

自2019年1月编制组组织分析技术人员开展了大量的高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定实验研究工作，对标准文本做了多次修改，2019年6月编制完成《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》讨论稿。2019年7月西宁会议讨论，结合与会专家提出的修改意见及编制组的调研及大量实验形成《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》预审稿。2020年8月天津会议，结合与会专家提出的修改意见及编制组的调研及大量实验形成《电子工业用高纯氢氟酸中痕量阴离子含量的测定  离子色谱法》审定稿，审定稿完成后又通过邮件方式进行了广泛的意见征求，进一步完善了标准文本，形成了最终的审定稿。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法原理，确定了所用试剂、采样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

2 标准主要内容说明

2.1标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出硝酸中痕量杂质元素的测定分析方法标准的作用。

2.2范围

本文件规定了电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素（铝、锑、砷、钡、硼、镉、钙、铬、铜、铁、铅、锂、镁、锰、镍、钾、钠、锡、钛、钒、锌）的电感耦合等离子体质谱仪测定方法。

本文件适用于电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 含量/µg/kg | 元素 | 含量/µg/kg | 元素 | 含量/µg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝 | <0.01~5.0 | 铬 | <0.01~5.0 | 镍 | <0.01~10.0 |
| 锑 | <0.01~5.0 | 铜 | <0.01~10.0 | 钾 | <0.01~5.0 |
| 砷 | <0.01~10.0 | 铁 | <0.01~5.0 | 钠 | <0.01~5.0 |
| 钡 | <0.01~10.0 | 铅 | <0.01~10.0 | 锡 | <0.01~10.0 |
| 硼 | <0.01~10.0 | 锂 | <0.01~5.0 | 钛 | <0.01~10.0 |
| 镉 | <0.01~10.0 | 镁 | <0.01~10.0 | 钒 | <0.01~10.0 |
| 钙 | <0.01~10.0 | 锰 | <0.01~10.0 | 锌 | <0.01~10.0 |

- 2.3标准工作曲线法（各杂质元素含量大于0.1µg/kg）

- 2.3.1方法原理

- 取适量的电子级硝酸样品至清洗干净的容器内，加入超纯水定容至一定的体积，在电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）上，试样通过进样系统被送进高温等离子体源中，被蒸发、离解、原子化和电离，绝大部分金属离子成为单价离子，这些离子通过双锥接口进入离子透镜，在电场作用下聚焦成离子束并进入四级杆离子分离系统。金属离子根据质荷比不同依次分开，最后由检测器检测，根据各金属离子强度的不同，从标准曲线上测出各金属杂质的含量。

- 2.3.2测试环境

- 2.3.2.1 温度：21±4℃。

- 2.3.2.2 相对湿度：不高于65%。

- 2.3.2.3 洁净度：样品、标准溶液配制和测试区域洁净度应不低于GB/T 25915.1-2010中定义的ISO 5级的要求。

- 2.3.3试剂

- 2.3.3.1 纯水：符合GB/T33087-2016规定的仪器分析用高纯水。

- 2.3.3.2 多元素混合标准溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度为10μg/mL。

- 2.3.3.3 10%(V/V)硝酸：取50mL高纯硝酸（杂质元素含量小于10ng/L）到洗净的500mL PFA材质的细口瓶中，用纯水（3.3.1）稀释到500mL，冷却至室温，混匀。

- 2.3.3.4 高纯氩气：纯度不低于99.999%。

- 2.3.3.5 高纯氦气：纯度不低于99.999%。

- 2.3.4仪器和设备

- 2.3.4.1 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

- 2.3.4.2 移液枪：10μL～100μL和100μL～1000μL。

- 2.3.4.3 容量瓶：容积为100mL，材质为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物（PFA）。

2.3.4.4分析天平：实际分度值为0.1g。

- 2.3.5分析步骤

- 2.3.5.1试料

- 称取10g硝酸样品精确至0.0001g，至洗净的100mL PFA材质的容量瓶中（3.4.3），用纯水（3.3.1）稀释至刻度，待测。

- 2.3.5.2测定次数

- 独立地进行二次测定，取其平均值。

- 2.3.5.3空白试验

- 空白试验应与测试平行进行，并采取相同的试验步骤，取相同量的所有试剂，但不加样品。

- 2.3.5.4工作曲线的绘制

- 2.3.5.4.1 多元素混合标准储备溶液：移取1mL多元素混合标准溶液（2.3.3.2）于100mL容量瓶中，用纯水（2.3.3.1）稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为100μg/L。

- 2.3.5.4.2 用移液枪准确移取0.00 mL、1.00 mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL混合标准储备溶液(2.3.5.4.1),置于一系列100mL（PFA）容量瓶中，补加5mL硝酸（2.3.3.3），用纯水（2.3.3.1）稀释至刻度，摇匀。此标准系列溶液中各元素浓度为0.00μg/L、1.00μg/L、3.00μg/L、5.00μg/L、10.00μg/L、20.00μg/L。

- 注：测定过程中，工作曲线浓度范围可根据各仪器的状况及所测样品的等级不同酌情改变。

- 2.3.5.5 测定

- 2.3.5.5.1 各待测元素的推荐质量数见表2

表2  各待测元素的推荐质量数

| 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝 | 27 | 铬 | 52 | 镍 | 58 |
| 锑 | 121 | 铜 | 63 | 钾 | 39 |
| 砷 | 75 | 铁 | 56 | 钠 | 23 |
| 钡 | 138 | 铅 | 208 | 锡 | 120 |
| 硼 | 11 | 锂 | 7 | 钛 | 48 |
| 镉 | 114 | 镁 | 24 | 钒 | 51 |
| 钙 | 40 | 锰 | 55 | 锌 | 66/68 |

- 2.3.5.5.2 按电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）操作规程打开仪器，待仪器稳定后，将待测试样溶液依次进样测定，根据所测试样溶液杂质元素强度，根据工作曲线得出各杂质元素的浓度。

- 2.3.5.6试验数据处理

- 杂质元素含量的质量分数以W计，数值以µg/kg表示，按公式（1）计算：

- W=（C−C0）×Vm..........................（1）

- 式中：

- Cx—从工作曲线查得的试验溶液中各杂质元素浓度，单位为纳克每毫升（µg/L）；

- —从工作曲线查得的空白试验溶液中各杂质元素浓度，单位为纳克每毫升（µg/L）；

- m—所移取试料质量，单位为克（g）；

V—试样稀释后的体积，单位为毫升（mL）。

- 2.4标准加入法（各杂质元素含量小于等于0.1µg/kg)

- 2.4.1方法提要

- 在电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)上采用标准加入法测定试样中的各阳离子含量。

- 2.4.2测试环境

- 2.4.2.1 温度：18℃～25℃。

- 2.4.2.2 相对湿度：不高于65%。

- 2.4.2.3 洁净度：样品、标准溶液配制和测试区域洁净度应不低于GB/T 25915.1-2010中定义的ISO 5级的要求。

- 2.4.3试剂

- 2.4.3.1 纯水：符合GB/T33087-2016规定的仪器分析用高纯水。

- 2.4.3.2 多元素混合标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度为10μg/mL。

- 2.4.3.3 多元素混合标准溶液：移取1mL多元素混合标准贮存溶液（2.4.3.2）于100mL容量瓶中，用纯水（2.3.3.1）稀释至刻度混匀。此溶液浓度为100μg/L。

- 2.4.3.4 高纯氩气：纯度不低于99.999%。

- 2.4.3.5 高纯氦气：纯度不低于99.999%。

- 2.4.4仪器和设备

- 2.4.4.1 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

- 2.4.4.2 移液枪：10μL～100μL和100μL～1000μL。

- 2.4.4.3 容量瓶：容积为100mL，材质为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物（PFA）。

- 2.4.4.4分析天平：实际分度值为0.1g。

- 2.4.5分析步骤

- 2.4.5.1 试验溶液的制备

- 根据试样中所含阳离子浓度的不同，称取20g~50g试样，精确至0.0001g，置于100 mL（2.4.3.3）容量瓶中，加纯水（2.4.3.1）至约90 mL，冷却至室温，用纯水（2.4.3.1）稀释至刻度，摇匀。

- 2.4.5.2工作曲线溶液的制备

- 移液枪各移取10mL的混合标准溶液（2.4.3.3）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。该溶液为混合标准使用溶液，现用现配，1 L溶液中含阳离子10μg。

- 用移液枪移取六份10 mL试验溶液，分别置于六个100 mL容量瓶（2.4.4.3）中，再用移液枪准确移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准使用溶液，分别置于上述容量瓶中，用水（2.4.3.1）稀释至刻度，摇匀。

注：测定过程中，混合标准溶液的加入体积及点位可根据各仪器的状况及所测样品的等级不同酌情改变。

- 2.4.5.3测定次数

- 独立地进行二次测定，取其平均值。

- 2.4.5.4 测定

- 按电感耦合等离子体质谱仪(ICP—MS)操作规程打开仪器，待仪器处于稳定状态后，以水为空白，对工作曲线溶液进行测定，以各被测阳离子浓度为横坐标，对应的响应值为纵坐标绘制工作曲线。将曲线反向延长与横坐标相交，交点即为各被测阳离子的浓度(μg/L)。

- 2.4.5.5试验数据处理

- 杂质元素含量的质量分数以W计，数值以μg/kg表示，按公式（1）计算：

- W=C×Vm×（101000）..........................（1）

- 式中：

- Cx—从工作曲线查得的试验溶液中各杂质元素浓度，单位为微克每升（μg/L）；

- m—所移取试料质量，单位为克（g）；

- V—试样稀释后的体积，单位为毫升（mL）。

2.5 方法的精密度验证

2.5.1重复性限

2.5.2再现性限

2.6 试验报告

- 试验报告应包含以下内容：

- a)样品名称和编号；

- b)仪器型号；

- c)测试环境；

- c)测试结果；

- e)标准编号及名称；

- f) 操作者、审核人员、测试日期、测试单位

三、标准水平分析

通过文献检索，网上查询，国内还没有专门针对用于集成电路产业用《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》标准。

四  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于高纯硝酸中痕量杂质元素含量的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标的建议及其理由

标准为高纯硝酸中痕量杂质元素含量测定的化学分析方法标准，适用于硝酸中痕量杂质元素含量分析的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性协会标准发布实施

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准为集成电路产业用高纯硝酸杂质元素检测化学分析方法标准之一，为使标准能更好地发挥作用，提高生产高纯硝酸企业的产品质量水平。建议针对标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在高纯硝酸的生产和应用过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

八、代替或废止现行有关标准的建议

电子级多晶硅生产中，高纯硝酸做为一项重要的材料，其产品质量对电子级多晶硅的品质有重要的影响。该标准的制定，有利于生产单位对质量的管控，对保证行业内电子级多晶硅产品质量具有重要的作用。本标准的发布和实施能有效的规范电子级多晶硅生产和使用单位对高纯硝酸中杂质含量的检测需求，这对于提高我国电子级多晶硅的产品质量有深远的意义。

标准编制组

2020年09月20日