前  言

ICS 77.040

H17

CNIA/T

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA/T XXXXX—XXXX

半导体硅材料行业用高纯丁腈手套

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

讨论稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会  发布

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体材料标准化分技术委员会（TC203/SC2）归口。

本标准起草单位：苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

本标准主要起草人：

半导体硅材料行业用高纯丁腈手套

- 范围

本标准规定了半导体硅行业用高纯丁腈手套中硼、磷、钠、镁、钾、钙、铬、铁、镍、铜、锌杂质含量的检测方法。

本标准适用于半导体硅行业用高纯丁腈手套中硼、磷、钠、镁、钾、钙、铬、铁、镍、铜、锌杂质含量的测定，测定范围见表1。

- 表1 测定范围

| 元素 | 质量分数 μg/g | 元素 | 质量分数 μg/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.1～10.00 | 铬 | 0.1～10.00 |
| 磷 | 0.1～10.00 | 铁 | 0.1～10.00 |
| 钠 | 0.1～10.00 | 镍 | 0.1～10.00 |
| 镁 | 0.1～10.00 | 铜 | 0.1～10.00 |
| 钾 | 0.1～30.00 | 锌 | 0.1～10.00 |
| 钙 | 0.1～120.00 | — | — |

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 33087  仪器分析用高纯水规格及试验方法

ISO 14644-1 洁净室和相关受控环境 第1部分

- 原理

称取一定量的试样于PFA样品瓶中，用硝酸溶液浸泡、超声30min，试液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的测定条件下，测定试液中各元素的含量。

- 干扰因素

  - 在满足ISO 14644-1中万级的环境中打开试样包装，防止环境对试样污染。

  - 用洁净的全氟烷氧基树脂镊子夹取试样，避免使用金属镊子，以防止对试样造成污染。

  - 若试料尺寸过大，可用陶瓷剪刀适当裁剪。

- 试剂

  - 实验用水应符合GB/T 33087中规定的要求。

  - 硝酸，ρ=1.38g/cm3，各待测元素杂质含量均低于1µg/L。

  - 硝酸溶液，体积比5+95（V/V）。

  - 单元素标准贮存溶液：采用可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度均为1000µg/mL。

  - 标准溶液Ⅰ：将各元素标准溶液（5.4）稀释至100µg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度。

  - 标准溶液Ⅱ：将标准溶液Ⅰ（5.5）分别稀释至10µg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度。

- 仪器与设备

  - 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，使用功率750W～1350W，仪器工作条件见附录A。

  - 分析天平：精度0.1mg。

  - 洁净的PFA样品瓶：100 mL。

  - 洁净的PFA容量瓶：100 mL。

  - 全氟烷氧基树脂镊子。

  - 陶瓷剪刀。

  - 超声机：超声频次：40KHz。

- 试样

- 随机抽取包装完整的半导体硅行业用高纯丁腈手套2包。

- 分析步骤

  - 试料

用洁净的全氟烷氧基树脂镊子从整包样品中任取中间一片样品，称重质量为1~5g，精确至0.001g。

  - 测定次数

独立地进行两次测定，取其算术平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 试液的制备

- 将试料（8.1）放入100mL 洁净的PFA样品瓶中，加硝酸溶液（5.3）100mL，在温度为25℃，功率为100%超声30min，用全氟烷氧基树脂镊子搅拌均匀，待测。

  - 校准曲线的绘制

- 在一系列100mL 洁净的PFA容量瓶中加入适量标准溶液Ⅰ（5.5）和标准溶液Ⅱ（5.6），其介质和酸度与试样溶液一致，以硝酸溶液（5.3）稀释至刻度，摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。

- 将标准系列溶液分别在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上进行分析，以标准系列校准溶液中各元素发射强度为纵坐标，以标准系列校准溶液中各元素的浓度为横坐标做校准曲线。

  - 样品测定

- 将试液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在推荐的分析波长下，测量试液中各待测元素的光谱强度，依据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度，推荐分析波长参见表2。

- 表2  待测元素的分析波长

| 元素 | 分析线 nm | 元素 | 分析线 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 208.959 | 铬 | 267.716 |
| 磷 | 177.495 | 铁 | 259.940 |
| 钠 | 589.592 | 镍 | 231.604 |
| 镁 | 279.553 | 铜 | 324.754 |
| 钾 | 766.490 | 锌 | 231.856 |
| 钙 | 317.933 | — | — |

- 结果计算

杂质元素的含量以其质量浓度wx计，按式（1）计算:

wx=(Cx−C0)×Vm	(1)

式中：

Wx ——待测元素的质量浓度，单位为微克每克（µg/g）；

Cx ——样品溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

C0 ——空白溶液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V ——样品溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

根据GB/T 8170进行数值修约，计算结果保留小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  重复性限

| 质量分数 µg/g | 0.10 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r µg/g | 0.008 | 0.06 | 0.05 | 0.37 | 0.77 |

  - 再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表4  再现性限

| 质量分数 µg/g |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R µg/g |  |  |  |  |  |

- 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- 样品名称、规格和编号；

- 仪器型号；

- 测试环境；

- 测试结果；

- 本标准编号；

- 操作者、测试日期、测试单位。

- 附录A

- （资料性附录）

- 仪器工作条件

| 功率/W | 辅助气/（L/min） | 雾化器压力/MPa | 泵速/（r/min） | 长波/S | 短波/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 0.5 | 0.20～0.24 | 50 | 5～10 | 8～15 |

_________________________________