中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX.2—202X

硅碳复合负极材料化学分析方法

第2部分：碳含量的测定

高频感应燃烧-红外吸收光谱法

Methods for chemical analysis of silicon - carbon composite anode material—

Part 2：Determination of carbon content—

High Frequency Induction Combustion-Infrared Absorption Spectroscopy

（送审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- H 12

- 前    言

YS/T  XXX《硅碳复合负极材料化学分析方法》共分为3个部分：

——第1部分：硅含量的测定  重量法和分光光度法；

——第2部分：碳含量的测定  高频感应燃烧-红外吸收光谱法；

——第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为YS/T XXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省工业分析检测中心、中铝材料应用科学研究院。

本部分主要起草人： XXX、XXX、XXX。

硅碳复合负极材料化学分析方法

第2部分：碳含量的测定

高频感应燃烧-红外吸收光谱法

- 1  范围

- 本部分规定了硅碳复合负极材料中碳含量的测定方法。

- 本部分适用于硅碳复合负极材料中碳含量的测定。测定范围：60.00%~98.00%。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法。

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定。
    JJG 395 定碳定硫分析仪检定规程。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法原理

- 助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试料在高温下燃烧，试料中碳以CO和CO2的形式释放，并随载气经过催化剂氧化为CO2，气流流经CO2红外检测池时，检测器通过接收能量的变化检测到CO2的浓度。

- 5  试剂及材料

5.1钨助熔剂（wC<0.002%）。

5.2纯铁助熔剂（wC<0.002%）。

5.3锡助熔剂（wC<0.002%）。

5.4 氧气（体积分数>99.5%）

5.5 标准样品：在含碳量5.00%~20.00%范围内选择两个合适的标准样品。

6  仪器及设备

6.1 高频-红外碳硫仪。

6.2电子天平（实际分度值：0.00001 g）。

6.3陶瓷坩埚（24mm×24mm），使用前1000℃在马弗炉内灼烧2h，冷却至室温，放入干燥器中待用（两天内有效）。

7  试样

7.1试样需在105~110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温备用。

7.2试样不应有油、油脂及其他污染物。

8  分析步骤

- 8.1  仪器调节

- 仪器预热，检查仪器的常数项，处于正常稳定状态，通过燃烧2~3个待测试样来调整和检查仪器。

- 8.2  空白校正

- 在预先盛有0.3g锡助熔剂（5.3）的坩埚（6.3）中，依次覆盖1.5g钨助熔剂（5.1）和0.8g纯铁助熔剂（5.2），输入重量1.0000g，于同一通道或量程，按8.4.3进行测定。重复3~5次，取其平均结果作为空白值扣除。

- 8.3  校准程序

- 根据待测试料的含碳量，称取3份标准样品（5.5，碳含量较高的），按8.4.3测定2份标准样品，以此进行仪器校准。测定第3份标准样品，进行校准确认。测定2份另一标准样品（5.5，碳含量较低的）验证校准。标准样品的测定结果均应在认定值的不确定度范围内，否则应找出原因并重新校准。

- 8.4 试样分析

- 8.4.1试料

按表1称取试样（5），精确至0.00001g。

表1  试料量

| 碳的质量分数 w/% | 试样量 m/g |
| --- | --- |
| 60.00~80.00 | 0.02~0.05 |
| >80.00~98.00 | 0.005~0.02 |

- 8.4.2 测定次数

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

- 8.4.3 测定

- 称取适量试料（8.4.1），置于预先盛有0.3g锡助熔剂（5.3）的坩埚（6.3）中，依次覆盖1.5g钨助熔剂（5.1）和0.8g纯铁助熔剂（5.2），将坩埚（6.3）放于炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的分析步骤操作，仪器自动扣除空白之后给出碳的百分含量（如仪器不能自动显示分析结果，按第9章进行结果计算）。按照GB/T 8170对数值进行修约，结果保留至小数点后一位。

9  分析结果的计算与表述

按式（1）计算碳含量，以质量分数wc表示：

…………………（1）

式中：

m1—— 试料中碳的质量，单位为毫克（mg）；

m0—— 空白中碳的质量，单位为毫克（mg）；

m  ——试料的质量，单位为克（g）；

所得结果保留至小数点后一位。

10  精密度

- 10.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| WC/% | 60.89 | 82.11 | 93.06 | 96.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 3.4 |

- 10.2  再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| WC/% | 60.89 | 82.11 | 93.06 | 96.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |

11  质量保证与控制

- 分析时，定期用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）试样；

b）使用的标准（包括发布或出版年号）；

c）分析结果及其表示；

d）与基本分析步骤的差异；

e）测定中观察到的异常现象；

f）试验日期。