中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 426.5—××××

代替YS/T 426.5-2000

锑铍芯块化学分析方法                          第5部分:硅含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—             Part 5：Determination of silicon content—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

YS

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 426《锑铍芯块化学分析方法》第5部分。YS/T 426已经发布了以下部分：

——第1部分：氟化钾滴定法测定铍量；

——第2部分：溴酸钾滴定法测定锑量；

——第3部分：8-羟基喹啉分光光度法测定铝量；

——第4部分：原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量；

——第5部分：硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：高频-红外吸收法测定碳量。

本文件代替YS/T 426.5-2000《锑铍芯块化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量》。

本文件与YS/T 426.5-2000相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法，由电感耦合等离子体-摄谱法修改为电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，测定范围由0.010％～0.30％修改为0.010％～0.50％（见第1章，2000年版的第1章）；

——增加了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——增加了样品条款（见第7章）；

——增加了精密度条款（见第10章）；

——增加了试验报告条款（见第11章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司。

本文件主要起草人：孙洪涛、王志萍、白英丽、张新辉、陈岚、袁翠宏、马肖、邱冬宇、陈雪旭、莫蓉。

本文件为首次修订，所代替文件的历次版本发布情况为：

——YS/T 426.5-2000。

引    言

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，芯块中的杂质元素，是影响芯块质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此精确控制其含量是保证锑铍芯块产品质量的关键。

本标准由七部分组成。

——第1部分：氟化钾滴定法测定铍量；

——第2部分：溴酸钾滴定法测定锑量；

——第3部分：8-羟基喹啉分光光度法测定铝量；

——第4部分：原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量；

——第5部分：硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：高频-红外吸收法测定碳量。

本文件对提升锑铍芯块在核工业的应用提供有力支撑。

本次对YS/T 426.5的修订，重点考虑了YS/T 426.5-2000的方法适用性，明确了该方法标准所采用的仪器设备的更新类型，进一步提升该方法检测能力。

锑铍芯块化学分析方法                                                第5部分:硅含量的测定                                               电感耦合等离子体原子发射光谱法

危险——铍及其化合物有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

  - 范围

本文件规定了锑铍芯块中硅含量的测定方法。

本文件适用于锑铍芯块中硅含量的测定。测定范围：0.010％～0.50％。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。在酒石酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

- 5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682的实验室二级水。

- 5.1  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.2  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 5.3  氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

- 5.4  酒石酸溶液（10 g/L）。

- 5.5  硅标准贮存溶液：准确称取2.1393 g二氧化硅（wSiO2≥99.99％，预先于850 ℃灼烧1 h）于铂坩埚中，加入10 g碳酸钠和5 g碳酸钾，混匀，在酒精喷灯上熔融至熔体透明持续10 min,冷却。用热水浸出后，移入100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg硅。

- 5.6  硅标准溶液A：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（5.5）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg硅。

- 5.7  硅标准溶液B：移取10.00 mL硅标准溶液A（5.6）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10μg硅。

- 5.8  氩气（体积分数不小于99.99％）。

- 6  仪器设备

- 6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率小于0.006 nm（200 nm处）。

- 6.2  推荐分析线波长：Si 250.690 nm或251.611 nm。

- 7   样品

碎屑状或粉状，粒度一般不大于75μm。

- 8   分析步骤

- 8.1 试料

准确称取0.10 g样品，精确至0.0001 g。

- 8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4 分析试液的制备

- 将试料(8.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，缓慢分次加入5 mL盐酸(5.1)和1 mL硝酸(5.2)，在60 ℃～65 ℃水浴中加热至试料完全溶解。冷却至室温后，加入0.2 mL氢氟酸(5.3)，放置2 h。加入10 mL酒石酸溶液(5.4)，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 8.5 标准工作溶液的配制

- 于一组100 mL塑料容量瓶中依次加入0 mL、1.00 mL硅标准溶液B（5.7）、5.00 mL硅标准溶液B（5.7）、1.00 mL硅标准溶液A（5.6）、5.00 mL硅标准溶液A（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

- 8.6 测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量空白溶液（8.3）与试液（8.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

- 9 试验数据处理

硅量以硅(Si)的质量分数wSi 计，按公式（1）计算:

wSi=ρ1−ρ0×V×10−6m×100%

………………………………（1）

式中：

wSi——硅的质量分数，单位为百分含量（％）；

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。数字修约按GB/T 8170规定执行。

- 10  精密度

- 10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1 重复性限

| 硅的质量分数/％ | 0.018 | 0.11 | 0.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.002 | 0.01 | 0.02 |

- 10.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

- 表2 允许差

| 硅的质量分数/％ | 允许差/％ |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.003 |
| >0.050～0.10 | 0.015 |
| >0.10～0.50 | 0.03 |

- 11  试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

- 附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2019年由3家实验室分别对硅含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室分别对每个水平的硅含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Si | 1 | 1 | 0．0178 | 0.0183 | 0.0184 | 0.0182 | 0.0175 | 0.0184 | 0.0182 | 0.0185 | 0.0183 | 0.0179 | 0.0185 |
|  |  | 2 | 0.097 | 0.103 | 0.104 | 0.099 | 0.104 | 0.106 | 0.109 | 0.111 | 0.107 | 0.105 | 0.108 |
|  |  | 3 | 0.433 | 0.436 | 0.427 | 0.431 | 0.429 | 0.431 | 0.432 | 0.435 | 0.434 | 0.430 | 0.432 |
|  | 2 | 1 | 0．0179 | 0.0179 | 0.0180 | 0.0182 | 0.0185 | 0.0182 | 0．0179 | 0.0179 | 0.0180 | 0.0182 | 0.0185 |
|  |  | 2 | 0.111 | 0.112 | 0.108 | 0.100 | 0.104 | 0.108 | 0.109 | 0.111 | 0.107 | 0.105 | 0.108 |
|  |  | 3 | 0.437 | 0.439 | 0.434 | 0.430 | 0.434 | 0.431 | 0.432 | 0.435 | 0.434 | 0.430 | 0.432 |
|  | 3 | 1 | 0．0198 | 0.0201 | 0.0169 | 0.0177 | 0.0186 | 0.0194 | 0.0181 | 0.0182 | 0.0189 | 0.0204 | 0.0179 |
|  |  | 2 | 0.112 | 0.113 | 0.108 | 0.110 | 0.101 | 0.101 | 0.103 | 0.104 | 0.109 | 0.109 | 0.111 |
|  |  | 3 | 0.437 | 0.438 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.440 | 0.430 | 0.437 | 0.436 | 0.433 | 0.437 |