锑铍芯块化学分析方法

第6部分 氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（送审稿）

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

2020.10.12

锑铍芯块化学分析方法

第6部分 氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]73号）的文件精神，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责修订有色金属行业标准YS/T 426.6-2000《锑铍芯块化学分析方法 溴甲醇法测定氧化铍量》，该项目计划编号为：2018-2041T-YS。按计划要求，本标准应在2020年完成。

1.2 项目背景

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，采用锑与铍混合粉末模压制造，锑铍芯块中的氧化铍，是影响芯块质量的重要控制指标。

锑铍芯块中氧化铍含量的化学分析方法，采用的分析方法标准是YS/T 426.6―2000《锑铍芯块化学分析方法 溴甲醇法测定氧化铍量》。YS/T 426.1～426.7―2000《锑铍芯块化学分析方法》由西北稀有金属材料研究院负责起草，于2000年发布。本次修订为首次修订。

该标准采用分光光度法，仪器设备为分光光度计，缺点是线性范围窄、精密度差、操作流程繁琐和分析速度慢。

本次修订标准是采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑铍芯块中氧化铍含量，能满足测定范围在0.0050％～2.00％的铍锑芯块中氧化铍含量分析的要求，该方法具有分析线性范围宽、灵敏度高、元素间干扰小、精密度好、仪器操作简便和分析速度快等优点，目前已在分析检测领域广泛应用。通过对本标准的修订，可以快速准确地测定锑铍芯块中的氧化铍含量，对锑铍芯块的研制、生产和应用等提供有力支撑。

1.3 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司（简称西材院），是国内唯一的铍材研究和生产基地，国家高新技术企业，建有稀有金属特种材料国家重点实验室。

公司通过多年的自主技术研发，研制生产出符合用户需求的锑铍芯块，用户使用后反馈该产品性能已经达到国外同类产品水平，各项指标均满足客户要求。公司分析检测所主持和参与了涉及铍及铍合金的国家军用标准和行业标准的制修订工作。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司。

本文件主要起草人：李晖、刘军、王佳丽、陈岚、张健康、袁翠宏、邱冬宇、陈雪旭、陈红、马肖。

其中西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责样品的收集和分发，完成了分析方法研究工作，撰写了标准文稿、编制说明和研究报告。中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司提供了实验样本的精密度数据，并对标准文稿等提出了相应的修改意见。

1.4 主要工作过程

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司在接到标准修订任务后，成立了标准编制组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1 起草阶段

1）2019年3月～4月，成立了《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准修订编制组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排。

2）2019年5月28日～30日，在新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，中核建中核燃料元件有限公司为第一验证单位，中核北方核燃料元件有限公司为第二验证单位。

3）2019年6月～10月，编制组完成修订的分析方法试验，形成了有色金属行业标准《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的初稿、试验报告等，交中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。经过与各验证单位的讨论，形成了征求意见稿。

1.4.2 征求意见阶段

- 编制组通过发函，全国有色金属标准化技术委员会将《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》征求意见资料在中国有色金属标准质量信息网（www.cnsmq.com）上挂网，向社会公开征求意见。征求意见的单位包括用户单位、经销商、科研、第三方检验机构等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性。

2）2019年12月4日～6日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在广东省深圳市召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、广东省工业分析检测中心、大连融德特种材料有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、深圳清华大学研究院、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北矿检测技术有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、青岛海关技术中心等单位的五十多名专家代表，对本标准的征求意见稿、编制说明、试验报告进行了充分、细致的讨论，并提出修改意见。

3）征求意见阶段，共向20家单位发送了《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（征求意见稿），收到回函的单位数为20家，回函并有建议或意见的单位数为13个，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，形成《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（送审稿）。

1.4.3审定阶段

2020年9月24日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在湖南省长沙市召开标准审定会，来自宝鸡钛业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、承德天大钒业有限责任公司、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、深圳清华大学研究院等单位的四十多名专家代表参会。会议对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司负责修订的行业标准《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定审定会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

1.4.4 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成行业标准《锑铍芯块化学分析方法 第6部分：氧化铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（报批稿）报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）。现上报至工业和信息化部审批、发布。

二、标准化文件编制原则

2.1 符合性：按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.2 合理性：满足国内锑铍芯块分析检测的需要为原则，提高标准的适用性；以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性；充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

2.3 先进性：本方法操作方便规范，测定线性范围宽，准确度和精密度满足分析方法要求。

- 文件主要内容的确定依据

本文件是首次修订，根据目前的实际检测技术手段完成的。通过选择合适的样品溶解方法，确定分析线，建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑铍芯块中氧化铍含量的分析方法。

3.1 分析方法的确定

电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES法）具有分析线性范围宽、低的检出限、元素间干扰小、精密度好、仪器操作简便和分析速度快等优点，目前已在分析检测领域广泛应用。为保持标准的适用性，对本标准进行修订，建立电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锑铍芯块中的氧化铍含量。

3.2 元素测定范围的确定

在制定锑铍芯块中氧化铍的测定范围时，参考了YS/T 425―2013《锑铍芯块》和相关的锑铍芯块用户单位的要求。在此基础上，结合日常检测样品的实际情况，对锑铍芯块中的氧化铍含量范围作了拓展，最终确定氧化铍的测定范围，见表1。

表1 锑铍芯块标准元素范围与本标准测定范围

| 元素 | 锑铍芯块标准范围 | 本标准测定范围 |
| --- | --- | --- |
| BeO | <1.00％ | 0.0050％～2.00％ |

3.3 样品前处理的选择

样品预处理参照YS/T 426.6―2000《锑铍芯块化学分析方法 溴甲醇法测定氧化铍量》，与原标准方法保持一致，试样预处理步骤未做改变，故不另讨论。

3.4 分析谱线的选择

根据谱线及背景轮廓、信噪比、信号强度及干扰情况等选择合适的谱线作为分析谱线，见表2及图1。

表2  元素的分析谱线

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Be | 234.861 |
| Be | 313.042 |
| Be | 313.107 |

图1  Be的分析谱图

3.5 工作曲线的绘制

待测元素氧化铍的标准系列溶液浓度按表3配制，工作曲线见图2。

表3  元素工作曲线

| Be标准系列元素浓度(μg/mL) |
| --- |
| Std0 | Std1 | Std2 | Std3 | Std4 | Std5 |
| 0.00 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |

图2  Be的工作曲线

3.6 方法测定下限的确定

分别对11份空白溶液进行测定，以3倍的空白溶液标准偏差计算元素的检出限（3s）。以10倍的空白溶液标准偏差对应的元素质量浓度值计算分析方法测定下限，见表5。结果表明，该方法的测定下限满足测定范围要求。

| 元素 | 测定值 μg/mL | 平均值 μg/mL | s | 检出限 μg/mL | 测定下限 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | 0.00082, 0.0012，0.00073, 0.00065, 0.00034,0.00038, 0.00087, 0.0012, 0.00051, 0.00027, 0.00039 | 0.00067 | 0.00033 | 0.00099 | 0.00017 |

表5  方法的测定下限(西材院）

第一验证单位(中核建中核燃料元件有限公司)方法的检出限和测定下限见表6。由表6数据可知，该方法的测定下限满足测定范围要求，与起草单位结论一致。

表6  方法的测定下限(中核建中）

| 元素 | 测定值 μg/mL | 平均值 μg/mL | s | 检出限 μg/mL | 测定下限 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | 0.00052，0.00077，0.0010， 0.0012， 0.0012， 0.00022， 0.00030，0.00013，0.00042， 0.00029，0.0015 | 0.00069 | 0.00047 | 0.0014 | 0.00024 |

3.7 加标回收试验

在锑铍芯块样品中加入不同量的铍标准溶液，按实验方法进行加标回收试验，结果见表7。由表7数据可知，锑铍芯块样品中铍的加标回收率在91.9％～98.7％之间，方法测定结果准确度满足锑铍芯块中氧化铍含量的分析方法要求。

表7 样品加标回收实验结果(西材院）

| 元素 | 样品值 μg/mL | 加标量 μg/mL | 测得量 μg/mL | 回收率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | 0.043 | 0.050 | 0.088 | 94.6 |
|  |  | 0.10 | 0.137 | 95.8 |
|  | 0.74 | 0.50 | 1.222 | 98.5 |
|  |  | 1.00 | 1.718 | 98.7 |
|  | 6.55 | 1.00 | 7.239 | 95.9 |
|  |  | 2.00 | 7.856 | 91.9 |

第一验证单位(中核建中核燃料元件有限公司)的加标回收试验结果见表8。由表8数据可知，锑铍芯块样品中铍的加标回收率在92.9％～98.4％之间，方法测定结果准确度可靠，与起草单位结论一致。

表8 样品加标回收实验结果(中核建中）

| 元素 | 样品值 μg/mL | 加标量 μg/mL | 测得量 μg/mL | 回收率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | 0.049 | 0.050 | 0.092 | 92.9 |
|  |  | 0.10 | 0.141 | 94.6 |
|  | 0.71 | 0.50 | 1.191 | 98.4 |
|  |  | 1.00 | 1.672 | 97.8 |
|  | 6.58 | 0.50 | 6.943 | 98.1 |
|  |  | 1.00 | 7.281 | 96.1 |

3.9 主要实验（或验证）的分析

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司的试验数据和验证数据分别按照重复性和允许差的公式进行计算，并通过线性拟合，得到了不同含量的重复性限和允许差。

3.9.1 样品数据对比

起草单位与验证单位的试验结果统计见表9。

表9 试验结果对比

| 试验单位 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ，％ | s | ，％ | s | ，％ | s |
| 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 起草 | 0.0059 | 0.00028 | 0.103 | 0.0044 | 0.909 | 0.017 |
| 中核建中核燃料元件有限公司 | 一验 | 0.0068 | 0.00088 | 0.0985 | 0.0048 | 0.913 | 0.0260 |
| 中核北方核燃料元件有限公司 | 二验 | 0.0061 | 0.00045 | 0.103 | 0.00428 | 0.873 | 0.0326 |

采用格拉布斯检验方法，分别对三家单位的样品中的氧化铍含量的数据进行异常值分析，结果见下表10～表12。

表10 不同氧化铍含量水平样品分析结果异常值分析（西材院）

| 编号 | /％ | 标准偏差s/％ | G1/％ | Gn/％ | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.0059 | 0.00028 | 1.428 | 1.785 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.103 | 0.0044 | 1.591 | 1.364 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.909 | 0.017 | 1.647 | 1.765 | 2.234 | 无异常值 |

表11不同氧化铍含量水平样品分析结果异常值分析（中核建中）

| 编号 | /％ | 标准偏差s/％ | G1/％ | Gn/％ | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.00680 | 0.000877 | 0.981 | 1.847 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.0985 | 0.0048 | 1.063 | 1.563 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.913 | 0.0260 | 1.577 | 1.115 | 2.234 | 无异常值 |

表12 不同氧化铍含量水平样品分析结果异常值分析（中核北方）

| 编号 | /％ | 标准偏差s/％ | G1/％ | Gn/％ | 舍弃界限值/n=11,a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平1 | 0.00614 | 0.00045 | 1.311 | 1.778 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平2 | 0.103 | 0.00428 | 1.402 | 1.869 | 2.234 | 无异常值 |
| 水平3 | 0.873 | 0.0326 | 1.656 | 1.319 | 2.234 | 无异常值 |

3.9.1 方法的重复性限和允许差

3.9.1.1 重复性

按照重复性限计算的公式，计算出不同硅含量的重复性限，见表13。

表13 重复性限

| 氧化铍的质量分数/％ | 0.0063 | 0.10 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.0015 | 0.01 | 0.07 |

3.9.1.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表14所列允许差。

表14 允许差

| 氧化铍的质量分数/％ | 允许差/％ |
| --- | --- |
| 0.0050～0.010 | 0.0030 |
| ≥0.010～0.10 | 0.020 |
| ≥0.10～0.50 | 0.08 |
| ≥0.50～1.00 | 0.15 |
| ≥1.00～2.00 | 0.20 |

四、标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1  标准的必要性

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，采用锑与铍混合粉末模压制造，锑铍芯块中的氧化铍含量，是影响芯块质量的重要控制指标。

YS/T 425―2013《锑铍芯块》规定了氧化铍含量不大于1.00%。氧化铍含量的准确测定对锑铍芯块的研制、生产和应用等有极其重要的作用。

本文件在于确定一种准确可靠的分析方法测定锑铍芯块中氧化铍的含量。样品采用溴-甲醇溶解，过滤分离出氧化铍。硝酸-硫酸混合酸处理后，在稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于推荐的分析线波长处测量试液中铍元素的发射强度，由工作曲线得到铍元素的质量浓度，再换算成氧化铍含量的质量分数。方法确定过程中重点考察了分析谱线的确定、工作曲线的绘制、方法测定下限的确定等因素。

本文件规定了锑铍芯块中氧化铍含量的测定方法。测定范围：0.0050％～2.00％。

5.2  标准的预期作用

本文件充分考虑了国内锑铍芯块研制及生产企业和用户单位的生产工艺技术水平。本文件颁布执行后，将进一步规范锑铍芯块中氧化铍含量的分析检验工作，更好地指导相关行业锑铍芯块的分析检测和应用水平；有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

6.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.2  国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

6.3  与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按照既定编制原则进行编写，本文件修订过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本文件规范了锑铍芯块中氧化铍含量的测定，有利于整个行业分析水平的提升。生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本文件内容。

本文件在发布和实施的过渡期间，生产企业可以组织宣贯会，以及通过销售部门向采购单位和使用单位提供本文件，保证本文件能够得到及时推广和应用。

十一、废止现行有关标准的建议

建议废止 YS/T 426.6―2000《锑铍芯块化学分析方法  溴甲醇法测定氧化铍量》。

十二、其他应予以说明的事项

无。

《锑铍芯块化学分析方法》标准修订编制组

2020-10