ICS 77.120.99

CCS H 14

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

锆英砂化学分析方法

钡含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Method for chemical analysis of zirconium sand—

Determination of barium content—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江西晶安高科技股份有限公司、广东省工业分析测试中心、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本文件主要起草人：

锆英砂化学分析方法

钡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本文件规定了锆英砂中钡含量的测定方法。

本文件适用于锆英砂中钡含量的测定。测定范围:0.0020 %～0.30 %，

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用过氧化钠和无水碳酸钠熔融、水浸取、过滤，滤渣用硝酸、高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中所用试剂均为分析纯和实验室二级水。

5.1  无水碳酸钠。

5.2  过氧化钠。

5.3  硝酸（ρ =1.42 g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ =1.68 g/mL）。

5.5  碳酸钠溶液（20 g/L）。

5.6  钡标准贮存溶液：称取1.4371 g经105±5 ℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于100 mL烧杯中，加20 mL水，滴加盐酸至完全溶解，低温加热煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 μg钡。亦可购买市售有证标准物质。

5.7  钡标准使用溶液：移取10.00 mL钡标准贮存溶液（5.6），置于100 mL容量瓶中，用硝酸（1+99）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钡。

5.8  氩气（体积分数不小于99.99 %）。

6  仪器设备

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率小于0.007 nm（200 nm处）。

6.2  推荐分析线为Ba：233.5 nm，Ba：230.4 nm。

7  样品

试样分析前应在105±5 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温；试样粒度应小于0.090 mm。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.50 g样品（7），精确至0.0001 g。

8888888.8.28888.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  分析试液的制备

8.4.1  将试料（8.1）置于预先盛有2 g过氧化钠（5.2）的30 mL银坩埚中，覆盖2 g无水碳酸钠（5.1），摇匀。置于700 ℃高温炉中熔融至流体状，摇匀。继续熔融15 min取出，冷却。

8.4.2  将坩埚（8.4.1）置于250 mL烧杯中，加100 mL水，低温加热溶解，微沸数分钟，待熔块完全浸取后，用水洗出坩埚，再次煮沸后取下，冷却至室温。用中速定量滤纸过滤，依次用碳酸钠溶液（5.5）和水洗涤沉淀及滤纸4~5次，弃去滤液。

8.4.3  将沉淀连同滤纸置于250 mL烧杯中，加20 mL硝酸（5.3），5 mL高氯酸（5.4）。盖上表面皿，加热至冒高氯酸浓烟，直至近干，稍冷，加4 mL硝酸（5.3），加少量水，加热溶解至清，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

8.5  系列标准溶液的配制

移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00mL钡标准使用溶液（5.7）于一组100 mL容量瓶中，加4 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液质量溶度为0 µg/mL、0.1 µg/mL、0.5 µg/mL、1 µg/mLL、5 µg/mL、10 µg/mL、15 µg/mL。

8.6  测定

将系列标准溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在选定的波长处，测定系列标准溶液中钡元素的强度，以质量浓度为横坐标，强度为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线的相关系数达到0.999以上时，测量空白试验溶液（8.3）与分析试液（8.4）中被测元素的强度，计算机自动计算出被测元素的质量浓度。

9  试验数据处理

钡含量以钡的质量分数wBa计，数值以%表示，按式（1）计算：

wBa=(ρ−ρ0)V×10−6m×100%...................................................（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的被测试液中钡的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白试液中钡的的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升(mL)；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| wBa/% | r/% |
| --- | --- |
| 0.0020 | 0.0003 |
| 0.052 | 0.005 |
| 0.086 | 0.005 |
| 0.27 | 0.03 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对值差不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wBa/% | R/% |
| --- | --- |
| 0.0020 | 0.0003 |
| 0.052 | 0.005 |
| 0.086 | 0.006 |
| 0.27 | 0.04 |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由5家实验室对钡含量的4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钡含量在重复性条件下独立测定7次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0.00205 | 0.00201 | 0.00192 | 0.00212 | 0.00206 | 0.00215 | 0.00213 |
|  | 2 | 0.0512 | 0.0561 | 0.0504 | 0.0553 | 0.0534 | 0.0494 | 0.0522 |
|  | 3 | 0.0844 | 0.0892 | 0.0845 | 0.0894 | 0.0884 | 0.0862 | 0.0864 |
|  | 4 | 0.254 | 0.271 | 0.272 | 0.264 | 0.265 | 0.270 | 0.262 |
| 2 | 1 | 0.00198 | 0.00206 | 0.00202 | 0.00194 | 0.00198 | 0.00206 | 0.00201 |
|  | 2 | 0.0516 | 0.0542 | 0.0525 | 0.0514 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0531 |
|  | 3 | 0.0861 | 0.0865 | 0.0858 | 0.0860 | 0.0846 | 0.0852 | 0.0836 |
|  | 4 | 0.276 | 0.255 | 0.262 | 0.264 | 0.271 | 0.272 | 0.265 |
| 3 | 1 | 0.00212 | 0.00204 | 0.00221 | 0.00206 | 0.00198 | 0.00221 | 0.00215 |
|  | 2 | 0.0522 | 0.0488 | 0.0514 | 0.0496 | 0.0532 | 0.0531 | 0.0538 |
|  | 3 | 0.0855 | 0.0853 | 0.0872 | 0.0880 | 0.0912 | 0.0834 | 0.0865 |
|  | 4 | 0.272 | 0.254 | 0.268 | 0.272 | 0.256 | 0.248 | 0.272 |
| 4 | 1 | 0.00212 | 0.00194 | 0.00202 | 0.00213 | 0.00205 | 0.00194 | 0.00203 |
|  | 2 | 0.0512 | 0.0525 | 0.0532 | 0.0515 | 0.0524 | 0.0508 | 0.0536 |
|  | 3 | 0.0880 | 0.0871 | 0.0864 | 0.0853 | 0.0845 | 0.0872 | 0.0864 |
|  | 4 | 0.282 | 0.292 | 0.294 | 0.286 | 0.271 | 0.283 | 0.273 |
| 5 | 1 | 0.00192 | 0.00194 | 0.00212 | 0.00201 | 0.00205 | 0.00196 | 0.00208 |
|  | 2 | 0.0498 | 0.0496 | 0.0517 | 0.0515 | 0.0508 | 0.0523 | 0.0504 |
|  | 3 | 0.0868 | 0.0836 | 0.0838 | 0.0845 | 0.0848 | 0.0875 | 0.0855 |
|  | 4 | 0.267 | 0.274 | 0.264 | 0.269 | 0.266 | 0.279 | 0.284 |