富锂锰基正极材料化学分析方法

第1部分：锰含量的测定

电位滴定法

编制说明

（送审稿）

主编单位：国合通用测试评价认证股份公司

2020年10月

富锂锰基正极材料化学分析方法

第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]73号）的文件精神，行业标准《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司负责起草，由江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、深圳清华大学研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心、瑞士万通中国有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、格林美股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司参与起草。该项目计划编号为2018-2030T-YS，项目计划完成时间为2020年12月。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、深圳清华大学研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心、瑞士万通中国有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、格林美股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司。

其中国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、深圳清华大学研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心为一验单位，负责对试验报告中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见。瑞士万通中国有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、格林美股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司为二验单位，负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见。

起草单位国合通用测试评价认证股份公司于2017年8月17日成立，注册资金5亿元，其实际控制人为有研科技集团有限公司，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构之一。公司自成立以来，承担着“国家新材料测试评价平台-主中心”建设项目，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。

起草单位国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

本文件主要起草人有：

1.3 主要工作过程

国合通用测试评价认证股份公司和国标（北京）检验认证有限公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2019年5月28日~30日全国有色金属标准化技术委员会在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开了全国有色金属标准工作会议，会上对《富锂锰基正极材料化学分析方法》行业标准进行了任务落实。确定了由国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司负责《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》的起草工作，由江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司等17家单位协助起草。会上确定采用电位滴定法测定富锂锰基正极材料中的锰元素，测定范围为10%~60%；同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

- 样品收集及试验研究：

2019年6月~11月本编制组在国内富锂锰基正极材料研发和生产的企业、机构内广泛征集试验样品，完成4个梯度的统一样品的收集。同时开展了大量试验研究工作，形成了标准讨论稿、试验报告，撰写编制说明。

2019年12月4日~6日全国有色金属标准化技术委员会在广东省深圳市组织召开了行业标准《富锂锰基正极材料化学分析方法》讨论会。来自国合通用测试评价认证股份公司、浙江华友钴业股份有限公司、江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司等单位的30余位专家对《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》的标准讨论稿、试验报告进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。经过激烈讨论，结合目前国内富锂锰基正极材料研发和生产的实际情况，与会专家一致认为应将锰含量的测定范围调整为10%~50%，同时建议编制组应收集更多的试验样品，以覆盖标准规定的测定范围。

- 试验验证：

2020年1月~7月本编制组将修改后标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给17家验证单位，开展验证试验。2020年8月本编制组收到17家验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿、试验报告和编制说明。

1.3.2 征求意见阶段

（1）本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》标准征求意见稿进行意见征询。

（2）标准预审：

2020年9月22日~24日全国有色金属标准化技术委员会在湖南省长沙市组织召开了行业标准《富锂锰基正极材料化学分析方法》预审会。来自国合通用测试评价认证股份公司、浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等单位的40余位专家对《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》的标准讨论稿、试验报告和编制说明进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。

- 在标准意见征询阶段，本编制组面向国内主要的锂离子电池材料生产厂家、用户、科研院所和第三方检测机构广泛征求意见。本编制组共向23家单位发送了《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》的征求意见稿，收到回函的单位数为23个，回函并有建议或意见的单位数为7个，征求意见具有广泛性和代表性，具体详见《标准征求意见稿意见征求汇总处理表》。本编制组根据回函的意见和建议对标准征求意见稿进行了修改，并于2020年9月形成了《富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分：锰含量的测定 电位滴定法》的送审稿。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379。2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：依据YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》产品标准的要求，并结合富锂锰基生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法（电位滴定法），能很好地满足行业对富锂锰基正极材料的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了富锂锰基正极材料生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于富锂锰基正极材料中锰含量的测定。本标准的测定范围以国内现行的产品标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》中规定的锰元素的含量范围（18.0%~47.0%）为依据。为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到以后新配方富锂锰基正极材料的研发和生产，故本标准的测定范围确定为10%~50%。

3.2 测定方法的确定

高含量锰元素的测定方法主要有电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法。硫酸亚铁铵滴定法主要是在酸性介质中，用高氯酸或硝酸铵将二价锰氧化成三价，然后在合适的指示剂存在下，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行滴定，根据消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积计算试样中的锰含量。如GB/T 1506-2016《锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法》采用硫酸亚铁铵滴定法测定锰矿石中质量分数为8.00%~16.00%的锰元素。电位滴定法是在含有焦磷酸钠的弱酸性溶液中，用高锰酸钾标准滴定溶液进行滴定，根据消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积计算试样中的锰含量。如GB/T 223.4-2008《钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法》采用高锰酸钾电位滴定法测定合金钢中质量分数为2％～25％的锰元素。

电位滴定法是一种电化学方法，具有准确度高、检测速度快、操作简便等优点，几乎能够分析所有传统可视滴定法分析的样品，且可以避免因溶液有颜色或浑浊而带来的终点指示困难。近些年来，随着电化学分析技术的发展，电位滴定法已在有色金属分析测试领域，特别是在锂离子电池正极材料中钴、锰等元素含量的测定中得到了广泛应用。如YS/T 1342-2019《二次电池废料化学分析方法》系列标准均采用了电位滴定法测定样品中钴和锰元素的含量。故本标准采用电位滴定法作为富锂锰基正极材料中锰含量的分析方法。

3.3 溶样方法选择

采用不同的溶样方法，考察4种试验样品的溶解情况，结果见表1所示。

表1 不同溶样方法对试验样品的溶解情况

| 方法号 | 方法内容 | 样品编号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mn2# | Mn3# | Mn4# | Mn5# |
| 方法1 | 15 mL浓盐酸+5 mL浓硝酸，低温加热至3~5 mL | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 |
| 方法2 | 20 mL浓盐酸，低温加热至3~5 mL | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 |
| 方法3 | 15 mL浓盐酸+3 mL过氧化氢，低温加热至3~5 mL | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 |
| 方法4 | 20 mL浓硝酸，低温加热至3~5 mL | 少量溶解 | 少量溶解 | 少量溶解 | 少量溶解 |
| 方法5 | 15 mL浓硝酸+3 mL过氧化氢，低温加热至3~5 mL | 完全溶解 | 完全溶解 | 完全溶解 | 少量残余 |

由表1结果可以看出，当采用方法1~方法3溶样时，4种试验样品均能够完全溶。考虑到目前富锂锰基正极材料大多处于研发阶段，研发人员会添加某些没有包含在YS/T 1030-2017中元素（如Zr），以改善材料的电化学性能。因此，为了能够使各种富锂锰基正极材料样品都能够溶解完全，本标准采用方法1，即15 mL浓盐酸+5 mL浓硝酸。

经过一验单位江西汉尧、北矿检测、国合（青岛）、广东邦普、天齐锂业、江西理工大学、深圳清华研究院、广西分析测试中心试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.4 焦磷酸钠饱和溶液用量选择

移取一定量的锰标准溶液于一组500 mL烧杯中，分别加入不同量的焦磷酸钠饱和溶液，按选定的试验方法进行测定，测定结果见表2所示。

表2 焦磷酸钠饱和溶液用量试验

| 序号 | 焦磷酸钠饱和溶液用量/mL | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 60.00 | 58.066 | 96.78 |
| 2 | 50 | 60.00 | 57.405 | 95.68 |
| 3 | 100 | 60.00 | 57.347 | 95.58 |
| 4 | 150 | 60.00 | 57.386 | 95.64 |
| 5 | 200 | 60.00 | 59.865 | 99.78 |
| 6 | 250 | 60.00 | 59.924 | 99.87 |
| 7 | 300 | 60.00 | 59.874 | 99.79 |

从实验过程和结果可以看出，当焦磷酸钠饱和溶液用量在25 mL~150 mL时，溶液出现白色浑浊现象，滴定过程中滴定曲线不平滑，信号扰动比较大，对检测结果有很大的负影响，因而测得锰的回收率偏低；而当焦磷酸钠饱和溶液用量在200 mL~300 mL时，溶液澄清，滴定曲线平滑，测得锰回收率在99.61%~99.71%之间，检测结果良好。

本方法的化学反应原理为：

4Mn2++MnO4-+8H++15(P2O7H2)2-=5Mn(P2O7H2)33-+4H2O

从上述化学反应式中可以看出，焦磷酸根参与滴定反应。如果焦磷酸钠溶液用量过少，导致滴定反应缓慢，终点难以判断。且焦磷酸钠能够络合样品中各种金属离子，防止其在碱性条件下生成沉淀或对滴定造成干扰。因此，本方法需要加入过量的焦磷酸钠饱和溶液。

经过一验单位江西汉尧、北矿检测、国合（青岛）、广东邦普、天齐锂业、江西理工大学、深圳清华研究院、广西分析测试中心试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.5 滴定时pH值的选择

移取一定量的锰标准溶液于一组500 mL烧杯中，用盐酸（1+1）和碳酸钠溶液分别调节溶液pH值至4.0、5.0、6. 0、7.0、8.0、9.0，按照选定的试验条件测得不同pH条件下的锰量，测定结果见表3。

表3 不同pH值对测定结果的影响

| 序号 | pH值 | 加入锰量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% | 实验现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.0 | 60.00 | 57.83 | 96.38 | —— |
| 2 | 5.0 | 60.00 | 59.77 | 99.62 | —— |
| 3 | 6.0 | 60.00 | 60.07 | 100.1 | —— |
| 4 | 7.0 | 60.00 | 59.90 | 99.83 | —— |
| 5 | 8.0 | 60.00 | 59.85 | 99.75 | —— |
| 6 | 9.0 | 60.00 | —— | —— | 没有滴定终点 |

从表3结果可以看出，当溶液pH在5.0~8.0之间时，测定结果准确度较好，回收率在99.62%~100.1%之间；溶液pH值过高或过低都会影响测定结果。

从本方法的化学反应式中可以看出，滴定反应需要H+的参与，而加入过量的焦磷酸钠饱和溶液后试液会呈碱性，因此，需要调节溶液pH至6.0~7.0之间。

经过一验单位江西汉尧、北矿检测、国合（青岛）、广东邦普、天齐锂业、江西理工大学、深圳清华研究院、广西分析测试中心试验验证，确定滴定时的pH值为6.0~7.0之间。

3.6 共存元素干扰试验

根据产品标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》规定，样品中的共存元素主要有Ni（≤20%），Co（≤20%），Li（7%~12%），以及微量的Cu，Ca，Fe，Zn，Si，Mg，Al，Na，K等。

3.6.1 单元素干扰试验

3.6.1.1 镍的干扰试验

在不同量的锰标准溶液中加入不同量的镍，按照选定的试验方法进行测定，考察镍的干扰情况，测定结果见表4所示。

表4 镍的干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 待测试液中镍量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 19.93 | 99.65 |
| 2 | 20 | 50 | 19.95 | 99.75 |
| 3 | 60 | 20 | 60.68 | 101.1 |
| 4 | 60 | 50 | 60.80 | 101.3 |

从表4实验结果可以看出，样品中的镍对锰含量的测定没有干扰。

3.6.1.2 钴的干扰试验

在不同量的锰标准溶液中加入不同量的钴，按照选定的试验方法进行测定，考察镍的干扰情况，测定结果见表5所示。

表5 钴的干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 待测试液中钴量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | 20.04 | 100.2 |
| 2 | 20 | 50 | 19.99 | 99.95 |
| 3 | 60 | 20 | 60.38 | 100.6 |
| 4 | 60 | 50 | 60.33 | 100.6 |

从表5实验结果可以看出，样品中的钴对锰含量的测定没有干扰。

3.6.1.3 锂的干扰试验

在不同量的锰标准溶液中加入不同量的锂，按照选定的试验方法进行测定，考察锂的干扰情况，测定结果见表6所示。

表6 锂的干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 待测试液中锂量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 7 | 19.98 | 99.90 |
| 2 | 20 | 30 | 20.02 | 100.1 |
| 3 | 60 | 7 | 60.14 | 100.2 |
| 4 | 60 | 30 | 59.88 | 99.80 |

从表6实验结果可以看出，样品中的锂对锰含量的测定没有干扰。

3.6.1.4 其它元素干扰试验

在不同量的锰标准溶液中分别加入不同量的钠、钾、钙、镁、锆、铁、铜、锌、铝和硅，按照选定的试验方法进行测定，考察这些元素的干扰情况，测定结果见表7所示。

表7 其它共存元素干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量/mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Na0.3，K0.2，Ca0.3，Mg0.1，Al0.1，Fe0.1，Zn0.1，Cu0.05，Si0.3 | 20.07 | 100.4 |
| 2 | 60 | Na0.3，K0.2，Ca0.3，Mg0.1，Al0.1，Fe0.1，Zn0.1，Cu0.05，Si0.3 | 59.84 | 99.73 |

从表7实验结果可以看出，样品中微量的钠、钾、钙、镁、锆、铁、铜、锌、铝和硅对锰含量的测定没有干扰。

3.6.2 综合干扰试验

在不同量的锰标准溶液中分别加入不同量的镍、钴、锂、钠、钾、钙、镁、锆、铁、铜、锌、铝和硅，按照选定的试验方法进行测定，考察共存元素的综合干扰情况，测定结果见表8所示。

表8 共存元素综合干扰试验结果

| 序号 | 待测试液中锰量/mg | 加入共存元素量 /mg | 测得锰量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Ni50，Co50，Li30，Na0.3，K0.2，Ca0.3，Mg0.1，Al0.1，Fe0.1，Zn0.1，Cu0.05，Si0.3 | 19.98 | 99.90 |
| 2 | 60 | Ni50，Co50，Li30，Na0.3，K0.2，Ca0.3，Mg0.1，Al0.1，Fe0.1，Zn0.1，Cu0.05，Si0.3 | 60.90 | 101.5 |

从表8实验结果可以看出，样品中各共存元素对锰含量的测定没有干扰。

一验单位江西汉尧、北矿检测、国合（青岛）、广东邦普、天齐锂业、江西理工大学、深圳清华研究院、广西分析测试中心对上述共存干扰试验进行了试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.7 加标回收试验

向Mn2#、Mn3#、Mn4#试验样品中加入不同量的锰标准溶液，按照选定的试验方法进行测定，考察该方法的准确度，测定结果见表9所示。

表9 加标回收试验结果

| 样品编号 | 样品中含锰量/mg | 加入锰量 /mg | 测得锰量 /mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn2# | 211.12 | 100 | 310.54 | 99.42 |
|  | 211.09 | 200 | 409.82 | 99.37 |
| Mn3# | 286.75 | 100 | 385.11 | 98.36 |
|  | 286.54 | 200 | 484.24 | 98.85 |
| Mn4# | 324.56 | 100 | 425.44 | 100.9 |
|  | 324.69 | 200 | 522.08 | 98.70 |

从表9结果中可以看出，本方法的加标回收率在98.36%~100.9%之间，准确度较高，能够满足分析要求。

3.8 方法比对试验

采用硫酸亚铁铵滴定法进行比对。称取0.20 g样品于300 mL锥形瓶中，加入10 mL浓盐酸、3 mL浓硝酸，置于电炉上加热至完全溶解，取下稍冷。加入15 mL浓磷酸、5 mL高氯酸，继续加热至高氯酸烟冒尽，瓶底无小气泡液面刚出现磷酸烟时，取下稍冷，加入60 mL去离子水摇匀，冷至室温。用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液呈浅红色，加入3滴N-苯代邻氨基苯甲酸溶液，继续滴定至溶液呈亮绿色即为终点，并计算样品中锰的质量分数。将电位滴定法的测定结果与硫酸亚铁铵滴定法进行比对，比对结果见表10所示。

表10 电位滴定法与硫酸亚铁铵滴定法测定结果的比对

| 样品编号 | 硫酸亚铁铵滴定法测定结果平均值/% | 电位滴定法测定结果平均值/% | 差值/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Mn2# | 20.70 | 20.69 | 0.01 |
| Mn3# | 28.88 | 28.73 | 0.15 |
| Mn4# | 32.14 | 32.21 | -0.07 |
| Mn5# | 46.76 | 46.66 | 0.10 |

从表10可以看出，电位滴定法与硫酸亚铁铵滴定法的测定结果基本吻合。

3.9 精密度试验

3.9.1 起草单位的精密度试验

按照选定的试验方法对5种富锂锰基正极材料样品中的锰进行9次独立测定，测定结果见表11。

表11 精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.36、11.29、11.34、11.36、11.35、11.37、11.39、11.39、11.40 | 11.36 | 0.033 | 0.29 |
| Mn2# | 20.70、20.70、20.70、20.62、20.73、20.66、20.68、20.63、20.77 | 20.69 | 0.047 | 0.23 |
| Mn3# | 28.78、28.69、28.70、28.61、28.71、28.80、28.80、28.77、28.70 | 28.73 | 0.064 | 0.23 |
| Mn4# | 32.25、32.24、32.17、32.08、32.40、32.23、32.22、32.09、32.20 | 32.21 | 0.095 | 0.30 |
| Mn5# | 46.69、46.64、46.75、46.62、46.61、46.56、46.74、46.64、46.69 | 46.66 | 0.063 | 0.14 |

从表11结果可知，5种富锂锰基正极材料样品精密度试验结果的RSD在0.14%~0.30%之间，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表12所示。

表12 精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值/% | s/% | Gmax | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.29 | 0.033 | 2.133 | 无异常值 |
| Mn2# | 20.77 | 0.047 | 1.745 | 无异常值 |
| Mn3# | 28.61 | 0.064 | 1.877 | 无异常值 |
| Mn4# | 32.40 | 0.095 | 2.013 | 无异常值 |
| Mn5# | 46.56 | 0.063 | 1.601 | 无异常值 |

经查表，G（0.05,9）的临界值为2.215。因此，由表12结果可知，上述5个富锂锰基正极材料试验样品分别进行9次独立测定的结果无异常值，该方法精密度良好。

为了考察本方法的重复性和再现性，在国内选择17家实验室，按照起草单位制定的实验方案进行了协同试验，并对5种富锂锰基正极材料样品分别独立测定9次，测定结果见表13~表29所示。

3.9.2 江西汉尧富锂科技有限公司的精密度试验

表13 汉饶富锂精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.31 | 11.29 | 11.30 | 11.33 | 11.28 | 11.31 | 11.25 | 11.26 | 11.31 | 11.29 | 0.026 | 0.23 |
| Mn2# | 20.92 | 20.91 | 20.92 | 20.92 | 20.87 | 20.88 | 20.95 | 20.73 | 20.90 | 20.89 | 0.064 | 0.31 |
| Mn3# | 28.53 | 28.54 | 28.53 | 28.53 | 28.52 | 28.30 | 28.44 | 28.53 | 28.60 | 28.50 | 0.086 | 0.31 |
| Mn4# | 32.32 | 32.36 | 32.41 | 32.49 | 32.19 | 32.39 | 32.23 | 32.46 | 32.32 | 32.35 | 0.099 | 0.31 |
| Mn5# | 46.46 | 46.53 | 46.59 | 46.41 | 46.56 | 46.52 | 46.48 | 46.64 | 46.69 | 46.54 | 0.089 | 0.19 |

3.9.3 国合通用（青岛）测试评价有限公司的精密度试验

表14 国合青岛精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.39 | 11.35 | 11.36 | 11.39 | 11.42 | 11.44 | 11.32 | 11.41 | 11.36 | 11.38 | 0.039 | 0.35 |
| Mn2# | 20.67 | 20.80 | 20.81 | 20.82 | 20.80 | 20.82 | 20.75 | 20.80 | 20.78 | 20.78 | 0.046 | 0.22 |
| Mn3# | 28.64 | 28.54 | 28.66 | 28.41 | 28.66 | 28.53 | 28.50 | 28.48 | 28.70 | 28.57 | 0.099 | 0.35 |
| Mn4# | 32.46 | 32.50 | 32.44 | 32.42 | 32.10 | 32.28 | 32.47 | 32.20 | 32.04 | 32.32 | 0.175 | 0.54 |
| Mn5# | 46.53 | 46.50 | 46.50 | 46.44 | 46.44 | 46.61 | 46.45 | 46.53 | 46.42 | 46.49 | 0.061 | 0.13 |

3.9.4 北矿检测技术有限公司的精密度试验

表15 北矿检测精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.39 | 11.43 | 11.41 | 11.42 | 11.44 | 11.41 | 11.43 | 11.36 | 11.38 | 11.41 | 0.024 | 0.21 |
| Mn2# | 20.97 | 20.95 | 20.97 | 20.96 | 21.09 | 20.99 | 20.98 | 20.96 | 20.97 | 20.98 | 0.038 | 0.18 |
| Mn3# | 28.73 | 28.61 | 28.64 | 28.63 | 28.66 | 28.79 | 28.77 | 28.65 | 28.70 | 28.69 | 0.057 | 0.20 |
| Mn4# | 32.35 | 32.46 | 32.32 | 32.34 | 32.45 | 32.30 | 32.42 | 32.31 | 32.37 | 32.37 | 0.054 | 0.17 |
| Mn5# | 46.51 | 46.59 | 46.51 | 46.39 | 46.40 | 46.53 | 46.63 | 46.59 | 46.65 | 46.53 | 0.083 | 0.18 |

3.9.5 广东邦普循环科技有限公司的精密度试验

表16 广东邦普精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.29 | 11.32 | 11.24 | 11.27 | 11.25 | 11.22 | 11.36 | 11.29 | 11.31 | 11.28 | 0.041 | 0.36 |
| Mn2# | 20.53 | 20.67 | 20.59 | 20.70 | 20.55 | 20.71 | 20.66 | 20.64 | 20.63 | 20.63 | 0.060 | 0.29 |
| Mn3# | 28.80 | 28.65 | 28.77 | 28.74 | 28.76 | 28.83 | 28.75 | 28.71 | 28.78 | 28.75 | 0.049 | 0.17 |
| Mn4# | 31.98 | 32.13 | 32.18 | 32.08 | 32.08 | 32.10 | 32.07 | 32.05 | 32.01 | 32.08 | 0.056 | 0.18 |
| Mn5# | 46.47 | 46.50 | 46.60 | 46.54 | 46.49 | 46.57 | 46.51 | 46.45 | 46.48 | 46.51 | 0.049 | 0.11 |

3.9.6 天齐锂业股份有限公司的精密度试验

表17 天齐锂业精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.49 | 11.45 | 11.26 | 11.45 | 11.38 | 11.51 | 11.43 | 11.35 | 11.29 | 11.40 | 0.086 | 0.75 |
| Mn2# | 20.76 | 20.66 | 20.81 | 20.74 | 20.78 | 20.81 | 20.86 | 20.81 | 20.77 | 20.78 | 0.058 | 0.28 |
| Mn3# | 28.64 | 28.69 | 28.69 | 28.72 | 28.67 | 28.56 | 28.60 | 28.68 | 28.70 | 28.66 | 0.053 | 0.18 |
| Mn4# | 32.29 | 32.21 | 32.26 | 32.25 | 32.32 | 32.28 | 32.28 | 32.37 | 32.31 | 32.29 | 0.047 | 0.15 |
| Mn5# | 46.57 | 46.63 | 46.64 | 46.62 | 46.64 | 46.56 | 46.58 | 46.56 | 46.62 | 46.60 | 0.034 | 0.07 |

3.9.7 江西理工大学的精密度试验

表18 江西理工精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.29 | 11.29 | 11.33 | 11.35 | 11.30 | 11.27 | 11.3 | 11.26 | 11.31 | 11.30 | 0.028 | 0.25 |
| Mn2# | 20.78 | 20.84 | 20.82 | 20.85 | 20.73 | 20.73 | 20.69 | 20.70 | 20.76 | 20.78 | 0.060 | 0.29 |
| Mn3# | 28.67 | 28.52 | 28.41 | 28.67 | 28.50 | 28.28 | 28.54 | 28.55 | 28.49 | 28.51 | 0.121 | 0.43 |
| Mn4# | 32.24 | 32.09 | 32.10 | 32.20 | 32.31 | 32.32 | 32.34 | 32.30 | 32.29 | 32.24 | 0.094 | 0.30 |
| Mn5# | 46.19 | 46.19 | 46.40 | 46.43 | 46.46 | 46.34 | 46.34 | 46.30 | 46.32 | 46.33 | 0.095 | 0.21 |

3.9.8 深圳清华大学研究院的精密度试验

表19 深圳清华精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.38 | 11.37 | 11.40 | 11.35 | 11.28 | 11.29 | 11.33 | 11.35 | 11.30 | 11.35 | 0.041 | 0.36 |
| Mn2# | 20.64 | 20.70 | 20.62 | 20.72 | 20.66 | 20.75 | 20.67 | 20.58 | 20.67 | 20.67 | 0.052 | 0.25 |
| Mn3# | 28.75 | 28.65 | 28.79 | 28.72 | 28.69 | 28.78 | 28.76 | 28.62 | 28.67 | 28.71 | 0.060 | 0.21 |
| Mn4# | 32.14 | 32.28 | 32.19 | 32.20 | 32.28 | 32.23 | 32.41 | 32.15 | 32.37 | 32.25 | 0.094 | 0.29 |
| Mn5# | 46.54 | 46.35 | 46.44 | 46.36 | 46.42 | 46.43 | 46.55 | 46.41 | 46.46 | 46.44 | 0.065 | 0.14 |

3.9.9 广西壮族自治区分析测试研究中心的精密度试验

表20 广西测试中心精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.39 | 11.42 | 11.44 | 11.35 | 11.20 | 11.52 | 11.38 | 11.42 | 11.34 | 11.38 | 0.082 | 0.72 |
| Mn2# | 20.56 | 20.89 | 20.87 | 20.87 | 20.82 | 20.52 | 20.72 | 20.78 | 20.95 | 20.78 | 0.150 | 0.68 |
| Mn3# | 28.85 | 28.59 | 28.64 | 28.94 | 28.96 | 28.49 | 28.51 | 28.58 | 28.87 | 28.71 | 0.189 | 0.71 |
| Mn4# | 32.20 | 32.26 | 32.48 | 32.23 | 32.19 | 32.29 | 32.19 | 32.38 | 32.30 | 32.28 | 0.091 | 0.29 |
| Mn5# | 46.52 | 46.82 | 46.65 | 46.76 | 46.74 | 46.68 | 46.49 | 46.90 | 46.68 | 46.69 | 0.132 | 0.27 |

3.9.10 瑞士万通中国有限公司的精密度试验

表21 瑞士万通精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.61 | 11.57 | 11.57 | 11.55 | 11.58 | 11.62 | 11.58 | 11.64 | 11.63 | 11.60 | 0.029 | 0.25 |
| Mn2# | 20.91 | 20.89 | 20.88 | 20.81 | 20.80 | 20.81 | 20.83 | 20.83 | 20.78 | 20.84 | 0.044 | 0.21 |
| Mn3# | 28.57 | 28.56 | 28.60 | 28.58 | 28.53 | 28.53 | 28.61 | 28.62 | 28.58 | 28.58 | 0.032 | 0.11 |
| Mn4# | 32.20 | 32.17 | 32.24 | 32.26 | 32.29 | 32.32 | 32.22 | 32.20 | 32.26 | 32.24 | 0.048 | 0.15 |
| Mn5# | 46.63 | 46.70 | 46.70 | 46.65 | 46.67 | 46.68 | 46.66 | 46.62 | 46.68 | 46.67 | 0.030 | 0.06 |

3.9.11 浙江华友钴业股份有限公司的精密度试验

表22 华友钴业精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.42 | 11.44 | 11.41 | 11.44 | 11.42 | 11.40 | 11.41 | 11.43 | 11.40 | 11.42 | 0.016 | 0.13 |
| Mn2# | 21.07 | 21.12 | 20.97 | 20.99 | 21.03 | 21.06 | 21.01 | 21.01 | 20.98 | 21.03 | 0.049 | 0.23 |
| Mn3# | 28.85 | 28.75 | 28.75 | 28.82 | 28.83 | 28.73 | 28.79 | 28.76 | 28.74 | 28.78 | 0.044 | 0.15 |
| Mn4# | 32.38 | 32.44 | 32.45 | 32.38 | 32.43 | 32.34 | 32.37 | 32.41 | 32.42 | 32.40 | 0.037 | 0.11 |
| Mn5# | 46.45 | 46.47 | 46.50 | 46.44 | 46.41 | 46.42 | 46.40 | 46.49 | 46.50 | 46.45 | 0.039 | 0.08 |

3.9.12 清远佳致新材料研究院有限公司的精密度试验

表23 清远佳致精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.37 | 11.32 | 11.35 | 11.34 | 11.34 | 11.35 | 11.39 | 11.36 | 11.35 | 11.35 | 0.020 | 0.18 |
| Mn2# | 20.93 | 20.94 | 20.95 | 20.92 | 20.93 | 20.93 | 20.91 | 20.90 | 20.92 | 20.93 | 0.015 | 0.07 |
| Mn3# | 28.75 | 28.71 | 28.72 | 28.60 | 28.62 | 28.63 | 28.70 | 28.69 | 28.73 | 28.68 | 0.055 | 0.20 |
| Mn4# | 32.25 | 32.23 | 32.27 | 32.19 | 32.23 | 32.23 | 32.29 | 32.22 | 32.27 | 32.24 | 0.031 | 0.10 |
| Mn5# | 46.83 | 46.78 | 46.71 | 46.68 | 46.61 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.69 | 46.70 | 0.070 | 0.15 |

3.9.13 北京当升材料科技股份有限公司

表24 当升科技精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.24 | 11.25 | 11.29 | 11.31 | 11.32 | 11.27 | 11.28 | 11.36 | 11.23 | 11.28 | 0.042 | 0.37 |
| Mn2# | 20.59 | 20.62 | 20.54 | 20.70 | 20.55 | 20.56 | 20.49 | 20.63 | 20.65 | 20.59 | 0.064 | 0.31 |
| Mn3# | 28.69 | 28.71 | 28.66 | 28.75 | 28.71 | 28.71 | 28.66 | 28.59 | 28.72 | 28.69 | 0.047 | 0.16 |
| Mn4# | 31.99 | 31.89 | 32.11 | 32.12 | 32.16 | 32.36 | 32.15 | 31.98 | 32.10 | 32.10 | 0.134 | 0.42 |
| Mn5# | 46.33 | 46.66 | 46.58 | 46.81 | 46.33 | 46.54 | 46.49 | 46.71 | 46.62 | 46.56 | 0.162 | 0.35 |

3.9.14 湖南杉杉能源科技股份有限公司

表25 杉杉能源精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.28 | 11.32 | 11.26 | 11.19 | 11.25 | 11.15 | 11.25 | 11.38 | 11.22 | 11.26 | 0.069 | 0.61 |
| Mn2# | 20.55 | 20.51 | 20.43 | 20.48 | 20.34 | 20.29 | 20.65 | 20.25 | 20.35 | 20.41 | 0.131 | 0.65 |
| Mn3# | 28.39 | 28.38 | 28.38 | 28.45 | 28.36 | 28.28 | 28.21 | 28.46 | 28.19 | 28.34 | 0.098 | 0.35 |
| Mn4# | 31.84 | 32.04 | 31.88 | 32.15 | 32.06 | 32.22 | 31.86 | 32.02 | 32.13 | 32.05 | 0.136 | 0.43 |
| Mn5# | 50.17 | 50.02 | 50.35 | 50.11 | 50.08 | 50.32 | 50.16 | 50.12 | 50.08 | 50.16 | 0.111 | 0.23 |

3.9.15 天津盟固利新材料公司

表26 天津盟固利精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.87 | 11.85 | 11.93 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.92 | 11.96 | 11.95 | 11.95 | 0.037 | 0.30 |
| Mn2# | 20.21 | 20.36 | 20.18 | 20.33 | 20.43 | 20.40 | 20.42 | 20.47 | 20.40 | 20.44 | 0.100 | 0.49 |
| Mn3# | 27.95 | 27.57 | 27.36 | 27.89 | 27.45 | 27.42 | 28.39 | 28.01 | 27.63 | 27.82 | 0.342 | 1.31 |
| Mn4# | 30.78 | 31.03 | 30.78 | 31.35 | 31.19 | 32.42 | 30.96 | 31.13 | 31.43 | 31.28 | 0.500 | 1.69 |
| Mn5# | 47.25 | 47.07 | 46.45 | 46.64 | 46.34 | 46.87 | 46.45 | 47.27 | 46.51 | 46.89 | 0.363 | 0.78 |

3.9.16 格林美股份有限公司

表27 格林美精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.30 | 11.34 | 11.33 | 11.34 | 11.33 | 11.34 | 11.34 | 11.35 | 11.35 | 11.34 | 0.014 | 0.13 |
| Mn2# | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 21.03 | 21.00 | 21.05 | 21.00 | 21.02 | 21.00 | 21.01 | 0.021 | 0.10 |
| Mn3# | 28.77 | 28.68 | 28.68 | 28.71 | 28.62 | 28.64 | 28.67 | 28.65 | 28.63 | 28.67 | 0.047 | 0.16 |
| Mn4# | 32.43 | 32.36 | 32.34 | 32.42 | 32.33 | 32.33 | 32.31 | 32.33 | 32.35 | 32.35 | 0.044 | 0.14 |
| Mn5# | 46.52 | 46.52 | 46.52 | 46.61 | 46.61 | 46.56 | 46.54 | 46.56 | 46.47 | 46.55 | 0.044 | 0.09 |

3.9.17 中铝材料应用研究院有限公司

表28 中铝材料院精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.37 | 11.38 | 11.41 | 11.31 | 11.33 | 11.42 | 11.37 | 11.36 | 11.39 | 11.37 | 0.036 | 0.31 |
| Mn2# | 20.65 | 20.68 | 20.73 | 20.76 | 20.65 | 20.67 | 20.68 | 20.72 | 20.70 | 20.69 | 0.038 | 0.18 |
| Mn3# | 28.71 | 28.67 | 28.79 | 28.83 | 28.79 | 28.85 | 28.81 | 28.88 | 28.79 | 28.79 | 0.066 | 0.23 |
| Mn4# | 32.16 | 32.21 | 32.17 | 32.28 | 32.10 | 32.21 | 32.17 | 32.25 | 32.16 | 32.19 | 0.054 | 0.17 |
| Mn5# | 46.76 | 46.68 | 46.83 | 46.65 | 46.87 | 46.61 | 46.69 | 46.74 | 46.59 | 46.71 | 0.096 | 0.21 |

3.9.18 国联汽车动力电池研究院有限责任公司

表29 国联公司精密度试验结果

| 样品编号 | 锰的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1# | 11.33 | 11.27 | 11.36 | 11.39 | 11.36 | 11.39 | 11.32 | 11.31 | 11.29 | 11.34 | 0.042 | 0.29 |
| Mn2# | 20.68 | 20.69 | 20.77 | 20.69 | 20.69 | 20.78 | 20.80 | 20.75 | 20.75 | 20.73 | 0.046 | 0.22 |
| Mn3# | 28.31 | 28.46 | 28.54 | 28.36 | 28.49 | 28.31 | 28.30 | 28.49 | 28.42 | 28.41 | 0.091 | 0.32 |
| Mn4# | 32.34 | 32.43 | 32.24 | 32.15 | 32.23 | 32.26 | 32.36 | 32.31 | 32.39 | 32.30 | 0.088 | 0.27 |
| Mn5# | 46.55 | 46.67 | 46.78 | 46.73 | 46.77 | 46.69 | 46.72 | 46.51 | 46.67 | 46.68 | 0.092 | 0.19 |

3.10 重复性和再现性

3.10.1 各参与单位实验数据平均值统计

表30 各参与单位实验数据平均值统计

| 单位名称 样品编号 | Mn1# | Mn2# | Mn3# | Mn4# | Mn5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、国合通测 | 11.36 | 20.69 | 28.73 | 32.21 | 46.66 |
| 2、汉饶富锂 | 11.29 | 20.89 | 28.50 | 32.35 | 46.54 |
| 3、国合青岛 | 11.38 | 20.78 | 28.57 | 32.32 | 46.49 |
| 4、北矿检测 | 11.41 | 20.98 | 28.69 | 32.37 | 46.53 |
| 5、广东邦普 | 11.28 | 20.63 | 28.75 | 32.08 | 46.51 |
| 6、天齐锂业 | 11.40 | 20.78 | 28.66 | 32.29 | 46.60 |
| 7、江西理工 | 11.30 | 20.78 | 28.51 | 32.24 | 46.33 |
| 8、深圳清华 | 11.35 | 20.67 | 28.71 | 32.25 | 46.44 |
| 9、广西测试 | 11.38 | 20.78 | 28.71 | 32.28 | 46.69 |
| 10、瑞士万通 | 11.60 | 20.84 | 28.58 | 32.24 | 46.67 |
| 11、华友钴业 | 11.42 | 21.03 | 28.78 | 32.40 | 46.45 |
| 12、清远佳致 | 11.35 | 20.93 | 28.68 | 32.24 | 46.70 |
| 13、当升科技 | 11.28 | 20.59 | 28.69 | 32.10 | 46.56 |
| 14、杉杉能源 | 11.26 | 20.41 | 28.34 | 32.05 | 50.16 |
| 15、天津盟固利 | 11.95 | 20.44 | 27.82 | 31.28 | 46.89 |
| 16、格林美 | 11.34 | 21.01 | 28.67 | 32.35 | 46.55 |
| 17、中铝材料院 | 11.37 | 20.69 | 28.79 | 32.19 | 46.71 |
| 18、国联公司 | 11.34 | 20.73 | 28.41 | 32.30 | 46.68 |
| 总平均值/% | 11.39 | 20.76 | 28.59 | 32.20 | 46.79 |

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述各验证单位实验数据的平均值进行异常值检验，结果见表30所示。

表30 格拉布斯（Grubbs）异常值检验结果1

| 样品编号 | Mn1# | Mn2# | Mn3# | Mn4# | Mn5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值最大值/% | 11.95 | 21.03 | 28.79 | 32.40 | 50.16 |
| 平均值最小值/% | 11.26 | 20.41 | 27.82 | 31.28 | 46.33 |
| 总平均值/% | 11.39 | 20.76 | 28.59 | 32.20 | 46.79 |
| s/% | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.85 |
|  | 0.56 | 0.35 | 0.77 | 0.92 | 3.37 |
| Gi | 3.500 | 1.944 | 3.348 | 3.680 | 3.965 |
| 异常值 | Y | N | Y | Y | Y |

经查表，G（0.05,18）的临界值为2.651。由表30可以看出，Mn2#没有异常值，而Mn1#、Mn3#、Mn4#、Mn5#均有异常值，需剔除离群实验室后重新进行异常值检验。

表31 格拉布斯（Grubbs）异常值检验结果2

| 样品编号 | Mn1# | Mn3# | Mn4# | Mn5# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值最大值/% | 11.60 | 28.79 | 32.40 | 46.89 |
| 平均值最小值/% | 11.26 | 28.34 | 32.05 | 46.33 |
| 总平均值/% | 11.36 | 28.63 | 32.25 | 46.59 |
| s/% | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
|  | 0.24 | 0.29 | 0.20 | 0.30 |
| Gi | 3.000 | 2.231 | 2.000 | 2.308 |
| 异常值 | Y | N | N | N |

经查表，G（0.05,17）的临界值为2.620。由表31可以看出，Mn3#、Mn4#、Mn5#没有异常值，而Mn1#有异常值，需剔除离群实验室后重新进行异常值检验。

表32 格拉布斯（Grubbs）异常值检验结果3

| 样品编号 | Mn1# |
| --- | --- |
| 平均值最大值/% | 11.42 |
| 平均值最小值/% | 11.26 |
| 总平均值/% | 11.34 |
| s/% | 0.05 |
|  | 0.08 |
| Gi | 1.600 |
| 异常值 | N |

经查表，G（0.05,16）的临界值为2.585。由表32可以看出，Mn1#没有异常值。

3.10.2 方法重复性限和再现性限计算

剔除离群值后，各参与单位实验数据统计见表33所示。

表33 剔除离群值后各参与单位的实验数据统计

| 单位名称 样品编号 | Mn1# | Mn2# | Mn3# | Mn4# | Mn5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% |
| 1、国合通测 | 11.36 | 0.033 | 20.69 | 0.047 | 28.73 | 0.064 | 32.21 | 0.095 | 46.66 | 0.063 |
| 2、汉饶富锂 | 11.29 | 0.026 | 20.89 | 0.064 | 28.50 | 0.086 | 32.35 | 0.099 | 46.54 | 0.089 |
| 3、国合青岛 | 11.38 | 0.039 | 20.78 | 0.046 | 28.57 | 0.099 | 32.32 | 0.175 | 46.49 | 0.061 |
| 4、北矿检测 | 11.41 | 0.024 | 20.98 | 0.038 | 28.69 | 0.057 | 32.37 | 0.054 | 46.53 | 0.083 |
| 5、广东邦普 | 11.28 | 0.041 | 20.63 | 0.060 | 28.75 | 0.049 | 32.08 | 0.056 | 46.51 | 0.049 |
| 6、天齐锂业 | 11.40 | 0.086 | 20.78 | 0.058 | 28.66 | 0.053 | 32.29 | 0.047 | 46.60 | 0.034 |
| 7、江西理工 | 11.30 | 0.028 | 20.78 | 0.060 | 28.51 | 0.121 | 32.24 | 0.094 | 46.33 | 0.095 |
| 8、深圳清华 | 11.35 | 0.041 | 20.67 | 0.052 | 28.71 | 0.060 | 32.25 | 0.094 | 46.44 | 0.065 |
| 9、广西测试 | 11.38 | 0.082 | 20.78 | 0.150 | 28.71 | 0.189 | 32.28 | 0.091 | 46.69 | 0.132 |
| 10、瑞士万通 | / | / | 20.84 | 0.044 | 28.58 | 0.032 | 32.24 | 0.048 | 46.67 | 0.030 |
| 11、华友钴业 | 11.42 | 0.016 | 21.03 | 0.049 | 28.78 | 0.044 | 32.40 | 0.037 | 46.45 | 0.039 |
| 12、清远佳致 | 11.35 | 0.020 | 20.93 | 0.015 | 28.68 | 0.055 | 32.24 | 0.031 | 46.70 | 0.070 |
| 13、当升科技 | 11.28 | 0.042 | 20.59 | 0.064 | 28.69 | 0.047 | 32.10 | 0.134 | 46.56 | 0.162 |
| 14、杉杉能源 | 11.26 | 0.069 | / | / | 28.34 | 0.098 | 32.05 | 0.136 | / | / |
| 15、天津盟固利 | / | / | 20.44 | 0.100 | / | / | / | / | 46.89 | 0.363 |
| 16、格林美 | 11.34 | 0.014 | 21.01 | 0.021 | 28.67 | 0.047 | 32.35 | 0.044 | 46.55 | 0.044 |
| 17、中铝材料院 | 11.37 | 0.036 | 20.69 | 0.038 | 28.79 | 0.066 | 32.19 | 0.054 | 46.71 | 0.096 |
| 18、国联公司 | 11.34 | 0.042 | 20.73 | 0.046 | 28.41 | 0.091 | 32.30 | 0.088 | 46.68 | 0.092 |
| 总平均值/% | 11.34 | 20.78 | 28.63 | 32.25 | 46.59 |
| 重复性标准差Sr2 | 0.0021 | 0.0041 | 0.0069 | 0.0081 | 0.015 |
| 实验室间标准差SL2 | 0.0023 | 0.025 | 0.016 | 0.0094 | 0.016 |
| 再现性标准差SR2 | 0.0044 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.031 |
| Sr | 0.046 | 0.064 | 0.083 | 0.090 | 0.119 |
| SR | 0.066 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| r | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| R | 0.19 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.50 |

通过数据统计和计算，得到该方法的重复性限和再现性限，见表34所示。

表34 重复性限和再现性限

| wMn/% | 11.34 | 20.78 | 28.63 | 32.25 | 46.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| R | 0.19 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.50 |

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

富锂锰基正极材料是一种具有广泛应用前景的锂离子电池正极材料，它具有能量密度高、材料来源丰富、生产成本低、环境友好等诸多优点，其放电比容量达250 mAh/g以上，几乎是目前已商业化正极材料实际容量的两倍左右，它的理论能量密度可达到900Wh/kg，远高于磷酸铁锂（580Wh/kg）和镍钴锰酸锂（750Wh/kg）。因此，富锂锰基正极材料被视为是下一代锂动力电池的理想之选。在2016年12月工信部发布的《新材料产业发展指南》中明确提到要“提升镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂、富锂锰基材料和硅碳复合负极材料安全性、性能一致性与循环寿命，开展高容量储氢材料、质子交换膜燃料电池及防护材料研究，实现先进电池材料合理配套”。因此，开发高性能的富锂锰基正极材料对于节能与新能源汽车领域的发展具有十分重要的意义。

与传统正极材料一样，富锂锰基正极材料的电化学性能与其化学成分的组成和结构有着密切关系。其中Ni、Co、Mn、Li是富锂锰基正极材料的主要成分，彼此之间的元素比例和价态决定了正极材料的晶体结构，从而最终决定了锂电池的电化学性能。Al、Fe、K、Na、Si等元素属于富锂锰基正极材料的杂质元素。杂质元素会在锂电池中会产生自放电现象，容易引起电池升温甚至着火爆炸，严重降低锂电池的性能和寿命，因此，在锂电池生产过程中需严格控制杂质元素的含量。由此可见，作为富锂锰基正极材料开发和应用领域的一个重要支撑部分，研究并建立一套富锂锰基正极材料化学成分的分析方法及标准，对于控制富锂锰基正极材料质量，提高锂电池的性能和寿命具有十分重要的意义。

产品标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》已于2018年1月1日正式发布实施，标准中规定了富锂锰基正极材料中锰元素含量（质量分数）范围为18.0%~47.0%。然而目前国内针对富锂锰基正极材料中锰含量的测定还没有配套相应的化学分析方法标准。为了使产品标准更具有可操作性，满足行业对富锂锰基正极材料研发、生产和检测的需求，十分有必要制订包括锰元素在内的分析方法标准，以在行业内形成统一的测试评价方法，增加检测结果的可靠性和可比性。在充分调研的基础上，本标准拟采用盐酸和硝酸溶解试样，在焦磷酸钠介质中，调节溶液pH为6~7，用高锰酸钾标准溶液滴定至电位突跃即为终点，根据滴定消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积计算试样中锰的含量。电位滴定法具有操作简便、分析结果准确度高、重现性好等优点，适合在行业内推广应用。

5.2 标准预期的作用和效益

本文件充分考虑了目前国内富锂锰基正极材料生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对富锂锰基正极材料化学成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国锂离子电池产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》配套使用，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向富锂锰基正极材料研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《富锂锰基正极材料化学分析方法

第1部分：锰含量的测定

电位滴定法》编制组

2020年10月20日