YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T ××××《铍合金化学分析方法》的第4部分，YS/T ××××分为5个部分：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本文件主要起草人：XXX XXX XXX

引    言

铍合金（铍质量分数范围：60%～69%）结合了铍金属的低密度、高的比强度、高比刚度和铝的易加工性能的特点，具有质量轻、比强度高、比刚度高、热稳定性好、高韧性、高模量、抗腐蚀性好等特点，是一种重要的结构材料被广泛应用于国防军工和航空航天等领域。合金中碳元素影响铸造铍合金的组织和性能，要求其含量控制在一定范围内，因此在日常生产过程中精确控制其含量是保证铍合金产品质量的关键。

本文件拟由5部分组成：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法；

本文件填补了国内外在铍合金检验领域的空白，对提升铍合金材料研发、应用与生产，提供有力支撑。

铍合金化学分析方法                                                        第4部分:碳含量的测定                                                高频红外吸收法

警示——铍合金样品有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了铍合金中碳含量的测定方法。

本文件适用于铍合金中碳含量的测定，测定范围：0.0050%～0.50%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

在助熔剂存在下，试料于高频感应炉中通氧燃烧，游离碳及化合碳反应生成的二氧化碳由氧气载至红外气体检测器进行测量。

5  试剂与材料

5.1  校正仪器用标准物质/样品：应选用相应的标准物质/样品。

5.2  氧气：体积分数不小于99.99%。

5.3  氩气：体积分数不小于99.99%。

5.4  钨锡助熔剂，wc≤0.001%。

5.5  纯铁助熔剂，wc≤0.001%。

5.6  无水高氯酸镁，优级纯。

5.7  稀土氧化铜，优级纯。

5.8  陶瓷坩埚，25 mm×25 mm。使用前于900~1000℃马弗炉中灼烧4h，冷却后置于干燥器中备用。

6  仪器

CS600高频红外碳硫分析仪。

7  样品

试样可以是碎屑状或粉末状。

8  分析步骤

8.1  仪器准备

按仪器要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂和过滤装置。

8.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

8.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序确定仪器无漏气现象。

8.4  空白分析

按仪器空白检查程序操作，测定钨助溶剂（5.4）、纯铁助熔剂（5.5）和碳硫坩埚（5.8）以及载气（5.2）的空白，平行测定3～5次，空白值均应小于0.0005%，进行空白补偿。

8.5  校准程序

8.5.1  选取一种标准物质/样品（5.1），其碳含量包含并接近未知样品的含量，且不超过本方法的检测范围。

8.5.2  按仪器校正程序操作，对该标准物质/样品至少分析3～5次，然后作出标准曲线。

8.5.3  用该标准物质/样品作为试样进行分析验证校准。碳的测定结果处于该标准物质/样品标准值的不确定度范围内，执行8.5.5步骤。

8.5.4  如果碳的测定结果超出该标准物质/样品标准值的不确定度范围，分析原因并改正，重复8.5.1~8.5.3程序。

8.5.5  按照仪器说明书的程序以方法形式保存此标准，并对方法命名。

8.6    试样分析

8.6.1  试料

称取试样0.10~0.20g，精确到0.0001g。

8.6.2  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

8.6.3  样品测定

选择优化的分析条件，将称好的试料（8.6.1）放入碳硫坩埚（5.8）中，加入钨助溶剂（5.4）2.0g和纯铁助熔剂（5.5）0.3g，把坩埚放在坩埚托上，按仪器测定程序操作，仪器测定并显示出碳的测定结果。在连续检测过程中，将标准物质/样品（5.1）间隔插入，用于监控是否有漂移和验证最初校准的有效性。记录分析结果，结果保留至小数点后两位有效数字。数字修约按GB/T 8170执行。

9   精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| wc/% | 0.018 | 0.077 | 0.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0030 | 0.0064 | 0.029 |

9.2  实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2 允许差

| 碳的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| >0.0050～0.050 | 0.0038 |
| >0.050～0.10 | 0.0077 |
| >0.10～0.50 | 0.032 |

10  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

# 附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由3家实验室分别对铍含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室分别对每个水平的铍含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Be | 1 | 1 | 0.0169 | 0.0180 | 0.0174 | 0.0165 | 0.0176 | 0.0178 | 0.0169 | 0.0195 | 0.0164 | 0.0186 | 0.0167 |
|  |  | 2 | 0.0737 | 0.0796 | 0.0762 | 0.0779 | 0.0756 | 0.0767 | 0.0775 | 0.0745 | 0.0773 | 0.0782 | 0.0764 |
|  |  | 3 | 0.188 | 0.175 | 0.172 | 0.195 | 0.176 | 0.185 | 0.188 | 0.178 | 0.206 | 0.189 | 0.173 |
|  | 2 | 1 | 0.0163 | 0.0188 | 0.0167 | 0.0164 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0175 | 0.0186 | 0.0158 | 0.0176 | 0.0169 |
|  |  | 2 | 0.0791 | 0.0755 | 0.0783 | 0.0789 | 0.0770 | 0.0747 | 0.0737 | 0.0793 | 0.0723 | 0.0787 | 0.0777 |
|  |  | 3 | 0.198 | 0.205 | 0.187 | 0.195 | 0.183 | 0.178 | 0.206 | 0.189 | 0.179 | 0.198 | 0.193 |
|  | 3 | 1 | 0.0167 | 0.0169 | 0.0198 | 0.0183 | 0.0167 | 0.0188 | 0.0199 | 0.0163 | 0.0186 | 0.0175 | 0.0178 |
|  |  | 2 | 0.0804 | 0.0805 | 0.0734 | 0.0781 | 0.0776 | 0.0781 | 0.0786 | 0.0734 | 0.0741 | 0.0779 | 0.0787 |
|  |  | 3 | 0.196， | 0.185 | 0.192 | 0.175 | 0.183 | 0.196 | 0.207 | 0.188 | 0.175 | 0.199 | 0.188 |

# Text boxes

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铍合金化学分析方法                     第4部分：碳含量的测定

高频红外吸收法

Methods for chemical analysis of Beryllium alloys—

Part 4: Determination of carbon content—

infrared absorption method

（预审稿）

YS/T XX XX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

CCS H 14