中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XX XX —20XX

铍合金化学分析方法

第3部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of beryllium alloy

Part 3: Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometer method

（预审稿）

20××-××-××发布

ICS 77.120.99

CCS H 14

- YS         YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 20××-××-××实施

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T ××××《铍合金化学分析方法》第3部分，YS/T ××××分为5个部分：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本文件主要起草人：×××、×××。

引    言

铍合金具有质量轻、比强度高、热稳定性好，高韧性、抗腐蚀等优点，是一种重要的结构材料 ，被广泛应用于国防军工和航空航天等多个领域。硅作为铍合金中的杂质元素，是影响产品质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此在日常生产过程中精确控制其含量是保证铍合金产品质量的关键。

本文件拟由5部分组成。

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法

本文件填补了国内在铍合金检验领域的空白，对提升结构材料在航天、航空领域的应用提供有力支撑。

铍合金化学分析方法

第3部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

警示——铍合金样品有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了铍合金中硅含量的测定方法。

- 本文件适用于铍合金中硅含量的测定。测定范围：0.050％～0.50％。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硫酸（1+1）和硝酸溶解，于70 ℃水浴条件下溶解，加入氟化铵与硅形成可溶性硅酸盐，用硼酸掩蔽剩余氟离子，在0.10～0.15 mol/L硫硝混酸介质下，加入钼酸铵与正硅酸生成硅钼黄杂多酸。稳定15 min后，加入草酸掩蔽铁离子，用抗坏血酸将硅钼黄还原成硅钼蓝，稳定10 min后，于分光光度计波长680 nm处,用1 cm比色皿测定其吸光度。

5  试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682的实验室二级水。

- 5.1 碳酸钠。

- 5.2 碳酸钾。

- 5.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.4 硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

5.5 硫酸（1+1）。

5.6 氟化铵溶液（30 g/L）：3g氟化氨溶于少量水中，稀释至100 mL。

5.7 饱和硼酸溶液：用热水溶解足量硼酸，充分搅拌，自然冷却，取上清液即可。

5.8 氨水。

5.9 钼酸铵溶液（25 g/L）：2.5 g钼酸铵用热水溶解，过滤后稀释至100 mL。

5.10 草酸溶液（100 g/L）：10 g草酸用热水溶解，稀释至100 mL。

5.11 抗坏血酸（50 g/L）：5 g抗坏血酸溶于少量水中，稀释至100 mL（用时现配）。

5.12 硫硝混酸：移取65 mL硝酸（5.3）到1000 mL容量瓶中，加入一定量的水，移取20 mL硫酸（5.4）到同一容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

5.13 硅标准贮存溶液：准确称取2.1393 g二氧化硅（wSi≥99.99％ ，预先于850℃灼烧1 h）于铂坩埚中，加入10 g碳酸钠（5.1）和5 g碳酸钾（5.2），混匀，在酒精喷灯上熔融至熔体透明持续10 min,冷却。用热水浸出后，移入100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0 mg硅。

5.14 硅标准溶液A：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（5.13）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg硅。

5.15 硅标准溶液B：移取20.00 mL硅标准贮存溶液（5.14）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg硅。

6  仪器设备

分光光度计。

7  样品

碎屑状或粉状，粒度一般不大于75 μm。

8  分析步骤

8.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

表1  称样量

| 硅的质量分数/% | 试料/g | 总体积 | 分取体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.050～0.10 | 0.100 | 50 | 10 |
| >0.10～0.50 | 0.100 | 100 | 10 |

- 8.2  平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值

8.3  空白试验

随同试样做空白试验。

8.4  分析试液的制备

将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，缓慢加入6 mL硫酸（1+1）（5.5），剧烈反应停止后，加入2 mL硝酸（5.3），再加入1.5 mL氟化铵溶液（5.6），控制试液体积60 mL左右，水浴（温度70 ℃）加热10 min至试样溶解完全。加入10 mL饱和硼酸溶液（5.7），混匀，用氨水（5.8）调节pH为1.00～1.50，将溶液转移到100 mL容量瓶中，定容，混匀,备用。

8.5  标准工作溶液的配制

8.5.1 分别吸取硅标准溶液B（5.15）0.0 mL、1.0 mL、2.0 mL、3.0 mL,、4.0 mL于25 mL比色管中，稀释至10 mL，加入0.50 mL硫硝混酸（5.12），加入5 m1钼酸铵(5.9)，混匀，在20～30 ℃条件下放置15 min。加入1 mL草酸溶液（5.10），摇匀，立即加入1 mL抗坏血酸溶液（5.11），用水稀释至刻度，摇匀，放置10 min。

8.5.2 移取部分试液（8.5.1）于1 cm比色皿中，以标准空白溶液做参比，于分光光度计波长680 nm处，测其吸光度。以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

8.6  测定

移取10.00 mL上述试液（8.4）于25 mL比色管中，加入5 mL钼酸铵溶液（5.9），混匀，以下按（8.5.1）步骤进行。移取部分试液于1 cm比色皿中，以试液空白为参比，于分光光度计波长680 nm处，测量其吸光度，从校准曲线上查出相应的硅量。

9  试验数据处理

硅含量以质量分数wSi计，按公式（1）计算：

wSi=m1×V0×10−6m0×V1×100…………………………………………（1）

式中：

wSi——硅的质量分数，单位为百分含量（%）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m1——从工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字，数字修约按GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| 硅的质量分数/％ | 0.10 | 0.35 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.02 | 0.02 | 0.06 |

- 10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

- 表3 允许差

| 11 试验报告 硅的质量分数/％ | 允许差/％ |
| --- | --- |
| 0.050～0.10 | 0.03 |
| >0.10～0.50 | 0.08 |

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

- 附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由3家实验室分别对硅含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室分别对每个水平的硅含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Si | 1 | 1 | 0.094 | 0.102 | 0.096 | 0.103 | 0.107 | 0.117 | 0.106 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.107 |
|  |  | 2 | 0.359 | 0.358 | 0.345 | 0.349 | 0.351 | 0.343 | 0.353 | 0.354 | 0.347 | 0.350 | 0.350 |
|  |  | 3 | 0.493 | 0.501 | 0.531 | 0.496 | 0.528 | 0.493 | 0.494 | 0.495 | 0.539 | 0.525 | 0.540 |
|  | 2 | 1 | 0.109 | 0.108 | 0.110 | 0.113 | 0.114 | 0.116 | 0.114 | 0.112 | 0.106 | 0.111 | 0.107 |
|  |  | 2 | 0.343 | 0.340 | 0.357 | 0.354 | 0.346 | 0.341 | 0.353 | 0.351 | 0.350 | 0.358 | 0.345 |
|  |  | 3 | 0.501 | 0.508 | 0.503 | 0.528 | 0.520 | 0.498 | 0.503 | 0.504 | 0.520 | 0.511 | 0.536 |
|  | 3 | 1 | 0.112 | 0.107 | 0.112 | 0.103 | 0.106 | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.108 |
|  |  | 2 | 0.325 | 0.318 | 0.334 | 0.333 | 0.317 | 0.319 | 0.321 | 0.329 | 0.332 | 0.333 | 0.336 |
|  |  | 3 | 0.501 | 0.527 | 0.522 | 0.520 | 0.511 | 0.517 | 0.529 | 0.522 | 0.493 | 0.533 | 0.538 |