- 20××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XX XX—20XX

铍合金化学分析方法

第2部分：银、钴、锗含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of beryllium alloy

Part 2：Determination of silver, cobalt and germanium content—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

20××-××-××发布

ICS 77.120.99

CCS H 14

- YS         YS

中华人民共和国工业和信息化部  发  布

发 布

发 布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T ××××《铍合金化学分析方法》第2部分，YS/T ××××分为5个部分：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本文件主要起草人：XXX XXX XXX

引    言

铍合金（铍质量分数范围：60％～69％）结合了铍金属的低密度、高的比强度、高比刚度和铝的易加工性能的特点，具有质量轻、比强度高、比刚度高、热稳定性好、高韧性、高模量、抗腐蚀性好等特点，是一种重要的结构材料，被广泛应用于国防军工和航空航天等领域。合金中添加的元素银、锗和钴（Ag ≤3％ , Ge≤1％，Co≤1％ ）影响铸造铍合金的组织和性能，要求其含量控制在一定范围内，因此在日常生产过程中精确控制其含量是保证铍合金产品质量的关键。

本文件拟由五部分组成：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法；

本文件填补了国内外在铍合金检验领域的空白，对提升铍合金材料研发、应用与生产，提供有力支撑。

- 铍合金化学分析方法

- 第2部分：银、钴和锗含量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示——铍合金样品有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

1  范围

- 本文件规定了铍合金中银、钴和锗含量的测定方法。

- 本文件适用于铍合金中银、钴和锗含量的测定。测定范围：0.10％~5.00％。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硫酸和硝酸溶解。在稀酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于推荐的分析线波长处测量试液中被测元素的发射强度，由基体匹配法得到被测元素的质量浓度。

5  试剂和材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的实验室二级水。

5.1  硫酸（ρ=1.84 g/mL。

5.2  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.3  硫酸（5+95）。

5.4  硝酸（1+1）。

5.5  金属铍：wBe≥99.9％，wAg≤0.0010％，wCo≤0.0010％，wGe≤0.0010％。

5.6  金属铝：wAl≥99.99％，wAg≤0.0010％，wCo≤0.0010％，wGe≤0.0010％。

5.7  银标准贮存溶液：准确称取l.5750 g优级纯硝酸银(AgNO3)于烧杯中，用50 mL水溶解。再用5％硝酸(体积分数)移入1000 mL棕色聚乙烯容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1.0 mg银。

5.8  钴标准贮存溶液：准确称取2.6289 g于500℃～550℃灼烧至恒重的无水硫酸钴 (CoSO4)于烧杯中,水溶解。用5％硝酸(体积分数)移入1000 mL容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1.0 mg钴。

5.9 锗标准贮存溶液：准确称取1.0000 g高纯金属锗放人聚四氟乙烯烧杯中，加5 mLHF，再滴加几滴HNO3，直至溶解充全。用5％硝酸(体积分数)移入1000mL聚乙烯容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1.0 mg锗。

5.10 氩气（体积分数不小于99.99％）。

6  仪器设备

- 6.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率小于0.006 nm（200 nm处）。

6.2 推荐分析线：银，分析线波长328.068 nm；钴，分析线波长228.615 nm；锗，分析线波长206.866 nm。

7  样品

样品可以是碎屑状或粉末状。

8  分析步骤

8.1 试料

称取0.10 g样品，精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

称取与试料对等的金属铍和金属铝，随同试料做空白试验。

8.4  分析试液的制备

8.4.1  将试料（8.1）置于150 mL烧杯中，以少许水润湿。

8.4.2  缓慢加入40 mL硫酸（5.3），待剧烈反应停止后，低温加热并加入10 mL硝酸（5.4）至试料完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入100 mL棕色容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.5  工作曲线的绘制

称取5份与试料对等金属铍（5.5）与金属铝（5.6），分别置于5个150 mL烧杯中，分别加入0 mL、0.10 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL银、钴、锗标准贮存溶液（5.7～5.9），以下按分析步骤8.4.2条操作。

8.6  测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量空白溶液（8.3）溶液与试液（8.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

9  试验数据处理

银、钴和锗的含量以质量分数wx计，按公式（1）计算：

wx=(ρ1−ρ0)⋅V×10−6m×100%………………………………（1）

式中：

wX——试料中被测元素的质量分数，单位为百分含量（％）；

ρ1——试液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL) ；

ρ0 ——空白溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL) ；

V ——溶液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后两位有效数字。数字修约按GB/T 8170执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性

| 银的质量分数/％ | 0.852 | 1.897 | 3.476 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.035 | 0.114 | 0.195 |
| 钴的质量分数 /％ | 0.600 | 0.997 | 1.620 |
| r/％ | 0.0153 | 0.0217 | 0.0702 |
| 锗的质量分数 /％ | 0.773 | 0.938 | 1.784 |
| r/％ | 0.0669 | 0.0774 | 0.106 |

10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2  允许差

| 银的质量分数/％ | 允许差/％ | 钴的质量分数/％ | 允许差/％ | 锗的质量分数/％ | 允许差/％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10～1.00 | 0.042 | 0.10～1.00 | 0.0166 | 0.10～1.00 | 0.0754 |
| >1.00～2.00 | 0.126 | >1.00～2.00 | 0.065 | >1.00～2.00 | 0.0888 |
| >2.00～5.00 | 0.285 | >2.00～5.00 | 0.147 | >2.00～5.00 | 0.142 |

11  试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

- 附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由3家实验室分别对银、钴、锗含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室分别对每个水平的硅含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ag | 1 | 1 | 0.898 | 0.834 | 0.850 | 0.885 | 0.856 | 0.875 | 0.887 | 0.845 | 0.825 | 0.824 | 0.829 |
|  |  | 2 | 0.892 | 0.830 | 0.854 | 0.872 | 0.841 | 0.868 | 0.874 | 0.822 | 0.795 | 0.761 | 0.755 |
|  |  | 3 | 0.898 | 0.842 | 0.869 | 0.912 | 0.870 | 0.898 | 0.907 | 0.867 | 0.848 | 0.824 | 0.820 |
|  | 2 | 1 | 1.918 | 1.839 | 1.891 | 1.901 | 1.918 | 1.964 | 1.969 | 1.857 | 1.849 | 1.928 | 1.921 |
|  |  | 2 | 1.900 | 1.846 | 1.889 | 1.867 | 1.902 | 1.98 | 1.947 | 1.827 | 1.803 | 1.918 | 1.914 |
|  |  | 3 | 1.903 | 1.833 | 1.893 | 1.897 | 1.908 | 1.952 | 1.965 | 1.849 | 1.843 | 1.916 | 1.910 |
|  | 3 | 1 | 3.557 | 3.499 | 3.487 | 3.484 | 3.427 | 3.481 | 3.533 | 3.446 | 3.495 | 3.44 | 3.444 |
|  |  | 2 | 3.601 | 3.621 | 3.577 | 3.582 | 3.508 | 3.587 | 3.53 | 3.558 | 3.596 | 3.541 | 3.49 |
|  |  | 3 | 3.465 | 3.391 | 3.428 | 3.423 | 3.302 | 3.39 | 3.441 | 3.361 | 3.398 | 3.332 | 3.283 |
| Co | 1 | 1 | 0.601 | 0.59 | 0.602 | 0.596 | 0.598 | 0.597 | 0.602 | 0.595 | 0.608 | 0.608 | 0.612 |
|  |  | 2 | 0.592 | 0.595 | 0.608 | 0.599 | 0.604 | 0.603 | 0.603 | 0.593 | 0.605 | 0.598 | 0.596 |
|  |  | 3 | 0.602 | 0.593 | 0.596 | 0.592 | 0.596 | 0.597 | 0.6 | 0.593 | 0.608 | 0.605 | 0.611 |
|  | 2 | 1 | 0.995 | 0.99 | 0.994 | 0.993 | 0.998 | 1.002 | 1.009 | 1.001 | 1.014 | 1.014 | 1.007 |
|  |  | 2 | 0.991 | 0.99 | 0.987 | 0.99 | 0.993 | 0.995 | 0.999 | 0.994 | 1.010 | 1.007 | 0.996 |
|  |  | 3 | 0.986 | 0.985 | 0.988 | 0.99 | 0.99 | 0.991 | 0.996 | 0.99 | 1.006 | 1.004 | 1.001 |
|  | 3 | 1 | 1.659 | 1.663 | 1.66 | 1.675 | 1.673 | 1.667 | 1.683 | 1.651 | 1.662 | 1.659 | 1.647 |
|  |  | 2 | 1.652 | 1.571 | 1.595 | 1.666 | 1.574 | 1.659 | 1.567 | 1.643 | 1.658 | 1.653 | 1.641 |
|  |  | 3 | 1.555 | 1.551 | 1.561 | 1.577 | 1.569 | 1.567 | 1.595 | 1.579 | 1.58 | 1.572 | 1.578 |
| Ge | 1 | 1 | 0.755 | 0.739 | 0.753 | 0.789 | 0.782 | 0.804 | 0.797 | 0.79 | 0.746 | 0.773 | 0.77 |
|  |  | 2 | 0.77 | 0.747 | 0.779 | 0.805 | 0.801 | 0.827 | 0.812 | 0.792 | 0.765 | 0.788 | 0.778 |
|  |  | 3 | 0.757 | 0.733 | 0.752 | 0.784 | 0.78 | 0.802 | 0.788 | 0.757 | 0.727 | 0.742 | 0.729 |
|  | 2 | 1 | 0.931 | 0.887 | 0.95 | 0.941 | 0.964 | 1.009 | 1.001 | 0.925 | 0.918 | 0.991 | 0.972 |
|  |  | 2 | 0.921 | 0.858 | 0.92 | 0.922 | 0.932 | 0.98 | 0.979 | 0.884 | 0.886 | 0.966 | 0.961 |
|  |  | 3 | 0.889 | 0.91 | 0.959 | 0.963 | 0.896 | 0.898 | 0.972 | 0.93 | 0.954 | 0.97 | 0.899 |
|  | 3 | 1 | 1.821 | 1.809 | 1.814 | 1.803 | 1.757 | 1.797 | 1.837 | 1.801 | 1.788 | 1.793 | 1.772 |
|  |  | 2 | 1.75 | 1.762 | 1.744 | 1.75 | 1.702 | 1.757 | 1.801 | 1.773 | 1.753 | 1.744 | 1.77 |
|  |  | 3 | 1.853 | 1.782 | 1.835 | 1.75 | 1.841 | 1.796 | 1.769 | 1.788 | 1.811 | 1.766 | 1.77 |