ICS 77.120.99

H 15

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—202×

粗锑化学分析方法

第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of crude antimony —

Part Ⅲ:Determination of arsenic, lead,copper, selenium, bismuth, iron contents-Inductively  coupled  plasma  atomic  emission spectrometry

（送审稿)

202×－××－××  发布　　　　　　　　　                 202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/TXXXX-202X的第3部分。YS/T XXXX-202X 《粗锑化学分析方法》有以下几个部分：

——第1部分：锑含量的测定 硫酸铈滴定法；

——第2部分：金含量的测定 火试金重量法；

——第3部分：第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本准主要起草人：

粗锑化学分析方法

第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 范围

- 本标准规定了粗锑中砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定方法。

- 本标准适用于粗锑中砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定。测定范围见表1。

- 表1          测定范围

| - 测定元素 | - 测定范围 |
| --- | --- |
| - As | - 0.0050%～2.0% |
| - Pb | - 0.0010%～3.0% |
| - Cu | - 0.0020%～3.0% |
| - Se | - 0.00050%～0.20% |
| - Bi | - 0.0020%～0.050% |
| - Fe | - 0.020%～8.0% |

  - 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 方法提要

粗锑用王水溶解，加酒石酸溶液络合防止水解，稀释至一定体积后，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，按照标准曲线法测定各元素的量。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

5.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.3 硝酸（1+1）。

5.4 王水：三体积盐酸（5.1）和一体积硝酸（5.2）混合。

5.5 酒石酸：分析纯。

5.6 氢氧化钠：分析纯。

5.7 酚酞：分析纯。

5.8 乙醇：分析纯。

5.9 酒石酸溶液（200 g/L）：称取200 g酒石酸（5.5），用水定容至1000 mL容量瓶中。

5.10 氢氧化钠溶液（100 g/L）：称取100 g氢氧化钠（5.6），用水定容至1000 mL容量瓶中。

5.11 酚酞乙醇溶液（10 g/L）：称量 10 g 酚酞（5.7），溶于乙醇（5.8）并稀释至1000 mL。

5.12 砷标准贮存溶液：称取1.3203 g预先经100 ℃～110 ℃烘2 h置于干燥器中冷却至室温的基准三氧化二砷（As2O3）于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL 氢氧化钠溶液（5.10），加热消解，冷却，移入1000 mL 容量瓶中，加水至200 ～300 mL，加入2滴酚酞乙醇溶液（5.11），用硝酸（5.3）中和至溶液由红色变为无色，并过量10 mL，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL中含1.0 mg砷。

5.13硒标准贮存溶液，称取1.0000 g纯硒（质量分数≥99.99%）于150 mL烧杯中，加入10 mL 硝酸（5.3），加热溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却，补加50 mL 硝酸（5.2），移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL中含1.0 mg硒。

5.14 铅标准贮存溶液，称取1.0000 g纯铅（质量分数≥99.99%）于一组150 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），加热溶解、煮沸除去氮的氧化物，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL中含1.0 mg 铅。

5.15 铜标准贮存溶液，称取1.0000 g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100 mL烧杯中，加入5 mL硝酸（5.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg 铜。

5.16 铋标准贮存溶液：称取1.0000 g 纯铋（质量分数≥99.99%）于200 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.2）低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg铋。

5.17 铁标准贮存溶液：称取1.0000 g纯铁（质量分数≥99.99%）于150 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（5.1），加热至完全溶解，冷却。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg铁。

5.18 混合标准溶液A：分别移取10.00 mL标准贮存溶液（5.12～5.17），置于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100.0 µg砷、铅、铜、硒、铋、铁。

5.19 混合标准溶液B：分别移取10.00 mL混合标准溶液（5.18）置于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10.0 µg砷、铅、铜、硒、铋、铁。

5.20  氩气（质量分数≥99.99%）。

  - 仪器

6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- ——在仪器的最佳工作条件下，用1.0 µg/mL的铜标准溶液测量11次，其光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

- ——仪器工作条件参见附录A工作参数见附录A。

  - 样品

7.1  样品粒度应小于0.100 mm。

7.2  样品应在100 ℃ ～105 ℃下烘干1 h,并置于干燥器中冷却至室温备用。

  - 试验步骤

- 8.1 试料

称取0.5 g试样，精确至0.0001 g。

- 8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 分析试液的制备

8.4.1 将试料（7.1）置于100 mL烧杯中，加少量水湿润加入5 mL王水（5.4），再加入2 mL酒石酸溶液（5.9），加盖表面皿在低温炉上加热至试样溶解完全，冷却至室温。然后将溶液移入50 mL容量瓶中，用水定容至刻度线，混匀待测。

根据试料中各元素的含量，按表2移取相应体积的试液于容量瓶中，加入10 mL王水（5.4），4 mL的酒石酸溶液（5.9），用水稀释至刻度，混匀待测。

- 表2          试液稀释体积

| 质量分数/% | 分取试液体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010%～0.1% | — | — |
| ＞0.1%～3.0% | 5 | 100 |
| ＞3.0%～8.0% | 2 | 100 |

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 移取0.00 mL、1.00 mL、5.00 mL、10 mL标准混合溶液B（5.19）及5.00 mL、10 mL、20 mL标准混合溶液A（5.18）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL王水（5.4），4 mL酒石酸溶液（5.9）用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，测量系列标准溶液的强度值，以各元素的浓度为横坐标，强度为纵坐标绘制工作曲线。

8.6  测定

8.6.1 用配制好的系列标准溶液（8.5.1），于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，调整仪器至选定的工作条件下测定标准溶液中各元素的光谱强度。查看电感耦合等离子体原子发射光谱仪自动绘制标准溶液曲线，若工作曲线线性不能满足r≥0.9995时，则进行标准曲线重复测定。

8.6.2测试空白试液及分析试液（8.4.1），仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素质量分数w(X)，数值以%表示。

  - 试验数据处理

砷、铅、铜、硒、铋、铁的含量以砷、铅、铜、硒、铋、铁的含量质量分数w(X) 计：按公式（1）计算：

w(X)＝(ρ2−ρ1)×Vm×106×100…………………………………………(1)

式中：

——待测元素，砷、铅、铜、硒、铋、铁；

ρ2——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后2位，小于0.10%时，结果表示至小数点后3位。

  - 精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表3采用线性內插法获得。

表3          重复性限

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| As |  |  |
| Pb |  |  |
| Cu |  |  |
| Se |  |  |
| Bi |  |  |
| Fe |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表4采用线性內插法获得。

表4          再现性限

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| As |  |  |
| Pb |  |  |
| Cu |  |  |
| Se |  |  |
| Bi |  |  |
| Fe |  |  |

  - 试验报告

- 本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

————————————

附录A

（资料性附录）

推荐的仪器工作条件

推荐仪器工作参数见表A.1，分析线见表A.2

表A.1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 载气流速(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量（mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 0.70 | 15 | 1.50 | 15.0 | 0.2 | 轴向 |

表A.2 推荐的分析线

| 元素 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 188.979 | 220.353 | 327.393 | 196.026 | 238.204 | 223.061/190.171 |