粗锑化学分析方法

第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

(送审稿)

《粗锑化学分析方法

第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法》编制组

主编单位：长沙矿冶研究院有限责任公司

2021年1月

前言

锑是十大有色金属之一，是国民经济中重要的基础材料，广泛应用于汽车、建筑、计算机、家电、电力、电子、电器、通信、石油化工、装备制造、航空航天和军事工业等部门。锑资源属于稀有矿产资源且锑不易回收再生，在发达国家被列为战略物资，1991年开始锑被列为国家保护性开采特定矿种。

粗锑一般是作为锑锭、三氧化二锑的生产原料，金含量高的还是金锭的生产原料。粗锑来源广泛、种类多样、形态各异、品质差别大，主要有火法处理含金锑精矿形成的含金银粗锑、间接法火法生产氧化锑形成的底水粗锑以及湿法生产的电解阴极粗锑。国内粗锑年产量约1.5万～2万吨，其中含有价金属金、银的粗锑，销往具有锑金分离工艺的企业，年交易量达1万吨以上。

目前国内外未有相应的粗锑杂质元素检测标准。国内接近的标准有GB/T 3253 《锑及三氧化二锑化学分析方法》标准，但此标准适用范围不包含粗锑且几种杂质元素多采用分光光度法和原子吸收光谱法分别单个测定，并没有一个统一的方法能够一次全部测定，ICP-AES能够达到快速、准确测定的要求。

分析结果的准确和分析方法的标准化是保证产品质量，指导公平、公正交易，维护最佳秩序，促进最佳共同效益的必要条件之一，故制定该标准是很有必要的。

一、工作简况

1.1、任务来源

2019年10月29日~31日，全国有色标准化技术委员会年会在山东泰安召开，标准化技术委员会组织了《粗锑化学分析方法》3个部分等行业标准的任务落实，会议确定由长沙矿冶研究院有限责任公司负责《粗锑化学分析方法 第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的标准起草，计划号为：2019-0417T-YS，计划完成周期为18个月， 并同时确定了参与起草单位、样品提供单位和进度推进时间节点。

1.2、主要参加单位和工作成员及所作工作

1.2.1主编单位简况

长沙矿冶研究院有限责任公司（简称“长沙矿冶院”），始建于1955年，曾先后隶属于中国科学院、国防科工委、冶金工业部、国务院国资委。1999 年转制为中央直属大型科技企业，2009年，经国务院批准，与世界五百强中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”）重组，成为其全资子公司。

长沙矿冶院是中国五矿科研骨干平台，主营业务包括冶金矿业工程技术与装备和新材料研发与产业孵化。拥有国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室等国家及省部级研发平台15个；拥有中国工程院院士1人，外籍院士1人，研究生导师47人，享受国务院政府特殊津贴专家108人。先后获得包括全国十大科技成果奖、国家科技进步特等奖、一等奖、二等奖，冶金科技进步特等奖在内的科技成果1269项，为推动行业科技进步和经济社会发展做出了突出的贡献。

作为国家金属资源开发利用重要创新基地，长沙矿冶院自建院以来一直是国家金属矿产资源开发利用科技计划项目的主要承担单位，拥有采矿、选矿、冶金、材料、环保五大主体专业，强大的综合攻关能力和工程化能力，为长沙矿冶院奠定了行业领先地位。在复杂多金属资源综合利用技术攻关、贫红铁矿选矿技术攻关、海洋矿产资源开发（完成我国首次深海输运试验和海底采矿试验）等科技项目中发挥着中坚作用，为行业技术进步做出了突出贡献。

长沙矿冶院分析检测中心成立于1956年，拥有省级资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室（CNAS）和能力验证提供者（PTP）资质。
　　分析检测中心现有职工55人，其中教授级高工4人，高级工程师13人。几十年来，分析检测中心为满足社会各界科研与生产的需要、解决复杂样品分析难题，特别是一般单位无法完成的化学物相分析、样品剖析分析和显微形貌、微区成份分析、样品仲裁分析等，为社会提供了大量有价值的分析检测数据，深受社会各界好评。

1.2.2主要工作成员所负责的工作

本标准主要起草人员及工作职责见表1。

| 序号 | 姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崔浩 | 负责标准的工作指导、试验方案确定及组织协调 |
| 2 | 漆欢、喻星 | 配合标准编写开展试验验证及数据积累 |
| 3 | 杨炳红 | 负责企业的调研及标准编写把关 |

接到标准制定任务后，长沙矿冶研究院分析检测中心明确了标准制定的进度安排、任务分工，分析检测中心主要起草崔浩确定了编制标准的工作计划、方案制定、资料收集、技术参数确定、标准条款编写等工作。

1.3、主要工作过程

1.3.1国内外标准的收集

未查到其他与本标准完全一致的国内或国外标准

1.3.2主要工作过程

——2019年10月29日~31日，全国有色标准化技术委员会年会在山东泰安召开，标准化技术委员会组织了《粗锑化学分析方法》3个部分等行业标准的任务落实，会议确定由长沙矿冶研究院有限责任公司负责《粗锑化学分析方法 第3部分：砷、铅、铜、硒、铋、铁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的标准起草，计划号为：2019-0415T-YS，计划完成周期为18个月，并同时确定了参与起草单位、样品提供单位和进度推进时间节点。

——2020年5月至7月，负责起草单位确定参与起草人员及相关资料收集。

——2020年7月至10月，负责起草单位完成样品准备。

——2020年8月至12月，负责起草单位进行方法试验并于12月底完成所有试验工作。

——2021年1月，将试验样品寄法给有关验证单位，进行方法的验证试验。

——2021年3月，有关验证单位提交验证结果，进行数据的汇总计算，标准进行预审。

- 标准编制原则和主要内容

2.1、编制原则

标准的格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行。

本标准选择方法的原则主要考虑方法的准确性和适用性。

为了满足粗锑产品生产和贸易的要求，规定了合适的测定范围。

2.2、标准技术内容说明

2.2.1检测方法

粗锑用混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸）溶解，加酒石酸溶液络合防止水解，稀释至一定体积后，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，按照标准曲线法测定各元素的量。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告

3.1、试液的制备

- 粗锑溶液的制备。

称取0.5 g（精确至0.0001 g）试料至置于100  mL烧杯中，加少量水湿润加入5 mL混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸），再加入2 mL酒石酸溶液（200 g/L），盖上表面皿低温加热至试样溶解完全，冷却至室温。然后将溶液移入50 mL容量瓶中，用水定容至刻度线，混匀待测。随同样品做试剂空白溶液。

根据试料中各元素的含量，按表1移取相应体积的试液于容量瓶中，加入10 mL混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸），4 mL的酒石酸溶液（200 g/L），用水稀释至刻度，混匀待测。

表1 试液稀释体积

| 质量分数/% | 分取试液体积/mL | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010%～0.1% | — | — |
| ＞0.1%～3.0% | 5 | 100 |
| ＞3.0%～8.0% | 2 | 100 |

3.2、各杂质元素测定谱线的选择

在厂家推荐的仪器工作条件下，每个待测元素选择3～4条谱线，建立ICP-AES测定方法。对配制好的系列标准溶液进行测定，制作工作曲线，再测定含有杂质元素的标准溶液。根据每一条谱线测得的强度值、波峰形状和基线情况，波峰尖锐、基线平滑、无干扰峰或干扰峰较小的谱线作为测定谱线；同时查看每一条谱线的线性系数和测定结果，选择线性系数大于0.9995，且测定结果接近标准溶液标称值的谱线。经选择确定下来推荐的各杂质元素测定谱线的波长见表2。

表2 杂质元素推荐的测定谱线波长

| 元素 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 188.979 | 220.353 | 327.393 | 196.026 | 238.204 | 223.061/190.171 |

3.3、最佳工作条件

本实验采用轴向观测，分别改变高频发射功率（1.2～1.4 kW）、辅助气流量（0.15~0.3 L/min）、载气流量（0.5~0.8 L/min），在各元素分析线的波长处，考察上述参数的变化对1 μg/mL待测元素混合标准溶液测定的影响。选择了本实验室仪器最佳工作条件如下：分析功率为1.3 kW，辅助气流量为0.2 L/min，载气流量为0.7 L/min。

3.4、前处理方法

粗锑一般采用盐酸－硝酸或硫酸溶解，并以酒石酸掩蔽锑或盐酸－氢溴酸挥发除锑，但在样品进入仪器时，硫酸因其黏度较大，会影响样品的提升量和雾化效率,对结果产生不利的影响，故在ICP-AES法测定中使用较少，而盐酸－氢溴酸挥发除锑需反复多次，操作过程相对繁琐，且成本更高。综合考虑，本实验采用盐酸－硝酸对样品进行溶解，再加入少量酒石酸掩蔽锑。

3.4.1 酸的选择

以3#样品做为实验样，准确称取0.5g样品4份，结果见表3。

表3 酸的选择

| 加入量 | 2.5 mL | 5.0 mL | 7.5 mL | 10.0 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 |
| 硝酸 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 | 样品未溶解完全 |
| 混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸） | 样品未溶解完全 | 样品溶解完全 | 样品溶解完全 | 样品溶解完全 |

根据实验结果选择加入5.0 mL混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸）溶解样品。

3.4.2掩蔽剂用量的选择

酒石酸等酸的引入会使分析物的谱线强度减弱故以3#粗锑试样为实验样品，在其它实验条件相同的情况下，分别加入0、1 、2、3、4、5 mL酒石酸，考察酒石酸的加入量对测定结果的影响，结果如表4所示。

表4 酒石酸用量的影响

| 用量/mL | As/% | Pb/% | Cu/% | Se/% | Bi/% | Fe/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 |
| 1 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 | 样品水解 |
| 2 | 1.248 | 0.303 | 0.0069 | 0.0301 | 0.0033 | 0.0580 |
| 3 | 1.244 | 0.298 | 0.0070 | 0.0298 | 0.0034 | 0.0579 |
| 4 | 1.247 | 0.306 | 0.0069 | 0.0289 | 0.0034 | 0.0582 |
| 5 | 1.251 | 0.297 | 0.0069 | 0.0299 | 0.0036 | 0.0593 |

根据实验结果，不加入酒石酸，稀释定容时样品锑水解严重。当加入酒石酸时，酒石酸掩蔽锑的作用十分明显，但加入过量的酒石酸对检测的结果影响不大，最后选择加入2 mL酒石酸。

3.5、共存元素的干扰

移取1 mL混合标准溶液A（2.1.20）于一组100 mL容量瓶中，根据粗锑的成份普查，加入粗锑中还有可能存在的最高杂质元素，即金0.0009%-0.12%，银0.040%-0.070%等元素。加入10 mL混合酸（2.1.4）、加入4 mL的酒石酸溶液（2.1.9），用水稀释至刻度，混匀。测定结果见表5。

表5 共存元素间干扰

| 杂质元素 |  | As | Pb | Cu | Se | Bi | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 加入量/mg | 测得结果/mg/L |  |  |  |  |  |
| 纯标准 | 0 | 1.00 | 0.998 | 1.01 | 1.00 | 0.997 | 1.00 |
| Au | 0.50 | 0.998 | 1.00 | 1.00 | 0.999 | 1.01 | 1.01 |
| Ag | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 0.998 | 0.997 | 0.998 | 1.01 |

根据实验结果表明：在上述离子加入量下，共存离子对测定元素干扰小，可以忽略。

3.6、标准系列溶液的配制

标准系列溶液的配制：用移液管分别准确移取一定量的混合标准溶液至100 mL容量瓶中，加入10 mL混合酸（3体积盐酸和1体积硝酸）和4 mL的酒石酸溶液（200 g/L）用水稀释至刻度，摇匀。标准溶液系列一般包含3～4个点。标准线系列溶液中各元素浓度见表6。

表6标准曲线系列溶液中各元素浓度          µg/mL

| 元素 | As | Pb | Cu | Se | Bi | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 标准系列1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 标准系列2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 标准系列3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 标准系列4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 标准系列5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 标准系列6 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

3.7、工作曲线和方法检出限

按照仪器优化的工作条件，对空白溶液和多元素标准系列溶液进行测定，以分析元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。连续测定试剂空白溶液11次，以3倍标准偏差计算方法中各元素的检出限，以10倍标准偏差计算方法中各元素的测定下限。结果见表7。

表7各元素的线性范围、回归方程、相关系数及方法检出限

| 元素 | 波长(nm) | 线性回归方程 | 相关系数 | 检出限(μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 188.979 | y = 1074.3x + 20.293 | 0.9999 | 0.0073 |
| Pb | 220.353 | y = 4967.3x + 136.68 | 0.9998 | 0.0086 |
| Cu | 327.393 | y = 151360x + 2439.6 | 1.0000 | 0.0051 |
| Se | 196.026 | y = 1533x - 1.3624 | 0.9999 | 0.0049 |
| Bi | 223.061 | y = 4703.6x + 143.58 | 0.9999 | 0.0037 |
| Fe | 238.204 | y = 60471x + 1633.5 | 0.9998 | 0.0086 |

3.8、样品测定

根据各元素的检测范围分成合适的若干段，找到适合分段范围的样品，将每个样品称取0.5000 g共11份，按照前处理方法进行样品处理。当找不到合适检测范围的样品时，实验室进行了样品模拟试验，取一定量的元素标准溶液加到实际样品中模拟试样。在1#样品中加入100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe，2#样品加20000 µg的Fe，3#样品加15000 µg的Pb，4#样品中加入25 µg的Se和100 µg的Bi以及40000 µg的Fe，5#样品中加入500 µg的Se。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表8。

表8测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.879 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0498 | 1.281 | 0.0125 |
| 2 | 0.888 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0487 | 1.277 | 0.0122 |
| 3 | 0.889 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0488 | 1.335 | 0.0126 |
| 4 | 0.892 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0495 | 1.293 | 0.0121 |
| 5 | 0.893 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0487 | 1.282 | 0.0121 |
| 6 | 0.886 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0482 | 1.280 | 0.0119 |
| 7 | 0.887 | <0.000086 | 0.0034 | 0.0486 | 1.279 | 0.0121 |
| 8 | 0.891 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0475 | 1.265 | 0.0119 |
| 9 | 0.886 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0492 | 1.304 | 0.0118 |
| 10 | 0.878 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0492 | 1.296 | 0.0126 |
| 11 | 0.886 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0486 | 1.315 | 0.0123 |
| 平均值 | 0.8868 | / | 0.0035 | 0.0488 | 1.292 | 0.0122 |
| RSD | 0.5404 | / | 1.7140 | 1.2895 | 1.5533 | 2.3042 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0088 | 0.721 | 0.113 | 0.0006 | 3.993 | 0.0037 |
| 2 | 0.0089 | 0.717 | 0.111 | 0.0005 | 3.972 | 0.0037 |
| 3 | 0.0089 | 0.721 | 0.112 | 0.0006 | 4.010 | 0.0038 |
| 4 | 0.0090 | 0.726 | 0.113 | 0.0005 | 4.086 | 0.0036 |
| 5 | 0.0088 | 0.716 | 0.109 | 0.0006 | 4.056 | 0.0037 |
| 6 | 0.0089 | 0.724 | 0.107 | 0.0006 | 3.984 | 0.0038 |
| 7 | 0.0088 | 0.721 | 0.103 | 0.0006 | 4.047 | 0.0036 |
| 8 | 0.0089 | 0.722 | 0.105 | 0.0005 | 4.035 | 0.0037 |
| 9 | 0.0088 | 0.729 | 0.107 | 0.0006 | 4.023 | 0.0038 |
| 10 | 0.0089 | 0.731 | 0.109 | 0.0006 | 3.955 | 0.0038 |
| 11 | 0.0090 | 0.725 | 0.108 | 0.0006 | 4.063 | 0.0037 |
| 平均值 | 0.0089 | 0.7230 | 0.1088 | 0.0006 | 4.020 | 0.0037 |
| RSD | 0.8453 | 0.6368 | 2.9868 | 8.1557 | 1.0291 | 2.0192 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.242 | 3.303 | 0.0069 | 0.0289 | 0.0581 | 0.0033 |
| 2 | 1.256 | 3.305 | 0.0071 | 0.0281 | 0.0588 | 0.0033 |
| 3 | 1.258 | 3.298 | 0.0069 | 0.0287 | 0.0586 | 0.0033 |
| 4 | 1.249 | 3.295 | 0.0071 | 0.0284 | 0.0579 | 0.0032 |
| 5 | 1.259 | 3.296 | 0.0069 | 0.0281 | 0.0596 | 0.0033 |
| 6 | 1.261 | 3.301 | 0.0071 | 0.0279 | 0.0591 | 0.0032 |
| 7 | 1.249 | 3.294 | 0.0069 | 0.0289 | 0.0588 | 0.0033 |
| 8 | 1.241 | 3.298 | 0.0071 | 0.0285 | 0.0594 | 0.0032 |
| 9 | 1.244 | 3.307 | 0.0071 | 0.0288 | 0.0586 | 0.0033 |
| 10 | 1.256 | 3.308 | 0.0071 | 0.0276 | 0.0593 | 0.0033 |
| 11 | 1.259 | 3.308 | 0.0071 | 0.0289 | 0.0584 | 0.0032 |
| 平均值 | 1.2522 | 3.3012 | 0.0070 | 0.0284 | 0.0588 | 0.0033 |
| RSD | 0.5921 | 0.1608 | 1.4359 | 1.5982 | 0.9124 | 1.5459 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.222 | 0.673 | 2.517 | 0.0142 | 8.132 | 0.0243 |
| 2 | 0.231 | 0.675 | 2.518 | 0.0143 | 8.029 | 0.0245 |
| 3 | 0.232 | 0.666 | 2.526 | 0.0145 | 8.330 | 0.0244 |
| 4 | 0.229 | 0.684 | 2.514 | 0.0149 | 8.229 | 0.0248 |
| 5 | 0.222 | 0.666 | 2.529 | 0.0143 | 8.329 | 0.0249 |
| 6 | 0.221 | 0.679 | 2.519 | 0.0145 | 8.030 | 0.0246 |
| 7 | 0.223 | 0.675 | 2.517 | 0.0143 | 7.930 | 0.0244 |
| 8 | 0.225 | 0.661 | 2.524 | 0.0146 | 7.831 | 0.0241 |
| 9 | 0.223 | 0.662 | 2.518 | 0.0144 | 8.031 | 0.0244 |
| 10 | 0.221 | 0.678 | 2.509 | 0.0145 | 8.130 | 0.0246 |
| 11 | 0.222 | 0.663 | 2.515 | 0.0146 | 8.030 | 0.0243 |
| 平均值 | 0.2246 | 0.6711 | 2.5187 | 0.0145 | 8.094 | 0.0245 |
| RSD | 1.8167 | 1.1666 | 0.2261 | 1.3574 | 1.9322 | 0.9460 |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.342 | 0.283 | 1.12 | 0.103 | 0.562 | 0.0035 |
| 2 | 0.351 | 0.269 | 1.15 | 0.101 | 0.561 | 0.0035 |
| 3 | 0.342 | 0.285 | 1.16 | 0.109 | 0.562 | 0.0033 |
| 4 | 0.346 | 0.278 | 1.14 | 0.110 | 0.555 | 0.0036 |
| 5 | 0.344 | 0.285 | 1.18 | 0.101 | 0.551 | 0.0036 |
| 6 | 0.352 | 0.269 | 1.11 | 0.108 | 0.541 | 0.0033 |
| 7 | 0.352 | 0.279 | 1.12 | 0.112 | 0.542 | 0.0035 |
| 8 | 0.349 | 0.276 | 1.12 | 0.111 | 0.559 | 0.0034 |
| 9 | 0.348 | 0.286 | 1.11 | 0.107 | 0.549 | 0.0035 |
| 10 | 0.349 | 0.281 | 1.15 | 0.100 | 0.548 | 0.0034 |
| 11 | 0.356 | 0.281 | 1.17 | 0.108 | 0.556 | 0.0035 |
| 平均值 | 0.3483 | 0.2793 | 1.1391 | 0.1064 | 0.5533 | 0.0035 |
| RSD | 1.2782 | 2.1310 | 2.1666 | 4.0824 | 1.3814 | 2.9648 |

由表7可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定粗锑中As、Pb、Cu、Se、Bi、Fe 6种元素的相对标准偏差0.103%≤RSD≤8.16%。说明该方法有较好的精密度。

3.9、加标回收

按实验方法对3#粗锑样品进行测定并在该样品中分别加入一定量各元素的标准溶液进行加标回收实验，如表8所示。

表8加标回收试验

| 粗锑3# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 测定值/% | 加入量/µg | 测定总量/% | 回收率/% |
| As | 1.24 | 5000 | 2.28 | 104.04 |
| Pb | 0.303 | 1000 | 0.516 | 107.07 |
| Cu | 0.0069 | 50 | 0.0164 | 95.76 |
| Se | 0.0303 | 100 | 0.0495 | 95.68 |
| Bi | 0.0033 | 10 | 0.0053 | 100.4 |
| Fe | 0.0580 | 1000 | 0.251 | 97.44 |

由表8可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测粗锑中元素的加标回收率均在95.68%-107.07%。说明此方法有较好的准确性。

3.10、方法验证数据统计

表9 山东恒邦冶炼股份有限公司（一验）精密度测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.887 | 0.0020 | 0.0038 | 0.0497 | 1.283 | 0.0111 |
| 2 | 0.891 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0501 | 1.281 | 0.0117 |
| 3 | 0.894 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0494 | 1.279 | 0.0109 |
| 4 | 0.886 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0507 | 1.286 | 0.0113 |
| 5 | 0.897 | 0.0020 | 0.0037 | 0.0495 | 1.287 | 0.0115 |
| 6 | 0.895 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0492 | 1.299 | 0.0117 |
| 7 | 0.892 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0509 | 1.297 | 0.0112 |
| 8 | 0.889 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0488 | 1.289 | 0.0115 |
| 9 | 0.893 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0501 | 1.292 | 0.0114 |
| 10 | 0.895 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0492 | 1.294 | 0.0118 |
| 11 | 0.888 | 0.0020 | 0.0036 | 0.0498 | 1.285 | 0.0115 |
| 平均值 | 0.8915 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0498 | 1.288 | 0.0114 |
| RSD | 0.4086 | 5.0411 | 2.7072 | 1.2969 | 0.5045 | 2.4086 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0091 | 0.730 | 0.104 | 0.0010 | 4.036 | 0.0030 |
| 2 | 0.0093 | 0.727 | 0.110 | 0.0011 | 4.042 | 0.0031 |
| 3 | 0.0092 | 0.738 | 0.113 | 0.0010 | 4.028 | 0.0029 |
| 4 | 0.0097 | 0.741 | 0.108 | 0.0009 | 4.039 | 0.0029 |
| 5 | 0.0095 | 0.742 | 0.107 | 0.0009 | 4.052 | 0.0028 |
| 6 | 0.0091 | 0.730 | 0.106 | 0.0011 | 4.048 | 0.0031 |
| 7 | 0.0093 | 0.733 | 0.108 | 0.0010 | 4.051 | 0.0029 |
| 8 | 0.0092 | 0.728 | 0.108 | 0.0009 | 4.027 | 0.0030 |
| 9 | 0.0091 | 0.736 | 0.106 | 0.0010 | 4.029 | 0.0031 |
| 10 | 0.0089 | 0.728 | 0.109 | 0.0009 | 4.038 | 0.0030 |
| 11 | 0.0092 | 0.738 | 0.106 | 0.0010 | 4.035 | 0.0033 |
| 平均值 | 0.0092 | 0.7337 | 0.1077 | 0.0010 | 4.039 | 0.0030 |
| RSD | 2.3358 | 0.7492 | 2.2391 | 7.6466 | 0.2204 | 4.5698 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.248 | 3.294 | 0.0074 | 0.0301 | 0.0586 | 0.0027 |
| 2 | 1.252 | 3.289 | 0.0075 | 0.0301 | 0.0591 | 0.0026 |
| 3 | 1.258 | 3.296 | 0.0075 | 0.0302 | 0.0588 | 0.0028 |
| 4 | 1.244 | 3.293 | 0.0072 | 0.0300 | 0.0590 | 0.0030 |
| 5 | 1.246 | 3.302 | 0.0072 | 0.0302 | 0.0590 | 0.0029 |
| 6 | 1.257 | 3.341 | 0.0074 | 0.0306 | 0.0596 | 0.0028 |
| 7 | 1.243 | 3.298 | 0.0073 | 0.0302 | 0.0590 | 0.0027 |
| 8 | 1.251 | 3.302 | 0.0072 | 0.0298 | 0.0584 | 0.0028 |
| 9 | 1.257 | 3.311 | 0.0073 | 0.0293 | 0.0585 | 0.0029 |
| 10 | 1.252 | 3.298 | 0.0072 | 0.0301 | 0.0589 | 0.0027 |
| 11 | 1.254 | 3.304 | 0.0074 | 0.0299 | 0.0590 | 0.0028 |
| 平均值 | 1.2511 | 3.3025 | 0.0073 | 0.0300 | 0.0589 | 0.0028 |
| RSD | 0.4221 | 0.4266 | 1.6253 | 1.0668 | 0.5580 | 4.0710 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.227 | 0.690 | 2.576 | 0.0146 | 8.037 | 0.0233 |
| 2 | 0.233 | 0.692 | 2.564 | 0.0142 | 8.032 | 0.0234 |
| 3 | 0.231 | 0.688 | 2.562 | 0.0141 | 8.021 | 0.0236 |
| 4 | 0.222 | 0.691 | 2.576 | 0.0148 | 8.028 | 0.0232 |
| 5 | 0.224 | 0.688 | 2.571 | 0.0144 | 8.029 | 0.0230 |
| 6 | 0.223 | 0.686 | 2.573 | 0.0148 | 8.030 | 0.0232 |
| 7 | 0.225 | 0.679 | 2.567 | 0.0144 | 8.028 | 0.0238 |
| 8 | 0.0228 | 0.689 | 2.562 | 0.0143 | 8.014 | 0.0232 |
| 9 | 0.0225 | 0.691 | 2.561 | 0.0146 | 8.016 | 0.0229 |
| 10 | 0.0228 | 0.685 | 2.571 | 0.0147 | 8.035 | 0.0234 |
| 11 | 0.0226 | 0.689 | 2.573 | 0.0143 | 8.012 | 0.0233 |
| 平均值 | 0.2265 | 0.6880 | 2.5687 | 0.0145 | 8.0256 | 0.0233 |
| RSD | 1.4688 | 0.5321 | 0.2230 | 1.6667 | 0.1068 | 1.0858 |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.353 | 0.282 | 1.15 | 0.104 | 0.534 | 0.0029 |
| 2 | 0.345 | 0.274 | 1.16 | 0.109 | 0.536 | 0.0029 |
| 3 | 0.353 | 0.293 | 1.12 | 0.108 | 0.541 | 0.0031 |
| 4 | 0.342 | 0.282 | 1.15 | 0.105 | 0.535 | 0.0030 |
| 5 | 0.345 | 0.287 | 1.13 | 0.103 | 0.546 | 0.0029 |
| 6 | 0.341 | 0.291 | 1.12 | 0.105 | 0.541 | 0.0028 |
| 7 | 0.348 | 0.291 | 1.13 | 0.104 | 0.548 | 0.0031 |
| 8 | 0.348 | 0.284 | 1.14 | 0.106 | 0.539 | 0.0030 |
| 9 | 0.349 | 0.288 | 1.16 | 0.107 | 0.542 | 0.0031 |
| 10 | 0.351 | 0.287 | 1.13 | 0.103 | 0.543 | 0.0029 |
| 11 | 0.352 | 0.289 | 1.12 | 0.105 | 0.541 | 0.0030 |
| 平均值 | 0.3479 | 0.2862 | 1.1373 | 0.1054 | 0.5405 | 0.0030 |
| RSD | 1.2158 | 1.8935 | 1.3674 | 1.8634 | 0.8079 | 3.3944 |

表10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（一验）精密度测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.872 | <0.0001 | 0.0026 | 0.0674 | 1.339 | 0.0099 |
| 2 | 0.877 | <0.0001 | 0.0030 | 0.0668 | 1.330 | 0.0097 |
| 3 | 0.890 | <0.0001 | 0.0033 | 0.0681 | 1.290 | 0.0098 |
| 4 | 0.882 | <0.0001 | 0.0033 | 0.0644 | 1.303 | 0.0106 |
| 5 | 0.870 | <0.0001 | 0.0032 | 0.0655 | 1.300 | 0.0105 |
| 6 | 0.847 | <0.0001 | 0.0037 | 0.0641 | 1.252 | 0.0102 |
| 7 | 0.892 | <0.0001 | 0.0037 | 0.0655 | 1.262 | 0.0102 |
| 8 | 0.871 | <0.0001 | 0.0039 | 0.0674 | 1.265 | 0.0130 |
| 9 | 0.898 | <0.0001 | 0.0038 | 0.0687 | 1.285 | 0.0141 |
| 10 | 0.880 | <0.0001 | 0.0031 | 0.0682 | 1.295 | 0.0132 |
| 11 | 0.855 | <0.0001 | 0.0033 | 0.0657 | 1.301 | 0.0121 |
| 平均值 | 0.0876 | / | 0.0034 | 0.0665 | 1.293 | 0.0112 |
| 标准偏差 | 0.015322 | / | 0.000391 | 0.001575 | 0.026835 | 0.001588 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0095 | 0.765 | 0.102 | 0.0017 | 4.023 | 0.00190 |
| 2 | 0.0097 | 0.782 | 0.104 | 0.0017 | 4.040 | 0.00152 |
| 3 | 0.0100 | 0.724 | 0.104 | 0.0009 | 4.037 | 0.00166 |
| 4 | 0.0090 | 0.730 | 0.105 | 0.0006 | 4.073 | 0.00186 |
| 5 | 0.0098 | 0.740 | 0.105 | 0.0006 | 3.988 | 0.00200 |
| 6 | 0.0092 | 0.734 | 0.104 | 0.0015 | 4.002 | 0.00185 |
| 7 | 0.0093 | 0.747 | 0.109 | 0.0014 | 4.055 | 0.00183 |
| 8 | 0.0091 | 0.746 | 0.111 | 0.0015 | 4.051 | 0.00187 |
| 9 | 0.0093 | 0.740 | 0.109 | 0.0016 | 4.065 | 0.00186 |
| 10 | 0.0091 | 0.785 | 0.109 | 0.0010 | 4.053 | 0.00178 |
| 11 | 0.0090 | 0.752 | 0.111 | 0.0016 | 4.035 | 0.00174 |
| 平均值 | 0.0094 | 0.750 | 0.107 | 0.00128 | 4.038 | 0.00181 |
| 标准偏差 | 0.00034 | 0.02008 | 0.003202 | 0.000426 | 0.02583 | 0.000129 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.226 | 3.410 | 0.0056 | 0.0243 | 0.0513 | 0.00188 |
| 2 | 1.226 | 3.320 | 0.0062 | 0.0242 | 0.0572 | 0.00197 |
| 3 | 1.252 | 3.306 | 0.0061 | 0.0251 | 0.0485 | 0.00240 |
| 4 | 1.224 | 3.367 | 0.0064 | 0.0270 | 0.0466 | 0.00165 |
| 5 | 1.181 | 3.381 | 0.0060 | 0.0351 | 0.0483 | 0.00172 |
| 6 | 1.191 | 3.277 | 0.0055 | 0.0350 | 0.0545 | 0.00200 |
| 7 | 1.210 | 3.220 | 0.0077 | 0.0320 | 0.0591 | 0.00184 |
| 8 | 1.223 | 3.329 | 0.0066 | 0.0256 | 0.0542 | 0.00202 |
| 9 | 1.200 | 3.293 | 0.0060 | 0.0282 | 0.0543 | 0.00191 |
| 10 | 1.175 | 3.305 | 0.0062 | 0.0301 | 0.0524 | 0.00189 |
| 11 | 1.340 | 3.255 | 0.0066 | 0.0263 | 0.0506 | 0.00205 |
| 平均值 | 1.223 | 3.315 | 0.0063 | 0.0284 | 0.0525 | 0.00196 |
| 标准偏差 | 0.04510 | 0.05571 | 0.000592 | 0.00405 | 0.00386 | 0.000175 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.241 | 0.708 | 2.424 | 0.015 | 8.249 | 0.0272 |
| 2 | 0.234 | 0.705 | 2.423 | 0.015 | 8.212 | 0.0255 |
| 3 | 0.233 | 0.708 | 2.553 | 0.015 | 8.092 | 0.0213 |
| 4 | 0.224 | 0.716 | 2.579 | 0.017 | 8.036 | 0.0212 |
| 5 | 0.242 | 0.700 | 2.541 | 0.016 | 8.033 | 0.0231 |
| 6 | 0.234 | 0.719 | 2.572 | 0.017 | 8.000 | 0.0215 |
| 7 | 0.218 | 0.701 | 2.491 | 0.016 | 8.330 | 0.0214 |
| 8 | 0.217 | 0.701 | 2.523 | 0.017 | 8.024 | 0.0223 |
| 9 | 0.220 | 0.712 | 2.502 | 0.016 | 8.182 | 0.0178 |
| 10 | 0.231 | 0.715 | 2.504 | 0.012 | 8.201 | 0.0203 |
| 11 | 0.235 | 0.712 | 2.427 | 0.013 | 8.155 | 0.0225 |
| 平均值 | 0.230 | 0.709 | 2.504 | 0.0154 | 8.138 | 0.0222 |
| 标准偏差 | 0.008837 | 0.006555 | 0.057828 | 0.001629 | 0.107907 | 0.00250 |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.315 | 0.296 | 1.141 | 0.100 | 0.592 | 0.00264 |
| 2 | 0.317 | 0.304 | 1.162 | 0.108 | 0.595 | 0.00177 |
| 3 | 0.341 | 0.308 | 1.192 | 0.108 | 0.570 | 0.00191 |
| 4 | 0.340 | 0.298 | 1.177 | 0.116 | 0.587 | 0.00251 |
| 5 | 0.337 | 0.296 | 1.178 | 0.109 | 0.594 | 0.00181 |
| 6 | 0.331 | 0.289 | 1.164 | 0.114 | 0.600 | 0.00186 |
| 7 | 0.350 | 0.292 | 1.167 | 0.109 | 0.580 | 0.00188 |
| 8 | 0.343 | 0.292 | 1.138 | 0.102 | 0.594 | 0.00167 |
| 9 | 0.342 | 0.294 | 1.198 | 0.101 | 0.586 | 0.00243 |
| 10 | 0.340 | 0.295 | 1.182 | 0.101 | 0.600 | 0.00244 |
| 11 | 0.348 | 0.300 | 1.178 | 0.102 | 0.578 | 0.00200 |
| 平均值 | 0.337 | 0.297 | 1.171 | 0.106 | 0.589 | 0.00208 |
| 标准偏差 | 0.01142 | 0.005551 | 0.018864 | 0.005537 | 0.009551 | 0.000348 |

表11 白银有色集团股份有限公司（二验）精密度测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb |  | Cu |  |  | Se |  | Fe |  | Bi |
| 1 | 0.978 | ＜0.00010 |  | 0.0035 |  |  | 0.0641 |  | 1.273 |  | 0.0116 |
| 2 | 0.989 | ＜0.00020 |  | 0.0036 |  |  | 0.0600 |  | 1.311 |  | 0.0110 |
| 3 | 0.999 | ＜0.00010 |  | 0.0034 |  |  | 0.0621 |  | 1.264 |  | 0.0114 |
| 4 | 1.013 | ＜0.00020 |  | 0.0034 |  |  | 0.0610 |  | 1.220 |  | 0.0112 |
| 5 | 0.921 | ＜0.00030 |  | 0.0036 |  |  | 0.0612 |  | 1.313 |  | 0.0120 |
| 6 | 0.966 | ＜0.00023 |  | 0.0037 |  |  | 0.0603 |  | 1.283 |  | 0.0121 |
| 7 | 0.953 | ＜0.00014 |  | 0.0034 |  |  | 0.0618 |  | 1.285 |  | 0.0109 |
| 8 | 0.980 | ＜0.00031 |  | 0.0035 |  |  | 0.0616 |  | 1.282 |  | 0.0122 |
| 9 | 0.976 | ＜0.00037 |  | 0.0036 |  |  | 0.0653 |  | 1.300 |  | 0.0120 |
| 10 | 0.983 | ＜0.00017 |  | 0.0037 |  |  | 0.0600 |  | 1.291 |  | 0.0115 |
| 11 | 0.990 | ＜0.00011 |  | 0.0036 |  |  | 0.0633 |  | 1.278 |  | 0.0120 |
| 平均值 | 0.9771 | —— |  | 0.0035 |  |  | 0.0619 |  | 1.282 |  | 0.0116 |
| RSD | 2.4972 | —— |  | 3.1429 |  |  | 2.7787 |  | 1.9860 |  | 3.9811 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb |  | Cu |  | Se |  |  | Fe |  | Bi |
| 1 | 0.0120 | 0.737 |  | 0.104 |  | 0.0014 |  |  | 4.042 |  | 0.0031 |
| 2 | 0.0112 | 0.740 |  | 0.106 |  | 0.0010 |  |  | 4.025 |  | 0.0032 |
| 3 | 0.0121 | 0.740 |  | 0.105 |  | 0.0012 |  |  | 3.994 |  | 0.0033 |
| 4 | 0.0124 | 0.800 |  | 0.100 |  | 0.0008 |  |  | 4.034 |  | 0.0030 |
| 5 | 0.0130 | 0.735 |  | 0.099 |  | 0.0011 |  |  | 4.101 |  | 0.0032 |
| 6 | 0.0121 | 0.766 |  | 0.110 |  | 0.00090 |  |  | 4.057 |  | 0.0031 |
| 7 | 0.0120 | 0.724 |  | 0.111 |  | 0.00080 |  |  | 3.884 |  | 0.0030 |
| 8 | 0.0128 | 0.727 |  | 0.105 |  | 0.0010 |  |  | 3.940 |  | 0.0031 |
| 9 | 0.0118 | 0.751 |  | 0.109 |  | 0.0010 |  |  | 4.001 |  | 0.0033 |
| 10 | 0.0121 | 0.743 |  | 0.112 |  | 0.0012 |  |  | 4.020 |  | 0.0030 |
| 11 | 0.0126 | 0.730 |  | 0.110 |  | 0.00090 |  |  | 3.990 |  | 0.0030 |
| 平均值 | 0.0122 | 0.7448 |  | 0.1065 |  | 0.0010 |  |  | 4.0080 |  | 0.0031 |
| RSD | 4.0738 | 2.9135 |  | 4.0379 |  | 18.0488 |  |  | 1.8151 |  | 3.7500 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb |  |  | Cu | Se |  |  | Fe |  | Bi |
| 1 | 1.297 | 3.296 |  |  | 0.0068 | 0.0310 |  |  | 0.0620 |  | 0.0024 |
| 2 | 1.401 | 3.271 |  |  | 0.0076 | 0.0323 |  |  | 0.0635 |  | 0.0025 |
| 3 | 1.420 | 3.620 |  |  | 0.0071 | 0.0340 |  |  | 0.0628 |  | 0.0027 |
| 4 | 1.411 | 3.300 |  |  | 0.0075 | 0.0330 |  |  | 0.0647 |  | 0.0025 |
| 5 | 1.432 | 3.307 |  |  | 0.0075 | 0.0331 |  |  | 0.0667 |  | 0.0026 |
| 6 | 1.461 | 3.288 |  |  | 0.0071 | 0.0353 |  |  | 0.0685 |  | 0.0024 |
| 7 | 1.279 | 3.296 |  |  | 0.0076 | 0.0329 |  |  | 0.0660 |  | 0.0026 |
| 8 | 1.431 | 3.220 |  |  | 0.0070 | 0.0320 |  |  | 0.0640 |  | 0.0025 |
| 9 | 1.392 | 3.311 |  |  | 0.0073 | 0.0338 |  |  | 0.0650 |  | 0.0024 |
| 10 | 1.374 | 3.517 |  |  | 0.0074 | 0.0340 |  |  | 0.0648 |  | 0.0026 |
| 11 | 1.365 | 3.290 |  |  | 0.0070 | 0.0349 |  |  | 0.0633 |  | 0.0026 |
| 平均值 | 1.3875 | 3.3378 |  |  | 0.0073 | 0.0333 |  |  | 0.0647 |  | 0.0025 |
| RSD | 4.0562 | 3.5620 |  |  | 3.8356 | 3.8138 |  |  | 2.8903 |  | 4.0000 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As |  | Pb |  | Cu | Se |  | Fe |  | Bi |  |
| 1 | 0.246 |  | 0.686 |  | 2.471 | 0.0161 |  | 7.831 |  | 0.0224 |  |
| 2 | 0.260 |  | 0.767 |  | 2.304 | 0.0160 |  | 8.282 |  | 0.0231 |  |
| 3 | 0.266 |  | 0.760 |  | 2.630 | 0.0150 |  | 8.180 |  | 0.0229 |  |
| 4 | 0.261 |  | 0.750 |  | 2.462 | 0.0162 |  | 7.620 |  | 0.0244 |  |
| 5 | 0.264 |  | 0.711 |  | 2.497 | 0.0167 |  | 7.865 |  | 0.0223 |  |
| 6 | 0.241 |  | 0.757 |  | 2.681 | 0.0154 |  | 8.250 |  | 0.0239 |  |
| 7 | 0.260 |  | 0.777 |  | 2.572 | 0.0150 |  | 8.074 |  | 0.0240 |  |
| 8 | 0.258 |  | 0.784 |  | 2.533 | 0.0156 |  | 7.993 |  | 0.0247 |  |
| 9 | 0.279 |  | 0.749 |  | 2.603 | 0.0162 |  | 8.780 |  | 0.0242 |  |
| 10 | 0.259 |  | 0.738 |  | 2.565 | 0.0153 |  | 8.210 |  | 0.0220 |  |
| 11 | 0.262 |  | 0.740 |  | 2.500 | 0.0168 |  | 7.982 |  | 0.0227 |  |
| 平均值 | 0.2596 |  | 0.7472 |  | 2.5289 | 0.0158 |  | 8.0970 |  | 0.0233 |  |
| RSD | 3.8136 |  | 3.8142 |  | 3.9976 | 3.9873 |  | 3.7471 |  | 4.0343 |  |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As |  | Pb |  | Cu | Se |  | Fe |  | Bi |  |
| 1 | 0.382 |  | 0.285 |  | 1.077 | 0.114 |  | 0.544 |  | 0.0028 |  |
| 2 | 0.390 |  | 0.302 |  | 1.072 | 0.110 |  | 0.538 |  | 0.0029 |  |
| 3 | 0.384 |  | 0.310 |  | 1.140 | 0.111 |  | 0.542 |  | 0.0028 |  |
| 4 | 0.392 |  | 0.296 |  | 1.133 | 0.120 |  | 0.550 |  | 0.0031 |  |
| 5 | 0.374 |  | 0.305 |  | 1.076 | 0.122 |  | 0.600 |  | 0.0030 |  |
| 6 | 0.400 |  | 0.275 |  | 1.110 | 0.119 |  | 0.568 |  | 0.0030 |  |
| 7 | 0.367 |  | 0.302 |  | 1.196 | 0.112 |  | 0.579 |  | 0.0031 |  |
| 8 | 0.403 |  | 0.276 |  | 1.191 | 0.112 |  | 0.601 |  | 0.0028 |  |
| 9 | 0.370 |  | 0.293 |  | 1.118 | 0.115 |  | 0.564 |  | 0.0029 |  |
| 10 | 0.367 |  | 0.289 |  | 1.178 | 0.120 |  | 0.580 |  | 0.0030 |  |
| 11 | 0.360 |  | 0.291 |  | 1.110 | 0.116 |  | 0.573 |  | 0.0030 |  |
| 平均值 | 0.3808 |  | 0.2931 |  | 1.1274 | 0.1155 |  | 0.5672 |  | 0.0029 |  |
| RSD | 3.7815 |  | 3.8895 |  | 4.0092 | 3.6364 |  | 3.8963 |  | 3.7931 |  |

表12 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司（二验）精密度测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.887 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0509 | 1.253 | 0.0125 |
| 2 | 0.879 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0493 | 1.303 | 0.0122 |
| 3 | 0.885 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0508 | 1.296 | 0.0123 |
| 4 | 0.892 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0504 | 1.266 | 0.0118 |
| 5 | 0.892 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0497 | 1.282 | 0.0122 |
| 6 | 0.885 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0498 | 1.262 | 0.0118 |
| 7 | 0.876 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0494 | 1.294 | 0.0117 |
| 8 | 0.892 | <0.000086 | 0.0034 | 0.0498 | 1.284 | 0.0123 |
| 9 | 0.883 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0509 | 1.302 | 0.0122 |
| 10 | 0.888 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0496 | 1.262 | 0.0118 |
| 11 | 0.887 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0486 | 1.295 | 0.0115 |
| 平均值 | 0.8859 | / | 0.0035 | 0.0499 | 1.2816 | 0.0120 |
| RSD | 0.5910 | / | 1.8036 | 1.4805 | 1.4043 | 2.5366 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0090 | 0.711 | 0.106 | 0.0007 | 3.916 | 0.0034 |
| 2 | 0.0092 | 0.717 | 0.104 | 0.0006 | 4.023 | 0.0036 |
| 3 | 0.0090 | 0.714 | 0.106 | 0.0007 | 4.060 | 0.0035 |
| 4 | 0.0091 | 0.720 | 0.104 | 0.0008 | 4.087 | 0.0036 |
| 5 | 0.0092 | 0.712 | 0.108 | 0.0006 | 3.970 | 0.0035 |
| 6 | 0.0090 | 0.716 | 0.102 | 0.0007 | 3.951 | 0.0036 |
| 7 | 0.0089 | 0.721 | 0.103 | 0.0007 | 3.981 | 0.0035 |
| 8 | 0.0091 | 0.714 | 0.110 | 0.0006 | 3.983 | 0.0033 |
| 9 | 0.0092 | 0.728 | 0.107 | 0.0006 | 3.982 | 0.0037 |
| 10 | 0.0090 | 0.715 | 0.107 | 0.0007 | 4.041 | 0.0036 |
| 11 | 0.0092 | 0.709 | 0.108 | 0.0006 | 4.014 | 0.0035 |
| 平均值 | 0.0091 | 0.7162 | 0.1061 | 0.0007 | 4.0007 | 0.0035 |
| RSD | 1.2038 | 0.7582 | 2.2821 | 7.9336 | 1.2495 | 3.2216 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.230 | 3.289 | 0.0070 | 0.0301 | 0.0582 | 0.0032 |
| 2 | 1.247 | 3.262 | 0.0072 | 0.0292 | 0.0577 | 0.0033 |
| 3 | 1.232 | 3.291 | 0.0069 | 0.0298 | 0.0577 | 0.0032 |
| 4 | 1.236 | 3.277 | 0.0072 | 0.0292 | 0.0572 | 0.0031 |
| 5 | 1.228 | 3.266 | 0.0072 | 0.0290 | 0.0580 | 0.0032 |
| 6 | 1.249 | 3.242 | 0.0070 | 0.0302 | 0.0575 | 0.0033 |
| 7 | 1.216 | 3.277 | 0.0072 | 0.0301 | 0.0592 | 0.0032 |
| 8 | 1.223 | 3.295 | 0.0072 | 0.0303 | 0.0575 | 0.0031 |
| 9 | 1.232 | 3.282 | 0.0070 | 0.0306 | 0.0577 | 0.0033 |
| 10 | 1.238 | 3.258 | 0.0071 | 0.0298 | 0.0583 | 0.0032 |
| 11 | 1.241 | 3.283 | 0.0072 | 0.0298 | 0.0586 | 0.0032 |
| 平均值 | 1.2339 | 3.2747 | 0.0071 | 0.0298 | 0.0579 | 0.0032 |
| RSD | 0.7960 | 0.4934 | 1.3090 | 1.7004 | 0.9749 | 1.9874 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.232 | 0.692 | 2.542 | 0.0149 | 8.055 | 0.0238 |
| 2 | 0.233 | 0.689 | 2.544 | 0.0145 | 8.009 | 0.0236 |
| 3 | 0.232 | 0.670 | 2.519 | 0.0144 | 8.055 | 0.0239 |
| 4 | 0.230 | 0.668 | 2.530 | 0.0147 | 8.097 | 0.0241 |
| 5 | 0.232 | 0.675 | 2.513 | 0.0145 | 8.096 | 0.0238 |
| 6 | 0.228 | 0.676 | 2.522 | 0.0145 | 8.152 | 0.0242 |
| 7 | 0.232 | 0.669 | 2.524 | 0.0148 | 8.041 | 0.0239 |
| 8 | 0.232 | 0.671 | 2.532 | 0.0149 | 8.159 | 0.0238 |
| 9 | 0.235 | 0.687 | 2.516 | 0.0148 | 8.181 | 0.0243 |
| 10 | 0.232 | 0.676 | 2.524 | 0.0146 | 8.020 | 0.0236 |
| 11 | 0.229 | 0.677 | 2.529 | 0.0147 | 7.961 | 0.0238 |
| 平均值 | 0.2316 | 0.6773 | 2.5268 | 0.0147 | 8.075 | 0.0239 |
| RSD | 0.7712 | 1.2264 | 0.3903 | 1.1389 | 0.8524 | 0.9366 |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.345 | 0.267 | 1.185 | 0.104 | 0.572 | 0.0035 |
| 2 | 0.340 | 0.262 | 1.155 | 0.104 | 0.560 | 0.0034 |
| 3 | 0.356 | 0.277 | 1.132 | 0.106 | 0.573 | 0.0036 |
| 4 | 0.354 | 0.266 | 1.129 | 0.108 | 0.564 | 0.0035 |
| 5 | 0.344 | 0.268 | 1.158 | 0.111 | 0.549 | 0.0032 |
| 6 | 0.346 | 0.276 | 1.129 | 0.112 | 0.558 | 0.0034 |
| 7 | 0.352 | 0.269 | 1.135 | 0.108 | 0.545 | 0.0033 |
| 8 | 0.345 | 0.267 | 1.159 | 0.105 | 0.562 | 0.0034 |
| 9 | 0.340 | 0.279 | 1.123 | 0.101 | 0.572 | 0.0034 |
| 10 | 0.345 | 0.276 | 1.158 | 0.103 | 0.565 | 0.0033 |
| 11 | 0.352 | 0.279 | 1.142 | 0.102 | 0.571 | 0.0035 |
| 平均值 | 0.3472 | 0.2715 | 1.1459 | 0.1058 | 0.563 | 0.0034 |
| RSD | 1.5540 | 2.2288 | 1.6308 | 3.3786 | 1.6723 | 3.2857 |

表13 湖南有色地质勘查研究院（二验）精密度测试结果值

| 粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.874 | <0.000086 | 0.0037 | 0.0492 | 1.289 | 0.0125 |
| 2 | 0.868 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0489 | 1.288 | 0.0122 |
| 3 | 0.872 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0485 | 1.301 | 0.0126 |
| 4 | 0.875 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0479 | 1.290 | 0.0121 |
| 5 | 0.870 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0496 | 1.307 | 0.0121 |
| 6 | 0.874 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0481 | 1.302 | 0.0119 |
| 7 | 0.885 | <0.000086 | 0.0037 | 0.0500 | 1.305 | 0.0121 |
| 8 | 0.867 | <0.000086 | 0.0037 | 0.0505 | 1.308 | 0.0119 |
| 9 | 0.884 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0497 | 1.305 | 0.0118 |
| 10 | 0.871 | <0.000086 | 0.0036 | 0.0492 | 1.295 | 0.0126 |
| 11 | 0.882 | <0.000086 | 0.0035 | 0.0486 | 1.301 | 0.0123 |
| 平均值 | 0.8747 | / | 0.00362 | 0.04911 | 1.2992 | 0.01219 |
| RSD | 0.718 | / | 1.667 | 1.640 | 0.572 | 2.304 |
| 粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0088 | 0.714 | 0.108 | 0.0006 | 4.020 | 0.0036 |
| 2 | 0.0093 | 0.712 | 0.109 | 0.0007 | 3.960 | 0.0036 |
| 3 | 0.0089 | 0.713 | 0.102 | 0.0006 | 4.013 | 0.0035 |
| 4 | 0.0091 | 0.715 | 0.106 | 0.0006 | 4.037 | 0.0036 |
| 5 | 0.0088 | 0.714 | 0.105 | 0.0007 | 4.041 | 0.0034 |
| 6 | 0.0090 | 0.716 | 0.107 | 0.0007 | 3.988 | 0.0035 |
| 7 | 0.0089 | 0.717 | 0.105 | 0.0007 | 4.039 | 0.0035 |
| 8 | 0.0087 | 0.712 | 0.105 | 0.0006 | 4.038 | 0.0035 |
| 9 | 0.0089 | 0.718 | 0.104 | 0.0007 | 4.036 | 0.0034 |
| 10 | 0.0089 | 0.719 | 0.106 | 0.0007 | 3.973 | 0.0034 |
| 11 | 0.0091 | 0.716 | 0.105 | 0.0007 | 4.049 | 0.0035 |
| 平均值 | 0.00895 | 0.7151 | 0.1056 | 0.00066 | 4.0176 | 0.00350 |
| RSD | 1.894 | 0.328 | 1.810 | 7.602 | 0.760 | 2.213 |
| 粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.253 | 3.200 | 0.0070 | 0.0278 | 0.0603 | 0.0032 |
| 2 | 1.238 | 3.154 | 0.0071 | 0.0289 | 0.0601 | 0.0032 |
| 3 | 1.247 | 3.272 | 0.0069 | 0.0288 | 0.0595 | 0.0033 |
| 4 | 1.245 | 3.263 | 0.0070 | 0.0282 | 0.0586 | 0.0032 |
| 5 | 1.251 | 3.258 | 0.0071 | 0.0285 | 0.0596 | 0.0033 |
| 6 | 1.248 | 3.267 | 0.0069 | 0.0277 | 0.0592 | 0.0032 |
| 7 | 1.252 | 3.254 | 0.0069 | 0.0284 | 0.0584 | 0.0033 |
| 8 | 1.251 | 3.243 | 0.0070 | 0.0280 | 0.0597 | 0.0032 |
| 9 | 1.242 | 3.266 | 0.0071 | 0.0283 | 0.0594 | 0.0033 |
| 10 | 1.236 | 3.234 | 0.0069 | 0.0275 | 0.0597 | 0.0033 |
| 11 | 1.247 | 3.285 | 0.0071 | 0.0281 | 0.0599 | 0.0032 |
| 平均值 | 1.2465 | 3.2587 | 0.00699 | 0.02817 | 0.05935 | 0.00325 |
| RSD | 0.454 | 1.159 | 1.280 | 1.564 | 0.978 | 1.605 |
| 粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.210 | 0.671 | 2.522 | 0.0152 | 8.046 | 0.0245 |
| 2 | 0.211 | 0.671 | 2.516 | 0.0153 | 8.034 | 0.0248 |
| 3 | 0.223 | 0.669 | 2.524 | 0.0148 | 8.029 | 0.0245 |
| 4 | 0.217 | 0.678 | 2.518 | 0.0147 | 8.039 | 0.0242 |
| 5 | 0.215 | 0.672 | 2.519 | 0.0150 | 8.117 | 0.0244 |
| 6 | 0.213 | 0.670 | 2.526 | 0.0151 | 8.015 | 0.0248 |
| 7 | 0.212 | 0.672 | 2.519 | 0.0146 | 7.936 | 0.0243 |
| 8 | 0.216 | 0.663 | 2.518 | 0.0149 | 7.931 | 0.0243 |
| 9 | 0.215 | 0.665 | 2.528 | 0.0147 | 8.051 | 0.0247 |
| 10 | 0.213 | 0.675 | 2.532 | 0.0149 | 8.126 | 0.0241 |
| 11 | 0.216 | 0.668 | 2.508 | 0.0145 | 8.052 | 0.0242 |
| 平均值 | 0.2146 | 0.6704 | 2.5209 | 0.01488 | 8.0342 | 0.02444 |
| RSD | 1.658 | 0.627 | 0.259 | 1.695 | 0.754 | 1.007 |
| 粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.335 | 0.271 | 1.201 | 0.110 | 0.573 | 0.0031 |
| 2 | 0.333 | 0.268 | 1.168 | 0.109 | 0.582 | 0.0033 |
| 3 | 0.334 | 0.271 | 1.176 | 0.110 | 0.544 | 0.0031 |
| 4 | 0.333 | 0.270 | 1.173 | 0.109 | 0.565 | 0.0034 |
| 5 | 0.331 | 0.267 | 1.164 | 0.110 | 0.589 | 0.0031 |
| 6 | 0.331 | 0.268 | 1.177 | 0.108 | 0.576 | 0.0029 |
| 7 | 0.330 | 0.264 | 1.134 | 0.109 | 0.568 | 0.0029 |
| 8 | 0.333 | 0.268 | 1.166 | 0.109 | 0.560 | 0.0031 |
| 9 | 0.332 | 0.267 | 1.196 | 0.110 | 0.551 | 0.0032 |
| 10 | 0.337 | 0.261 | 1.163 | 0.108 | 0.557 | 0.0031 |
| 11 | 0.335 | 0.259 | 1.124 | 0.110 | 0.548 | 0.0032 |
| 平均值 | 0.3331 | 0.2667 | 1.1675 | 0.1093 | 0.5648 | 0.00313 |
| RSD | 0.622 | 1.463 | 1.949 | 0.720 | 2.550 | 4.762 |

表14 贵州省分析测试研究院（二验）精密度测试结果值

| 样品：粗锑1#（%）+100 µg的Se和50 µg的Bi、5000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.888 | ＜0.00005 | 0.0035 | 0.0478 | 1.301 | 0.0122 |
| 2 | 0.898 | ＜0.00005 | 0.0037 | 0.0479 | 1.291 | 0.0120 |
| 3 | 0.875 | ＜0.00005 | 0.0039 | 0.0482 | 1.320 | 0.0124 |
| 4 | 0.891 | ＜0.00005 | 0.0036 | 0.0478 | 1.273 | 0.0117 |
| 5 | 0.875 | ＜0.00005 | 0.0036 | 0.0470 | 1.296 | 0.0118 |
| 6 | 0.891 | ＜0.00005 | 0.0039 | 0.0497 | 1.309 | 0.0119 |
| 7 | 0.869 | ＜0.00005 | 0.0039 | 0.0492 | 1.314 | 0.0120. |
| 8 | 0.871 | ＜0.00005 | 0.0037 | 0.0469 | 1.292 | 0.0118 |
| 9 | 0.879 | ＜0.00005 | 0.0036 | 0.0469 | 1.305 | 0.0117 |
| 10 | 0.873 | ＜0.00005 | 0.0038 | 0.0496 | 1.277 | 0.0121 |
| 11 | 0.881 | ＜0.00005 | 0.0037 | 0.0498 | 1.282 | 0.0125 |
| 平均值 | 0.8810 | / | 0.0037 | 0.0483 | 1.2964 | 0.0120 |
| SD | 0.0096 | / | 0.0001 | 0.0011 | 0.0152 | 0.0003 |
| RSD | 1.0899 | / | 3.7688 | 2.3599 | 1.1700 | 2.2484 |
| 样品：粗锑2#（%）+20000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.0086 | 0.732 | 0.111 | 0.0005 | 3.918 | 0.0033 |
| 2 | 0.0092 | 0.717 | 0.106 | 0.0005 | 3.974 | 0.0037 |
| 3 | 0.0089 | 0.720 | 0.108 | 0.0005 | 4.019 | 0.0037 |
| 4 | 0.0085 | 0.728 | 0.112 | 0.0005 | 3.933 | 0.0038 |
| 5 | 0.0085 | 0.718 | 0.108 | 0.0005 | 3.955 | 0.0033 |
| 6 | 0.0093 | 0.721 | 0.107 | 0.0005 | 3.904 | 0.0036 |
| 7 | 0.0090 | 0.721 | 0.104 | 0.0006 | 3.978 | 0.0035 |
| 8 | 0.0089 | 0.729 | 0.109 | 0.0005 | 3.997 | 0.0034 |
| 9 | 0.0092 | 0.724 | 0.104 | 0.0005 | 3.983 | 0.0035 |
| 10 | 0.0086 | 0.724 | 0.105 | 0.0005 | 3.891 | 0.0036 |
| 11 | 0.0090 | 0.732 | 0.105 | 0.0005 | 3.989 | 0.0035 |
| 平均值 | 0.0089 | 0.7242 | 0.1072 | 0.0005 | 3.9583 | 0.0035 |
| SD | 0.0003 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0414 | 0.0002 |
| RSD | 3.2948 | 0.7406 | 2.5318 | 5.9225 | 1.0454 | 4.6072 |
| 样品：粗锑3#（%）+ 15000 µg的Pb |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 1.254 | 3.206 | 0.0070 | 0.0268 | 0.0561 | 0.0037 |
| 2 | 1.244 | 3.249 | 0.0075 | 0.0267 | 0.0572 | 0.0032 |
| 3 | 1.250 | 3.255 | 0.0070 | 0.0275 | 0.0564 | 0.0034 |
| 4 | 1.259 | 3.323 | 0.0065 | 0.0278 | 0.0567 | 0.0031 |
| 5 | 1.257 | 3.242 | 0.0072 | 0.0266 | 0.0577 | 0.0035 |
| 6 | 1.259 | 3.391 | 0.0068 | 0.0266 | 0.0581 | 0.0034 |
| 7 | 1.249 | 3.319 | 0.0072 | 0.0278 | 0.0564 | 0.0032 |
| 8 | 1.249 | 3.214 | 0.0074 | 0.0270 | 0.0572 | 0.0036 |
| 9 | 1.254 | 3.321 | 0.0066 | 0.0269 | 0.0571 | 0.0032 |
| 10 | 1.250 | 3.296 | 0.0068 | 0.0266 | 0.0565 | 0.0035 |
| 11 | 1.260 | 3.337 | 0.0075 | 0.0267 | 0.0586 | 0.0033 |
| 平均值 | 1.2532 | 3.2866 | 0.0070 | 0.0270 | 0.0571 | 0.0034 |
| SD | 0.0052 | 0.0577 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 |
| RSD | 0.4144 | 1.7546 | 4.9317 | 1.7529 | 1.3713 | 5.6398 |
| 样品：粗锑4#（%）+25 µg的Se、100 µg的Bi以及40000 µg的Fe |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.223 | 0.672 | 2.505 | 0.0140 | 7.963 | 0.0240 |
| 2 | 0.229 | 0.651 | 2.513 | 0.0152 | 7.905 | 0.0250 |
| 3 | 0.214 | 0.651 | 2.525 | 0.0150 | 8.225 | 0.0234 |
| 4 | 0.223 | 0.663 | 2.529 | 0.0154 | 8.250 | 0.0235 |
| 5 | 0.215 | 0.664 | 2.539 | 0.0151 | 8.202 | 0.0245 |
| 6 | 0.215 | 0.661 | 2.540 | 0.0145 | 8.399 | 0.0243 |
| 7 | 0.211 | 0.660 | 2.520 | 0.0154 | 7.927 | 0.0233 |
| 8 | 0.216 | 0.652 | 2.504 | 0.0155 | 7.835 | 0.0237 |
| 9 | 0.216 | 0.655 | 2.506 | 0.0143 | 8.355 | 0.0236 |
| 10 | 0.223 | 0.672 | 2.491 | 0.0146 | 8.027 | 0.0239 |
| 11 | 0.212 | 0.669 | 2.499 | 0.0141 | 8.289 | 0.0237 |
| 平均值 | 0.2179 | 0.6609 | 2.5155 | 0.0148 | 8.1252 | 0.0239 |
| SD | 0.0057 | 0.0080 | 0.0163 | 0.0005 | 0.1985 | 0.0005 |
| RSD | 2.6077 | 1.2075 | 0.6479 | 3.6951 | 2.4429 | 2.1661 |
| 样品：粗锑5#（%）+500 µg的Se |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | As | Pb | Cu | Se | Fe | Bi |
| 1 | 0.3303 | 0.2565 | 1.1068 | 0.1079 | 0.5503 | 0.0032 |
| 2 | 0.3484 | 0.2655 | 1.1283 | 0.1069 | 0.5474 | 0.0036 |
| 3 | 0.3473 | 0.2525 | 1.0874 | 0.1029 | 0.5424 | 0.0035 |
| 4 | 0.3494 | 0.2555 | 1.1183 | 0.1079 | 0.5464 | 0.0036 |
| 5 | 0.3323 | 0.2715 | 1.1068 | 0.1099 | 0.5573 | 0.0035 |
| 6 | 0.3403 | 0.2685 | 1.0777 | 0.1089 | 0.5384 | 0.0032 |
| 7 | 0.3373 | 0.2535 | 1.0583 | 0.1049 | 0.5523 | 0.0036 |
| 8 | 0.3383 | 0.2595 | 1.1165 | 0.1069 | 0.5404 | 0.0035 |
| 9 | 0.3484 | 0.2675 | 1.1077 | 0.1069 | 0.5464 | 0.0032 |
| 10 | 0.3403 | 0.2685 | 1.0874 | 0.1079 | 0.5464 | 0.0034 |
| 11 | 0.3433 | 0.2615 | 1.0680 | 0.1089 | 0.5523 | 0.0033 |
| 平均值 | 0.3414 | 0.2618 | 1.0966 | 0.1073 | 0.5473 | 0.0034 |
| SD | 0.0066 | 0.0068 | 0.0224 | 0.0020 | 0.0056 | 0.0002 |
| RSD | 1.9228 | 2.5831 | 2.0424 | 1.8286 | 1.0256 | 4.8652 |

3.11、验证单位意见

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.4 | ----2.4.4分析试液的制备中质量分数为＞3.0%～8.0%时试液稀释体积为移取2 mL定容100 mL，认为移取2 mL体积过小，产生误差较大，建议更改为移取5 mL定容200 mL。 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 不采纳 | 标准系列溶液的最高点为20.00µg/mL，如果样品含量为8.0%，移取5 mL定容200 mL，溶液浓度刚好是20.00µg/mL。样品浓度过高。 |
| 2 | 3.4 | - ----3.4共存元素的干扰杂质含量在0.0010%左右，需要全量测定的，锑基体对As、Bi、Se、Pb、Fe、Cu等元素有影响，建议补充基体干扰实验。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 3 | - 3.3.1 | - ----3.3.1酸的选择，实验选择加入5.0 mL混合酸（2.1.4）溶解样品，但在实际操作中因为样品溶解的难易程度而需要溶解时间的长短加入5.0 mL混合酸（2.1.4）不够，导致试样溶解完全后体积和酸度不够，建议加入10 mL混合酸（2.1.4）左右。但是标准配置和分取试样的酸度为10%的王水，介质酸度过大，对仪器的腐蚀、工作环境及操作人员的健康有影响，建议补充酸度实验。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 在样品的溶解时需要加盖表面皿在低温电炉上加热至溶解完全，防止酸度减小。样品溶解时加5.0 mL混合酸，标准配置和分取试样的酸度为也需要保持10%的王水。 |
| 4 | 3.7 | ----3.7 1#样的Se，2#样的Se和Bi,3#样和5#样的Bi与起草方结果没对上，建议双方复查。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 5 | - 3.7 | ----3.7 1#样的Se与起草方结果没对上，建议双方复查。 | 白银有色集团股份有限公司 |  |  |
| 6 |  | 无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见 | 湖南有色地质勘查研究院 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 贵州省分析测试研究院 |  |  |

3.12、预审会意见

3.13、审定会意见

- 标准水平分析，包括：

——采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）

无。

——国际、国外同类标准水平的对比分析

无。

——与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准完全满足现行国家法律、法规的要求，标准格式规范。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括

——组织措施  无

——技术措施  无

——过度办法  无

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

- 预期效果

本标准的制定，对考察物料平衡，公平、公正交易，维护行业最佳秩序，促进最佳共同效益和推广应用具有重要意义。同时，也为产品质量保证提供有力支撑。

11.1、各验证单位验证数据

通过采用格拉布斯法（Grubbs法）检验组内离群值：检验出歧离值予于保留，统计离群值予以剔除。采用狄克逊法（Dixon法）检验组间离群值：检验出的歧离值和统计离群值，歧离值予于保留，统计离群值予以剔除。计算出的重复性限和再现性限列于下表。