--

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 341.7—202X

镍精矿化学分析方法

第7部分：银含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of nickel concentrates —

Part 7:Determination of silver content—

Flame atomic absorption spectrometric method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.040.30

H 13

- XXXX-XX-XX实施

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T 341《镍精矿化学分析方法》的第7部分。YS/T 341《镍精矿化学分析方法》已经发布了以下部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟沉淀分离—EDTA滴定法；

——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：氧化镁量的测定  EDTA滴定法；

——第4部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、……………。

本文件主要起草人：        。

镍精矿化学分析方法

第7部分：银含量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 1  范围

本文件规定了镍精矿中银含量的测定方法。

本文件适用于镍精矿中银含量的测定。测定范围：10 g/t～150 g/t。

2  规范性应用文件

本文件没有规范性应用文件。

3 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用氟化氢铵、盐酸、硝酸、高氯酸分解，在稀盐酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长328.1 nm处，测量银的吸光度，按工作曲线法计算银含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  氟化氢铵。

5.2  盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ 1.42 g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。

5.5  盐酸（1+1）。

5.6  硝酸（1+1）。

5.7  银标准贮存溶液：称取1.0000 g银（wAg≥99.99％）置于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.6），微热至溶解完全，取下，冷却至室温，移入1000 mL棕色容量瓶中，补加50 mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg银。

5.8  银标准溶液：移取5.00 mL银标准贮备溶液（5.7）于250 mL容量瓶中，加入50 mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg银。

6  仪器设备

原子吸收光谱仪，附银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度:在与测量试液基体相一致的溶液中，银的特征浓度应不大于0.03 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

7  样品

7.1  样品粒度不大于154 μm。

7.2  样品预先在105 ℃±5 ℃烘2 h，置于干燥器中冷却至室温备用。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.50 g样品，精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验。

8.3   空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加少量水润湿摇散，加入1 g~2 g氟化氢铵（5.1），加入15 mL盐酸（5.2），盖上表面皿，低温加热溶解5 min ~10 min，取下稍冷，加入5 mL硝酸（5.3）、3 mL高氯酸（5.4），继续加热蒸至湿盐状，取下冷却。加入5 mL盐酸（5.2），用少许水冲洗表面皿及杯壁，低温加热溶解盐类，取下冷却。将溶液移入50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清或干过滤。

8.4.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长328.1 nm处，以水调零，测量试液中银的吸光度，从工作曲线上得到相应银的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL银标准溶液（5.8），置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2  在与测量试液（8.4.2）相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以银的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

银含量以银的质量分数w Ag 计，数值以g/t表示，按公式（1）计算：

.........................................................................................（1）

式中：

ρ  ——自工作曲线上查得的银的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0  ——自工作曲线上查得的空白试液中银的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V  ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m  ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至个位。

10  精密度

10.1  重复性

精密度数据是在2020年由16个实验室对4个银含量不同的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的银含量在重复性条件下独立测定5~11次。测量的原始数据见表A.1。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| wAg /(g/t) | 12.9 | 47.1 | 96.6 | 149.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r /(g/t) | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| wAg/ (g/t) | 12.9 | 47.1 | 96.6 | 149.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R /(g/t) | 2.5 | 5.5 | 10.0 | 14.0 |

11  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——样品；

——使用的标准（YS/T341.7-202X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由16个实验室对4个银含量不同的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的银含量在重复性条件下独立测定7~11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1 银的精密度试验原始数据                          g/t

| 实验室 | 次数 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 12.7 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 12.4 |
|  | 2 | 46.0 | 45.2 | 45.6 | 45.3 | 46.1 | 45.4 | 44.3 | 45.7 | 47.2 | 46.7 | 47.4 |
|  | 3 | 96.6 | 95.4 | 94.5 | 94.8 | 95.6 | 95.0 | 95.5 | 96.6 | 97.6 | 98.0 | 95.8 |
|  | 4 | 148.6 | 150.1 | 148.9 | 147.2 | 148.5 | 148.6 | 146.2 | 148.0 | 148.2 | 151.3 | 147.3 |
| 2 | 1 | 12.5 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 13.9 |
|  | 2 | 47.5 | 47.8 | 47.8 | 45.9 | 46.5 | 46.4 | 45.1 | 48.2 | 48.0 | 49.0 | 45.2 |
|  | 3 | 95.8 | 95.2 | 97.4 | 95.3 | 96.9 | 96.6 | 97.5 | 96.6 | 95.6 | 95.1 | 98.8 |
|  | 4 | 150.5 | 147.3 | 150.1 | 147.1 | 149.4 | 151.2 | 148.6 | 148.4 | 151.1 | 149.9 | 151.0 |
| 3 | 1 | 12.8 | 11.2 | 11.4 | 12.3 | 11.6 | 12.3 | 13.8 | 11.6 | 12.0 | 12.9 | 12.5 |
|  | 2 | 44.7 | 44.9 | 45.7 | 46.6 | 45.6 | 44.1 | 45.4 | 45.4 | 48.6 | 42.9 | 44.2 |
|  | 3 | 95.6 | 95.7 | 95.9 | 91.6 | 93.2 | 96.0 | 94.6 | 91.4 | 93.7 | 93.8 | 94.9 |
|  | 4 | 148.2 | 145.9 | 142.2 | 143.5 | 144.8 | 147.7 | 145.8 | 146.0 | 148.5 | 148.8 | 142.5 |
| 4 | 1 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.9 | 12.9 | 13.6 | 13.7 | 14.1 |
|  | 2 | 47.4 | 46.6 | 46.3 | 47.4 | 47.1 | 46.6 | 47.2 | 46.5 | 46.1 | 47.1 | 47.4 |
|  | 3 | 95.7 | 96.1 | 95.2 | 95.0 | 96.6 | 95.2 | 96.1 | 94.0 | 95.7 | 94.3 | 93.2 |
|  | 4 | 146.1 | 150.5 | 152.5 | 149.8 | 149.5 | 147.9 | 150.3 | 148.7 | 151.4 | 152.4 | 149.2 |
| 5 | 1 | 12.4 | 13.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 12.6 |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 47.5 | 47.2 | 45.2 | 47.2 | 47.1 | 46.8 |  |  |  |  |
|  | 3 | 98.3 | 97.2 | 92.0 | 96.6 | 95.5 | 97.6 | 97.8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 148.4 | 151.1 | 150.6 | 146.5 | 149.0 | 147.7 | 144.9 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 12.7 | 13.5 | 12.5 | 13.1 | 12.5 | 13.3 | 13.2 |
|  | 2 | 46.7 | 45.5 | 47.3 | 45.7 | 47.1 | 45.3 | 46.9 | 45.2 | 44.5 | 46.8 | 47.6 |
|  | 3 | 98.3 | 96.4 | 97.7 | 99.1 | 96.9 | 95.3 | 98.5 | 96.2 | 97.8 | 97.2 | 96.5 |
|  | 4 | 146.2 | 145.1 | 147.5 | 146.7 | 145.8 | 146.9 | 145.3 | 147.8 | 147.4 | 148.9 | 146.2 |
| 7 | 1 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 13.9 |  |  |  |  |
|  | 2 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 49.9 | 50.4 | 50.2 | 48.5 |  |  |  |  |
|  | 3 | 97.7 | 96.1 | 97.1 | 98.0 | 96.8 | 97.1 | 97.0 |  |  |  |  |
|  | 4 | 148.5 | 156.7 | 148.8 | 149.9 | 151.6 | 150.6 | 152.4 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 12.8 | 12.0 | 12.4 | 13.1 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 13.4 | 12.2 | 12.7 |
|  | 2 | 45.7 | 45.3 | 46.8 | 45.7 | 46.1 | 47.0 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 45.5 | 45.9 |
|  | 3 | 97.2 | 94.1 | 97.5 | 96.2 | 95.8 | 95.7 | 95.6 | 97.6 | 97.3 | 96.9 | 96.8 |
|  | 4 | 149.0 | 147.8 | 148.8 | 148.6 | 148.6 | 150.0 | 149.5 | 150.0 | 150.4 | 150.5 | 150.0 |
| 9 | 1 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 12.4 | 12.3 | 13.2 |
|  | 2 | 48.0 | 48.2 | 47.2 | 46.5 | 47.0 | 48.8 | 46.3 | 46.5 | 47.9 | 46.9 | 47.7 |
|  | 3 | 97.1 | 96.5 | 96.8 | 97.4 | 97.2 | 96.7 | 96.3 | 97.2 | 97.7 | 97.2 | 96.0 |
|  | 4 | 149.1 | 150.1 | 146.4 | 149.7 | 151.0 | 150.9 | 148.4 | 146.6 | 151.5 | 150.6 | 147.1 |
| 10 | 1 | 13.4 | 13.2 | 12.5 | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 12.9 | 14.9 | 14.3 | 14.2 | 13.6 |
|  | 2 | 50.6 | 48.9 | 52.5 | 50.1 | 51.4 | 51.8 | 49.2 | 50.8 | 49.6 | 52.1 | 51.6 |
|  | 3 | 106.2 | 104.6 | 104.0 | 101.6 | 102.8 | 100.7 | 99.8 | 101.3 | 99.7 | 99.5 | 105.6 |
|  | 4 | 151.5 | 154.3 | 155.4 | 149.5 | 152.0 | 148.5 | 147.9 | 150.3 | 149.1 | 151.6 | 147.2 |
| 11 | 1 | 12.1 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.1 | 12.6 |
|  | 2 | 50.3 | 50.0 | 50.8 | 49.9 | 50.7 | 50.4 | 48.6 | 47.9 | 48.4 | 48.5 | 48.1 |
|  | 3 | 100.7 | 99.1 | 101.1 | 102.0 | 99.3 | 100.6 | 98.7 | 98.1 | 97.9 | 96.4 | 96.2 |
|  | 4 | 151.9 | 150.7 | 152.0 | 153.4 | 154.9 | 151.7 | 151.4 | 150.0 | 150.3 | 149.6 | 146.7 |
| 12 | 1 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 12.8 |  |  |
|  | 2 | 48.7 | 48.4 | 46.5 | 48.0 | 48.6 | 47.6 | 48.5 | 48.7 | 47.8 |  |  |
|  | 3 | 96.6 | 95.0 | 96.9 | 96.9 | 95.4 | 97.3 | 97.1 | 98.7 | 95.9 |  |  |
|  | 4 | 149.2 | 147.4 | 148.1 | 147.3 | 147.1 | 146.3 | 147.7 | 145.7 | 149.0 |  |  |
| 13 | 1 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.9 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 13.4 |
|  | 2 | 47.3 | 45.7 | 46.5 | 47.0 | 46.7 | 48.3 | 45.9 | 46.6 | 47.3 | 46.4 | 47.1 |
|  | 3 | 98.0 | 98.4 | 97.2 | 96.9 | 97.6 | 97.0 | 96.2 | 97.8 | 97.4 | 96.5 | 97.7 |
|  | 4 | 151.2 | 150.3 | 149.1 | 151.5 | 152.8 | 151.6 | 152.9 | 151.5 | 152.8 | 150.6 | 150.9 |
| 14 | 1 | 12.0 | 11.5 | 12.7 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.1 | 12.1 | 12.4 |
|  | 2 | 44.8 | 45.5 | 43.5 | 44.7 | 45.1 | 44.3 | 45.2 | 43.9 | 45.0 | 45.1 | 44.6 |
|  | 3 | 96.9 | 95.4 | 96.7 | 97.3 | 95.7 | 95.4 | 96.3 | 97.2 | 95.9 | 97.1 | 96.9 |
|  | 4 | 149.8 | 146.9 | 148.9 | 146.0 | 147.1 | 148.3 | 147.3 | 149.0 | 148.4 | 147.6 | 146.3 |
| 15 | 1 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 |
|  | 2 | 43.2 | 43.6 | 45.0 | 45.7 | 45.9 | 46.0 | 47.2 | 47.5 | 48.2 | 48.8 | 49.6 |
|  | 3 | 95.2 | 95.3 | 95.7 | 96.7 | 96.7 | 97.0 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 98.3 | 100.6 |
|  | 4 | 143.4 | 143.6 | 143.8 | 146.6 | 146.6 | 147.5 | 148.0 | 148.6 | 149.9 | 150.2 | 150.3 |
| 16 | 1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
|  | 2 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.7 |
|  | 3 | 96.4 | 97.0 | 96.2 | 95.9 | 97.0 | 97.3 | 96.5 | 96.7 | 96.6 | 96.7 | 96.7 |
|  | 4 | 151.3 | 152.0 | 151.4 | 151.8 | 152.1 | 151.8 | 151.4 | 152.0 | 151.7 | 151.9 | 151.7 |