中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 1057.X—XXXX

四氧化三钴化学分析方法

第X部分：钾和钠含量的测定

火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

Method for chemical analysis of cobalt tetroxide

PartX：Determination of  potassium and sodium content

Flame atomic absorption spectroscopy and inductively coupled plasma emission spectrometry

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.70

H 13

202X—xx--xx发布	202X--xx--xx实施

前    言

YS/T 1057-20XX 《四氧化三钴化学分析方法》分为5个部分：

——第1部分：磁性异物含量测定  磁选分离-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：氯离子含量的测定  离子选择性电极法；

——第X部分： 钾和钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第X部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第X部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收光谱法；

本部分为YS/T1057.X-20XX的第X部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

四氧化三钴化学分析方法

第X部分：钾和钠含量的测定

方法一  火焰原子吸收光谱法

1范围

本部分规定了四氧化三钴中钠、钾含量的测定方法，此方法为仲裁法。

本部分适用于四氧化三钴中钠、钾含量的测定。测定范围：0.0005%～0.05 %。

- 2方法提要

试样用盐酸分解，在硝酸介质中，于原子吸收光谱仪Na589.0nm、K766.5nm处用火焰原子吸收光谱法测定钾、钠吸光度值，按工作曲线法计算钠、钾含量。

- 3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为优级纯试剂，所用水二级水或以上纯度的水。

3.1金属钴（wK ≤0.0001%, wNa≤0.0001%），钾钠含量达不到要求时需要进行校正。

3.2氯化钾、氯化钠（w≧99.9%）

3.3盐酸（ρ1.19g/ml）

3.4硝酸（ρ1.42g/ml）

3.5钾标准储存溶液：称取氯化钾1.9066g，置于400ml烧杯中，加入少量水，盖上表皿，加热至微沸，溶解后冷却，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有1mg钾。

3.6钾标准溶液：移取20.00ml钾标准储存溶液（3.5）至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有20ug钾。

3.7钠标准储存溶液：将氯化钠（3.2）置于110℃烘箱内烘干两小时，于干燥器中冷却至室温后称取氯化钠2.5420g，置于250ml烧杯中，用水溶解后，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀，移入塑料瓶中储存，此溶液1ml含有1mg钠。

3.8钠标准溶液：移取5.00ml钠标准储存溶液（3.8），置于1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀，移入塑料瓶中储存。此溶液1ml含有5ug钠。

- 4 仪器

4.1火焰原子吸收光谱仪  附钾、钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度:在与测量试液基体相一致的溶液中，钾、钠的特征浓度应不大于0.027μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

5 分析步骤

5.1试料

- 按表1称取试样并分取、稀释，准确至0.0001g。

- 表1 称样量及稀释体积

| - 含量，% | - 称样量，g | - 定容体积，mL | - 分取体积，mL | - 稀释体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≤0.002 | - 2.000 | - 100 | - 不分取 | - - |
| - ＞0.002-0.01 | - 0.5 | - 100 | - 不分取 | - - |
| - ＞0.01-0.1 | - 0.5 | - 100 | - 10.0 | - 100 |
| - ＞0.1-0.5 | - 0.5 | - 200 | - 5 | - 100 |

- 5.2试样处理

将试料（5.1）置于400 mL烧杯中，加入用少量水浸润，加入10ml盐酸（3.3）将烧杯置于电热板上，低温加热溶解样品至近干，加入5mL硝酸（3.4），加热至近干，加入2mL硝酸（3.4），约30mL水，用水清洗杯壁及表面皿，加热微沸，取下，冷却。将溶液移至100 mL容量瓶中，以水定容，混匀。

- 5.3 空白试验

随同试料做空白试验。采用6.1工作曲线进行空白值的测定。

5.4  测定

在原子吸收光谱仪上按照附表所列仪器测定条件，选择相应的标准溶液系列（6.1）或（6.2）、（6.3）同时进行测定。以水调零，测量试液中被测元素的浓度，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素钾、钠的浓度值。

- 6 工作曲线的绘制

- 6.1  不含基体工作曲线的绘制

- 分别移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8）于系列100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

6.2  4g/L基体工作曲线的绘制

分别称取5份金属钴（3.1）0.400g,置于400ml烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至5个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

6.3  15g/L基体工作曲线的绘制

分别称取5份金属钴（3.1）1.500g,置于400ml烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至5个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00ml、1.00ml、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00ml钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪上，测定钾、钠元素的吸光度值，以钾、钠的浓度值为横坐标，吸光度值为纵坐标，仪器自动拟合工作曲线。

6.4 用做基体的金属钴没有满足3.1的要求时，需采用ICP-OES标准加入法分别测定4g/L和15g/L钴溶液中的钾钠浓度，将测定值计入相应的标准点。

- 7分析结果的计算

按下式计算所测元素的质量分数wx，数值以%数表示，保留两位有效数字：

式中：

ρ——待测试液中的（Na、K）质量浓度，单位为ug/mL；

Ρ0——待测试剂空白溶液中的（Na、K）质量浓度，单位为ug/mL；

V ——待测试液体积，单位为毫升（mL）；

m——称样量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

n——试液稀释倍数。

- 8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| wK% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.0011 | 0.005 | 0.023 |  |
| wNa% | 0.0044 | 0.019 | 0.026 | 0.14 | 0.67 |
| r/% | 0.0005 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| wK/% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0010 | 0.0011 | 0.008 | 0.027 |  |
| wNa/% | 0.0044 | 0.019 | 0.026 | 0.14 | 0.67 |
| R/% | 0.0008 | 0.006 | 0.008 | 0.05 | 0.08 |

- 9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 样品；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

附表 原子吸收测定条件

| 元素 | 波长，nm | 灯电流，mA | 燃烧器高度， mm | 单色器通带， nm | 空气流量，L/min | 乙炔流量，L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 766.5 | 2 | 6 | 0.4 | 5.0 | 1.0 |
| 钠 | 589.0 | 3 | 6 | 0.4 | 4.5 | 0.8 |

方法二  电感耦合等离子体发射光谱法

1范围

本部分规定了四氧化三钴中钠、钾含量的测定方法。

本部分适用于四氧化三钴中钠、钾含量的测定。测定范围：0.0005 %～0.5 %。

- 2方法提要

试样用盐酸溶解，采用电感耦合等离子体发射光谱法测定钠、钾含量。

- 3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为优级纯试剂，所用水为二级水或以上纯度的水。

3.1金属钴（wK ≤0.0001%, wNa≤0.0001%）,钾钠含量达不到要求时需要进行校正。

3.2氯化钾、氯化钠（基准试剂）

3.3盐酸（ρ1.14g/ml）

3.4硝酸（ρ1.42g/ml）

3.5钾标准储存溶液：称取氯化钾1.9066g，置于400ml烧杯中，加入少量水，盖上表皿，加热至微沸，溶解后冷却，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有1mg钾。

3.6钾标准溶液A：移取10ml钾标准储存溶液（3.5）至100ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有100ug钾。

3.7钠标准储存溶液：将氯化钠（3.2）置于110℃烘箱内烘两小时，于干燥器中冷却至室温后称取2.5420g，置于150ml烧杯中，用水溶解后，移至1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有1mg钠。移入塑料瓶中储存。

3.8钠标准溶液：移取10ml钠标准储存溶液（3.7），置于100ml容量瓶中，用水稀释至刻度线、混匀。此溶液1ml含有100ug钠。移入塑料瓶中储存。

- 4 仪器

4.1电感耦合等离子体发射光谱仪

- 在仪器的最佳工作条件下，钾、钠的检出限应大于0.1mg/L，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，光强度的相对标准偏差不超过1.5 %。

- 仪器推荐条件，见表1

- 仪器推荐条件

| 元素 | 谱线/nm | RF功率/w | 辅助气流量L/min | 雾化器气体流量L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | 589.592 | 1100 | 0.80 | 0.20 |
| K | 766.490 | 1100 | 0.80 | 0.20 |

5 分析步骤

5.1试料

- 按表2称取样品，准确至0.0001g。

- 表2 称样量及稀释体积

| - 含量，% | - 称样量，g | - 定容体积，mL | - 分取体积，mL | - 稀释体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ≤0.01 | - 2.000 | - 100 | - 不分取 | - - |
| - ＞0.01-0.05 | - 0.5 | - 100 | - 不分取 | - - |
| - ＞0.05-0.5 | - 0.5 | - 100 | - 10.0 | - 100 |

- 5.2试样处理

5.2.1 将试料（5.1）置于400 mL烧杯中，加入用少量水浸润，加入10-20ml盐酸（3.4）将烧杯置于电热板上，低温加热溶解样品至小体积，用纯水清洗杯壁及表迷皿，加热微沸，取下，冷却。将溶液移至100 mL容量瓶中，用纯水清洗杯壁及表皿，将清洗液一起移入容量瓶中，以水定容，混匀。

- 5.3 空白试验

随同试料做空白试验。采用工作曲线（6.1）测定空白浓度值。

5.4测定

在ICP光谱仪上按照仪器检测条件，按照称样量与相应的检测标准溶液系列（6.2）或（6.3）同时进行测定。以水调零，测量试液中被测元素的浓度，再扣除试剂空白的浓度值，即为所测试液中被测元素钾、钠的浓度值。

- 6 工作曲线的绘制

- 6.1  不含基体工作曲线的绘制

- 分别移取0.00mL、0.50mL 、1.00mL、2.50mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8）于系列100mL容量瓶中，加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

6.2  4g/L基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（3.1）0.400g,置于400ml烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、2.50mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

6.3  15g/L基体工作曲线的绘制

分别称取4份金属钴（3.1）1.500g,置于400ml烧杯中，加入20ml硝酸，盖上表皿。低温加热至溶解完全，继续加热至湿盐状，冷却后纯水冲洗烧杯壁，继续加热至溶液清亮，冷却后用水移至4个100ml容量瓶中，用微量滴定管分别加入0.00ml、0.50ml 、1.00ml、2.50mL钾标准溶液（3.6）和钠标准溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。于ICP光谱仪上，测定钾、钠元素的强度值，仪器自动拟合工作曲线。

- 7分析结果的计算

按下式计算所测元素的质量分数wx，数值以%数表示，保留两位有效数字：

wx=ρ−ρ0×n×V×10−6m×100

式中：

ρ——待测试液中的（Na、K）质量浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）；

Ρ0——待测试剂空白溶液中的（Na、K）质量浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）

V ——待测试液体积，单位为毫升（mL）；

m——称样量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

n——试液稀释倍数。

- 8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| wK% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.0011 | 0.005 | 0.023 |  |
| wNa% | 0.0044 | 0.019 | 0.026 | 0.14 | 0.67 |
| r/% | 0.0005 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| wK/% | 0.0033 | 0.0066 | 0.051 | 0.269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0010 | 0.0011 | 0.008 | 0.027 |  |
| wNa/% | 0.0044 | 0.019 | 0.026 | 0.14 | 0.67 |
| R/% | 0.0008 | 0.006 | 0.008 | 0.05 | 0.08 |

- 9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 样品；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

- —— 与基本分析步骤的差异；