**四氧化三钴化学分析方法**

**钾、钠含量的测定**

**火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法**

**编制说明**

**（预审稿）**

**金川集团股份有限公司**

**甘肃精普检测科技有限公司**

**2020-11-24**

1. **工作简况**
   1. **任务来源**

**1、计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制单位**

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准 制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2019]73号）和全国有色标委会《关于印发﹤铅精矿化学分析方法﹥等11项国家标准和行业标准任务落实会议纪要的通知》的要求，由金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司负责《四氧化三钴化学分析方法 钾、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法》的编制，北京当升材料科技股份有限公司、北矿检测科技有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司等单位参与编制，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，项目编号：2019-412T-YS，完成期限2021年。

**2、项目编制单位变化情况**

标准主编单位原为：金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、甘肃精普检测科技有限公司，兰州金川科技园有限公司为金川集团股份有限公司的子公司，甘肃精普检测科技有限公司为兰州金川科技园有限公司子公司，层级较多，建议去掉兰州金川科技园有限公司。

* 1. **主要参加单位和工作成员及其所做工作**
     1. **主要参加单位情况**

标准主编单位金川集团股份有限公司为标准的编制提供资金及设备等方面的支持；主编单位甘肃精普检测科技有限公司积极收集微量钾钠测定的相关文献，进行了测定方法的试验，确定测定参数，进行验证样品的准备，进行试验报告、标准文本（预审稿、报批稿）的编写，与参与编制单位就标准相关条款进行沟通、讨论，最终完成标准的编制任务。

北矿检测科技有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司等单位参与测定参数的验证工作，为标准编制提出合理的建议和意见。

贵州省分析测试研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、福建紫金矿冶测试技术有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、防城港市东途矿产检测有限公司、华南理工大学、中伟新材料有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等单位参与方法精密度的验证，为方法文本的表述和参数修改提供意见和建议。

* + 1. **主要工作成员所负责的工作情况**

本标准主要起草人及工作职责见表1。

**表1 主要起草人及工作职责**

|  |  |
| --- | --- |
| **起草人** | **工作职责** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **主要工作过程**
     1. **预研阶段**

2017年6月，针对四氧化三钴各元素化学分析方法进行梳理，其中钾、钠、硅、碳等元素的分析没有相应的标准，实际工作中使用的测定方法没有通过系统的试验，方法的可靠性有待验证，为此，金川集团股份有限公司委托甘肃精普检测科技有限公司进行分析方法的可行性研究，确定主要检测方法思路。

* + 1. **立项阶段**

2019年4月，金川集团股份有限公司向国家有色标准化技术委员会提交了《四氧化三钴化学分析方法 钾、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法》有色行业标准项目建议书、标准文本草案及立项书等材料，国家有色标准化技术委员会于2018年10月在安徽召开的标准化工作会议上进行立项认证，参会委员同意该项目列为行业标准项目。

2019年11月 国家标准化技术委员下发《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准 制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2019]73号），计划号为2019-412T-YS，完成期限2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

* + 1. **起草阶段**

2019年11月16日，全国有色金属标准化技术委员会在山东泰安市召开了有色金属标准工作会议。会议对有色金属行业标准《四氧化三钴化学分析方法 钾、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行了任务落实。2020年1月6日，金川集团股份有限公司接到任务后，通过兰州金川科技园有限公司下发给甘肃精普检测科技有限公司，精普公司组建《四氧化三钴中钾钠硅碳检测方法的建立》试验项目组，暨《四氧化三钴化学分析方法》行业标准编制小组，负责方法试验和标准编制，项目组成员主要由技术人员组成。

2020年10月10日，精普公司标准编制小组完成标准文本（讨论稿）的编写和试验报告（讨论稿）的编写，发至各参与起草单位，完成验证样品的准备工作。同时，将验证样品寄各单位进行验证试验。

2021年3月 在海南琼海召开了有色行业标准YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法 钾钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法》预审会，标准编制单位 参加了预审会。根据与会专家和代表的认真讨论、研究，形成预审定会会议纪要，并在会议上通过专家审议通过；根据预审定会会议纪要，修订了本标准的讨论稿，编制本标准的审定稿。

* + 1. **征求意见阶段**

在标准验证期间，各验证单位对标准文本和试验报告提出很多宝贵的意见，编制小组对各单位意见进行了回复处理，处理情况见意见汇总表。

在项目预审会上，与会专家和代表也对标准文本（讨论稿）和试验报告提出意见和建议，编制小组对意见进行分类处理，处理情况见意见汇总表。

* + 1. **审查阶段**

2020 年 月，在 召开了有色行业标准YS/T1057。-20XX《四氧化三钴化学分析方法 钾钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法》审定会，根据与会专家和代表的认真讨论、研究，形成审定会会议纪要，并在会议上通过专家审议通过；根据审定会会议纪要，修订了本标准的送审稿，编制本标准的报批稿。

* + 1. **报批阶段**

202 年 标准起草工作组根据审查会议提出的修改建议和意见对标准进行了进一步的修改整理，形成本标准的报批稿，报全国有色标准化技术委员会秘书处。

1. **标准编制原则**

按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

标准符合有色标准YS/T633-2015《四氧化三钴》指标规定的要求，并在指标规定要求下进行了测定范围的扩展，使标准即据符合性又有先进性。

1. **标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析**
2. **测定范围的确定**

按照YS/TYS/T633-2015《四氧化三钴》各牌号的指标规定的要求，参考国内主要四氧化三钴厂家生产状况，并对指标的测定范围进行一定的扩展，确定其中钾钠测定的范围。

1. **测定方法的确定**

查阅大量的文献，钾钠的测定方法通常采用火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等方法，上述两种方法均可用于四氧化三钴中钾钠的测定，原子吸收光谱法仪器相比于电感耦合等离子体发射光谱法较为简单，仪器成本稍低，设备普及性好，但不能进行钾钠的联测。相反，电感耦合等离子发射光谱法设备成本和运行成本较高，但可实现钾钠的联测，操作较为方便，考虑国内相关厂家的设备配置和实际应用，两个方法均作为四氧化三钴行业标准的测定方法，推荐使用更为成熟的原子吸收光谱法作为仲裁方法。

1. **主要试验内容**

包括两个部分,即原子吸收光谱法部分和电感耦合等离子体发射光谱法部分

**3.1原子吸收光谱法试验情况**

原子吸收光谱法参照仪器推荐条件和相关文献内容，结合试验数据进行了测定仪器条件的选择。进行了测定介质影响试验、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验等，测定了钾钠测定的检出限。采用实际样品进行了加标回收试验、精密度试验等。（具体内容见试验报告）

**3.2 电感耦合等离子体发射光谱法试验情况**

进行了仪器条件试验（包括谱线选择、最佳仪器工作参数的选择等），进行了酸度试验、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验等，测定了钾钠测定的检出限。采用实际样品进行了加标回收试验、精密度试验等。（具体试验情况见试验报告）

1. **验证情况分析**

本标准文本邀请国内多家试验室进行验证，其中火焰原子吸收光谱法邀请广东省工业分析测试中心、广东邦普循环科技有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司参与一验，华南理工大学等8家单位参与二验，电感耦合等离子体发射光谱法邀请北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等参与一验，广东省工业分析测试中心等单位参与二验。

4.1 火焰原子吸收光谱法一验情况

广东省工业分析测试中心对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，测定介质的影响、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.042mg/L,钠为0.024 mg/L，加标回收率钾为100.6-103.1%之间，钠为102.2-103.5%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。

广东邦普循环科技有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，测定介质的影响、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.031mg/L,钠为0.021 mg/L，加标回收率钾为100.6-109.2%之间，钠为100.7-108.5%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。通过验证，对试验报告和文本提出来修改意见（见意见汇总表）。

荆门市格林美新材料有限公司对编制单位试验报告的部分条件参数进行验证，共存元素干扰试验情况与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.0108mg/L,钠为0.0244 mg/L，加标回收率钾为92-104.3%之间，钠为94-108%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。

国标（北京）检验认证有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，测定介质的影响、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。并试验了采用消电离剂增敏试验。测定的了钾的特征浓度为0.0202mg/L,钠为0.0251 mg/L，加标回收率钾为84-105%之间，钠为88-105%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。通过验证，对试验报告和文本提出来修改意见（见意见汇总表）。

参与二验的各单位验证了本方法测定的精密度，部分单位对试验报告和文本草案提出了修改意见（见意见汇总表）。

通过验证，各单位试验结论与编制单位报告内容和文本草案内容基本一致，方法可行，精密度良好。1#样品钾的含量较低，且各单位差异较大，有的单位没有测出相应的含量，因此进行重现性限和再现性限计算时，删除了钾1#样品的数据。

原子吸收光谱法测定-钠数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 |  | 水平 j | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 广东省工业分析检测中心 | 均值 | 0.0041 | 0.0187 | 0.0243 | 0.1300 | 0.666 |
| s | 0.000150 | 0.000756 | 0.001113 | 0.00577 | 0.00976 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | 均值 | 0.0051 | 0.0220 | 0.0277 | 0.151 | 0.681 |
| s | 0.000238 | 0.000976 | 0.000925 | 0.00347 | 0.01278 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 格林美 | 均值 | 0.0043 | 0.0201 | 0.0278 | 0.155 | 0.738 |
| s | 0.000063 | 0.000072 | 0.000092 | 0.00278 | 0.00724 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 国标（北京）检验认证有限公司(一验） | 均值 | 0.0043 | 0.0194 | 0.0264 | 0.145 | 0.717 |
| s | 0.000100 | 0.000302 | 0.001070 | 0.00313 | 0.00789 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 华南理工大学 | 均值 | 0.004355 | 0.0206 | 0.02637 | 0.138 | 0.656 |
| s | 0.000230 | 0.002111 | 0.000605 | 0.00540 | 0.01083 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 紫金矿业 | 均值 | 0.0047 | 0.0156 | 0.0211 | 0.132 | 0.638 |
| s | 0.000079 | 0.000535 | 0.000814 | 0.01127 | 0.03951 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 中检广西公司 | 均值 | 0.0043 | 0.0204 | 0.0265 | 0.142 | 0.650 |
| s | 0.000194 | 0.001502 | 0.001036 | 0.00751 | 0.00775 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 贵州省分析测试研究院 | 均值 | 0.0045 | 0.0192 | 0.0269 | 0.144 | 0.632 |
| s | 0.00028 | 0.00099 | 0.00112 | 0.00590 | 0.01653 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 当升材料科技有限公司 | 均值 | 0.0037 | 0.0177 | 0.0290 | 0.124 | 0.617 |
| s | 0.000186 | 0.001501 | 0.002129 | 0.00719 | 0.00994 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 东途矿产检测 | 均值 | 0.0045 | 0.0195 | 0.0254 | 0.145 | 0.655 |
| s | 0.000244 | 0.001635 | 0.001804 | 0.00688 | 0.01128 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 深圳海关测试中心 | 均值 | 0.0041 | 0.0201 | 0.0262 | 0.140 | 0.648 |
| s | 0.000189 | 0.001700 | 0.000751 | 0.00632 | 0.01079 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 中金岭南韶关冶炼厂 | 均值 | 0.0041 | 0.0190 | 0.0266 | 0.138 | 0.735 |
| s | 0.000163 | 0.000775 | 0.001433 | 0.00751 | 0.01635 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 浙江华友 | 均值 | 0.0031 | 0.0161 | 0.0254 | 0.129 | 0.641 |
| s | 0.000113 | 0.000378 | 0.002370 | 0.02116 | 0.01215 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

原子吸收光谱法测定-钾数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 |  | 水平 j | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 广东省工业分析检测中心 | 均值 | 0.000107 | 0.003886 | 0.00644 | 0.04886 | 0.25429 |
| s | 0.000015 | 0.000135 | 0.000207 | 0.00219 | 0.01272 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 广东邦普循环科技有限公司 | 均值 | 0.000194 | 0.003655 | 0.00691 | 0.05600 | 0.29227 |
| s | 0.000023 | 0.000163 | 0.000197 | 0.00141 | 0.00728 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 格林美 | 均值 | #DIV/0! | 0.003264 | 0.00650 | 0.05141 | 0.27430 |
| s | #DIV/0! | 0.000050 | 0.000173 | 0.00049 | 0.00216 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 国标（北京）检验认证有限公司(一验） | 均值 | 0.000145 | 0.003091 | 0.00699 | 0.05251 | 0.25527 |
| s | 0.000013 | 0.000161 | 0.000218 | 0.00067 | 0.00672 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 华南理工大学 | 均值 | 0.000145 | 0.003264 | 0.00689 | 0.05091 | 0.26545 |
| s | 0.000015 | 0.000298 | 0.000212 | 0.00255 | 0.00945 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 紫金矿业 | 均值 | #DIV/0! | 0.003243 | 0.00691 | 0.05357 | 0.25329 |
| s | #DIV/0! | 0.000053 | 0.000146 | 0.00230 | 0.00382 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 中检广西公司 | 均值 | 0.000119 | 0.003236 | 0.00730 | 0.05109 | 0.25364 |
| s | 0.000034 | 0.000225 | 0.000590 | 0.00170 | 0.01120 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 贵州省分析测试研究院 | 均值 | 0.001482 | 0.003336 | 0.00618 | 0.05385 | 0.27718 |
| s | 0.000125 | 0.000211 | 0.000204 | 0.00202 | 0.00540 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 当升材料科技有限公司 | 均值 | 0.001000 | 0.003298 | 0.00704 | 0.04841 | 0.30158 |
| s | 0.000161 | 0.000280 | 0.000703 | 0.00267 | 0.01120 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 东途矿产检测 | 均值 | 0.000553 | 0.003191 | 0.00553 | 0.00460 | 0.25909 |
| s | 0.000347 | 0.000270 | 0.000561 | 0.00164 | 0.01044 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 深圳海关测试中心 | 均值 | 0.000143 | 0.003055 | 0.00581 | 0.05036 | 0.27845 |
| s | 0.000014 | 0.000216 | 0.000457 | 0.00180 | 0.00850 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 中金岭南韶关冶炼厂 | 均值 | #DIV/0! | 0.003055 | 0.00631 | 0.04364 | 0.25000 |
| s | #DIV/0! | 0.000144 | 0.000181 | 0.00112 | 0.00632 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 浙江华友 | 均值 | 0.000100 | 0.005286 | 0.00619 | 0.05771 | 0.20857 |
| s | 0.000057 | 0.000825 | 0.000803 | 0.00457 | 0.00378 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

4.2 电感耦合等离子体发射光谱法验证情况

北京当升新材科技股份有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，谱线选择、其他仪器条件选择、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.010mg/L,钠为0.017 mg/L，加标回收率钾为99.6-101.1%之间，钠为99.2-103.4%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。

广东邦普循环科技有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，谱线选择、其他仪器条件选择、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.014mg/L,钠为0.016 mg/L，加标回收率钾为101.6-108.8%之间，钠为102-109.3%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。通过验证，对试验报告和文本提出来修改意见（见意见汇总表）。

北矿检测技术有限公司对编制单位试验报告的部分条件参数进行验证，谱线选择、其他仪器条件选择、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾为0.144mg/L,钠为0.14mg/L，加标回收率钾为95.8-103.3%之间，钠为96.5-104.0%之间，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。通过验证，对试验报告和文本提出来修改意见（见意见汇总表）。

国标（北京）检验认证有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，谱线选择、其他仪器条件选择、钴基体干扰试验、共存元素干扰试验情况均与编制单位试验报告结论一致。测定的检测下限钾0.0012%,钠为0.0002%，精密度试验结果良好，精密度试验结果良好（具体数据见数据汇总列表）。通过验证，对试验报告和文本提出来修改意见（见意见汇总表）。

参与二验的各单位验证了本方法测定的精密度，部分单位对试验报告和文本草案提出了修改意见（见意见汇总表）。

通过验证，各单位试验结论与编制单位报告内容和文本草案内容基本一致，方法可行，精密度良好。1#样品钾的含量较低，且各单位差异较大，有的单位没有测出相应的含量，结合相关单位意见，因此进行重现性限和再现性限计算时，删除了钾1#样品的数据。

对汇总的数据进行了组内格拉布斯检验，组间进行柯克伦检验和格拉布斯检验，删除异常值，并计算出重现性限和再现性限。

电感耦合等离子体发射光谱法测定-钾数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 |  | 水平 j | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 当升材料（一验 | 均值 | 0.001209 | 0.003236 | 0.00642 | 0.04927 | 0.29455 |
| s | 0.000070 | 0.000191 | 0.000440 | 0.00224 | 0.01128 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 广东邦普循环科技有限公司（一验） | 均值 | 0.000207 | 0.003491 | 0.00674 | 0.05282 | 0.28636 |
| s | 0.000027 | 0.000138 | 0.000143 | 0.00117 | 0.00765 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 北矿检测（一验） | 均值 | 0.000686 | 0.003582 | 0.00681 | 0.04864 | 0.27000 |
| s | 0.000380 | 0.000133 | 0.000330 | 0.00216 | 0.00447 |
| n | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 国标（北京）检验认证有限公司(一验） | 均值 | 0.000135 | 0.003082 | 0.00687 | 0.05054 | 0.24673 |
| s | 0.000010 | 0.000175 | 0.000176 | 0.00138 | 0.00420 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 广东省工业分析检测中心(二验) | 均值 | #DIV/0! | 0.004057 | 0.00659 | 0.05686 | 0.26143 |
| s | #DIV/0! | 0.000431 | 0.000135 | 0.00090 | 0.00900 |
| n | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 紫金矿业 | 均值 | #DIV/0! | 0.003900 | 0.00663 | 0.05200 | 0.25857 |
| s | #DIV/0! | 0.000616 | 0.000962 | 0.00572 | 0.01464 |
| n | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 中金岭南韶关冶炼厂（二验） | 均值 | #DIV/0! | 0.003355 | 0.00690 | 0.04755 | 0.25545 |
| s | #DIV/0! | 0.000137 | 0.000173 | 0.00129 | 0.00934 |
| n | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 贵州省分析测试研究院 | 均值 | 0.0014 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0489 | 0.2616 |
| s | 0.000130 | 0.000257 | 0.000204 | 0.001417 | 0.009223 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 格林美（二验） | 均值 | #DIV/0! | 0.003891 | 0.00660 | 0.05109 | 0.26109 |
| s | #DIV/0! | 0.000054 | 0.000118 | 0.00049 | 0.00153 |
| n | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 中伟新材(二验） | 均值 | 0.000136 | 0.002809 | 0.00628 | 0.04323 | 0.25285 |
| s | 0.000050 | 0.000263 | 0.000360 | 0.00082 | 0.00349 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 大冶有色（二验） | 均值 | 0.000149 | 0.002957 | 0.00639 | 0.04944 | 0.26043 |
| s | 0.000011 | 0.000172 | 0.000248 | 0.00132 | 0.01104 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 浙江华友 | 均值 | 0.000051 | 0.005843 | 0.00674 | 0.05729 | 0.25000 |
| s | 0.000018 | 0.001295 | 0.000526 | 0.00509 | 0.00577 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

电感耦合等离子体发射光谱法测定-钠数据汇总

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 |  | 水平 j | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 当升材料（一验 | 均值 | 0.004073 | 0.017909 | 0.02855 | 0.12182 | 0.72636 |
| s | 0.000142 | 0.000701 | 0.000934 | 0.00410 | 0.01362 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 广东邦普循环科技有限公司（一验） | 均值 | 0.004764 | 0.019255 | 0.02717 | 0.14218 | 0.71227 |
| s | 0.000143 | 0.000674 | 0.000518 | 0.00244 | 0.01094 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 北矿检测（一验） | 均值 | 0.006745 | 0.021000 | 0.02510 | 0.16273 | 0.75636 |
| s | 0.000284 | 0.000632 | 0.001101 | 0.00786 | 0.01433 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 国标（北京）检验认证有限公司(一验） | 均值 | 0.004231 | 0.019409 | 0.02666 | 0.14809 | 0.71127 |
| s | 0.000074 | 0.000302 | 0.000564 | 0.00421 | 0.00684 |
| n | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 广东省工业分析检测中心(二验) | 均值 | 0.004114 | 0.018571 | 0.02571 | 0.12571 | 0.66429 |
| s | 0.000227 | 0.000976 | 0.002812 | 0.00976 | 0.00976 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 紫金矿业 | 均值 | 0.004400 | 0.020000 | 0.02571 | 0.15000 | 0.69286 |
| s | 0.000141 | 0.000577 | 0.001254 | 0.00816 | 0.01496 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 中金岭南韶关冶炼厂（二验） | 均值 | 0.004318 | 0.019545 | 0.02673 | 0.13182 | 0.73727 |
| s | 0.000178 | 0.000934 | 0.000905 | 0.00603 | 0.01272 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 贵州省分析测试研究院 | 均值 | 0.0044 | 0.0182 | 0.0269 | 0.1438 | 0.71127 |
| s | 0.00023 | 0.00085 | 0.00104 | 0.00806 | 0.01468 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 格林美（二验） | 均值 | 0.004727 | 0.021700 | 0.02680 | 0.15195 | 0.75755 |
| s | 0.000079 | 0.000148 | 0.000379 | 0.00037 | 0.00604 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 中伟新材(二验） | 均值 | 0.004345 | 0.018445 | 0.02550 | 0.14571 | 0.78433 |
| s | 0.000242 | 0.000526 | 0.000677 | 0.00374 | 0.00623 |
| n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 大冶有色（二验） | 均值 | 0.004586 | 0.016686 | 0.02660 | 0.15629 | 0.72657 |
| s | 0.000358 | 0.001422 | 0.001010 | 0.00812 | 0.02842 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 浙江华友 | 均值 | 0.002386 | 0.013429 | 0.02286 | 0.15714 | 0.69714 |
| s | 0.000285 | 0.001134 | 0.003848 | 0.02059 | 0.01254 |
| n | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

1. **标准中涉及专利问题**

本标准不涉及专利问题。

1. **预期达到的社会效益等情况**
   1. **项目的必要性简述**

近年来，由于锂离子电池电量大，耐用，循环次数多，无记忆效应，绿色环保等优点，使得锂离子电池产业在国内外快速迅猛发展起来。但是，在锂离子电池迅猛发展的同时，其研发及产业化中也暴露了一些关键技术问题。其中锂离子电池电极材料是锂离子电池技术的核心和关键，它是决定电池安全性、电化学性能和使用寿命的关键因素之一。

四氧化三钴是重要的锂离子电池材料，广泛用于锂离子电池正极材料钴酸锂的生产，目前已经制定了行业标准YS/T633-2015《四氧化三钴》，行业标准对其中的物理化学指标做了明确的规定，其中钠是控制指标之一。钴基系列产品中钠的测定方法主要有盐类的分析方法（硝酸钴、氯化钴等）、YS/T710.2-2015《氧化钴化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法》、YS/T281.18-2011《钴化学分析方法 钠量的测定》等，盐类与氧化钴的测定方法均采用标准加入法火焰原子吸收测定，与目前各四氧化三钴相关方实际使用的情况不一致，且氧化钴的测定范围并没有涵盖四氧化三钴的技术指标要求；YS/T281.18-2011《钴化学分析方法 钠量的测定》采用钴基体匹配火焰原子吸收法测定，但由于四氧化三钴和金属钴的性质差异，在样品分解等方面存在较大差异，因此也并不能完全采用，因此有必要建立四氧化三钴钠含量测定的行业标准。

随着下游行业产品质量要求的提升，钾已经纳入四氧化三钴生产、使用企业常规控制指标，国内四氧化三钴的生产、使用、贸易均须提供钾的指标含量，目前并没有合适的国家、行业标准来规范四氧化三钴中钾的测定，导致测定数据结果的不一致的情况时有发生，生产、使用厂家对标工作繁琐，对四氧化三钴的正常经营活动带来较大的影响，因此，建立四氧化三钴中钾的测定行业标准有较大意义。

* 1. **项目的可行性简述**

采用基体匹配-火焰原子吸收测定钾、钠的方法比较成熟，也被国内众多锂电材料生产企业采用，适合作为行业标准来规范测定。同时，电感耦合等离子体发射光谱法测定钴氧化物中钾钠的方法，经国内企业不断试验、应用，也日渐成熟，与基体匹配-火焰原子吸收光谱法有很好的一致性，已具备作为行业标准进行规范。

建立四氧化三钴中钾、钠测定的行业标准，拟采用基体匹配-火焰原子吸收光谱法进行钾钠的联合测定，此方法作为仲裁方法；采用电感耦合等离子体发射光谱法测定四氧化三钴中的钾、钠，可实现与其他杂质元素的同时测定，提高检测效率。

甘肃精普检测科技有限公司做为金川集团钴产业指定检测机构和具有独立法人资质的第三方检测机构，设备配套先进，拥有场发射扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪、辉光放电质谱仪、在四氧化三钴杂质元素检测方面进行了大量的实验工作，积累了丰富的经验，具有很强的技术能力，负责起草有色行业标准YS/T633-2015《四氧化三钴》等行业、国家标准，有起草国家标准、行业标准的能力。

* 1. **标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益**

本标准为《四氧化三钴化学分析方法》系列标准的一部分，包含两个分析方法：火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法，便于标准使用单位根据各自设备配置情况进行选用。分析方法的选择结合国内使用单位的实际情况来选择优化测定参数，确保测定结果的可靠性和具有良好的精密度。标准适用范围宽，检测下限低，测定范围涵盖YS/T633-2015《四氧化三钴》的质量要求，同时满足各使用单位产品质量不断提升的需要，标准具有良好的先进性。

标准实施后，可减少因检测标准不一致导致的测定结果误差，提高一次测定结果的准确性，提高检测效率，减少因检测标准带来的质量异议，推动四氧化三钴产品品质的提升。

1. **采用国际标准和国外先进标准的情况**

本标准为首次起草，没有采用国际标准和国外先进标准。

1. **与现行相关法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况**

本标准所规定的的内容，完全符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

本标准与YS/T1057.1-2015《四氧化三钴化学分析方法 磁性异物的测定 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法》、YS/T1057.2-2020《四氧化三钴化学分析方法 氯离子含量的测定 离子选择性电极法》、YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法 硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》、YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法 碳含量的测定 高频燃烧-红外吸收光谱法》为四氧化三钴系列分析标准。

1. **重大分歧意见的处理经过和依据**

无。

1. **标准性质的建议说明**

本标准建议做为推荐性有色行业标准，供相关单位参考采用。

1. **贯彻标准的要求和措施建议**
   * 1. 在本标准实施前保证标准文本的充足供应，使相关使用单位能便捷得到标准文本。
     2. 对于使用单位在标准使用过程中提出的问题，标准编制单位有义务进行必要的解释。
     3. 如有需要，可对标准使用单位进行必要的培训或辅导。
2. **废止现行相关标准的建议**

无。

1. **其他应予说明的事项**

无。