中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 1057.2—2020

四氧化三钴化学分析方法

碳含量的测定

高频燃烧-红外吸收光谱法

Method for chemical analysis of cobalt tetroxide

Determination of carbon content

Infra-red  absorption  method .

(预审稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.70

H 13

2022—xx--xx发布	2020--xx--xx实施

前    言

YS/T 1057-201X 《四氧化三钴化学分析方法》分为3个部分：

——第3部分：硅含量测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：钠、钾含量的测定 方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：钠、钾含量的测定 方法二 火焰原子吸收光谱法；

本部分为YS/T1057-201X的第5部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

四氧化三钴化学分析方法

第5部分：碳含量的测定

高频燃烧-红外吸收光谱法

- 1  范围

本方法规定了四氧化三钴中碳含量的测定方法。

- 本方法适用于四氧化三钴中碳的测定，测定范围：0.001%～0.5%。

- 2  方法提要

- 在助熔剂的存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试样在高温下燃烧，碳生成二氧化碳气体进入红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收后，计算并显示结果。

- 3  试剂

3 试剂

3.1 无水高氯酸镁

3.2 碱石棉

3.3 石英棉

3.4 脱脂棉

3.5 玻璃棉

3.6 助熔剂：低硫铁、钨：Fe+W(0.5g+1.5)，碳空白值≤0.0005%，硫空白值≤0.0005%

3.7 坩埚： 陶瓷坩埚（φ25mm*25mm），使用前应在1200℃下灼烧20min，冷却后取出放于干燥器中备用。

3.8 标样：标准样品1：碳含量0.0045%～0.05%；

标准样品2：碳含量0.05%～0.2%；

标准样品3：碳含量0.2%～0.7%；

3.9燃烧气：氧气（≧99.95%）

3.10动力气：压缩空气或氮气，出口压力>0.4MPa。

- 4  仪器设备

高频红外气体分析仪（附电子交流稳压器），仪器的参数应符合以下规定：高频炉功率：1.0kW～2.5kW；频率>6.0MHz；检测器灵敏度：1ppm。

高温马弗炉或电阻炉，温度>900℃。

- 5  试验步骤

5.1 仪器准备

按表1确定测定条件，按仪器说明书准备好仪器待用。

表1     仪器工作条件（参考件）

| 载气 | 仪器氧气压力MPa | 系统气体压力MPa | 最短分析时间s | 氧气流量L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气>99.5% | 0.15 | 0.4～0.6 | 30 | 3 |

5.2 仪器准备

仪器预热2小时以上，检查仪器常数项处于正常范围，通过燃烧2～3个类似于待测试样的样品来调整和稳定仪器。

5.3 校正仪器

5.3.1 依次称取约0.25g的标准样品（3.8），置于坩埚（3.7）中，加入助熔剂（3.6）。

5.3.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校准步骤进行操作，反复做2～4个标准样品，直到标准样品中硫和碳的分析结果稳定在误差范围内为止。

5.4 空白校正

5.4.1 称取约0.25g的标准样品（3.8），置于坩埚（3.7）中，加入助熔剂（3.6）。

5.4.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的校正空白步骤进行操作，反复做3～6个标准样品，分别得到一个重现性较好的碳的平均结果，然后分别扣除标准样品（3.8）中碳的百分含量，得到的空白值贮存在计算机中（当试样中碳的含量分别>0.1%时，6.4条省略）

5.5 测定

5.5.1 称取试样0.2～0.4g,精确到0.0001，置于坩埚（3.7）中，加入助熔剂（3.6）。

5.5.2 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中的分析步骤操作，仪器自动扣除空白之后分别显示出碳的百分含量。

- 6  精密度

6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2重复性限

| wCl/% | 0.021 | 0.015 | 0.030 | 0.10 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.022 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0097 | 0.027 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| wCl/% | 0.021 | 0.015 | 0.030 | 0.10 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0016 | 0.0038 | 0.0072 | 0.021 | 0.035 |

- 7 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 样品；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。