YS

YS/T 424.4－XXXX

二硼化钛粉末化学分析方法

第4部分：碳含量的测定

高频燃烧红外吸收法

Methods for chemical analysis of titanium diboride powder-

Part4: Determination of carbon content-

High frequency combustion-infrared absorption method

（送 审 稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

代替YS/T 424.4-2000

前      言

本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/ T424-202X 《二硼化钛粉末化学分析方法》的第1部分。YS/ T424-202X已经发布了以下部分：

-----第1部分：钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法

-----第2部分：总硼含量的测定 酸碱中和滴定法

-----第3部分：铁含量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

-----第4部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

-----第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件代替YS/ T424.4-2000《二硼化钛粉末化学分析方法 碳量的测定》,除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

-------增加了方法名称“高频燃烧红外吸收法”

-------增加了警示；

-------更改了仪器使用说明；

------更改了称样量（1.000g修改为0.20g）。

------更改了测量次数（三次修改为两次）；

------更改了样品要求；

------更改了“8.4.4  空白的校正”

----增加了试验报告条款。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中南大学粉末冶金研究院、xxxx

本文件主要起草人：xxxxxx

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2000年首次发布为YS/T 424.4-2000

——本次为第一次修订。

引  言

1.二硼化钛陶瓷粉体是一种灰黑色粉末，粉末颗粒具有完整的六方晶体结构。其化学分子式为TiB2，分子重量69.52，密度4.52 g/cm3，熔点2980℃，显微硬度34Gpa，热导率25J/m.s.k，热膨胀系数8.1×10-6m/m.k，电 阻 率14.4μΩ.cm。二硼化钛粉具有高熔点、高硬度、耐磨损、抗酸碱、导电性能优良，导热性强，具有极好的化学稳定性和抗热振性能，抗氧化温度高，能抗1100℃以下的氧化，其制品具有较高的强度和韧性，与铝等熔融金属不侵蚀。

2、二硼化钛粉的主要用途：

2.1导电陶瓷材料。是真空镀膜导电蒸发舟的主要原料之一。

2.2陶瓷切削刀具及模具。可制造精加工刀具、拉丝模、挤压模、喷砂嘴、密封元件等。

2.3复合陶瓷材料。可作为多元复合材料的重要组元，二硼化钛可与TiC、TiN、SiC等材料组成切削工具的复合材料，还可作为一种组分制作装甲防护材料，是各种耐高温件、功能器件的最好材料；

2.4铝电解槽阴极涂层材料。由于TiB2与金属铝液良好的润湿性，用TiB2作为铝电解槽阴极涂层材料，可以使铝电解槽的耗电量降低，延长电解槽寿命。

2.5制作成PTC 发热陶瓷材料和柔性PTC 材料，是A1 、Fe 、Cu 等金属材料很好的强化剂，具有安全、省电、可靠、易加工成型等特点，是各类电热材料的一种更新换代的高科技产品。

2.6可作为金属基表面耐高温、抗腐蚀涂层材料。

二硼化钛及其复合材料已引起广泛关注并被公认的极具有推广价值和应用前景的高新技术材料。

YS/ T422-202X 诣在原标准YS/T424-2000的基础上修改并完善二硼化钛粉末化学分析方法，拟由五部分组成。

-----第1部分：钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法

-----第2部分：总硼含量的测定 酸碱中和滴定法

-----第3部分：铁含量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

-----第4部分：碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

-----第5部分：氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

本文件完善了二硼化钛粉末的产业链，有利于生产企业和使用加工企业采用统一的分析方法开展质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益 。

二硼化钛粉末化学分析方法

第4部分： 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

警示：使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了二硼化钛中碳含量的分析方法。

本文件适用于二硼化钛中碳含量的测定。测定范围：0. 01%~4. 00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4   原理

在助熔剂存在下，在高频感应炉内通入氧气流，使试样在高温下燃烧，碳生成二氧化碳气体进入红外吸收池，仪器自动测量其对红外能的吸收值后，计算并显示结果。

5  试剂和材料

5.1  高纯铁助熔剂

5.2  高纯钨助熔剂

5.3  高氯酸镁，无水、粒状；

5.4  碱石棉，粒状；

5.5  玻璃棉；

5.6  脱脂棉；

5.7  镀铂硅胶，粒状；

5.8  氧气，体积分数不小于99.5%；

5.9  动力气，氮气或压缩空气，体积分数不小于99.5%；

5.10坩埚：陶瓷坩埚（直径25 mm×25mm），使用前应在大于1100℃氧气流中灼烧1~1.5h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

5.11标准样品：选择与试样成分、含量相近的有证系列标准样品或其他适用标准样品。

6   仪器

高频感应红外吸收定碳分析仪。

7   样品

样品为粉末状，粒度应不大于0.104 mm。

8  试验步骤

8.1  仪器准备

按仪器确定的工作条件，以及仪器使用说明书开机准备，仪器分析前要充分预热，调试检查仪器，使仪器各参数处于正常状态。

8.2 仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3  空白试验

依次称取0.7～1.0克纯铁助熔剂（5.1）、0.5克左右纯钨助熔剂（5.2）于坩埚（5.10）内，将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中步骤进行分析操作，重复做3~5个样，选择重现性较好的三个结果平均值作空白校准。极差不大于0.0003%。通过“自动”校正空白，得到的空白值贮存于计算机中；在空白值确定后，按步骤8.3再重复一次的空白测定。

8.4. 仪器校准

称取0.10～0.20g(精确至0.0001 g)标准样(5.9)置于坩埚(5.10)中，加入0.7～1.0克纯铁助熔剂（5.1）、0.5克左右纯钨助熔剂（5.2）；将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书中“自动”校正步骤进行操作，重复做3~5个钢样，选择重现性较好的三个结果作修正值，对仪器修正后，再做一个标样，确认分析结果在误差范围之内。

8.5  试样分析

8.5.1试样

称取0.10～0. 20 g试样，精确至0.000 1g。

8.5.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.5.3测定

将试样(8.5.1)置于坩埚(5.10)中，加入0.7～1.0克纯铁助熔剂（5.1）、0.5克左右纯钨助熔剂（5.2）。 将坩埚放到炉子的支座上，升至燃烧位置，按仪器说明书中“自动”分析步骤操作，仪器自动扣除空白值后显示碳的含量。

8.5.4  分析结果

碳的百分含量由计算机自动算出。碳含量大于或等于0.1%时，结果保留到小数点后二位；碳含量小于0.1%时，结果保留到小数点后三位；小于0.01%时，结果保留到小数点后四位。

9    允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差

表1

| 碳含量 | 允许差 |
| --- | --- |
| 0.01～0.035 | 0.002 |
| 0.035～0.15 | 0.003 |
| 0.15～1.00 | 0.01 |
| ＞1.0～4.00 | 0.02 |

10  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

--------------------------------------------------------