标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）》修订

承办人：刘光辉       共     页    第    页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司      电 话：037964938351  2021 年3 月  9日写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第2章 6.2 | - 规范性引用文件中应增加YS/T 668 《铜及铜合金理化检测取样方法》。 - 取样方式建议按照YS/T 668 《铜及铜合金理化检测取样方法》进行。 | 有色标准所 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 7.1 8.9 | - 7.1中要求一般温差在8h之内不超过±2℃，实际当中难以实现，建议放宽温度要求。 - 建议在7.1中对工作环境温度进行规定。 - 试样重复分析3次建议改为2次。 | 云南铜业股份有限公司西南分公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2、5.3、5.4 | 5.4、5.5中“漂移分析用标准样品”和“光谱单点标准样品”的名称与其他类似标准不一致，建议与GB/T 14203-2016中名称保持一致。 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.2、5.3、5.4、8.9 | - 建议把标准样品、再校准样品、控制样从“5辅助设备、材料”从分出。 - 建议加入检测结果保留小数位数的规定。 | 岛津企业管理（中国有限公司） | 采纳 |  |
| 5 | 第8章 9.1、9.2 表1 | - 重复性限（r）及再现性限（R）的计算方法应增加外延法，以便于超出9.1和9.2规定含量范围情况下的计算。 - 银含量测定范围为“0.010%～5.00%”，因GB/T 5231-2012无相应产品，故建议测定范围改为“0.0005%～3.00%” - 因不同厂家设备基体校准模型不同，建议删除8.6中基体校准模型，改为按仪器说明书进行。 - 重复性限（r）及再现性限（R）的计算方法应增加外延法，以便于超出9.1和9.2规定含量范围情况下的计算。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 6 | 第10章 | 第二行“每周或每两周校准一次……”建议改为“每周或每两周校核一次……” | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 |  | - 无意见或建议单位 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见或建议单位 | 铜陵有色金隆铜业有限公司 |  |  |
| 9 |  | - 无意见或建议单位 | 白银有色集团股份有色公司 |  |  |
| 10 |  | - 无意见或建议单位 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见或建议单位 | 国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心（安徽） |  |  |
|  |  |  |  |  | 回函无意见的单位 |
|  |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：   11 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  11  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 11   个

④没有回函的单位数：  0  个。