标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》修订   承办人：刘光辉    共 2 页  第 1  页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司      电 话：037964938351  2021年 3 月 9 日写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第2章 6.2 | - 规范性引用文件中应增加YS/T 668 《铜及铜合金理化检测取样方法》。 - 取样方式建议按照YS/T 668 《铜及铜合金理化检测取样方法》进行。 | 有色标准所 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 第3章 第8章 | - 方法原理中“所辐射的光经入射狭缝到分光系统色散成光谱”改为“所辐射的光经入射狭缝到分光系统色散成锐线光谱”更为准确。 - 建议加入检测结果保留小数位数的规定。 - 建议把“表2 常用内标线及分析线”“适用分析范围”一列删除，增加可能的干扰的元素内容，同时把此表放入附录中。 | 岛津企业管理（中国有限公司） | 采纳 |  |
| 3 | 5.4、5.5 | 5.4、5.5中“漂移分析用标准样品”和“光谱单点标准样品”的名称与其他类似标准不一致，建议与GB/T 14203-2016中名称保持一致。 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 7.1 | - 7.1中要求一般温差在8h之内不超过±2℃，实际当中难以实现，建议放宽温度要求。 - 建议在7.1中对工作环境温度进行规定。 | 云南铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 第8章 9.1、9.2 表1 | - 重复性限（r）及再现性限（R）的计算方法应增加外延法，以便于超出9.1和9.2规定含量范围情况下的计算。 - 银含量测定范围为“0.0005%～5.00%”，因GB/T 5231-2012无相应产品，故建议测定范围改为“0.0005%～2.00%”。 - 重复性限（r）及再现性限（R）的计算方法应增加外延法，以便于超出9.1和9.2规定含量范围情况下的计算。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 6 | 第10章 | 第二行“每周或每两周校准一次……”建议改为“每周或每两周校核一次……” | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 第1章 | 建议在测定范围中增加碳元素。 | 金龙集团 | 因目前缺少相应标样，具备碳元素分析能力仪器较少。 未予采纳 |  |
| 8 |  | 无意见或建议单位 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 9 |  | 无意见或建议单位 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 10 |  | 无意见或建议单位 | 清远楚江铜业有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见或建议单位 | 铜陵有色金隆铜业有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见或建议单位 | 山西春雷铜材有限责任公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见或建议单位 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见或建议单位 | 芜湖楚江合金铜材有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见或建议单位 | 江西省铜及铜产品质量监督检验中心 |  |  |
| 16 |  | 无意见或建议单位 | 白银有色集团股份有色公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见或建议单位 | 浙江省冶金产品质量检验站有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见或建议单位 | 宁夏中色新材料有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数： 18   个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  7  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 11   个

④没有回函的单位数： 0   个。